## はじめに
非生物学的安全性試験に関するアンケート調査
（はじめに） この度は、アンケートにご協力いただきましてありがとうございます。 この調査の目的は福島県医療機器開発・安全性評価センター（仮称）で行うべき評価試験規格を明確にするためのものです。 このアンケートは、【1】医用電気機器_通則～【161】JIS材料に対する試験、【162】追加アンケートの162枚のシートから構成されています。試験規格は主にJIS規格を記載しています。また歯科用規格とX線装置、MR装置の規格に関しては時間の関係で記載できていません。失礼をご容赦の程お願いいたします。 リストはこの調査において参照した規格です。このリストに於いてご回答いただくシートを事前にご確認いただき、ご回答いただいた規格について、このシート上で「回答済み」の選択記入をお願いいたします。 ＜試験・規格項目のご回答＞ 各シートの右端の列が選択式（◎MUST：必ず △WANT：できれば ×：自社製品該当なし）の回答欄になっています。各項目においてご意見等ありましたら、この回答欄の右のセルにご記入ください。 ＜追加アンケートへのご回答＞ 【162】追加アンケートでは、このアンケートのリストに無い試験や項目で是非とも福島県医療機器開発・安全性評価センター（仮称）で実施して欲しい試験規格（名）と項目（名）について、記述式でお答えください。 ＜ご注意＞ ご回答の際は各シートの行・列の削除・追加は行わないでください。 ご面倒をお掛けいたしますが、ご協力の程、宜しくお願い申し上げます。

## リスト
アンケートにご回答いただくシートを確認するためのものです。
＊ご回答していただいたシートのチェック欄に【回答済み】を選択願います。
シートＮｏ． | 規格名 | 規格内容 |  |  | チェック欄
1 | JIS T 0601-1 | 医用電気機器 基礎安全及び基本性能に関する一般要求事項 | 169 | 1474
2 | JIS T 0601-1-2 JIS T 0601-1-3 JIS T 0601-1-8 | 医用電気機器 基礎安全及び基本性能に関する一般要求事項 副通則 | 37 | 1437
3 | JIS T 0601-2-2 | 電気手術器 | 30 | 1407 |  | 【回答済み】
4 | JIS T 0601-2-3 | 超短波療法 | 8 | 1399
5 | JIS T 0601-2-5 | 超音波療法 | 7 | 1392
6 | JIS T 0601-2-6 | マイクロ波治療器 | 8 | 1384
7 | JIS T 0601-2-10 | 神経及び筋刺激装置 | 7 | 1377
8 | JIS T 0601-2-16 | 人工じん臓装置 | 25 | 1352
9 | JIS T 0601-2-18 | 内視鏡機器 | 4 | 1348
10 | JIS T 0601-2-21 | 乳幼児用放射式加温器 | 16 | 1332
11 | JIS T 0601-2-24 | 輸液ポンプ及びコントローラ | 18 | 1314
12 | JIS T 0601-2-25 | 心電計 | 7 | 1307
13 | JIS T 0601-2-31 | 内部電源形体外式心臓ペースメーカ | 8 | 1299
14 | JIS T 0601-2-34 | 観血式血圧監視用機器 | 18 | 1281
15 | JIS T 0601-2-35 | 医療用ブラケット、パッド及びマットレスの加温装置 | 19 | 1262
16 | JIS T 0601-2-37 | 医用超音波診断装置及びモニタ機器 | 7 | 1255
17 | JIS T 0601-2-39 | 自動腹膜かん流用装置 | 12 | 1243
18 | JIS T 0601-2-40 | 筋電計及び誘発反応機器 | 9 | 1234
19 | JIS T 0601-2-201 | 水治療法用圧注装置 | 7 | 1227
20 | JIS T 0601-2-202 | 紫外線治療器 | 3 | 1224
21 | JIS T 0601-2-203 | 赤外線治療器 | 5 | 1219
22 | JIS T 0601-2-204 | 空気式マッサージ器 | 8 | 1211
23 | JIS T 0601-2-205 | 医療用マッサージ器 | 4 | 1207
24 | JIS T 0601-2-206 | 乾式ホットパック装置 | 5 | 1202
25 | JIS T 0601-2-207 | キセノン光治療器 | 5 | 1197
26 | JIS T 0601-2-208 | 電位治療器 | 7 | 1190
27 | CISPR 25 ISO11452 ISO7637 | 車載機器 | 6 | 1184
28 | JIS W 0812 | 航空機搭載機器 | 5 | 1179
29 | JIS T 0401 | ステントグラフト | 5 | #REF!
30 | JIS T 1021 | 医用差込接続器 | 22 | #REF!
31 | JIS T 1201-1 JIS T 1201-2 | オージオメータ | 22 | 833
32 | JIS T 1204 | レーザ光凝固装置 | 20 | 442
33 | JIS T 1205 | 超音波眼軸長測定装置 | 4 | 438
34 | JIS T 1303 | 分べん（娩）監視装置 | 24 | 1155
35 | JIS T 1506 | 超音波手持探蝕子形ドプラ胎児心拍 動検出装置 | 5 | 1150
36 | JIS T 1704 | 人工心肺用熱交換器 | 5 | #REF!
37 | JIS T 2107 | 単回使用手術用メス | 1 | #REF!
38 | JIS C 5512、JIS T1115、 JIS T 1140、JIS T 2001、 JIS T 2002、JIS T 2003、 JIS T 2004、JIS T 2005、 JIS T 2006、JIS T 2007、 JIS T 2008、JIS T 2009、 JIS T 2010、JIS T 4206、 JIS T 4207、JIS T 7209 | 家庭用機器（補聴器、非観血式電子血圧計、電子体温計、家庭用紫外線及び赤外線治療器、家庭用マサージ器及び指圧代用器、家庭用電気治療器、家庭用電解水生成器、家庭用治療浴装置、家庭用磁気治療器、家庭用永久磁石磁気治療器、家庭用熱療法治療器、組合せ家庭用医療機器、家庭用吸入器、ガラス製体温計、耳用赤外線体温計、医療用酸素濃縮器） | 295 | 855
39 | JIS T 7201-1 JIS T 7201-2 JIS T 7201-3 JIS T 7201-4 | 吸入麻酔システム | 141 | 692
40 | JIS T 7207 | 医用加湿器 | 54 | 638
41 | JIS T 7307 | 大形弱視鏡 | 11 | 627
42 | JIS T 7308 | レフラクターヘッド | 5 | 622
43 | JIS T 7322 | 医療用高圧蒸気滅菌器 | 23 | 599
44 | JIS T 7323 | 医療用酸化エチレンガス滅菌器 | 26 | 573
45 | JIS T 7324 | 医療用小型高圧蒸気滅菌器 | 30 | 543
46 | JIS T 7328 | ホルムアルデヒドガス消毒器 | 20 | 523
47 | JIS T 7329 | 医療用洗浄滅菌器 | 36 | 487
48 | JIS T 8205 | 硫化水素計 | 13 | 474
49 | JIS B 7183 | レンズメータ | 12 | 462
50 | JIS T 1553 | 医用内視鏡及び内視鏡用処置具：一般的要求事項 | 8 | 430
51 | JIS T 4402 | 検眼レンズ‐屈折検査用 | 5 | 425
52 | JIS T 7312 | 検眼鏡 | 8 | 417
53 | JIS T 7309 | 視力検査装置 | 7 | 410
54 | JIS T 7310 | チャートプロジェクター | 3 | 407
55 | JIS T 7312 | 眼圧計 | 6 | 401
56 | JIS T 7313 | 屈折補正用単焦点眼鏡レンズ | 6 | 395
57 | JIS T 7314 | 屈折補正用多焦点眼鏡レンズ | 9 | 386
58 | JIS T 7315 | 屈折補正用累進屈折力眼鏡レンズ | 9 | 377
59 | JIS T 7316 | 細げき（隙）灯顕微鏡 | 10 | 367
60 | JIS T 7318 | オフサルモメータ | 6 | 361
61 | JIS T 7331 | 屈折補正用眼鏡レンズの基本要求事項 | 4 | 357
62 | JIS T 7332 | 眼光学機器‐基本要求事項及びその試験方法 | 9 | 348
63 | JIS T 7333 | 屈折補正用眼鏡レンズの透過率の仕様及び試験方法 | 8 | 340
64 | JIS T 7334 | 屈折補正用眼鏡レンズの反射防止膜の仕様及び試験方法 | 3 | 337
65 | JIS T 7336 | 耐きず性をもつ屈折補正用眼鏡レンズの表面の要求事項 | 1 | 336
66 | 薬食審査発第0904001 | 冠動脈ステント | 29 | 307
67 | JIS T 7401-1、JIS T 7401-2、JIS T 7401-3、JIS T 7401-4、JIS T 7401-5、JIS T 7401-6 | 外科インプラント関係（チタン系） | 8 | 299
68 | JIS T 7402-2、JIS T 7402-3、JIS T 7402-4 | 外科インプラント関係（コバルト系） | 2 | 297
69 | JIS T 7403-1 JIS T 7403-2 | 外科インプラント関係（ステンレス系） | 4 | 293
70 | JIS T 7404 | 外科インプラント関係（チタン‐ニッケル系） | 3 | 290
71 | JIS T 7211 | 麻酔及び呼吸に使用する呼吸回路フィルター | 1 | #REF!
72 | JIS T 7221 | 気管チューブ及びコネクタ | 3 | #REF!
73 | JIS T 7224 | 気管チューブ‐第4部 コール形 | 3 | 830
74 | JIS T 7227 | 気管切開チューブ及びコネクタ | 3 | 439
75 | JIS T 9111 | ラテックス製コンドーム－第1部：要求事項 | 2 | #REF!
76 | JIS T 9107 | 使い捨て手術用ゴム手袋 | 4 | #REF!
77 | JIS T 9301 | 単回使用ごうしん（毫鍼） | 2 | #REF!
78 | JIS T 7208-1 JIS T 7208-2 | 医療用吸引器-第1部：電動式吸引器 医療用吸引器-第2部：手動式吸引器 | 13 | #REF!
79 | JIS T 6130 | 歯科用注射針 | 1 | #REF!
80 | JIS C 6802 | レーザ製品の安全基準 | 25 | #REF!
81 | JIS T 3102 | 医療用縫合針 | 2 | #REF!
82 | JIS T 3209 | 滅菌済み注射針 | 4 | #REF!
83 | JIS T 3210 | 滅菌済み注射筒 | 2 | #REF!
84 | JIS T 3211 | 滅菌済み輸液セット | 7 | #REF!
85 | JIS T 3212 | 滅菌済み輸血セット | 5 | #REF!
86 | JIS T 3213 | 栄養用チューブ及びカテーテル | 5 | #REF!
87 | JIS T 3214 | ぼうこう（膀胱）留置用カテーテル | 4 | #REF!
88 | JIS T 3215 | 体内留置排液チューブ及びカテーテル | 4 | #REF!
89 | JIS T 3216 | 腎ろう（廔）又はぼうこうろう（膀胱廔）カテーテル | 4 | #REF!
90 | JIS T 3217 | 血液成分分離バッグ | 10 | #REF!
91 | JIS T 3218 | 中心静脈用カテーテル | 4 | #REF!
92 | JIS T 3219 | 滅菌済み輸液フィルタ | 4 | #REF!
93 | JIS T 3220 | 滅菌済み採血用針 | 3 | #REF!
94 | JIS T 3221 | 単回使用ポート用針 | 2 | #REF!
95 | JIS T 3222 | 滅菌済み翼付針 | 1 | #REF!
96 | JIS T 3223 | 末しょう（梢）血管用滅菌済み留置針 | 7 | #REF!
97 | JIS T 3224 | 滅菌済みシリンジフィルタ | 7 | #REF!
98 | JIS T 3225 | 滅菌済み輸血フィルタセット | 7 | #REF!
99 | JIS T 3226-1 JIS T 3226-2 | 医療用ペン形注入器 | 10 | #REF!
100 | JIS T 3228 | 生体組織採取用検針 | 1 | #REF!
101 | JIS T 3229 | 腹くう（腔）及び臓器用せん（穿）刺針 | 5 | #REF!
102 | JIS T 3230 | 人工肺 | 9 | #REF!
103 | JIS T 3231 | 人工心肺回路用貯血槽 | 9 | #REF!
104 | JIS T 3232 | 人工心肺回路用血液フィルタ | 6 | #REF!
105 | JIS T 3233 | 真空採血管 | 4 | #REF!
106 | JIS T 3234 | 内視鏡固定用バルーン | 4 | #REF!
107 | JIS T 3235 | 内視鏡用せん（穿）刺針 | 1 | #REF!
108 | JIS T 3236 | 胃・食道静脈りゅう（瘤）圧迫止血用チューブ | 4 | #REF!
109 | JIS T 3237 | 胃・食道静脈りゅう（瘤）結さつ（紮）用治療器具 | 4 | #REF!
110 | JIS T 3238 | 吸引し（嘴）管 | 4 | #REF!
111 | JIS T 3239 | 胃食道用ドレナージ用カテーテル | 4 | #REF!
112 | JIS T 3240 | 下部消化管用カテーテル及びチューブ | 1 | #REF!
113 | JIS T 3241 | 内視鏡用オーバチューブ | 1 | #REF!
114 | JIS T 3242 | 非血管用ガイドワイヤ | 1 | #REF!
115 | JIS T 3243 | 胆道用チューブ及びカテーテル | 6 | #REF!
116 | JIS T 3244 | 尿路結石・異物除去用カテーテル | 1 | #REF!
117 | JIS T 3245 | 配偶子・はい（胚）移植用チューブ及びカテーテル | 1 | #REF!
118 | JIS T 3246 | 造影用カテーテル（非血管用） | 4 | #REF!
119 | JIS T 3247 | 尿管用カテーテル及びイントロデューサキット並びに尿道拡張用バルーンカテーテル | 1 | #REF!
120 | JIS T 3248 | 透析用血液回路 | 13 | #REF!
121 | JIS T 3249 | 血液透析用留置針 | 13 | #REF!
122 | JIS T 3250 | 血液透析器，血液透析ろ(濾）過器，血液ろ(濾）過器及び血液濃縮器 | 3 | #REF!
123 | JIS T 3251 | 気道用吸引カテーテル | 4 | #REF!
124 | JIS T 3252 | 血管造影用活栓，チューブ及び附属品 | 6 | #REF!
125 | JIS T 3253 | インスリン皮下投与用注射筒 | 6 | #REF!
126 | JIS T 3254 | 血液ガス検体採取用注射筒 | 2 | #REF!
127 | JIS T 3256 | インスリンポンプ用輸液セット | 2 | #REF!
128 | JIS T 3257 | 単回使用自動ランセット | 2 | #REF!
129 | JIS T 3258 | 硬膜外麻酔用カテーテル | 2 | #REF!
130 | JIS T 3259 | オブチュレータ | 3 | #REF!
131 | JIS T 3260 | カテーテル拡張器 | 2 | #REF!
132 | JIS T 3261 | 滅菌済みカテーテルイントロデューサ | 4 | #REF!
133 | JIS T 3262 | イントロデューサ針 | 4 | #REF!
134 | JIS T 3263 | 血管カテーテル用Y－コネクタ | 3 | #REF!
135 | JIS T 3264 | 経腸栄養延長チューブ | 3 | #REF!
136 | JIS T 3265 | 滅菌済み延長チューブ | 8 | #REF!
137 | JIS T 3267 | 血管用ガイドワイヤ | 3 | #REF!
138 | JIS T 3268 | 単回使用滅菌済み血管内カテーテル | 3 | #REF!
139 | JIS T 3269 | 胆すい（膵）管用ステント及びドレナージカテーテル | 3 | #REF!
140 | JIS T 3270 | 長期使用尿管用チューブステント | 1 | #REF!
141 | JIS T 3304 | 硬膜外針 | 2 | #REF!
142 | JIS T 3305 | 造影剤注入用針 （造営剤注入装置を使用する場合） | 2 | #REF!
143 | JIS T 3306 | 神経ブロック針 | 2 | #REF!
144 | JIS T 3307 | 滅菌済み胆管造影用針 | 2 | #REF!
145 | JIS T 3308 | せき（脊）髄くも膜下麻酔針 | 2 | #REF!
146 | JIS T 3320 | 滅菌済み活栓 | 2 | #REF!
147 | JIS T 3321 | 誘導針 | 2 | #REF!
148 | JIS T 3322 | 滅菌済み硬膜外麻酔用フィルタ | 2 | #REF!
149 | JIS T 3323 | 圧トランスデューサ | 2 | #REF!
150 | JIS T 3324 | 単回使用静脈ライン用マノメータセット | 2 | #REF!
151 | JIS T 3351 | 圧力モニタリング用チューブセット | 2 | #REF!
152 | JIS T 4101 | 医療用絹製縫合糸 | 1 | #REF!
153 | JIS C 0068-2-6 JIS C 0068-2-64 JIS C 0068-2-80 | 振動試験 | 3 | #REF!
154 | JIS C 0068-2-1 JIS C 0068-2-2 JIS C 0068-2-14 JIS C 0068-2-38 JIS C 0068-2-78 ISO10993-13 | 環境試験 | 5 | #REF!
155 | JIS C 0068-2-11 | 塩水噴霧試験 | 1 | #REF!
156 | JIS Z 0232 JIS Z 0202 | 梱包貨物試験（振動、落下） | 2 | #REF!
157 | JIS Z 8732 | 騒音試験 | 1 | #REF!
158 | JIS C 0920 | 防水・防塵試験 | 1 | #REF!
159 | JIS K 7350-1 JIS K 7350-2 | プラスチック暴露試験 | 1 | #REF!
160 | ISO10993-7 ＩＳＯ10993-9 ISO10993-13 ISO10993-14 ISO10993-15 ISO10993-18 ISO10993-19 ISO13781 ISO6474-1 ISO6474-2 ISO16429 | ＩＳＯ材料に関する試験 （医療機器の生物学的評価－第7部：酸化エチレン滅菌処理残留物、 医療機器の生物学的評価－第9部：潜在的な分解生成物の同定及び定量化の枠組み、 医療機器の生物学的評価－第13部：高分子医療機器からの劣化生成物の同定及び定量化、 医療用具の生物学的評価－第14部：セラミックスからの分解生成物の同定及び定量化、 医療用具の生物学的評価－第15部：金属及び合金からの分解生成物の同定及び定量化、 医療用具の生物学的評価―第18部：物質の化学的キャラクタリゼーション、 医療機器の生物学的評価－第19部：物質の物理化学的，形態学的及び形状的キャラクタリゼーション 、 外科用インプラントのポリ(Lラクチド)樹脂及び戓形品－インビトロ劣化試験、 外科用インプラント－セラミック材料－第1部：高純度アルミナセラミック材料、 外科用インプラント－セラミック材料－第2部：ジルコニア補強された高純度アルミナマトリックスをベースとする複合材料、 外科用インプラント－金属インプラント材料及び医療用具の長期間にわたる腐食挙動を評価するための開放電位差の測定
161 | JIS T 0303、JIS T 0304、JIS T 0308、JIS T 0309、JIS T 0310、JIS T 0311、JIS T 0312、JIS T 0313 | ＪＩＳ材料に関する試験（人工関節用材料のピンオンディスク法による摩耗試験方法、金属系生体材料の溶出試験方法、人工股関節用セラミック骨頭の衝撃試験方法、金属系生体材料の疲労試験方法、金属系生体材料の切欠き効果及び疲労き裂進展特性の試験方法、金属製骨ねじの機械的試験方法、金属製接合用品の曲げ試験方法、金属製接合用品の圧縮曲げ試験方法）

## 【1】医用電気機器_通則
No. | 試験項目 | JAB試験所認定範囲分類 | 試験内容 | 使用する機器 | 国内適用規格 | 国内適用規格名称 | 海外適用規格 | 実施すべきか ◎MUST（必ず） △WANT（できれば） ×自社製品該当なし
| 電源入力 | M21.36 | ME機器又はシステムを、定格電圧において 取扱説明書に示した運転条件で測定したと きの定常状態の入力は、表示した定格（電 源入力）に対して、10%を超えてはならない。 | 電力計 交流安定化電源 デジタルマルチメータ | JIS T 0601-1：2012 | 医用電気機器－第１部：基礎安全及び 基本性能に関する一般要求事項 | IEC60601-1 ：2005 |  | ◎MUST（必ず）
| テストフィンガ | M21.36 | テストフィンガを用いて接触可能部分を 調査する | テストフィンガ プッシュプルゲージ タイマー | JIS T 0601-1：2012 | 医用電気機器－第１部：基礎安全及び 基本性能に関する一般要求事項 | IEC60601-1 ：2005 |  | △WANT（できれば）
| テストフック | M21.36 | テストフックを用いて接触可能部分を 調査する | テストフィンガ プッシュプルゲージ タイマー | JIS T 0601-1：2012 | 医用電気機器－第１部：基礎安全及び 基本性能に関する一般要求事項 | IEC60601-1 ：2005 |  | ×自社製品該当なし
| 水の有害な侵入又は微粒子 状物質の有害な侵入に対す る保護 | M21.36 | 詳細はJIS C 0920 | JIS C 0920 指定の 試験装置 | JIS T 0601-1：2012 JIS C 0920 | 医用電気機器－第１部：基礎安全及び 基本性能に関する一般要求事項 | IEC60601-1 ：2005
| 表示の見やすさ | M21.36 | 表示面の中心面に垂直で頂角が30°の 表示面の中心を頂点とする円錐体を考え 1m離れた底面内に視点がある位置に置く ・周囲照度：100ｌｘ～1500lx ・観察者の視力：1.0 必要な場合視力を 矯正する以上の条件で観察者はその 視点から正しく表示を読む。 | 照度計 メガネ（視力1.0） | JIS T 0601-1：2012 | 医用電気機器－第１部：基礎安全及び 基本性能に関する一般要求事項 | IEC60601-1 ：2005
| 表示の耐久性 | M21.36 | a)この規格の試験を全て行った後に“表示 の見やすさ”試験を実施 b)次の表示については追加試験 を実施する。 ・ME機器又はME機器の部分の 外部の表示 ・ME機器又はME機器の部分の 内部の表示 ・制御及び計器の表示 ・安全標識 ・記号 蒸留水、変性アルコール、 イソプロパノールの順に15秒間、各々を しみこませた布で強すぎる圧力を加えない で手でこする。 | 布 蒸留水 変性アルコール （メタノールを加えた 非飲料用のエタノール） イソプロパノール | JIS T 0601-1：2012 | 医用電気機器－第１部：基礎安全及び 基本性能に関する一般要求事項 | IEC60601-1 ：2005
| 導線の絶縁被覆の色 | M21.36 | 保護接地線 保護接地接続 緑と黄との絶縁被覆 中性線：IEC60227又はIEC60245-1による 電源コードの導線：IEC60227又は IEC60245-1による 調査により適合性を確認する | 調査 | JIS T 0601-1：2012 IEC60227 IEC60245-1 | 医用電気機器－第１部：基礎安全及び 基本性能に関する一般要求事項 | IEC60601-1 ：2005
| 付属文書 | M21.36 | 取扱説明書や技術解説の調査確認。 | 調査 | JIS T 0601-1：2012 | 医用電気機器－第１部：基礎安全及び 基本性能に関する一般要求事項 | IEC60601-1 ：2005
| 装着部を含む接触可能部分 | M21.36 | a)患者接続部を除き、ある接触可能部分 からの又は接触可能部分間の漏れ電流は 規定した限度を超えてはならない | 漏れ電流試験機器一式 | JIS T 0601-1：2012 | 医用電気機器－第１部：基礎安全及び 基本性能に関する一般要求事項 | IEC60601-1 ：2005
| 電源に対する要求事項 | M21.36 | ・別電源への接続 ・外部直流電源への接続：間違った極性に 接続し場合、意図する機能が作動しなくて もよいが、危険状態が生じないこと調査 及び必要な場合は機能試験。 | 調査 機能試験 | JIS T 0601-1：2012 | 医用電気機器－第１部：基礎安全及び 基本性能に関する一般要求事項 | IEC60601-1 ：2005
| プラグによって電源に接続 することを意図するME機器 | M21.36 | プラグを引き抜いてから1秒後のピン相互間 及びピンと外装の間の電圧が60Vを超えて いないか、超える場合は電荷の蓄積が 45μCを超えていないか確認する。 | 試験に影響しないImpを もつ計器 | JIS T 0601-1：2012 | 医用電気機器－第１部：基礎安全及び 基本性能に関する一般要求事項 | IEC60601-1 ：2005
| 内部の容量性回路 | M21.36 | 開閉カバーを開けると接触できる容量性 回路の接触できる導電性部分は60Vを超 える残留電圧が無いか、超える場合は 電荷の蓄積が45μCを超えていないか 確認する。 | LCRメータ | JIS T 0601-1：2012 | 医用電気機器－第１部：基礎安全及び 基本性能に関する一般要求事項 | IEC60601-1 ：2005
| 分離 保護手段（MOP) 患者保護手段（MOPP) 操作者保護手段（MOOP) | M21.36 | 機器の物理的及び電気的な構成を調査し、接触可能部分が電圧、電流、エネルギー の限度を超えることを防ぐ手段は、絶縁、 沿面距離、空間距離部品のインピーダンス 又は保護接地接続のいずれかであるかを 特定し確認する。耐電圧試験、空間・沿面 距離の測定などによる | 耐電圧試験機器 ノギス | JIS T 0601-1：2012 IEC60950-1 | 医用電気機器－第１部：基礎安全及び 基本性能に関する一般要求事項 | IEC60601-1 ：2005
| 患者接続部の分離 F形装着部 | M21.36 | 漏れ電流試験、耐電圧試験、沿面・空間 距離の測定 | 耐電圧試験機器一式 漏れ電流試験機一式 ノギス | JIS T 0601-1：2012 | 医用電気機器－第１部：基礎安全及び 基本性能に関する一般要求事項 | IEC60601-1 ：2005
| 患者接続部の分離 B形装着部 | M21.36 | 漏れ電流試験、耐電圧試験、沿面・空間 距離の測定及びリスクメネジメントファイル の調査 | 耐電圧試験機器一式 漏れ電流試験機一式 ノギス | JIS T 0601-1：2012 | 医用電気機器－第１部：基礎安全及び 基本性能に関する一般要求事項 | IEC60601-1 ：2005
| 患者接続部の分離 患者リード線 | M21.36 | 漏れ電流試験、耐電圧試験（1500V）、 沿面・空間距離の測定 | 耐電圧試験機器一式 漏れ電流試験機一式 ノギス 標準テストフィンガ | JIS T 0601-1：2012 | 医用電気機器－第１部：基礎安全及び 基本性能に関する一般要求事項 | IEC60601-1 ：2005
| 耐除細動形装着部 | M21.36 | 同相モード ：試験電圧を耐除細動形装着部の全ての 患者接続部を一緒に接続して印加する。 差動モード： 試験電圧を個々の患者接続部に順次印加 する。残りは全て接地する。 危険な電気エネルギーが現れないこと 機器が基礎安全、基本性能を維持して いること | 直流安定化電源（5kV） 試験用回路 金属はく 又は 食塩水（0.9％） オシロスコープ | JIS T 0601-1：2012 | 医用電気機器－第１部：基礎安全及び 基本性能に関する一般要求事項 | IEC60601-1 ：2005
| エネルギー減衰試験 | M21.36 | 100Ωの負荷に供給した除細動エネルギー が、ME機器を切り離した状態でのその負 荷に供給したエネルギーの90％以上にな ること。 | 直流安定化電源（5kV） 試験用回路 | JIS T 0601-1：2012 | 医用電気機器－第１部：基礎安全及び 基本性能に関する一般要求事項 | IEC60601-1 ：2005
| 保護接地端子 | M21.36 | 材料、構造及び手動試験及び8.11.4.3 （電源端子の固定）の試験によって確認 | 調査 手動試験 | JIS T 0601-1：2012 | 医用電気機器－第１部：基礎安全及び 基本性能に関する一般要求事項 | IEC60601-1 ：2005
| 動く部分の保護接地 | M21.36 | ME機器の検査、リスクマネジメントファイル の調査 | 調査 | JIS T 0601-1：2012 | 医用電気機器－第１部：基礎安全及び 基本性能に関する一般要求事項 | IEC60601-1 ：2005
| インピーダンス及び通電能力 | M21.36 | 無負荷時の電圧が6Vを超えない周波数 50又は60Hzの電流源から、25A又は最大 定格電流の1.5倍いずれか大きい方 （±10％）の電流を5秒～10秒間、保護 接地端子、機器電源ソケットの保護接地 刃又は電源プラグの保護接地刃と保護 接地した部分との間に流す。電圧降下 を測定し、電流と電圧降下からImpを 測定する。 | 電流計 電圧計 電流源 接地抵抗計 | JIS T 0601-1：2012 | 医用電気機器－第１部：基礎安全及び 基本性能に関する一般要求事項 | IEC60601-1 ：2005
| 表面被膜 | M21.36 | 調査による確認 | 調査 | JIS T 0601-1：2012 | 医用電気機器－第１部：基礎安全及び 基本性能に関する一般要求事項 | IEC60601-1 ：2005
| プラグ及びソケット | M21.36 | 調査による確認。 | 調査 | JIS T 0601-1：2012 | 医用電気機器－第１部：基礎安全及び 基本性能に関する一般要求事項 | IEC60601-1 ：2005
| 等電位化導線 | M21.36 | 等電位化導線の接続端子をもつ場合 | 検査による | JIS T 0601-1：2012 | 医用電気機器－第１部：基礎安全及び 基本性能に関する一般要求事項 | IEC60601-1 ：2005
| 機能接地端子 | M21.36 | 機能接地端子は保護接地接続を提供 するために使用してはならない。 検査により確認 | 検査による | JIS T 0601-1：2012 | 医用電気機器－第１部：基礎安全及び 基本性能に関する一般要求事項 | IEC60601-1 ：2005
| クラスⅡのME機器 | M21.36 | 3芯の電源コードで給電する場合の第3線 の確認 | 検査 絶縁に関する試験 | JIS T 0601-1：2012 | 医用電気機器－第１部：基礎安全及び 基本性能に関する一般要求事項 | IEC60601-1 ：2005
| 接地漏れ電流の測定 | M21.36 | 保護接地端子と接地基準点間の電流測定 次の全ての組合せ適用する。 ・作動温度、湿度前処理の後。 ・正常状態、単一故障状態 ・機器の待機状態で全負荷で作動、及び 電源部のあらゆるスイッチ位置 ・最高定格電源周波数 ・最高定格電源電圧の110％と等しい 電源供給 試験方法はJIS T 0601-1:2012 8.7.4による | 測定用電源回路 測定用回路 リークカレント測定器 絶縁トランス | JIS T 0601-1：2012 | 医用電気機器－第１部：基礎安全及び 基本性能に関する一般要求事項 | IEC60601-1 ：2005
| 患者漏れ電流の測定 | M21.36 | 患者接続部からの電流 次の条件の全ての組合せに適用する。 ・作動温度、湿度前処理の後。 ・正常状態、単一故障状態 ・機器の待機状態で全負荷で作動、及び 電源部のあらゆるスイッチ位置 ・最高定格電源周波数 ・最高定格電源電圧の110％と等しい 電源供給 試験方法はJIS T 0601-1:2012 8.7.4による | 測定用電源回路 測定用回路 リークカレント測定器 絶縁トランス 生理食塩水（0.9%） | JIS T 0601-1：2012 | 医用電気機器－第１部：基礎安全及び 基本性能に関する一般要求事項 | IEC60601-1 ：2005
| 患者測定電流の測定 | M21.36 | 患者接続部間の電流の測定 次の条件の全ての組合せに適用する。 ・作動温度、湿度前処理の後。 ・正常状態、単一故障状態 ・機器の待機状態で全負荷で作動、及び 電源部のあらゆるスイッチ位置 ・最高定格電源周波数 ・最高定格電源電圧の110％と等しい 電源供給 試験方法はJIS T 0601-1:2012 8.7.4による | 測定用電源回路 測定用回路 リークカレント測定器 絶縁トランス | JIS T 0601-1：2012 | 医用電気機器－第１部：基礎安全及び 基本性能に関する一般要求事項 | IEC60601-1 ：2005
| 接触電流の測定 | M21.36 | 患者接続部分を除き、ある接触可能部分 からの又は接触可能部分間の漏れ電流 の測定 次の条件の全ての組合せに適用する。 ・作動温度、湿度前処理の後。 ・正常状態、単一故障状態 ・機器の待機状態で全負荷で作動、及び 電源部のあらゆるスイッチ位置 ・最高定格電源周波数 ・最高定格電源電圧の110％と等しい 電源供給 | 測定用電源回路 測定用回路 リークカレント測定器 絶縁トランス 金属箔 | JIS T 0601-1：2012 | 医用電気機器－第１部：基礎安全及び 基本性能に関する一般要求事項 | IEC60601-1 ：2005
| 耐電圧 | M21.36 | 湿度前処理直後に試験電圧を１分間印加。電源供給しない。 指定滅菌手順後、印加。試験時に 電源供給しない。 温度試験で得られた安定状態と同等な 温度に達したあと。 上記各々の試験は、電源スイッチを開路 しておく。 | 耐電圧試験器 校正されたテスタ 金属はく | JIS T 0601-1：2012 | 医用電気機器－第１部：基礎安全及び 基本性能に関する一般要求事項 | IEC60601-1 ：2005
| 電線の絶縁以外の絶縁 機械的強度及び耐熱性 | M21.36 | ボールプレッシャ試験 | ボールプレッシャ試験器 プッシュプルゲージ 恒温槽 | JIS T 0601-1：2012 | 医用電気機器－第１部：基礎安全及び 基本性能に関する一般要求事項 | IEC60601-1 ：2005
| 電線の絶縁以外の絶縁 環境ストレスに対する耐性 | M21.36 | ほこりの体積や機器内の部分磨耗に よって生じる微粉により沿面・空間 距離が減少しないよう、設計又は保護する。 天然ゴムは加圧酸素の雰囲気で経時変化 させる。 | 酸素容器 商業用酸素 | JIS T 0601-1：2012 | 医用電気機器－第１部：基礎安全及び 基本性能に関する一般要求事項 | IEC60601-1 ：2005
| 絶縁コンパウント | M21.36 | 温度サイクル、湿度前処理を実施後、 1.6倍の試験電圧で耐電圧試験 を行う。試験後、切断を含む検査及び 測定を行う。材料の均一性に影響する 絶縁コンパウンド中のクラック又は気泡は 不適合とみなす。 | 耐電圧試験器一式 恒温恒湿槽 | JIS T 0601-1：2012 | 医用電気機器－第１部：基礎安全及び 基本性能に関する一般要求事項 | IEC60601-1 ：2005
| 沿面距離，空間距離測定前 の温度サイクル | M21.36 | サンプルを次の連続するサイクルに 10回繰り返す。 T1±2℃：68h 25±2℃：1h 0±2℃：2ｈ 25±2℃：少なくとも1h T1は次のいづれかの高い方の温度とする。 11.1.1で決定した該当する部分の 最高温度に10℃を加えた温度。 もしくは85℃。 | 恒温槽室 | JIS T 0601-1：2012 | 医用電気機器－第１部：基礎安全及び 基本性能に関する一般要求事項 | IEC60601-1 ：2005
| 沿面距離，空間距離の測定 | M21.36 | ノギスによる測定。直接測定できない 場合は図面上での確認。 | 標準テストフィンガ ノギス | JIS T 0601-1：2012 | 医用電気機器－第１部：基礎安全及び 基本性能に関する一般要求事項 | IEC60601-1 ：2005
| 部品の固定 | M21.36 | JIS T 0601-1:2012の8.10.1による リスクメネジメントファイルの調査 | 調査 | JIS T 0601-1：2012 | 医用電気機器－第１部：基礎安全及び 基本性能に関する一般要求事項 | IEC60601-1 ：2005
| 配線の固定 | M21.36 | JIS T 0601-1:2012の8.10.2による ME機器及びリスクメネジメントファイルの調査 | 調査 | JIS T 0601-1：2012 | 医用電気機器－第１部：基礎安全及び 基本性能に関する一般要求事項 | IEC60601-1 ：2005
| ME機器の異なる部分間の 接続 | M21.36 | JIS T 0601-1:2012の8.10.3による 調査及び測定 | 標準テストフィンガ 漏れ電流測定器一式 | JIS T 0601-1：2012 | 医用電気機器－第１部：基礎安全及び 基本性能に関する一般要求事項 | IEC60601-1 ：2005
| コード付き手持型制御器及 びコード付き足踏み制御器 | M21.36 | 作動電圧の制限：作動電圧最大値の 調査又は電圧測定 接続コード：電源コードの試験による | 電圧計 | JIS T 0601-1：2012 | 医用電気機器－第１部：基礎安全及び 基本性能に関する一般要求事項 | IEC60601-1 ：2005
| 配線の機械的保護 | M21.36 | JIS T 0601-1:2012の8.10.5による 手動試験、リスクメネジメントファイルの調査 | 調査 | JIS T 0601-1：2012 | 医用電気機器－第１部：基礎安全及び 基本性能に関する一般要求事項 | IEC60601-1 ：2005
| 絶縁電線のガイドローラ | M21.36 | JIS T 0601-1:2012の8.10.6による 調査及び関連寸法の測定 | 寸法測定機器 | JIS T 0601-1：2012 | 医用電気機器－第１部：基礎安全及び 基本性能に関する一般要求事項 | IEC60601-1 ：2005
| 内部配線の絶縁 | M21.36 | JIS T 0601-1:2012の8.10.7による 調査、試験（過渡の温度） | 温度測定計 | JIS T 0601-1：2012 | 医用電気機器－第１部：基礎安全及び 基本性能に関する一般要求事項 | IEC60601-1 ：2005
| 電源(商用)からの切り離し | M21.36 | JIS T 0601-1:2012の8.11.1による カバー、警告表示の調査、標準テスト フィンガによる調査 | 標準テストフィンガ | JIS T 0601-1：2012 IEC610058-1：2000 JIS C 0447 | 医用電気機器－第１部：基礎安全及び 基本性能に関する一般要求事項 | IEC60601-1 ：2005
| マルチタップ | M21.36 | JIS T 0601-1:2012の8.11.2による 調査による | 調査 | JIS T 0601-1：2012 | 医用電気機器－第１部：基礎安全及び 基本性能に関する一般要求事項 | IEC60601-1 ：2005
| 電源コード | M21.36 | 適用 種類 電源コードの導線の断面積 電源接続器 コード止め コードガー 調査及び測定ド | ノギス プッシュプルゲージ トルク測定器 | JIS T 0601-1：2012 IEC60245:2003 IEC60227-1:1993 JIS C 3301 JIS C 3306 IEC60320-1 IEC60335-1:2001 | 医用電気機器－第１部：基礎安全及び 基本性能に関する一般要求事項 | IEC60601-1 ：2005
| 電源端子盤 | M21.36 | JIS T 0601-1:2012の8.11.4による 調査、固定部の締付確認試験 | 調査 工具 | JIS T 0601-1：2012 | 医用電気機器－第１部：基礎安全及び 基本性能に関する一般要求事項 | IEC60601-1 ：2005
| 電源ヒューズ及び過電流 開放器 | M21.36 | JIS T 0601-1:2012の8.11.5による ME機器及びfリスクマネジメントファイルの調査 | 調査 | JIS T 0601-1：2012 | 医用電気機器－第１部：基礎安全及び 基本性能に関する一般要求事項 | IEC60601-1 ：2005
| 電源部の内部配線 | M21.36 | JIS T 0601-1:2012の8.11.6による 調査、危険状態の発生有無の確認（短絡電流、故障電流（絶縁）） | 電源 | JIS T 0601-1：2012 | 医用電気機器－第１部：基礎安全及び 基本性能に関する一般要求事項 | IEC60601-1 ：2005
| トラッピングゾーンへの接近 | M21.36 | JIS T 0601-1:2012の9.2.2.4.1による | 別途 | JIS T 0601-1：2012 JIS B 9711 ISO13852：1996 （JIS B 9707) | 医用電気機器－第１部：基礎安全及び 基本性能に関する一般要求事項 | IEC60601-1 ：2005
| 固定ガード | M21.36 | 固定ガードの構造の確認 | 目視検査 | JIS T 0601-1：2012 | 医用電気機器－第１部：基礎安全及び 基本性能に関する一般要求事項 | IEC60601-1 ：2005
| 可動式ガード | M21.36 | JIS T 0601-1:2012の9.2.2.4.3による 機器及びリスクメネジメントファイルの調査 | 調査 | JIS T 0601-1：2012 | 医用電気機器－第１部：基礎安全及び 基本性能に関する一般要求事項 | IEC60601-1 ：2005
| 防護手段 | M21.36 | JIS T 0601-1:2012の9.2.2.5による 機器及びリスクメネジメントファイルの調査 | 調査 | JIS T 0601-1：2012 | 医用電気機器－第１部：基礎安全及び 基本性能に関する一般要求事項 | IEC60601-1 ：2005
| 連続的な操作 | M21.36 | JIS T 0601-1:2012の9.2.2.5による 機器及びリスクメネジメントファイルの調査 | 調査 | JIS T 0601-1：2012 | 医用電気機器－第１部：基礎安全及び 基本性能に関する一般要求事項 | IEC60601-1 ：2005
| 動きの速度 | M21.36 | JIS T 0601-1:2012の9.2.2.6による 機器及びリスクメネジメントファイルの調査 | 調査 | JIS T 0601-1：2012 | 医用電気機器－第１部：基礎安全及び 基本性能に関する一般要求事項 | IEC60601-1 ：2005
| 意図しない動き | M21.36 | JIS T 0601-1:2012の9.2.3.1による 調査による確認 | 調査 | JIS T 0601-1：2012 | 医用電気機器－第１部：基礎安全及び 基本性能に関する一般要求事項 | IEC60601-1 ：2005
| 行き過ぎ | M21.36 | JIS T 0601-1:2012の9.2.3.2による 機器及びリスクメネジメントファイル・使用 した材料仕様、その加工仕様の調査 | 調査 | JIS T 0601-1：2012 | 医用電気機器－第１部：基礎安全及び 基本性能に関する一般要求事項 | IEC60601-1 ：2005
| 緊急停止装置 | M21.36 | JIS T 0601-1:2012の9.2.4による 機器及びリスクメネジメントファイルの調査 | 調査 | JIS T 0601-1：2012 | 医用電気機器－第１部：基礎安全及び 基本性能に関する一般要求事項 | IEC60601-1 ：2005
| 患者の解放 | M21.36 | JIS T 0601-1:2012の9.2.5による 機器及びリスクメネジメントファイルの調査 | 調査 | JIS T 0601-1：2012 | 医用電気機器－第１部：基礎安全及び 基本性能に関する一般要求事項 | IEC60601-1 ：2005
| 表面、角及び縁に関わる ハザード | M21.36 | JIS T 0601-1:2012の9.3による 機器及びリスクメネジメントファイルの調査 | 調査 | JIS T 0601-1：2012 | 医用電気機器－第１部：基礎安全及び 基本性能に関する一般要求事項 | IEC60601-1 ：2005
| 移動姿勢の不安定性 移動時 以外の不安定性 | M21.36 | 試験方法はJIS T 0601-1:2012の9.4.2.2 による。 | 5°および10°傾斜した 平面 2～4㎜のビニルの床材 で覆ったコンクリート床 | JIS T 0601-1：2012 | 医用電気機器－第１部：基礎安全及び 基本性能に関する一般要求事項 | IEC60601-1 ：2005
| 水平及び垂直な力による 不安定性 | M21.36 | 試験方法はJIS T 0601-1:2012の9.4.2.3 による。 | 水平方向：ME機器の質量の25％に等しい力で220Nを超えない力 垂直方向：800N | JIS T 0601-1：2012 | 医用電気機器－第１部：基礎安全及び 基本性能に関する一般要求事項 | IEC60601-1 ：2005
| キャスタ及び車輪 推進力 | M21.36 | 試験方法はJIS T 0601-1:2012の9.4.2.4.2 による。 | 0.4±0.1mの速度でME機器 を推進させるのに必要な力 を発生させてその力を測定 できる機器 | JIS T 0601-1：2012 | 医用電気機器－第１部：基礎安全及び 基本性能に関する一般要求事項 | IEC60601-1 ：2005
| キャスタ及び車輪 敷居を 乗り越える移動 | M21.36 | 試験方法はJIS T 0601-1:2012の9.4.2.4.3 による。 | 高さ20㎜，幅80㎜の 障害物 | JIS T 0601-1：2012 | 医用電気機器－第１部：基礎安全及び 基本性能に関する一般要求事項 | IEC60601-1 ：2005
| 移動時の不安定性 | M21.36 | 試験方法はJIS T 0601-1:2012の9.4.3.1 による。 | 10°傾斜した平面 2～4㎜のビニルの床材で覆ったコンクリート床 | JIS T 0601-1：2012 | 医用電気機器－第１部：基礎安全及び 基本性能に関する一般要求事項 | IEC60601-1 ：2005
| 移動時以外の不安定性 | M21.36 | 試験方法はJIS T 0601-1:2012の9.4.3.2 による。 | 5°傾斜した平面 2～4㎜のビニルの床材で覆ったコンクリート床 ME機器の質量の25％に等しい力で220Nを超えない力 | JIS T 0601-1：2012 | 医用電気機器－第１部：基礎安全及び 基本性能に関する一般要求事項 | IEC60601-1 ：2005
| グリップ及びその他の保持具 | M21.36 | 試験方法はJIS T 0601-1:2012の9.4.4 による。 | ME機器の重量の4倍の力 | JIS T 0601-1：2012 | 医用電気機器－第１部：基礎安全及び 基本性能に関する一般要求事項 | IEC60601-1 ：2005
| 防護手段_飛散物に関わる ハザード | M21.36 | 試験方法はJIS T 0601-1:2012の9.5.1 による。 防護手段の適切さ及びリスクメネジメント ファイルの調査 | 調査 | JIS T 0601-1：2012 | 医用電気機器－第１部：基礎安全及び 基本性能に関する一般要求事項 | IEC60601-1 ：2005
| 陰極線管（CRT) | M21.36 | 試験方法はJIS T 0601-1:2012の9.5.2 による。 JIC C 6065による試験 | JIC C 6065 | JIS T 0601-1：2012 | 医用電気機器－第１部：基礎安全及び 基本性能に関する一般要求事項 | IEC60601-1 ：2005
| 可聴域の音響エネルギー | M21.36 | 試験方法はJIS T 0601-1:2012の9.6.2.1による。 | 騒音計 硬い反射性の床で半反 響状態 | JIS T 0601-1：2012 | 医用電気機器－第１部：基礎安全及び 基本性能に関する一般要求事項 | IEC60601-1 ：2005
| 超低周波音又は超音波の エネルギー | M21.36 | 試験方法はJIS T 0601-1:2012の9.6.2.2 による。 リスクメネジメントファイルの調査 | 調査 | JIS T 0601-1：2012 | 医用電気機器－第１部：基礎安全及び 基本性能に関する一般要求事項 | IEC60601-1 ：2005
| 手に伝わる振動 | M21.36 | 試験方法はJIS T 0601-1:2012の9.6.3 による。 | 手腕系振動測定器系 | JIS T 0601-1：2012 JIS B 7761-3 | 医用電気機器－第１部：基礎安全及び 基本性能に関する一般要求事項 | IEC60601-1 ：2005
| 空気圧または水圧（油圧）を 受ける部分 | M21.36 | 試験方法はJIS T 0601-1:2012の9.7.2 による。 | 空気圧発生装置 水圧発生装置 | JIS T 0601-1：2012 | 医用電気機器－第１部：基礎安全及び 基本性能に関する一般要求事項 | IEC60601-1 ：2005
| ME機器の部分の定格圧力 | M21.36 | 試験方法はJIS T 0601-1:2012の9.7.4 による。 | 空気圧発生装置 水圧発生装置 | JIS T 0601-1：2012 | 医用電気機器－第１部：基礎安全及び 基本性能に関する一般要求事項 | IEC60601-1 ：2005
| 圧力容器 | M21.36 | 試験方法はJIS T 0601-1:2012の9.7.5 による。 | 水圧発生装置 | JIS T 0601-1：2012 | 医用電気機器－第１部：基礎安全及び 基本性能に関する一般要求事項 | IEC60601-1 ：2005
| 圧力制御装置 | M21.36 | 試験方法はJIS T 0601-1:2012の9.7.6 による。 | 空気圧発生装置 水圧発生装置 | JIS T 0601-1：2012 | 医用電気機器－第１部：基礎安全及び 基本性能に関する一般要求事項 | IEC60601-1 ：2005
| 除圧装置 | M21.36 | 試験方法はJIS T 0601-1:2012の9.7.7 による。 | 空気圧発生装置 水圧発生装置 | JIS T 0601-1：2012 | 医用電気機器－第１部：基礎安全及び 基本性能に関する一般要求事項 | IEC60601-1 ：2005
| （引張り強さの）安全率 | M21.36 | 試験方法はJIS T 0601-1:2012の9.8.2 による。総荷重に対して該当する安全率 を乗じたものに等しい試験荷重を，試験 する 支持組立品に徐々に加えて行う。 | 引張試験機？ どの程度の負荷が 必要か？ 専用チャック タイマー | JIS T 0601-1：2012 | 医用電気機器－第１部：基礎安全及び 基本性能に関する一般要求事項 | IEC60601-1 ：2005
| 人の荷重による静的な力 | M21.36 | a)135kgの2倍か意図する人の質量の 2倍か，いづれか大きい方の荷重を 踏み台の0.1m2の面積に1分間加える。 b)最小80㎏の質量を，荷重の中心が 支持・懸垂機構の端から60㎜の位置 にくるようにすくなくとも1分間載せる。 | 専用ジグ（荷重用） タイマー | JIS T 0601-1：2012 | 医用電気機器－第１部：基礎安全及び 基本性能に関する一般要求事項 | IEC60601-1 ：2005
| 人の荷重による動的な力 | M21.36 | 安全動作荷重と同等な質量を，座る面の 上方150㎜の高さから落とす。 | 専用ジグ（荷重用） | JIS T 0601-1：2012 | 医用電気機器－第１部：基礎安全及び 基本性能に関する一般要求事項 | IEC60601-1 ：2005
| １回限りの動作を意図する 機械的保護装置 | M21.36 | 試験方法はJIS T 0601-1:2012の9.8.4.3 による。 | 最大の正常荷重付加 | JIS T 0601-1：2012 | 医用電気機器－第１部：基礎安全及び 基本性能に関する一般要求事項 | IEC60601-1 ：2005
| 不要または過度の放射の ハザードに関する保護 診断 または治療用のX線の発生 を意図しないME機器 | M21.36 | 試験方法はJIS T 0601-1:2012の10.1.1 による。 | 実効面積10㎝2をもつ電離箱式の放射線モニタ | JIS T 0601-1：2012 IEC60950-1:2001 | 医用電気機器－第１部：基礎安全及び 基本性能に関する一般要求事項 | IEC60601-1 ：2005
| 不要または過度の放射のハ ザードに関する保護 診断また は治療用のX線の発生を意図 するME機器 | M21.36 | 試験方法はJIS T 0601-1:2012の10.1.2 による。 リスクメネジメントファイルの調査 | 調査 | JIS T 0601-1：2012 JIS T 0601-1-3 | 医用電気機器－第１部：基礎安全及び 基本性能に関する一般要求事項 | IEC60601-1 ：2005
| アルファ線、ベータ線、 ガンマ線、中性子線及び その他の粒子線 | M21.36 | 試験方法はJIS T 0601-1:2012の10.2 による。 リスクメネジメントファイルの調査 | 調査 | JIS T 0601-1：2012 | 医用電気機器－第１部：基礎安全及び 基本性能に関する一般要求事項 | IEC60601-1 ：2005
| マイクロ波放射線 | M21.36 | リスクメネジメントファイルの調査 | 調査 | JIS T 0601-1：2012 | 医用電気機器－第１部：基礎安全及び 基本性能に関する一般要求事項 | IEC60601-1 ：2005
| 不要または過度の放射の ハザードに関する保護レーザ 及び発光ダイオード（LED） | M21.36 | 適合性はJIS C 6802の適切な手順に 従って確認する。 | JIC C 6802 | JIS T 0601-1：2012 JIS C 6802 | 医用電気機器－第１部：基礎安全及び 基本性能に関する一般要求事項 | IEC60601-1 ：2005
| 他の可視の電磁放射線 | M21.36 | 試験方法はJIS T 0601-1:2012の10.5 による。 リスクメネジメントファイルの調査 | 調査 | JIS T 0601-1：2012 | 医用電気機器－第１部：基礎安全及び 基本性能に関する一般要求事項 | IEC60601-1 ：2005
| 赤外線 | M21.36 | 試験方法はJIS T 0601-1:2012の10.6 による。 リスクメネジメントファイルの調査 | 調査 | JIS T 0601-1：2012 | 医用電気機器－第１部：基礎安全及び 基本性能に関する一般要求事項 | IEC60601-1 ：2005
| 紫外線 | M21.36 | 試験方法はJIS T 0601-1:2012の10.7 による。 リスクメネジメントファイルの調査 | 調査 | JIS T 0601-1：2012 | 医用電気機器－第１部：基礎安全及び 基本性能に関する一般要求事項 | IEC60601-1 ：2005
| 過度の温度及び他のハザード に関する保護 正常な使用時の 最高温度装着部の温度 | M21.36 | 試験方法はJIS T 0601-1:2012の11.1.3 による。 | テストコーナ 温度測定器 | JIS T 0601-1：2012 | 医用電気機器－第１部：基礎安全及び 基本性能に関する一般要求事項 | IEC60601-1 ：2005
| ガード | M21.36 | 接触可能な高温又は低温の表面との 接触防止をいとするガードは、工具を 使わなければ外せないものとする。 調査によって確認。 | 調査 | JIS T 0601-1：2012 | 医用電気機器－第１部：基礎安全及び 基本性能に関する一般要求事項 | IEC60601-1 ：2005
| 火事の防止ME機器に要求される火事の防止に必要な強度及び剛性 | M21.36 | 適合性は外装の機械的強度試験によって 確認する。 （JIS T 0601-1:2012の15.3） | 押し付け試験ジグ 500±25gの鋼球 厚さ50±5㎜の堅い木の板 40㎜の上昇段差 40㎜の下降段差 厚さ40㎜の堅い木の板 | JIS T 0601-1：2012 | 医用電気機器－第１部：基礎安全及び 基本性能に関する一般要求事項 | IEC60601-1 ：2005
| 高酸素濃度雰囲気での 火事によるリスク | M21.36 | 試験方法はJIS T 0601-1:2012の11.2.2.1 による。 | スパークによる発火装置 | JIS T 0601-1：2012 | 医用電気機器－第１部：基礎安全及び 基本性能に関する一般要求事項 | IEC60601-1 ：2005
| 可燃性麻酔剤が使われる 環境での使用を意図する ME機器及びMEシステム | M21.36 | 付属書Gによる ・表示、付属文書 ・構造の詳細、正電荷の防止、コロナ ・温度制限 ・低エネルギー回路 ・内部加圧による外部への換気 ・呼吸を制限した外装 | 円柱型テストロッド （直径4㎜、12㎜） 可燃性混合ガス試験器 | JIS T 0601-1：2012 | 医用電気機器－第１部：基礎安全及び 基本性能に関する一般要求事項 | IEC60601-1 ：2005
| 可燃性の薬品とともに使用 することを意図するME機器 及びMEシステム | M21.36 | リスクマネジメントファイルの調査 | 調査 | JIS T 0601-1：2012 | 医用電気機器－第１部：基礎安全及び 基本性能に関する一般要求事項 | IEC60601-1 ：2005
| ME機器におけるあふれ | M21.36 | 試験方法はJIS T 0601-1:2012の11.6.2 による。 | 液体 傾斜計 | JIS T 0601-1：2012 | 医用電気機器－第１部：基礎安全及び 基本性能に関する一般要求事項 | IEC60601-1 ：2005
| ME機器におけるこぼれ | M21.36 | 試験方法はJIS T 0601-1:2012の11.6.3 による。 | 液体 | JIS T 0601-1：2012 | 医用電気機器－第１部：基礎安全及び 基本性能に関する一般要求事項 | IEC60601-1 ：2005
| 水の侵入または微粒子状 物質の侵入 | M21.36 | 適合性は，正常時のもっとも不利な位置 に置いたME機器を用いて，JIS C 0920 の試験及び検査によって確認する。 | 防水試験機 塵埃試験機 | JIS T 0601-1：2012 JIS C 0920 | 医用電気機器－第１部：基礎安全及び 基本性能に関する一般要求事項 | IEC60601-1 ：2005
| ME機器及びMEシステムの 清掃及び消毒 | M21.36 | 試験方法はJIS T 0601-1:2012の11.6.6 による。 | 調査 | JIS T 0601-1：2012 | 医用電気機器－第１部：基礎安全及び 基本性能に関する一般要求事項 | IEC60601-1 ：2005
| ME機器及びMEシステムの 滅菌 | M21.36 | ISO11134、ISO11135、ISO11137に 従って評価し、文書化する。 その後、目視検査、耐電圧試験、漏れ 電流試験、リスクメネジメントファイル の調査を実施する。 | 調査 | JIS T 0601-1：2012 ISO11134 ISO11135 ISO11137 | 医用電気機器－第１部：基礎安全及び 基本性能に関する一般要求事項 | IEC60601-1 ：2005
| ME機器への電源供給又は 電源（商用）の中断 | M21.36 | 関連する電源の供給の中断及び復帰 によって確認する。 | 機能試験 | JIS T 0601-1：2012 | 医用電気機器－第１部：基礎安全及び 基本性能に関する一般要求事項 | IEC60601-1 ：2005
| 制御及び計器の精度 | M21.36 | リスクマネジメントファイルの調査に よって確認 第2版では個別要求あり | 調査 | JIS T 0601-1：2012 | 医用電気機器－第１部：基礎安全及び 基本性能に関する一般要求事項 | IEC60601-1 ：2005
| ユーザビリティ | M21.36 | ユーザビリティエンジニアリングプロセス の結果を調査する。 | 別途 | JIS T 0601-1：2012 | 医用電気機器－第１部：基礎安全及び 基本性能に関する一般要求事項 | IEC60601-1 ：2005
| アラームシステム | M21.36 | リスクマネジメントファイルの調査に よって確認 | 調査 | JIS T 0601-1：2012 | 医用電気機器－第１部：基礎安全及び 基本性能に関する一般要求事項 | IEC60601-1 ：2005
| 危険な出力に対する保護 安全限界の意図的な超過 | M21.36 | リスクマネジメントファイルの調査に よって確認 第2版では個別要求あり | 調査 | JIS T 0601-1：2012 | 医用電気機器－第１部：基礎安全及び 基本性能に関する一般要求事項 | IEC60601-1 ：2005
| 安全性に関連するパラメータ の表示 | M21.36 | リスクマネジメントファイルの調査 によって確認 第2版では個別要求あり | 調査 | JIS T 0601-1：2012 | 医用電気機器－第１部：基礎安全及び 基本性能に関する一般要求事項 | IEC60601-1 ：2005
| 過大な出力値の不用意な選択 | M21.36 | リスクマネジメントファイルの調査に よって確認 | 調査 | JIS T 0601-1：2012 | 医用電気機器－第１部：基礎安全及び 基本性能に関する一般要求事項 | IEC60601-1 ：2005
| 不正確な出力 | M21.36 | リスクマネジメントファイルの調査に よって確認 | 調査 | JIS T 0601-1：2012 | 医用電気機器－第１部：基礎安全及び 基本性能に関する一般要求事項 | IEC60601-1 ：2005
| 診断用X線機器 | M21.36 | リスクマネジメントファイルの調査に よって確認 | 調査 | JIS T 0601-1：2012 | 医用電気機器－第１部：基礎安全及び 基本性能に関する一般要求事項 | IEC60601-1 ：2005
| 放射線治療機器 | M21.36 | リスクマネジメントファイルの調査に よって確認 第2版では個別要求あり | 調査 | JIS T 0601-1：2012 | 医用電気機器－第１部：基礎安全及び 基本性能に関する一般要求事項 | IEC60601-1 ：2005
| その他の放射を発生する ME機器 | M21.36 | リスクマネジメントファイルの調査 によって確認 | 調査 | JIS T 0601-1：2012 | 医用電気機器－第１部：基礎安全及び 基本性能に関する一般要求事項 | IEC60601-1 ：2005
| 診断用又は治療用音響圧 | M21.36 | リスクマネジメントファイルの調査 によって確認 第2版では個別要求あり | 調査 | JIS T 0601-1：2012 | 医用電気機器－第１部：基礎安全及び 基本性能に関する一般要求事項 | IEC60601-1 ：2005
| 放出、外装の変形又は 最高温度の超過 | M21.36 | 15Wを１分間引き出すことによって確認。 防火用外装の適用を確実にするために、 設計文書の評価及び評価。 | 温度測定器 電子負荷 | JIS T 0601-1：2012 | 医用電気機器－第１部：基礎安全及び 基本性能に関する一般要求事項 | IEC60601-1 ：2005
| 液体の漏れ | M21.36 | リスクマネジメントの調査 | 調査 | JIS T 0601-1：2012 | 医用電気機器－第１部：基礎安全及び 基本性能に関する一般要求事項 | IEC60601-1 ：2005
| 危険状態による可能性が ある冷却の障害 | M21.36 | 可能性がある冷却の障害を模擬し、 温度上昇を確認する。 ・換気用ファンをロック。 ・j外装上面及び側面の開口部を覆う 又は壁に寄せる。 ・フィルタの詰まりを模擬する。 ・冷媒の流れを止める。 | 温度測定器 | JIS T 0601-1：2012 | 医用電気機器－第１部：基礎安全及び 基本性能に関する一般要求事項 | IEC60601-1 ：2005
| 動く部分のロック | M21.36 | 動く部分がかじりを起こした場合、 単一故障安全を保つことを確認する。 詳細試験は13.2.10による。 | 温度測定器 電源 | JIS T 0601-1：2012 | 医用電気機器－第１部：基礎安全及び 基本性能に関する一般要求事項 | IEC60601-1 ：2005
| モータ用コンデンサの 切り離し及び短絡 | M21.36 | モータ用コンデンサを短絡及び開放して いる間、単一故障安全を保つことを 確認すること。 | 調査 | JIS T 0601-1：2012 | 医用電気機器－第１部：基礎安全及び 基本性能に関する一般要求事項 | IEC60601-1 ：2005
| モータ駆動のME機器の 追加試験 | M21.36 | モータで駆動するME機器を冷状態から 始め、定格電圧又は定格電圧範囲内 の上限値で、規定時間作動させる。 11.1.3ｄ）に従って温度を測定する。 13.2.10 | 温度測定器 電源 | JIS T 0601-1：2012 | 医用電気機器－第１部：基礎安全及び 基本性能に関する一般要求事項 | IEC60601-1 ：2005
| 高酸素濃度雰囲気で使用 するME機器の部品の故障 | M21.36 | 試験は11.2.2による | スパークによる発火 試験装置 | JIS T 0601-1：2012 | 医用電気機器－第１部：基礎安全及び 基本性能に関する一般要求事項 | IEC60601-1 ：2005
| 一般的な過負荷試験条件 | M21.36 | 13.2.13.2～13.2.13.4の試験後、ほぼ室温 まで下がった状態でME機器の又は試験を 実施する。（8.8.3耐電圧試験など） 保護手段として信頼できる熱可性材料 絶縁については、試験時の測定温度より も25℃高い温度でボールプレッシャ試験 を実施する。 | 直流・交流電源 校正されたテスタ 金属はく ボールプレッシャ試験器 プッシュプルゲージ 恒温槽 | JIS T 0601-1：2012 | 医用電気機器－第１部：基礎安全及び 基本性能に関する一般要求事項 | IEC60601-1 ：2005
| 加熱素子をもつME機器 | M21.36 | 13.2.13.2b）、c）による。 | 温度測定器 電源 | JIS T 0601-1：2012 | 医用電気機器－第１部：基礎安全及び 基本性能に関する一般要求事項 | IEC60601-1 ：2005
| モータをもつME機器 | M21.36 | 13.2.8～13.2.10、13.2.13.3 b)、13.2.13.3ｃ）及び13.2.13.4によって | チーズクロス 電源 | JIS T 0601-1：2012 | 医用電気機器－第１部：基礎安全及び 基本性能に関する一般要求事項 | IEC60601-1 ：2005
| 非連続作動（運転）定格の ME機器 | M21.36 | 非連続作動定格のME機器の過負荷試験 の方法と適用外のME機器が示されている 規定値は13.2.10による （モータ駆動のME機器の追加試験） | 温度測定器 電源 | JIS T 0601-1：2012 | 医用電気機器－第１部：基礎安全及び 基本性能に関する一般要求事項 | IEC60601-1 ：2005
| プログラマブル電気医用 システム（PEMS) | M21.36 | 14.2～14.13を適用 リスクマネジメントファイルの調査 プロセス評価 | 調査 | JIS T 0601-1：2012 | 医用電気機器－第１部：基礎安全及び 基本性能に関する一般要求事項 | IEC60601-1 ：2005
| ME機器の制御器及び表示器 の配置 | M21.36 | ME機器の制御器、表示器の配置に 関するリスクマネジメントファイルの調査 | ファイルの調査 | JIS T 0601-1：2012 | 医用電気機器－第１部：基礎安全及び 基本性能に関する一般要求事項 | IEC60601-1 ：2005
| サービス性 | M21.36 | 保守点検ができるような構造になってい るか確認する | 目視検査 | JIS T 0601-1：2012 | 医用電気機器－第１部：基礎安全及び 基本性能に関する一般要求事項 | IEC60601-1 ：2005
| 機械的強度 押付け試験 | M21.36 | 直径30㎜の円形の接触部をもつ試験用 器具を用いて，外装の外側に250N±10N の一定な力を5秒間加える。 | 押し付け試験ジグ | JIS T 0601-1：2012 | 医用電気機器－第１部：基礎安全及び 基本性能に関する一般要求事項 | IEC60601-1 ：2005
| 機械的強度 衝撃試験 | M21.36 | 直径が約50㎜で500g±50gの質量を 持つ滑らかな鋼球を，試験サンプルの 該当する各部分へ1.3ｍの高さから 一度だけ自由落下させる。 | 直径約50㎜、500±25g の鋼球 | JIS T 0601-1：2012 | 医用電気機器－第１部：基礎安全及び 基本性能に関する一般要求事項 | IEC60601-1 ：2005
| 機械的強度 落下試験 手持型ME機器 | M21.36 | 試験サンプルに安全動作荷重を加え， ME機器を使用する高さ，又は1mの高さ のいずれか高いほうから，コンクリート 又は同様な基礎の上に平らに設置した 厚さ50㎜±5㎜の硬い木製の板の上に， 正常な使用時にとることができる三つの 異なる姿勢で，それぞれ一度ずつ自由 落下させる。 | 厚さ50±5㎜の堅い木の板 落下試験機 | JIS T 0601-1：2012 | 医用電気機器－第１部：基礎安全及び 基本性能に関する一般要求事項 | IEC60601-1 ：2005
| 機械的強度 落下試験 携帯型ME機器 | M21.36 | 試験サンプルに安全動作荷重を加え， ME機器を使用する高さ，又は1mの高さ のいずれか高いほうから，コンクリート 又は同様な基礎の上に平らに設置した 厚さ50㎜±5㎜の硬い木製の板の上に， 表29に示す高さまで持ち上げる。正常な 使用時に置く姿勢で，3回落下させる。 | 厚さ50±5㎜の堅い木の板 落下試験機 | JIS T 0601-1：2012 | 医用電気機器－第１部：基礎安全及び 基本性能に関する一般要求事項 | IEC60601-1 ：2005
| 機械的強度 手荒な取扱い試験 上昇段差衝撃試験 | M21.36 | サンプルを正常な移動方向に0.4m/s ±0.1m/sの速度で押して，平らな床面 にしっかりと取り付けた高さ40㎜の垂直 面をもつ硬い木製の上昇段差の障害物 に3回衝突させる。 | 40㎜の上昇段差 | JIS T 0601-1：2012 | 医用電気機器－第１部：基礎安全及び 基本性能に関する一般要求事項 | IEC60601-1 ：2005
| 機械的強度 手荒な取扱い試験 下降段差衝撃試験 | M21.36 | サンプルを正常な移動方向に0.4m/s ±0.1m/sの速度で押して，強固な床に 平らに取り付けた高さ40㎜の垂直の段 差から，3回落下させる。 | 40㎜の下降段差 | JIS T 0601-1：2012 | 医用電気機器－第１部：基礎安全及び 基本性能に関する一般要求事項 | IEC60601-1 ：2005
| 機械的強度 手荒な取扱い試験 戸枠衝撃試験 | M21.36 | サンプルを正常な移動方向に0.4m/s±0.1m/sの速度で動かして， 垂直で強固な壁に取り付けた40㎜の 幅及び厚さの硬い木製の垂直な障害物に，又はモータ駆動の移動形ME機器では維持 できる最高速度で3回衝突させる。 | 幅及び厚さ40㎜の 堅い木の板 | JIS T 0601-1：2012 | 医用電気機器－第１部：基礎安全及び 基本性能に関する一般要求事項 | IEC60601-1 ：2005
| 機械的強度 成形ストレス（残留応力） の解放試験 | M21.36 | 試験方法はJIS T 0601-1:2012の15.3.6 による。 | 恒温加熱槽 | JIS T 0601-1：2012 | 医用電気機器－第１部：基礎安全及び 基本性能に関する一般要求事項 | IEC60601-1 ：2005
| 機械的強度 環境による影響 | M21.36 | 次の調査による ME機器、付属文書、製造業者が用いる 材料の仕様及び材料の処理の仕様 製造業者による関連する試験又は計算結果。 | 調査 | JIS T 0601-1：2012 | 医用電気機器－第１部：基礎安全及び 基本性能に関する一般要求事項 | IEC60601-1 ：2005
| コネクタの構造 | M21.36 | リスクマネジメントファイルの調査 | 調査 | JIS T 0601-1：2012 | 医用電気機器－第１部：基礎安全及び 基本性能に関する一般要求事項 | IEC60601-1 ：2005
| 温度及び過負荷の制御器 | M21.36 | No.○○、No.○○以外はリスクマネジメント の調査又は設計文書の調査 | 調査 | JIS T 0601-1：2012 | 医用電気機器－第１部：基礎安全及び 基本性能に関する一般要求事項 | IEC60601-1 ：2005
| 温度及び過負荷の制御器 加熱手段をもつ液体を満た した容器を組み込んだME機器 | M21.36 | 適合性はME機器の容器を空にした 状態で，その保護装置が働くまで作動 させて確認する。 | 機能試験 | JIS T 0601-1：2012 | 医用電気機器－第１部：基礎安全及び 基本性能に関する一般要求事項 | IEC60601-1 ：2005
| 温度及び過負荷の制御器 感熱遮断器、過電流開放器 の安全性への影響確認 | M21.36 | IEC69730-1に適合しているか確認を行う。 | 調査 | JIS T 0601-1：2012 | 医用電気機器－第１部：基礎安全及び 基本性能に関する一般要求事項 | IEC60601-1 ：2005
| 温度設定 | M21.36 | サーモスタットが温度を変える手段を備え ている場合、温度設定を明瞭に表示する。 設計文書、リスクマネジメントファイルの 調査にて確認 | 調査 | JIS T 0601-1：2012 | 医用電気機器－第１部：基礎安全及び 基本性能に関する一般要求事項 | IEC60601-1 ：2005
| 電池 容器 | M21.36 | 設計文書又はリスクマネジメントファイル の調査 | 調査 | JIS T 0601-1：2012 | 医用電気機器－第１部：基礎安全及び 基本性能に関する一般要求事項 | IEC60601-1 ：2005
| 電池 接続 | M21.36 | 調査による確認。 | 調査 | JIS T 0601-1：2012 | 医用電気機器－第１部：基礎安全及び 基本性能に関する一般要求事項 | IEC60601-1 ：2005
| 電池 過充電に対する保護 | M21.36 | 調査による確認。 | 調査 | JIS T 0601-1：2012 | 医用電気機器－第１部：基礎安全及び 基本性能に関する一般要求事項 | IEC60601-1 ：2005
| 電池 リチウム電池 | M21.36 | 設計文書の調査、又は、IEC60086-4の 試験の実施 | 調査 | JIS T 0601-1：2012 IEC60086-4 | 医用電気機器－第１部：基礎安全及び 基本性能に関する一般要求事項 | IEC60601-1 ：2005
| 電池 過渡の電流及び電圧保護 | M21.36 | 保護手段の有無の調査、及び必要な場合 は設計文書又はリスクマネジメントファイル の調査 | 調査 | JIS T 0601-1：2012 | 医用電気機器－第１部：基礎安全及び 基本性能に関する一般要求事項 | IEC60601-1 ：2005
| 表示器 | M21.36 | 正常な使用位置から見える表示手段 の存在及び機能の調査によって確認 | 調査 | JIS T 0601-1：2012 | 医用電気機器－第１部：基礎安全及び 基本性能に関する一般要求事項 | IEC60601-1 ：2005
| プリセット制御 | M21.36 | リスクメネジメントファイルの調査 | 調査 | JIS T 0601-1：2012 | 医用電気機器－第１部：基礎安全及び 基本性能に関する一般要求事項 | sirinnzi
| ME機器の制御器の操作部分 固定、誤調整の防止 | M21.36 | 調査及び試験による。 回転式制御器類は規定のトルクを加え 回転しないことを確認する。 正常な使用で軸方向に引っ張るものは、 電気部品に対しては60N、その他の部品 に関しては100Nの軸方向の力を1分間加 えて確認する。 | トルクゲージ プッシュプルゲージ | JIS T 0601-1：2012 | 医用電気機器－第１部：基礎安全及び 基本性能に関する一般要求事項 | IEC60601-1 ：2005
| ME機器の制御器の操作部分 動きの制限 | M21.36 | 調査及び手動試験。 電気部品に対しては60N、その他の部品 に関しては100Nの軸方向の力を1分間加 えて確認する。 | トルクゲージ プッシュプルゲージ | JIS T 0601-1：2012 | 医用電気機器－第１部：基礎安全及び 基本性能に関する一般要求事項 | IEC60601-1 ：2005
| コード付き手持型制御器及 びコード付き足踏み制御器 機械的強度 | M21.36 | 正常な使用位置で足踏み制御器に1350N の作用力を1分間加える。 この力は直径30㎜の面積全体に加える。 | 直径30㎜の板 1350Nの荷重 専用ジグ（荷重用） | JIS T 0601-1：2012 | 医用電気機器－第１部：基礎安全及び 基本性能に関する一般要求事項 | IEC60601-1 ：2005
| コード付き手持型制御器及 びコード付き足踏み制御器 ME機器の意図しない作動 | M21.36 | 制御器をあらゆる異常な姿勢に回転 させて平面上において確認する。 | 目視 | JIS T 0601-1：2012 | 医用電気機器－第１部：基礎安全及び 基本性能に関する一般要求事項 | IEC60601-1 ：2005
| コード付き手持型制御器及 びコード付き足踏み制御器 液体の侵入 | M21.36 | 設計文書及びリスクマネジメントファイル の調査並びにJIS C 0920の試験により 確認する。 足踏み制御器：IPX１ 液体が存在するような場所：IPX6 | 強力なジェット噴流水 発生装置 | JIS T 0601-1：2012 JIS C 0920 | 医用電気機器－第１部：基礎安全及び 基本性能に関する一般要求事項 | IEC60601-1 ：2005
| ME機器の内部配線 | M21.36 | 断面積が16㎜2未満のアルミニウム導線 をME機器は使用してはいけない 調査によって確認 | ノギス 目視 | JIS T 0601-1：2012 | 医用電気機器－第１部：基礎安全及び 基本性能に関する一般要求事項 | IEC60601-1 ：2005
| 油容器 | M21.36 | 油容器の設計について ME機器及び技術解説の調査、並びに 手動試験 | なし | JIS T 0601-1：2012 | 医用電気機器－第１部：基礎安全及び 基本性能に関する一般要求事項 | IEC60601-1 ：2005
| ME機器の電源変圧器及び8.5 に従った分離を備えたその他 の変圧器_過熱_変圧器 変圧器 | M21.36 | 15.5.1.1 出力巻線に短絡又は過負荷が生じた ときの過熱に対する保護 | 15.5.1.2 15.5.1.3による | JIS T 0601-1：2012 | 医用電気機器－第１部：基礎安全及び 基本性能に関する一般要求事項 | IEC60601-1 ：2005
| 短絡試験 | M21.36 | 15.5.1.2 試験する出力巻線を短絡する。保護装置 が作動するか、熱安定に達するまで試験 を実施する。 試験後、耐電圧試験実施。 | 温度測定装置 電流計 タイマー 耐電圧試験装置一式 | JIS T 0601-1：2012 | 医用電気機器－第１部：基礎安全及び 基本性能に関する一般要求事項 | IEC60601-1 ：2005
| 過負荷試験 | M21.36 | 15.5.1.3 巻線が熱安定したら、保護装置が作動 する最小電流値に調整しさらに熱安定 させ、電流値・温度を記録する。その後 保護装置の種類に応じて規定された 試験電流で規定された時間通電する。 試験後、耐電圧試験を実施。 | 温度測定装置 電流計 タイマー 耐電圧試験装置一式 | JIS T 0601-1：2012 | 医用電気機器－第１部：基礎安全及び 基本性能に関する一般要求事項 | IEC60601-1 ：2005
| 耐電圧 | M21.36 | 変圧器の故障が危険状態を生じる 可能性がある場合は湿度前処理後、 15.5.2による耐電圧試験を実施する。 | 耐電圧試験装置一式 | JIS T 0601-1：2012 | 医用電気機器－第１部：基礎安全及び 基本性能に関する一般要求事項 | IEC60601-1 ：2005
| 8.5で規定した分離に用いる 変圧器の構造 | M21.36 | IEC61558-1:1997による | IEC61558-1:1997による | JIS T 0601-1：2012 IEC61558-1:1997 | 医用電気機器－第１部：基礎安全及び 基本性能に関する一般要求事項 | IEC60601-1 ：2005
| MEシステム 分離装置 | M21.36 | 8.8絶縁、8.9沿面・空間距離によって 確認する | 耐電圧試験器 校正されたテスタ 金属はく ノギス 標準テストフィンガ | JIS T 0601-1：2012 | 医用電気機器－第１部：基礎安全及び 基本性能に関する一般要求事項 | IEC60601-1 ：2005
| MEシステム 漏れ電流 患者漏れ電流 | M21.36 | 正常状態におけるMEシステムの患者漏れ 電流及び合計患者漏れ電流は調査及び 8.7.4.4で規定した測定用器具（MD)を用い て測定を行う | 測定用電源回路 測定用回路 リークカレント測定器 絶縁トランス | JIS T 0601-1：2012 | 医用電気機器－第１部：基礎安全及び 基本性能に関する一般要求事項 | IEC60601-1 ：2005
| MEシステム 漏れ電流測定 | M21.36 | 試験は 16.6.4.1、16.6.4.2 による。 | 測定用電源回路 | JIS T 0601-1：2012 | 医用電気機器－第１部：基礎安全及び 基本性能に関する一般要求事項 | IEC60601-1 ：2005
| MEシステム 機械的ハザードに関する保護 | M21.36 | 調査、又は箇条9（ME機器及び MEシステムの機械的ハザードに関する 保護）に該当する試験にて確認する。 | 機械的ハザード参照 | JIS T 0601-1：2012 | 医用電気機器－第１部：基礎安全及び 基本性能に関する一般要求事項 | IEC60601-1 ：2005
| MEシステム MEシステムの部分への 電源供給の中断 | M21.36 | 関連する電源接続の中断及び復帰を 一度に一つずつの接続に対して実施し、 かつ、全ての接続に足して同時に実施 する。 | 検査 | JIS T 0601-1：2012 | 医用電気機器－第１部：基礎安全及び 基本性能に関する一般要求事項 | IEC60601-1 ：2005
| MEシステム MEシステムの接続および配線 接続端子及びコネクタ | M21.36 | 検査、調査、及び可能な場合は接続を 差し替えることによって確認す。 | 調査、検査 | JIS T 0601-1：2012 | 医用電気機器－第１部：基礎安全及び 基本性能に関する一般要求事項 | IEC60601-1 ：2005
| MEシステム 電源部、部品及び配置 マルチタップ | M21.36 | 適合性は16.9.2.1の調査によって確認する | 調査 | JIS T 0601-1：2012 | 医用電気機器－第１部：基礎安全及び 基本性能に関する一般要求事項 | IEC60601-1 ：2005
| MEシステム MEシステムの保護接地接続 | M21.36 | MEシステムの一つの機器を取り外した ときにMEシステムのいずれの部分の 保護接地も遮断しないことを調査によって 確認する。 | 調査 | JIS T 0601-1：2012 | 医用電気機器－第１部：基礎安全及び 基本性能に関する一般要求事項 | IEC60601-1 ：2005
| MEシステム 導線の保護 | M21.36 | 機械的損傷に対しての保護が備えられて いるか検査によって確認する。 | 検査 | JIS T 0601-1：2012 | 医用電気機器－第１部：基礎安全及び 基本性能に関する一般要求事項 | IEC60601-1 ：2005
| ME機器及びMEシステムの 電磁両立性 | M21.36 | リスクマネジメントの調査 | 調査 | JIS T 0601-1：2012 | 医用電気機器－第１部：基礎安全及び 基本性能に関する一般要求事項 | IEC60601-1 ：2005

## 【2】医用電気器_副通則
No. | 試験項目 | JAB試験所認定範囲分類 | 試験内容 | 使用する機器 | 国内適用規格 | 国内適用規格名称 | 海外適用規格 | 実施すべきか ◎MUST（必ず） △WANT（できれば） ×自社製品該当なし
| 無線通信の保護 無線妨害特性 | M21.36 | 無線周波妨害を使用周波数毎に 限度値を規定 | 電波暗室 EMIテストレシーバ RFセレクタ プリアンプ アンテナ 疑似回路網（LISN) インピーダンス安定化 回路網 | JIS T 60601-1-2 ：2012 | 医用電気機器－第１-2部：基礎安全に 関する一般要求事項-電磁両立性-要 求事項及び試験 | IEC60601-1-2 ：2014 CISPR11, 22
| 高周波電流 | M21.36 | 商用電源系統に流入する高周波電流の 限度値の規定 | 電源環境シミュレータ リファレンスネットワーク | JIS T 60601-1-2 ：2012 | 医用電気機器－第１-3部：基礎安全に 関する一般要求事項-電磁両立性-要 求事項及び試験 | IEC60601-1-2 ：2014 IEC61000-3-2 |  | ◎MUST（必ず）
| 電圧変動及びフリッカ | M21.36 | 電圧変動、フリッカの限度値を規定 | 電源環境シミュレータ リファレンスネットワーク | JIS T 60601-1-2 ：2012 | 医用電気機器－第１-4部：基礎安全に 関する一般要求事項-電磁両立性-要 求事項及び試験 | IEC60601-1-2 ：2014 IEC61000-3-3 |  | △WANT（できれば）
| 静電気放電 | M21.36 | ESDに対するイミュニティについて規定 3rd : ±6kV contact ± 8kV air 4th : ±8kV contact ±15kV air | 静電気発生器 垂直結合版 静電気試験机 | JIS T 60601-1-2 ：2012 | 医用電気機器－第１-5部：基礎安全に 関する一般要求事項-電磁両立性-要 求事項及び試験 | IEC60601-1-2 ：2014 IEC61000-4-3 |  | ×自社製品該当なし
| 放射RF電磁界 | M21.36 | RF電磁界におけるイミュニティ について規定 3rd :生命維持以外 80MHz ～ 2.5GHz 3V/m 生命維持 80MHz ～ 2.5GHz 10V/m 4th :home 80MHz ～ 2.5GHz 10V/m pro 80MHz ～ 2.5GHz 3V/m 無線通信機器 380MHz～5.8GHｚ 9～28V/ｍの範囲で適用になる周 波数帯について試験を実施 | 信号発生器 パワーアンプ 方向性結合器 アンテナ 電界センサ 2chパワーメータ | JIS T 60601-1-2 ：2012 | 医用電気機器－第１-6部：基礎安全に 関する一般要求事項-電磁両立性-要 求事項及び試験 | IEC60601-1-2 ：2014 IEC61000-4-3
| 電気的ファストトランジェント /バースト | M21.36 | 繰返し電気的過渡現象について規定 3rd : 交流・直流電源 ±2kV 信号・相互接続ケーブル ±1kV 5kHz 4th : 交流・直流電源 ±2kV 信号・相互接続ケーブル ±1kV 100kHz | 複合試験機 疑似手 金属箔 RC素子 | JIS T 60601-1-2 ：2012 | 医用電気機器－第１-7部：基礎安全に 関する一般要求事項-電磁両立性-要 求事項及び試験 | IEC60601-1-2 ：2014 IEC61000-4-4
| サージ | M21.36 | 開閉、雷などのサージに対する規定 3rd : Line to line : 0.5kV 1kV Line to ground : 0.5kV 1kV 2kV 4th : Line to line : 0.5kV 1kV Line to ground : 0.5kV 1kV 2kV | 複合試験機 | JIS T 60601-1-2 ：2012 | 医用電気機器－第１-8部：基礎安全に 関する一般要求事項-電磁両立性-要 求事項及び試験 | IEC60601-1-2 ：2014 IEC61000-4-5
| RF電磁界によって誘発する 伝導妨害 | M21.36 | RF送信機からの電磁妨害に対する イミュニティを規定 3rd : 3V 0.15kHz～80MHz ISM 10V 0.15kHz or ISM Frequ. ～80MHz 4th : 3V 0.15kHz～80MHz 6V ISM Frequ home 3V 0.15kHz～80MHz 6V ISM Frequ アマチュア Frequ | 複合イミュニティ試験機 アッテネータ EMクランプ | JIS T 60601-1-2 ：2012 | 医用電気機器－第１-9部：基礎安全に 関する一般要求事項-電磁両立性-要 求事項及び試験 | IEC60601-1-2 ：2014 IEC61000-4-6
| 電力供給ラインにおける電圧 ディップ、端子鑑定電及び 電圧変化 | M21.36 | 電圧ディップ、短時間停電、電圧変動 に対してのイミュニティについて規定 | 複合試験機 デュアルサプライソース | JIS T 60601-1-2 ：2012 | 医用電気機器－第１-10部：基礎安全に 関する一般要求事項-電磁両立性-要 求事項及び試験 | IEC60601-1-2 ：2014 IEC61000-4-11
| 電源周波数磁界 | M21.36 | 電源周波数妨害について規定 3rd 3A/m 50 or 60Hz 4th 30A/m 50 or 60Hz | 複合試験機 磁界発生器 磁界ループ | JIS T 60601-1-2 ：2012 | 医用電気機器－第１-11部：基礎安全に 関する一般要求事項-電磁両立性-要 求事項及び試験 | IEC60601-1-2 ：2014 IEC61000-4-8
| X線装置の半価層及び総ろ過 _取外しできないf物質による ろ過試験 | M21.36 | 各層の線質等ろ過の値の合計により決定 この情報がない場合は、JISZ4121によって 決める | 線量測定器 | JIS T 60601-1-3 ：2012 JIS Z 4121 | 医用電気機器－第１-3部：基礎安全 及び基本性能に関する一般要求事項 -副通則：診断用X線装置における放射 線防護 | IEC60601-1-3 ：2008
| X線装置の半価層及び総ろ過 _付加フィルタ及び物質の試験 | M21.36 | 取外しできないf物質によるろ過試験と同じ X線管電圧にて実施 | 線量測定器 | JIS T 60601-1-3 ：2012 | 医用電気機器－第１-4部：基礎安全 及び基本性能に関する一般要求事項 -副通則：診断用X線装置における放射 線防護 | IEC60601-1-3 ：2008
| X線装置の半価層及び総ろ過 _半価層試験 | M21.36 | ナロービーム条件下での第一半価層を測定 | 線量測定器 | JIS T 60601-1-3 ：2012 | 医用電気機器－第１-5部：基礎安全 及び基本性能に関する一般要求事項 -副通則：診断用X線装置における放射 線防護 | IEC60601-1-3 ：2008
| X線管負荷状態での 漏れ放射線 | M21.36 | X線管負荷状態でX線管装置及びX線源 装置からの漏れ放射線 空気カーマの測定 1.0mGｙ未満 | 線量測定器 | JIS T 60601-1-3 ：2012 | 医用電気機器－第１-5部：基礎安全 及び基本性能に関する一般要求事項 -副通則：診断用X線装置における放射 線防護 | IEC60601-1-3 ：2008
| X線管負荷状態にないときの 漏れ放射線 | M21.36 | X線管負荷状態にないときのX線管装置 及びX線源装置からの漏れ放射線 空気カーマの測定 20μGｙ未満 | 線量測定器 | JIS T 60601-1-3 ：2012 | 医用電気機器－第１-5部：基礎安全 及び基本性能に関する一般要求事項 -副通則：診断用X線装置における放射 線防護 | IEC60601-1-3 ：2008
| 迷放射線の試験 | M21.36 | 空気カーマの測定 | 水等価ファントム | JIS T 60601-1-3 ：2012 | 医用電気機器－第１-5部：基礎安全 及び基本性能に関する一般要求事項 -副通則：診断用X線装置における放射 線防護 | IEC60601-1-3 ：2008
| アラーム状態 一般 | M21.36 | アラーム状態を、生体アラーム状態、 機器アラーム状態又は他のアラーム状態 にグループ化する場合、これを取扱説明書 に記載しなければならない。 取扱説明書の調査。 | 調査 | JIS T 60601-1-8 ：2012 | 医用電気機器－第１部：基礎安全及び 基本性能に関する一般要求事項-副通 則：医用電気機器及び医用電気システ ムに関する一般要求事項、試験方法 及び適用方法 | IEC60601-1-8 ：2006
| アラーム状態の優先度 | M21.36 | 取扱説明書及びリスクマネジメントファイル の調査。 | 調査 | JIS T 60601-1-8 ：2012 | 医用電気機器－第１部：基礎安全及び 基本性能に関する一般要求事項-副通 則：医用電気機器及び医用電気システ ムに関する一般要求事項、試験方法 及び適用方法 | IEC60601-1-8 ：2006
| インテリジェントアラーム システムの開示 | M21.36 | 取扱説明書の調査。 | 調査 | JIS T 60601-1-8 ：2012 | 医用電気機器－第１部：基礎安全及び 基本性能に関する一般要求事項-副通 則：医用電気機器及び医用電気システ ムに関する一般要求事項、試験方法 及び適用方法 | IEC60601-1-8 ：2006
| 視覚アラーム信号の特性 | M21.36 | 1.0の視力をもった操作者とする。 周囲照度は、100～1500ｌｘとする。 頂点が表示面の中心にあり、軸がこの面 に垂直な頂角30°の円錐体を考える。 視点はこの円錐頂点から１m離れた底面 内の任意の点に置くか、又は、操作者 位置に置く。的確に認識でくること。 | 照度計 照明 視点位置を固定できる 治具 | JIS T 60601-1-8 ：2012 | 医用電気機器－第１部：基礎安全及び 基本性能に関する一般要求事項-副通 則：医用電気機器及び医用電気システ ムに関する一般要求事項、試験方法 及び適用方法 | IEC60601-1-8 ：2006
| 聴覚アラーム信号の特性 | M21.36 | アラームシステムの調査、機能試験、 関連する全ての妥当性確認文書の調査 | 機能試験 調査 | JIS T 60601-1-8 ：2012 | 医用電気機器－第１部：基礎安全及び 基本性能に関する一般要求事項-副通 則：医用電気機器及び医用電気システ ムに関する一般要求事項、試験方法 及び適用方法 | IEC60601-1-8 ：2006
| 聴覚アラーム信号及び 情報信号の音量 | M21.37 | 騒音計のマイクロフォンを、機器の正面 部分の幾何学的中心線を通る水辺面上 の最大音圧レベルの位置で、かつ、 半径１m、又は操作者位置に設置する。 騒音計の周波数重み付け特性A及び時間 重み付け特性Fに設定して行う。 | 無響室 騒音計 | JIS T 60601-1-8 ：2012 JIS Z 8733 JS C 1509-1 | 医用電気機器－第２部：基礎安全及び 基本性能に関する一般要求事項-副通 則：医用電気機器及び医用電気システ ムに関する一般要求事項、試験方法 及び適用方法 | IEC60601-1-8 ：2006
| 音声アラーム信号の特性 | M21.36 | 音声アラーム信号に関連したリスクに対処 すること リスクメネジメント調査 | 調査 | JIS T 60601-1-8 ：2012 | 医用電気機器－第１部：基礎安全及び 基本性能に関する一般要求事項-副通 則：医用電気機器及び医用電気システ ムに関する一般要求事項、試験方法 及び適用方法 | IEC60601-1-8 ：2006
| 遅延の開示 | M21.36 | アラーム状態遅延時間とアラーム信号 遅延時間の各々の最大値、又はその 合計の取説への記載 取扱説明書調査 | 調査 | JIS T 60601-1-8 ：2012 | 医用電気機器－第１部：基礎安全及び 基本性能に関する一般要求事項-副通 則：医用電気機器及び医用電気システ ムに関する一般要求事項、試験方法 及び適用方法 | IEC60601-1-8 ：2006
| アラームプリセット | M21.36 | 各アラーム状態を引き起こすのに用いる アラーム設定値及びその優先度を含むか 又はアラームシステムが対象としている 患者についての利用可能な情報をもとに 設定できなければならない。 アラームシステム及び取説の調査 | 調査 | JIS T 60601-1-8 ：2012 | 医用電気機器－第１部：基礎安全及び 基本性能に関する一般要求事項-副通 則：医用電気機器及び医用電気システ ムに関する一般要求事項、試験方法 及び適用方法 | IEC60601-1-8 ：2006
| アラーム初期設定 | M21.36 | アラーム初期設定を製造業者が設定した 初期値と異なる値に設定できる場合は、 加えた変更を保存できないようにする手段 をもつ。変更保存は、責任部門に限定する。 また、製造業者の設定した初期値に責任 部門が戻す手段をもつ。調査によって確認。 | 調査 | JIS T 60601-1-8 ：2012 | 医用電気機器－第０部：基礎安全及び 基本性能に関する一般要求事項-副通 則：医用電気機器及び医用電気システ ムに関する一般要求事項、試験方法 及び適用方法 | IEC60601-1-8 ：2006
| アラーム設定値 | M21.36 | アラーム設定値は次のいずれでもよい 調整不可 操作者が容易に設定可能 アルゴリズムによって決定した基準を使用 調査によって確認 | 調査 | JIS T 60601-1-8 ：2012 | 医用電気機器－第１部：基礎安全及び 基本性能に関する一般要求事項-副通 則：医用電気機器及び医用電気システ ムに関する一般要求事項、試験方法 及び適用方法 | IEC60601-1-8 ：2006
| アラームシステムの保護 | M21.36 | 変更または変更の保存に対するアクセスを 制御する手段を技術的解説的に記載する。 記述解説の調査によって確認 | 調査 | JIS T 60601-1-8 ：2012 | 医用電気機器－第１部：基礎安全及び 基本性能に関する一般要求事項-副通 則：医用電気機器及び医用電気システ ムに関する一般要求事項、試験方法 及び適用方法 | IEC60601-1-8 ：2006
| アラーム信号不活性化状態 | M21.36 | アラームシステムは、操作者が聴覚 アラーム信号の発生だけを不活 性化できる手段をもつか、または視覚 アラーム信号及び聴覚アラーム 信号の両方の発生を不活性化できる 手段をもたなければならない。 調査により確認 | 調査 | JIS T 60601-1-8 ：2012 | 医用電気機器－第１部：基礎安全及び 基本性能に関する一般要求事項-副通 則：医用電気機器及び医用電気システ ムに関する一般要求事項、試験方法 及び適用方法 | IEC60601-1-8 ：2006
| リマインダ信号 | M21.36 | アラームシステムは、リマインダ信号を 備えてもよい。 6.8.2にある要件に適合しなければならない。 調査により確認 | 調査 | JIS T 60601-1-8 ：2012 | 医用電気機器－第１部：基礎安全及び 基本性能に関する一般要求事項-副通 則：医用電気機器及び医用電気システ ムに関する一般要求事項、試験方法 及び適用方法 | IEC60601-1-8 ：2006
| システム全体の時間を限定 しないアラーム信号発生不 活性化状態 | M21.36 | アラームシステムの仕様を意図した環境に ついてリスクアセスメントを行った結果、 許容できると認める場合はシステム全体 のアラーム停止 またはアラーム音停止を備えてもよい。 その場合は6.8.3にある機能をもたなけれ ばならない。 調査による確認 | 調査 | JIS T 60601-1-8 ：2012 | 医用電気機器－第１部：基礎安全及び 基本性能に関する一般要求事項-副通 則：医用電気機器及び医用電気システ ムに関する一般要求事項、試験方法 及び適用方法 | IEC60601-1-8 ：2006
| アラームリセット | M21.36 | アラームリセットの表示を、調査によって 確認する。 | 調査 | JIS T 60601-1-8 ：2012 | 医用電気機器－第１部：基礎安全及び 基本性能に関する一般要求事項-副通 則：医用電気機器及び医用電気システ ムに関する一般要求事項、試験方法 及び適用方法 | IEC60601-1-8 ：2006
| 非保持アラーム信号及び 保持アラーム信号 | M21.36 | 非アラーム信号はその発生要因が消滅 した場合には、自動的に発生中止しなけ ればならない。保持アラーム信号はその 発生要因が消滅した後でも 信号発生を継続しなければならない。 機能試験によって確認する。 | 機能試験 | JIS T 60601-1-8 ：2012 | 医用電気機器－第１部：基礎安全及び 基本性能に関する一般要求事項-副通 則：医用電気機器及び医用電気システ ムに関する一般要求事項、試験方法 及び適用方法 | IEC60601-1-8 ：2006
| 分散型アラームシステム | M21.36 | 分散型アラームをもつ場合は、それを安全 に使用するために必要な 情報を技術解説に記載する。 技術解説の調査 | 調査 | JIS T 60601-1-8 ：2012 | 医用電気機器－第１部：基礎安全及び 基本性能に関する一般要求事項-副通 則：医用電気機器及び医用電気システ ムに関する一般要求事項、試験方法 及び適用方法 | IEC60601-1-8 ：2006
| アラーム状態の発生源及び 識別 | M21.36 | 分散型アラームは、アラーム信号発生 場所から遠隔アラーム状態の発生源を 識別する手段を備える。 調査により確認 | 調査 | JIS T 60601-1-8 ：2012 | 医用電気機器－第１部：基礎安全及び 基本性能に関する一般要求事項-副通 則：医用電気機器及び医用電気システ ムに関する一般要求事項、試験方法 及び適用方法 | IEC60601-1-8 ：2006
| アラーム状態の遠隔通信 の故障 | M21.36 | 分散形アラームシステムの、遠隔部分 故障時に対する設計要求 機能試験及び検査 | 機能試験 | JIS T 60601-1-8 ：2012 | 医用電気機器－第１部：基礎安全及び 基本性能に関する一般要求事項-副通 則：医用電気機器及び医用電気システ ムに関する一般要求事項、試験方法 及び適用方法 | IEC60601-1-8 ：2006
| アラーム状態の履歴機能 | M21.36 | アラームシステムがアラーム状態発生の 履歴機能をもつ場合 適合性を調査によって確認する | 調査 | JIS T 60601-1-8 ：2012 | 医用電気機器－第１部：基礎安全及び 基本性能に関する一般要求事項-副通 則：医用電気機器及び医用電気システ ムに関する一般要求事項、試験方法 及び適用方法 | IEC60601-1-8 ：2006

## 【3】電気手術器
まｒ | No. | 試験項目 | JAB試験所認定範囲分類 | 試験内容 | 使用する機器 | 国内適用規格 | 国内適用規格名称 | 海外適用規格 | 実施すべきか ◎MUST（必ず） △WANT（できれば） ×自社製品該当なし
|  | _電気手術器 単一故障状態 | M21.36 | aa）危害を生じ可能性がある対極板断線 モニタ又は対極板接触モニタの故障 bb）過渡の低周波患者漏れ電流が生じる 可能性のある出力スイッチの故障 ㏄）患者回路に不正な出よくを生じる全て の故障 dd）出力設定に関して出力の著しい増加を 生じる全ての故障 | なし | JIS T 0601-2-2 ：2005 | 医用電気機器－第2-2部：電気手術器 （電気メス）の安全に関する個別要求 事項 | IEC60601-2-2 ：2006
|  | _電気手術器 電源入力 | M21.36 | ？動作：“制御器及び計測器の表示 による“ 出力を調整？最大出力電圧？ | 電力計 交流安定化電源 デジタルマルチメータ | JIS T 0601-2-2 ：2005 | 医用電気機器－第2-2部：電気手術器 （電気メス）の安全に関する個別要求 事項 | IEC60601-2-2 ：2006 |  | ◎MUST（必ず）
|  | _電気手術器 耐除細動形装着部 | M21.36 | 同相モードのみ実施 試験電圧：2kV | 直流安定化電源（2kV） 試験用回路 金属はく 又は 食塩水（0.9％） オシロスコープ | JIS T 0601-2-2 ：2005 | 医用電気機器－第2-2部：電気手術器 （電気メス）の安全に関する個別要求 事項 | IEC60601-2-2 ：2006 |  | △WANT（できれば）
|  | _電気手術器 機能接地端子 | M21.36 | 定格出力が50W以下で対極板を使わない ことを意図した電気手術器の電源コードの 保護接地線は、高周波機能電流の帰路と して使用してもよい。 | 調査 | JIS T 0601-2-2 ：2005 | 医用電気機器－第2-2部：電気手術器 （電気メス）の安全に関する個別要求 事項 | IEC60601-2-2 ：2006 |  | ×自社製品該当なし
|  | _電気手術器 _高周波漏れ電流 | M21.36 | 患者回路の設計に応じて以下の試験を 実施高周波的に接地した対極板 高周波的大地から絶縁した対極板 バイポーラ 出力端子で直接測定する高周波漏れ電流 電気手術器の出力端子で直接測定する。 異なる高周波患者回路の間の干渉 | 高周波電流計 無誘導抵抗器（200Ω） 出力負荷（200Ω） 絶縁材料製の机 金属箔 | JIS T 0601-2-2 ：2005 | 医用電気機器－第2-2部：電気手術器 （電気メス）の安全に関する個別要求 事項 | IEC60601-2-2 ：2006
|  | _電気手術器 過渡の温度 | M21.36 | 製造業者が指定したデューティーサイクル で1時間作動させる。 10秒動作後30秒以下の休止 | 無誘導抵抗負荷 ストップウォッチ | JIS T 0601-2-2 ：2005 | 医用電気機器－第2-2部：電気手術器 （電気メス）の安全に関する個別要求 事項 | IEC60601-2-2 ：2006
|  | _電気手術器 正電荷の防止_足踏みスイッチ | M21.36 | 足踏みスイッチから導電性の床への 導電経路の抵抗値の測定 10MΩ未満 | デジタルマルチメータ | JIS T 0601-2-2 ：2005 | 医用電気機器－第2-2部：電気手術器 （電気メス）の安全に関する個別要求 事項 | IEC60601-2-2 ：2006
|  | _電気手術器 こぼれ | M21.36 | 水道水を機器上面にそそぐ。危険状態を 生じる部位を濡らしていないことを 調査で確認する。その後、耐電圧試験 を実施。沿面距離を確保した絶縁部分 への水の流入はあってはならない。 | １Lの水道水 耐電圧試験機器一式 | JIS T 0601-2-2 ：2005 | 医用電気機器－第2-2部：電気手術器 （電気メス）の安全に関する個別要求 事項 | IEC60601-2-2 ：2006
|  | _電気手術器 液体の侵入 | M21.36 | ・足踏みスイッチの電気的保護の確認 ・交流インピーダンスの測定 | 生理食塩水（0.9%、１L） 交流安定化電源 | JIS T 0601-2-2 ：2005 | 医用電気機器－第2-2部：電気手術器 （電気メス）の安全に関する個別要求 事項 | IEC60601-2-2 ：2006
|  | _電気手術器 清掃、消毒及び滅菌 | M21.36 | 単回使用と表示されていないものは、ISO11134、ISO11135、ISO11137に 従って評価し、文書化する。 その後、目視検査、耐電圧試験、漏れ 電流試験、リスクメネジメントファイルの 調査を実施する。 | なし | JIS T 0601-2-2 ：2005 | 医用電気機器－第2-2部：電気手術器 （電気メス）の安全に関する個別要求 事項 | IEC60601-2-2： 2006
|  | _電気手術器 誤操作 | M21.36 | 足踏みスイッチ及び手持スイッチを組み 込んだアクティブハンドルの 切開/凝固スイッチの位置の確認 アクティブ出力端子の同時作動について 付属品の不適切な接続に対する検査等 検査、機能試験を実施 | なし | JIS T 0601-2-2 ：2005 | 医用電気機器－第2-2部：電気手術器 （電気メス）の安全に関する個別要求 事項 | IEC60601-2-2 ：2006
|  | _電気手術器 制御器及び計測器の表示 | M21.36 | モノポーラ電気手術モードの出力調整 の検査 バイポーラ電気手術モードの出力調整 の検査 最大出力電圧の確認 | 負荷抵抗器又は 高周波電力計 金属箔 絶縁材料の机 オシロスコープ | JIS T 0601-2-2 ：2005 | 医用電気機器－第2-2部：電気手術器 （電気メス）の安全に関する個別要求 事項 | IEC60601-2-2 ：2006
|  | _電気手術器 制御器及び計測器の正確さ | M21.36 | 制御器及び計測器の表示の試験による 実出力電と規定した電圧値のと差異の 確認 ±20％以内 | 負荷抵抗器又は 高周波電力計 金属箔 絶縁材料の机 オシロスコープ | JIS T 0601-2-2 ：2005 | 医用電気機器－第2-2部：電気手術器 （電気メス）の安全に関する個別要求 事項 | IEC60601-2-2 ：2006
|  | _電気手術器 安全に関するパラ―メータ表示 | M21.36 | 定格負荷を接続した場合、総出力電力 は1秒間の平均値で 400Wを超えてはならない | 負荷抵抗器又は 高周波電力計 金属箔 絶縁材料の机 オシロスコープ | JIS T 0601-2-2 ：2005 | 医用電気機器－第2-2部：電気手術器 （電気メス）の安全に関する個別要求 事項 | IEC60601-2-2 ：2006
|  | _電気手術器 誤った出力 | M21.36 | 単一故障状態での許容最大出力電力 の規定の調査、測定電源OFF後再投入、 電源遮断後の復帰の場合、電力測定 とモード観察同時に二つ以上の患者 回路を作動できる電気手術器について | 別途 | JIS T 0601-2-2 ：2005 | 医用電気機器－第2-2部：電気手術器 （電気メス）の安全に関する個別要求 事項 | IEC60601-2-2 ：2006
|  | _電気手術器 電極の短絡の影響に対する保護 | M21.36 | 最大出力設定で出力させ、 短絡・解放を繰り返す | 絶縁導線（3m） 絶縁材料の机 | JIS T 0601-2-2 ：2005 | 医用電気機器－第2-2部：電気手術器 （電気メス）の安全に関する個別要求 事項 | IEC60601-2-2 ：2006
|  | _電気手術器 接続：一般 | M21.36 | 対電極コネクタの電源ソケット又は 電源コネクタとの絶縁構造 沿面距離：最低1㎜ 耐電圧試験：1500V | ノギス 耐電圧試験装置一式 | JIS T 0601-2-2 ：2005 | 医用電気機器－第2-2部：電気手術器 （電気メス）の安全に関する個別要求 事項 | IEC60601-2-2 ：2006
|  | _電気手術器 スイッチセンサ | M21.36 | 一般 ：漏れ電流試験、機能試験 非連続的な作動 ：調査、機能試験 インピーダンス検知作動 ：付属文書調査、機能試験 足踏みスイッチ： 作動力の測定。625㎜2に対して10N | 漏れ電流試験機 1000以上の抵抗器 プッシュプルゲージ | JIS T 0601-2-2 ：2005 | 医用電気機器－第2-2部：電気手術器 （電気メス）の安全に関する個別要求 事項 | IEC60601-2-2 ：2006
|  | _電気手術器 アクティブ付属品コードの固定 | M21.36 | アクティブコネクタのコードの屈曲試験 | アクティブ付属品コード の固定装置 おもり カウンタ | JIS T 0601-2-2 ：2005 | 医用電気機器－第2-2部：電気手術器 （電気メス）の安全に関する個別要求 事項 | IEC60601-2-2 ：2006
|  | _電気手術器 着脱可能なアクティブ電極を 備えたアクティブ付属品 | M21.36 | ・第三社が製造したアクティブ電極との 互換性 付属文書の調査 ・着脱可能なアクティブ電極の保持 引っ張り試験、最大10Nの力で引っ張る | プッシュプルゲージ | JIS T 0601-2-2 ：2005 | 医用電気機器－第2-2部：電気手術器 （電気メス）の安全に関する個別要求 事項 | IEC60601-2-2 ：2006
|  | _電気手術器 沿面距離及び空間距離 | M21.36 | 装着部と信号入力部及び信号出力部を 含む外装との間及び異なる患者 回路間の沿面距離及び空間距離は、 少なくとも3㎜/kV、4㎜のいずれか 大きい方を満たす。基準電圧は 最大ピーク電圧。 | ノギス | JIS T 0601-2-2 ：2005 | 医用電気機器－第2-2部：電気手術器 （電気メス）の安全に関する個別要求 事項 | IEC60601-2-2 ：2006
|  | _電気手術器 対極板監視回路 | M21.36 | 50Wを超える定格出力をもつ電気手術器は、異常時に出力を停止し、警報を発する機能 を備える。 ・対極板断線モニタ：専用回路を用いて 機能試験を実施 ・対極板接触モニタ：被験者との接触 面積を警報が生じるまで狭くする | 専用試験回路 | JIS T 0601-2-2 ：2005 | 医用電気機器－第2-2部：電気手術器 （電気メス）の安全に関する個別要求 事項 | IEC60601-2-2 ：2006
|  | _電気手術器 出力指示器 | M21.36 | スイッチセンサの作動又は単一故障状態 による作動時の可聴アラームの確認。 機能検査と音圧レベルを測定する。 | 音圧測定器 | JIS T 0601-2-2 ：2005 | 医用電気機器－第2-2部：電気手術器 （電気メス）の安全に関する個別要求 事項 | IEC60601-2-2 ：2006
|  | _電気手術器 アクティブ付属品の絶縁 | M21.36 | 単回使用の場合は滅菌試験に耐える それ以外は生理食塩水に浸し、その後 次の電気的試験を実施する ↓ | 生理食塩水（0.9%） | JIS T 0601-2-2 ：2005 | 医用電気機器－第2-2部：電気手術器 （電気メス）の安全に関する個別要求 事項 | IEC60601-2-2 ：2006
|  | _電気手術器 アクティブ付属品コードの絶縁 部からの高周波漏れ電流 | M21.36 | モノポーラ及びバイポーラそれぞれの 規定値は計算による求める | 生理食塩水（0.9%） 高周波電源 高周波電流測定器 | JIS T 0601-2-2 ：2005 | 医用電気機器－第2-2部：電気手術器 （電気メス）の安全に関する個別要求 事項 | IEC60601-2-2 ：2006
|  | _電気手術器 高周波耐電圧 | M21.36 | 付属品の定格電圧の120%の 高周波電圧に耐える | 生理食塩水（0.9%） 0.4㎜±10%の裸導線 高周波電源 （400±100kHz） | JIS T 0601-2-2 ：2005 | 医用電気機器－第2-2部：電気手術器 （電気メス）の安全に関する個別要求 事項 | IEC60601-2-2 ：2006
|  | _電気手術器 電源周波数耐電圧 | M21.36 | 付属品の定格電圧より1000V高い直流 又は電源周波数のピーク電圧に耐える | 生理食塩水（0.9%） 金属箔 電源（電源周波数出力） | JIS T 0601-2-2 ：2005 | 医用電気機器－第2-2部：電気手術器 （電気メス）の安全に関する個別要求 事項 | IEC60601-2-2 ：2006
|  | _電気手術器 対極板 | M21.36 | ・50Wを超える定格出力をもつ電気手術器 ：対極板を備える。調査 ・コードへの確実な接続 ：電気的連続性1Ω以下 ・コネクタ接点との患者接触確認 ：標準テストフィンガを用いた調査 ・コードの絶縁性 ：高周波漏れ電流試験似て確認 ・患者体重による温度上昇の確認 ：1㎝2当たり6℃を超えないこと ・接触インピーダンス、接触容量の測定 ・接直材をはがす強度の確認 ：引張り、接着性、液体に対する耐性 ・単回使用品の有効期限又は 加速劣化後の確認 温度上昇/接触Imp、接触容量/ はがす強度確認 | ・目視 ・電流源、テスタ ・標準テストフィンガ ・高周波電源 （300～1000kHz） ・温度測定器 ・交流電圧計 （200～5000kHz、5%以内 の精度） ・プッシュプルゲージ 生理食塩水１L（0.9％） | JIS T 0601-2-2 ：2005 | 医用電気機器－第2-2部：電気手術器 （電気メス）の安全に関する個別要求 事項 | IEC60601-2-2 ：2006
|  | _電気手術器 神経・筋の刺激 | M21.36 | 刺激低減用コンデンサの確認 回路図の調査、出力端子間の直流抵抗 | LRCメータ | JIS T 0601-2-2 ：2005 | 医用電気機器－第2-2部：電気手術器 （電気メス）の安全に関する個別要求 事項 | IEC60601-2-2 ：2006
|  | _電気手術器 無線通信の保護 |  | 全ての電極ケーブルを電気手術器に 接続し、主電源スイッチを入れた状態で、 高周波出力は作動しない。これらの 条件下では、CISPR11グループ１の 制限に適合すること。 | 電波暗室 EMIテストレシーバ RFセレクタ プリアンプ アンテナ 疑似回路網（LISN) インピーダンス安定化 回路網 | JIS T 0601-2-2 ：2005 | 医用電気機器－第2-2部：電気手術器 （電気メス）の安全に関する個別要求 事項 | IEC60601-2-2 ：2006 CISPR11

## 【4】超短波療法機器
No. | 試験項目 | JAB試験所認定範囲分類 | 試験内容 | 使用する機器 | 国内適用規格 | 国内適用規格名称 | 海外適用規格 | 実施すべきか ◎MUST（必ず） △WANT（できれば） ×自社製品該当なし
| _超短波療法機器 単一故障状態 | M21.36 | aa)出力回路の生きている部分との間の 絶縁故障 | 別途 | JIS T 0601-2-3 ：2005 | 医用電気機器－第2-3部：超短波療法 機器の安全に関する個別要求事項 | IEC60601-2-3 ：1991 ＋A1
| _超短波療法機器 電源入力 | M21.36 | ？動作：“制御器及び計測器の表示 による“ 出力を調整？最大出力電圧？ | 電力計 交流安定化電源 デジタルマルチメータ | JIS T 0601-2-3 ：2005 | 医用電気機器－第2-3部：超短波療法 機器の安全に関する個別要求事項 | IEC60601-2-3 ：1991 ＋A1 |  | ◎MUST（必ず）
| 分離 _超短波療法機器 | M21.36 | 高周波発振器の電源ショート電流 に対する耐性 保護接地端子と接触可能金属部の インピーダンス測定 又は耐電圧試験 の実施 | 耐電圧試験機器 Imp測定器 | JIS T 0601-2-3 ：2005 | 医用電気機器－第2-3部：超短波療法 機器の安全に関する個別要求事項 | IEC60601-2-3 ：1991 ＋A1 |  | △WANT（できれば）
| _超短波療法機器 耐電圧試験 | M21.36 | ・出力回路の最大高周波電圧にたえる こと出力回路と筐体間の最高温度に おける耐電圧 ・高周波発振器と出力回路との筐体強 化絶縁又は二重絶縁の耐電圧 | 耐電圧試験装置一式 テストプローブ | JIS T 0601-2-3 ：2005 | 医用電気機器－第2-3部：超短波療法 機器の安全に関する個別要求事項 | IEC60601-2-3 ：1991 ＋A1 |  | ×自社製品該当なし
| _超短波療法機器 機器装着部の温度上昇 | M21.36 | 容量性、誘導性アプリケータそれぞれ について実施 | 温度測定器 | JIS T 0601-2-3 ：2005 | 医用電気機器－第2-3部：超短波療法 機器の安全に関する個別要求事項 | IEC60601-2-3 ：1991 ＋A1
| _超短波療法機器 制御器及び計測器の正確さ | M21.36 | 最大出力：定格出力の±30%以内 ・容量性アプリケータ ・誘導性アプリケータ | 50～150Ω抵抗負荷 | JIS T 0601-2-3 ：2005 | 医用電気機器－第2-3部：超短波療法 機器の安全に関する個別要求事項 | IEC60601-2-3 ：1991 ＋A1
| _超短波療法機器 安全に関するパラ―メータ表示 | M21.36 | 最大出力:500W未満 低出力以外の機器について ・出力制御手段 （50W未満or定格出力20％）を備えること ・出力調整器の始動時は最少位置に 設定すること 検査、機能試験により確認 | 50～150Ω抵抗負荷 | JIS T 0601-2-3 ：2005 | 医用電気機器－第2-3部：超短波療法 機器の安全に関する個別要求事項 | IEC60601-2-3 ：1991 ＋A1
| _超短波療法機器 無線通信の保護 |  | 容量性及び誘導性のアプリケータを 使用して、製造業者が指定する 最悪条件で動作させる。 | 電波暗室 EMIテストレシーバ RFセレクタ プリアンプ アンテナ 疑似回路網（LISN) インピーダンス安定化 回路網 | JIS T 0601-2-3 ：2005 | 医用電気機器－第2-3部：超短波療法 機器の安全に関する個別要求事項 | IEC60601-2-3 ：1991 ＋A1 CISPR11

## 【5】超音波物理療法機器
No. | 試験項目 | JAB試験所認定範囲分類 | 試験内容 | 使用する機器 | 国内適用規格 | 国内適用規格名称 | 海外適用規格 | 実施すべきか ◎MUST（必ず） △WANT（できれば） ×自社製品該当なし
| _超音波物理療法機器 音響エネルギー | M21.36 | 治療ヘッドの超音波の超音波の 空間ピーク瞬時平均強度測定 100mW/cm2未満 | 脱気水（22±3℃） ハイドロフォン | JIS T 0601-2-5 ：2005 | 医用電気機器－第2-5部：超音波物理 療法機器の安全に関する個別要求事 項事項 | IEC60601-2-5 ：2000
| _超音波物理療法機器 過渡の温度 | M21.36 | 手持ち治療ヘッドの温度上昇の測定 | 水（2L 25±1℃） かくはん装置 温度測定計 | JIS T 0601-2-5 ：2005 | 医用電気機器－第2-5部：超音波物理 療法機器の安全に関する個別要求事 項事項 | IEC60601-2-5 ：2000 |  | ◎MUST（必ず）
| _超音波物理療法機器 液体の侵入 | M21.36 | ・機器の治療ヘッドはIPX7でなければ ならない、IEC60529による ・圧力は正常な使用で発生する最大圧力 の1.3倍を加える | 加圧器 | JIS T 0601-2-5 ：2005 | 医用電気機器－第2-5部：超音波物理 療法機器の安全に関する個別要求事 項事項 | IEC60601-2-5 ：2000 |  | △WANT（できれば）
| _超音波物理療法機器 制御器及び計測器の表示 | M21.36 | 数量表示機の確認 表示内容、レンジが明確であること、 実効値の±20％ 検査、測定にて確認を行う。 | 別途 | JIS T 0601-2-5 ：2005 | 医用電気機器－第2-5部：超音波物理 療法機器の安全に関する個別要求事 項事項 | IEC60601-2-5 ：2000 |  | ×自社製品該当なし
| _超音波物理療法機器 危険な出力に対する保護 | M21.36 | 最大有効強度は３W/cm2未満 出力制御、電源変動に対する出力安定性、 タイマの確認 放射不均一性、音響作用周波数の測定 | 別途 | JIS T 0601-2-5 ：2005 | 医用電気機器－第2-5部：超音波物理 療法機器の安全に関する個別要求事 項事項 | IEC60601-2-5 ：2000
| _超音波物理療法機器 部品及び組立一般 接続：一般 | M21.36 | 治療ヘッドの接続コードの極端な 曲げへの保護 | 曲げ試験一式 | JIS T 0601-2-5 ：2005 | 医用電気機器－第2-5部：超音波物理 療法機器の安全に関する個別要求事 項事項 | IEC60601-2-5 ：2000
| _超音波物理療法機器 放射RF電磁界 | M21.36 | 規定値は、3V/m 治療ヘッドは水に浸す 共振点と共振点を外れた点で測定 | 信号発生器 パワーアンプ 方向性結合器 アンテナ 電界センサ 2chパワーメータ | JIS T 0601-2-5 ：2005 | 医用電気機器－第2-5部：超音波物理 療法機器の安全に関する個別要求事 項事項 | IEC60601-2-5 ：2000

## 【6】マイクロ波治療器
No. | 試験項目 | JAB試験所認定範囲分類 | 試験内容 | 使用する機器 | 国内適用規格 | 国内適用規格名称 | 海外適用規格 | 実施すべきか ◎MUST（必ず） △WANT（できれば） ×自社製品該当なし
| _マイクロ波治療器 電源入力 | M21.36 | 整合負荷を使用して機器を作動させる | 電力計 交流安定化電源 デジタルマルチメータ 作動負荷 | JIS T 0601-2-6 ：2005 | 医用電気機器－第2-6部：マイクロ波 治療器の安全に関する個別要求事項 | IEC60601-2-6 ：1984
| _マイクロ波治療器 患者漏れ電流の測定 | M21.36 | 浮いた装着部の接触可能部分の測定 （マイクロ波停止） | 測定用電源回路 測定用回路 リークカレント測定器 絶縁トランス | JIS T 0601-2-6 ：2005 | 医用電気機器－第2-6部：マイクロ波 治療器の安全に関する個別要求事項 | IEC60601-2-6 ：1984 |  | ◎MUST（必ず）
| _マイクロ波治療器 マイクロ波 | M21.36 | アプリケータ全面1m及び背面25㎝の 距離における不要放射の測定 10mW/cm2 機器の外装から放射される漏えい マイクロ波の測定 10mW/cm2 | マイクロ波測定器 ファントム （円柱形容器、 生理食塩水） | JIS T 0601-2-6 ：2005 | 医用電気機器－第2-6部：マイクロ波 治療器の安全に関する個別要求事項 | IEC60601-2-6 ：1984 |  | △WANT（できれば）
| _マイクロ波治療器 制御器及び計測器の表示 | M21.36 | 絶対値：測定値と表示値の誤差は 各レンジで最大出力値の±30％ 相対値：表示してはならない アプリケータを整合負荷に取り換えて、 最大出力を誤差±10%で測定 | 整合負荷 電力系 | JIS T 0601-2-6 ：2005 | 医用電気機器－第2-6部：マイクロ波 治療器の安全に関する個別要求事項 | IEC60601-2-6 ：1984 |  | ×自社製品該当なし
| _マイクロ波治療器 制御器及び計測器の正確さ | M21.36 | 最大出力：定格出力の±30%以内 アプリケータを整合負荷に取り換えて、 最大出力を誤差±10%で測定 | 整合負荷 電力系 | JIS T 0601-2-6 ：2005 | 医用電気機器－第2-6部：マイクロ波 治療器の安全に関する個別要求事項 | IEC60601-2-6 ：1984
| _マイクロ波治療器 安全に関するパラ―メータ表示 | M21.36 | 機器の定格出力は200Wを超えては ならない 適合性は定格出力を限度値と比較して 確認 | 負荷抵抗器又は 高周波電力計 金属箔 絶縁材料の机 オシロスコープ | JIS T 0601-2-6 ：2005 | 医用電気機器－第2-6部：マイクロ波 治療器の安全に関する個別要求事項 | IEC60601-2-6 ：1984 |  | ◎MUST（必ず）
| _マイクロ波治療器 過大出力値の誤選定 | M21.36 | マイクロ波電力、接触面積の測定 マイクロ波電力25W、接触面積が20㎝2 ・出力制御有無の確認（各レンジで 最大出力20%以下又は20W小さい方） ・出力調整器の始動時は最少位置に 設定すること ・作動時間終了後出力遮断用不変式 タイマの有無 | ノギス マイクロ波測定計 | JIS T 0601-2-6 ：2005 | 医用電気機器－第2-6部：マイクロ波 治療器の安全に関する個別要求事項 | IEC60601-2-6 ：1984 |  | △WANT（できれば）
| _マイクロ波治療器 外装及びカバー | M21.36 | 開閉カバーを取り外したとき、マイクロ波の 漏えいが基準を上回る場合 カバーの取外しは不可 調査による確認 | 別途 | JIS T 0601-2-6 ：2005 | 医用電気機器－第2-6部：マイクロ波 治療器の安全に関する個別要求事項 | IEC60601-2-6 ：1984 |  | ×自社製品該当なし

## 【7】神経及び筋刺激装置
No. | 試験項目 | JAB試験所認定範囲分類 | 試験内容 | 使用する機器 | 国内適用規格 | 国内適用規格名称 | 海外適用規格 | 実施すべきか ◎MUST（必ず） △WANT（できれば） ×自社製品該当なし
| _神経及び筋刺激装置 電源入力 | M21.36 | 負荷抵抗を技術説明書に規定する範囲内 の値とし、出職に影響する制御器を最大電 源入力になるように設定する | 電力計 交流安定化電源 デジタルマルチメータ 作動負荷 | JIS T 0601-2-10 ：2005 | 医用電気機器－第2-10部：神経及び筋 刺激装置の安全に関する個別要求 事項 | IEC60601-2-10 ：1988
| _神経及び筋刺激装置 耐電圧 | M21.36 | 基準電圧Uが250V未満であっても、 1500V以上とする。 | 耐電圧試験器 校正されたテスタ 金属はく | JIS T 0601-2-10 ：2005 | 医用電気機器－第2-10部：神経及び筋 刺激装置の安全に関する個別要求 事項 | IEC60601-2-10 ：1988 |  | ◎MUST（必ず）
| _神経及び筋刺激装置 電源コード | M21.36 | 定格電流が3A以下のクラスⅡ： 導体の公称断面積0.5㎜以上 調査による確認 | ノギス | JIS T 0601-2-10 ：2005 | 医用電気機器－第2-10部：神経及び筋 刺激装置の安全に関する個別要求 事項 | IEC60601-2-10 ：1988 |  | △WANT（できれば）
| _神経及び筋刺激装置 誤操作 | M21.36 | 刺激装置の開放/短絡しても機能を損な わないこと 出力を最大にし、出力端子の各組を10分 解放後、5分間短絡する。 | 別途 | JIS T 0601-2-10 ：2005 | 医用電気機器－第2-10部：神経及び筋 刺激装置の安全に関する個別要求 事項 | IEC60601-2-10 ：1988 |  | ×自社製品該当なし
| _神経及び筋刺激装置 制御器及び計測器の表示 | M21.36 | 出力振幅制御器は最少から最大まで 連続的に制御する又は、1増加量当たり 1mA若しくは１V未満で不連続増加する ものとする。調査及び測定による | 最小負荷インピーダンス | JIS T 0601-2-10 ：2005 | 医用電気機器－第2-10部：神経及び筋 刺激装置の安全に関する個別要求 事項 | IEC60601-2-10 ：1988
| _神経及び筋刺激装置 制御器及び計測器の正確さ | M21.36 | 刺激装置に表示されるパルス幅、 パルス繰返し周波数、振幅及び 含まれる直流成分 ±30% （測定誤差±10%の測定器） | オシロスコープ 負荷抵抗器 | JIS T 0601-2-10 ：2005 | 医用電気機器－第2-10部：神経及び筋 刺激装置の安全に関する個別要求 事項 | IEC60601-2-10 ：1988
| _神経及び筋刺激装置 危険な出力に対する保護 | M21.36 | 電源電圧変動：±10％の電源電圧変動時 のパラメータばらつき確認 出力インタロック ：10V又は10mA出力の刺激装置の 振幅制御器の確認 出力表示 ：規定を超える出力をもつ刺激装置 の表示について 出力パラメータ ：a)治療用刺激装置 b)診断用刺激装置 | オシロスコープ 1000Ω負荷抵抗 直流、交流電流計 500Ω負荷抵抗 2000Ω負荷抵抗 | JIS T 0601-2-10 ：2005 | 医用電気機器－第2-10部：神経及び筋 刺激装置の安全に関する個別要求 事項 | IEC60601-2-10 ：1988

## 【8】人工じん臓装置
No. | 試験項目 | JAB試験所認定範囲分類 | 試験内容 | 使用する機器 | 国内適用規格 | 国内適用規格名称 | 海外適用規格 | 実施すべきか ◎MUST（必ず） △WANT（できれば） ×自社製品該当なし
| _人工じん臓装置 単一故障状態 | M21.36 | k）保護システムの故障 i）体外循環回路への空気の混入は 単一故障状態とはみなさない | 別途 | JIS T 0601-2-16 ：2008 | 医用電気機器－第2-16部：人工じん臓 装置の安全に関する個別要求事項 | IEC60601-2-16 ：1998
| _人工じん臓装置 患者漏れ電流の測定 | M21.36 | 測定中は、液温25℃換算で 導電率14±１mS/㎝の試験液を 透析液回路及び体外循環回路に 流さなければならない | 測定用電源回路 測定用回路 リークカレント測定器 絶縁トランス 試験液（導電率14±１ ｍS/cm) | JIS T 0601-2-16 ：2008 | 医用電気機器－第2-16部：人工じん臓 装置の安全に関する個別要求事項 | IEC60601-2-16 ：1998 |  | ◎MUST（必ず）
| _人工じん臓装置 こぼれ | M21.36 | 水道水を機器上面にそそぐ。危険状態を生じる部位を濡らしていないことを 調査で確認する。その後、耐電圧試験を実施。沿面距離を確保した絶縁 部分への水の流入はあってはならない。 | 水道水 耐電圧試験機器一式 JIS C 0920 降雨器 | JIS T 0601-2-16 ：2008 JIS C 0920 | 医用電気機器－第2-16部：人工じん臓 装置の安全に関する個別要求事項 | IEC60601-2-16 ：1998 |  | △WANT（できれば）
| _人工じん臓装置 清掃、消毒及び滅菌 | M21.36 | 単回使用でなければ、消毒/滅菌が行え なければならない 付属文書及び機器の調査によって確認 | 別途 | JIS T 0601-2-16 ：2008 | 医用電気機器－第2-16部：人工じん臓 装置の安全に関する個別要求事項 | IEC60601-2-16 ：1998 |  | ×自社製品該当なし
| _人工じん臓装置 電源の遮断 | M21.36 | 警報音の発生、透析液のダイアライザ への流れを停止補充液の流れを遮断、 限外ろ過を最小値にする調査及び、 機能試験を実施 | 調査、機能試験 | JIS T 0601-2-16 ：2008 | 医用電気機器－第2-16部：人工じん臓 装置の安全に関する個別要求事項 | IEC60601-2-16 ：1998
| _人工じん臓装置 安全に関するパラ―メータ表示 | M21.36 | 選択運転モードの表示 調査による確認 | 目視 | JIS T 0601-2-16 ：2008 | 医用電気機器－第2-16部：人工じん臓 装置の安全に関する個別要求事項 | IEC60601-2-16 ：1998
| _人工じん臓装置 透析液の組成 | M21.36 | 危険な組成の透析液への保護システム による安全状態の確保 （例.温度補償法による導電率の測定） 付属文書の調査及び機能試験 | 別途 | JIS T 0601-2-16 ：2008 | 医用電気機器－第2-16部：人工じん臓 装置の安全に関する個別要求事項 | IEC60601-2-16 ：1998
| _人工じん臓装置 透析液及び補充液の温度 | M21.36 | 透析液・補充液出口で測定した41℃を 超える透析液の流れを防ぐ システムの備え 付属文書の調査及び機能試験 | 別途 | JIS T 0601-2-16 ：2008 | 医用電気機器－第2-16部：人工じん臓 装置の安全に関する個別要求事項 | IEC60601-2-16 ：1998
| _人工じん臓装置 限外ろ過 | M21.36 | 制御パラメータの設定値から危険な出力 の変動による補充液の不適切な投与に よる危険を防ぐ保護システムの備え 付属文書の調査及び機能試験 | 別途 | JIS T 0601-2-16 ：2008 | 医用電気機器－第2-16部：人工じん臓 装置の安全に関する個別要求事項 | IEC60601-2-16 ：1998
| _人工じん臓装置 体外循環血液の周囲への損失 | M21.36 | 体外循環血液の周囲による損失に よる危険から患者を守る保護システム の有無の確認 付属文書の調査及び機能試験 | 別途 | JIS T 0601-2-16 ：2008 | 医用電気機器－第2-16部：人工じん臓 装置の安全に関する個別要求事項 | IEC60601-2-16 ：1998
| _人工じん臓装置 漏血 | M21.36 | 漏血による危険から患者を守る保護 システムの有無の確認 全血又は牛血を用いた機能試験を実施し 確認を行う。 | 全血又は牛血 | JIS T 0601-2-16 ：2008 | 医用電気機器－第2-16部：人工じん臓 装置の安全に関する個別要求事項 | IEC60601-2-16 ：1998
| _人工じん臓装置 凝固による体外循環血液の損失 | M21.36 | 血液の流れを中断した結果発生する 凝固による血液の損失から患者を 守る保護システムの有無の確認 付属文書の調査及び機能試験 | 別途 | JIS T 0601-2-16 ：2008 | 医用電気機器－第2-16部：人工じん臓 装置の安全に関する個別要求事項 | IEC60601-2-16 ：1998
| _人工じん臓装置 動脈圧 | M21.36 | 過剰な動脈圧による危険から患者を守る 保護システムの有無の確認 付属文書の調査及び機能試験 | 別途 | JIS T 0601-2-16 ：2008 | 医用電気機器－第2-16部：人工じん臓 装置の安全に関する個別要求事項 | IEC60601-2-16 ：1998
| _人工じん臓装置 気泡混入 | M21.36 | 気泡の混入による危険から患者を守る 保護時ステムの有無の確認 付属文書の調査及び機能試験 | 別途 | JIS T 0601-2-16 ：2008 | 医用電気機器－第2-16部：人工じん臓 装置の安全に関する個別要求事項 | IEC60601-2-16 ：1998
| _人工じん臓装置 警報状態及びオーバーライド モード | M21.36 | 付属文書の調査及び機能試験 | 別途 | JIS T 0601-2-16 ：2008 | 医用電気機器－第2-16部：人工じん臓 装置の安全に関する個別要求事項 | IEC60601-2-16 ：1998
| _人工じん臓装置 保護システム | M21.36 | 規定された保護システムに故障があった 場合は、規定した時間以内に操作者に 名確認知らせなければならない 付属文書の調査及び機能試験 | ストップウォッチ | JIS T 0601-2-16 ：2008 | 医用電気機器－第2-16部：人工じん臓 装置の安全に関する個別要求事項 | IEC60601-2-16 ：1998
| _人工じん臓装置 洗浄、滅菌及び/又は消毒中の 治療防止 | M21.36 | 消毒、滅菌中は患者の治療を行っては ならない。 機能試験 | 別途 | JIS T 0601-2-16 ：2008 | 医用電気機器－第2-16部：人工じん臓 装置の安全に関する個別要求事項 | IEC60601-2-16 ：1998
| _人工じん臓装置 血液ポンプ及び/又は補充液 ポンプの逆転 | M21.36 | 意図しない逆転を防ぐ手段をが組み込ま れているか確認 調査、機能試験 | 別途 | JIS T 0601-2-16 ：2008 | 医用電気機器－第2-16部：人工じん臓 装置の安全に関する個別要求事項 | IEC60601-2-16 ：1998
| _人工じん臓装置 無緩衝血液透析ろ過 | M21.36 | 独立した、酸と塩基の不均衡による 危険か患者を守る保護装置の有無 調査、機能試験 | 別途 | JIS T 0601-2-16 ：2008 | 医用電気機器－第2-16部：人工じん臓 装置の安全に関する個別要求事項 | IEC60601-2-16 ：1998
| _人工じん臓装置 運転モードの選択及び変更 | M21.36 | 不注意による運転モードの選択・変更の 防止 調査、機能試験 | 別途 | JIS T 0601-2-16 ：2008 | 医用電気機器－第2-16部：人工じん臓 装置の安全に関する個別要求事項 | IEC60601-2-16 ：1998
| _人工じん臓装置 漏れ | M21.36 | 液体が漏れた場合、その液体によって 悪影響が無きこと。 疑わしい場合は耐電圧試験を実施。 | 水道水 耐電圧試験機器一式 JISC0920 降雨器 | JIS T 0601-2-16 ：2008 | 医用電気機器－第2-16部：人工じん臓 装置の安全に関する個別要求事項 | IEC60601-2-16 ：1998
| _人工じん臓装置 原液コネクタの色表示 | M21.36 | 異なる透析液原液の混合を防止するため 容易に消えない色表示でなければならない 調査による確認 | 別途 | JIS T 0601-2-16 ：2008 | 医用電気機器－第2-16部：人工じん臓 装置の安全に関する個別要求事項 | IEC60601-2-16 ：1998
| _人工じん臓装置 血圧圧力トランスデューサとの コネクタ | M21.36 | ISO594-2の機能的安全面に 適合しなくてはならない 調査及び機能試験 | 調査 機能試験 | JIS T 0601-2-16 ：2008 ISO594-2 | 医用電気機器－第2-16部：人工じん臓 装置の安全に関する個別要求事項 | IEC60601-2-16 ：1998
| _人工じん臓装置 透析器接続具 | M21.36 | JIST3250 の4.4.4に適合しなければ ならない | 別途 | JIS T 0601-2-16 ：2008 JIS T 3250 | 医用電気機器－第2-16部：人工じん臓 装置の安全に関する個別要求事項 | IEC60601-2-16 ：1998
| _人工じん臓装置 温度及び過負荷の制御器 | M21.36 | 非自動復帰形感熱遮断器は装備しなく てもよい。調査により確認 | 調査 | JIS T 0601-2-16 ：2008 | 医用電気機器－第2-16部：人工じん臓 装置の安全に関する個別要求事項 | IEC60601-2-16 ：1998

## 【9】内視鏡機器
No. | 試験項目 | JAB試験所認定範囲分類 | 試験内容 | 使用する機器 | 国内適用規格 | 国内適用規格名称 | 海外適用規格 | 実施すべきか ◎MUST（必ず） △WANT（できれば） ×自社製品該当なし
| _内視鏡機器 過渡の温度 | M21.36 | a)短時間保持する部分の許容表面温度 b)連続して保持する部分の許容表面温度 c)照明光出射部分の温度 周囲温度25℃で測定を実施。 | 温度測定器 | JIS T 0601-2-18 ：2005 | 医用電気機器－第2-18部：内視鏡機器 の安全に関する個別要求事項 | IEC60601-2-18 ：1996
| _内視鏡機器 ガード | M21.36 | ランプ交換用の開閉カバー又はその近傍 に熱いことを注意表示 取説確認 | 温度測定器 | JIS T 0601-2-18 ：2005 | 医用電気機器－第2-18部：内視鏡機器 の安全に関する個別要求事項 | IEC60601-2-18 ：1996 |  | ◎MUST（必ず）
| _内視鏡機器 内視鏡と電気手術器の装着部 である内視鏡用付属品とを組み あわせて使用する場合 | M21.36 | ・絶縁材料の熱的ストレス試験： 400kHｚ±100kHz ・耐電圧試験：最高定格高周波電圧 ＋DC1000Vor電源周波数Vp1000V ・複眼部の容量性結合高周波電流： 50mA 以下 | 生理食塩水 変圧器用オイル 高周波電源 高周波電流計 無誘導抵抗器200Ω 金属箔 絶縁性テーブル | JIS T 0601-2-18 ：2005 | 医用電気機器－第2-18部：内視鏡機器 の安全に関する個別要求事項 | IEC60601-2-18 ：1996 |  | △WANT（できれば）
| _内視鏡機器 清掃、消毒及び滅菌 | M21.36 | 消毒・滅菌の指示 単回使用品のは 適用しない 消毒・滅菌後、絶縁材料の熱的ストレス 試験と耐電圧試験に耐える | 生理食塩水 変圧器用オイル 高周波電源 高周波電流計 無誘導抵抗器200Ω 金属箔 絶縁性テーブル | JIS T 0601-2-18 ：2005 | 医用電気機器－第2-18部：内視鏡機器 の安全に関する個別要求事項 | IEC60601-2-18 ：1996 |  | ×自社製品該当なし

## 【10】乳幼児用放射式加温器
No. | 試験項目 | JAB試験所認定範囲分類 | 試験内容 | 使用する機器 | 国内適用規格 | 国内適用規格名称 | 海外適用規格 | 実施すべきか ◎MUST（必ず） △WANT（できれば） ×自社製品該当なし
| _乳幼児用放射式加温器 単一故障状態 | M21.36 | aa)皮膚センサの故障 bb)機器から皮膚センサの接続の外れ ㏄）ヒータ回路の故障 | 別途 | JIS T 0601-2-21 ：2005 | 医用電気機器－第2-21部：乳幼児用 放射式加温器の安全に関する個別要 求事項 | IEC60601-2-21 ：1994
| _乳幼児用放射式加温器 耐電圧試験 | M21.36 | B-d 基準電圧は最低250V B-d 絶縁基準電圧 250V B-e 絶縁基準電圧1500V | 耐電圧試験器 校正されたテスタ 金属はく | JIS T 0601-2-21 ：2005 | 医用電気機器－第2-21部：乳幼児用 放射式加温器の安全に関する個別要 求事項 | IEC60601-2-21 ：1994 |  | ◎MUST（必ず）
| _乳幼児用放射式加温器 車輪がある場合 | M21.36 | 意に反して機器が動くことを防止する 手段を備える 調査による確認 | 目視 | JIS T 0601-2-21 ：2005 | 医用電気機器－第2-21部：乳幼児用 放射式加温器の安全に関する個別要 求事項 | IEC60601-2-21 ：1994 |  | △WANT（できれば）
| _乳幼児用放射式加温器 支え・取付ブラケットへの荷重 | M21.36 | 支えと取付ブラケットの中心とを通って 垂直に荷重加える力を5～10秒間 間隔で大きくし、製造業者が推奨する 最大荷重の3倍になったときその状 態を1min保持。破損を生じない | 専用ジグ（荷重用） タイマー 10kgの重り | JIS T 0601-2-21 ：2005 | 医用電気機器－第2-21部：乳幼児用 放射式加温器の安全に関する個別要 求事項 | IEC60601-2-21 ：1994 |  | ×自社製品該当なし
| _乳幼児用放射式加温器 柵へ固定 | M21.36 | 全部の柵の中央に20Nの水平の力を 外側に向けて5秒間加える。 柵が閉じたままになっていること | 専用ジグ（荷重用） タイマー 10kgの重り | JIS T 0601-2-21 ：2005 | 医用電気機器－第2-21部：乳幼児用 放射式加温器の安全に関する個別要 求事項 | IEC60601-2-21 ：1994
| _乳幼児用放射式加温器 人の荷重による静的な力 | M21.36 | 乳幼児の正常な負荷を10kgとする | 専用ジグ（荷重用） タイマー 10kgの重り | JIS T 0601-2-21 ：2005 | 医用電気機器－第2-21部：乳幼児用 放射式加温器の安全に関する個別要 求事項 | IEC60601-2-21 ：1994
| _乳幼児用放射式加温器 赤外線 | M21.36 | マットレス上最高放射照度は限度値を 超えてはならない 赤外線スペクトル全域：60mW/cm2 金赤外線スペクトル（760nm～1400nm) ：10mW/cm2 | 専用ジグ（荷重用） タイマー 10kgの重り | JIS T 0601-2-21 ：2005 | 医用電気機器－第2-21部：乳幼児用 放射式加温器の安全に関する個別要 求事項 | IEC60601-2-21 ：1994
| _乳幼児用放射式加温器 過渡の温度 | M21.36 | 最高制御温度で安定温度状態で 動作時、マットレス上の乳幼児が 触れる面の表面 温度 正常な使用：金属40℃、その他42℃ 単一故障：金属42℃ その他45℃ 発熱体が正常な使用時85℃を超える場合、85℃を超えることのない ヒータ保護ガードを取り付ける | 温度測定器 | JIS T 0601-2-21 ：2005 | 医用電気機器－第2-21部：乳幼児用 放射式加温器の安全に関する個別要 求事項 | IEC60601-2-21 ：1994
| _乳幼児用放射式加温器 酸素システムを持つ機器 | M21.36 | 酸素システムをもつ機器で点火源となる 電気部品による酸素火災の危険をなくす ための備えを設けること無負荷時の電圧 実効値と短絡回路電流との積：10VA未満 電気部品の表面温度：300℃未満 | 目視 電圧計、電流計 温度測定器 | JIS T 0601-2-21 ：2005 | 医用電気機器－第2-21部：乳幼児用 放射式加温器の安全に関する個別要 求事項 | IEC60601-2-21 ：1994
| _乳幼児用放射式加温器 こぼれ | M21.36 | 水がこぼれても水の侵入による、安全性 の確保されること。 耐電圧試験実施 | ストップウォッチ 耐電圧試験装置 | JIS T 0601-2-21 ：2005 | 医用電気機器－第2-21部：乳幼児用 放射式加温器の安全に関する個別要 求事項 | IEC60601-2-21 ：1994
| _乳幼児用放射式加温器 電源の遮断 | M21.36 | 電源遮断からの回復後の制御温度設定 は元の値からが変わらないこと | 目視調査 | JIS T 0601-2-21 ：2005 | 医用電気機器－第2-21部：乳幼児用 放射式加温器の安全に関する個別要 求事項 | IEC60601-2-21 ：1994
| _乳幼児用放射式加温器 誤操作 | M21.36 | ・温度制御装置が回転式の場合、 時計回りで温度が上昇 ・色々なモードで作動できる機器は モードの表示をはっきり行うこと ・手動モードで作動する機器の赤外線 照度の制限と警報装置について | 機器の調査 | JIS T 0601-2-21 ：2005 | 医用電気機器－第2-21部：乳幼児用 放射式加温器の安全に関する個別要 求事項 | IEC60601-2-21 ：1994
| _乳幼児用放射式加温器 制御器及び計測器の正確さ | M21.36 | ・皮膚温センサで測定した温度の 妥当性確認 ・中心点平均温度と試験器具平均温度との 温度差の確認 ・皮膚温センサと制御温度の差異について ・機器から切り離せない酸素モニタが 付属する場合 ・酸素コントローラが切り離せない機器に ついてセンサの備え | 校正された温度計 （精度±0.05℃） ウォーターバス アルミ製円盤×5 熱伝導性接着剤 | JIS T 0601-2-21 ：2005 ISO7767 | 医用電気機器－第2-21部：乳幼児用 放射式加温器の安全に関する個別要 求事項 | IEC60601-2-21 ：1994
| _乳幼児用放射式加温器 部品及び組立一般 | M21.36 | ・感知された温度と制御温度の温度差に よる警報又はヒータスイッチが切れるこ とを確認する。 ・正常時と単一故障時で、患者の皮膚温 が0℃を超えないか確認 ・固定、誤調整の防止：制御つまみとその 作動機構のいち関係による 制御温度表示への影響の確認 ・動きの制限：回転式つまみでの温度 制御する機器 | 校正された温度計 （精度±0.05℃） ウォーターバス トルク測定器 | JIS T 0601-2-21 ：2005 | 医用電気機器－第2-21部：乳幼児用 放射式加温器の安全に関する個別要 求事項 | IEC60601-2-21 ：1994
| _乳幼児用放射式加温器 追加的要求事項 | M21.36 | 警報 ：供給電源の故障、乳幼児制御式モード での皮膚温センサの開回路及び短絡 音圧レベル ：警報音の音圧レベルの測定、手動制御 が組み込まれた機器の警報タイミング の確認試験、警報機能試験 二酸化炭素（Co2）の濃度 ：CO2の流入による機器内の最大CO2 濃度の規定 | 騒音計 無響室 | JIS T 0601-2-21 ：2005 | 医用電気機器－第2-21部：乳幼児用 放射式加温器の安全に関する個別要 求事項 | IEC60601-2-21 ：1994
| _乳幼児用放射式加温器 放射RF電磁界 | M21.36 | 26MHz～１GHｚ 3V/m ：製造業者が規定した機能を維持すること 26MHz～１GHｚ 10V/m ：維持するか、維持しなくても危害を 加えないこと | 信号発生器 パワーアンプ 方向性結合器 アンテナ 電界センサ 2chパワーメータ | JIS T 0601-2-21 ：2005 | 医用電気機器－第2-21部：乳幼児用 放射式加温器の安全に関する個別要 求事項 | IEC60601-2-21 ：1994

## 【11】輸液ポンプ及び輸液コントローラ
No. | 試験項目 | JAB試験所認定範囲分類 | 試験内容 | 使用する機器 | 国内適用規格 | 国内適用規格名称 | 海外適用規格 | 実施すべきか ◎MUST（必ず） △WANT（できれば） ×自社製品該当なし
| _輸液ポンプ及び輸液コントローラ 連続漏れ電流及び患者測定電流 | M21.36 | 生理食塩水を満たし患者ライン及び生理 食塩水を容器に浸した患者接続部を通じ て行う。 | 測定用電源回路 測定用回路 リークカレント測定器 絶縁トランス 金属箔 生理食塩水 | JIS T 0601-2-24 ：2005 | 医用電気機器－第2-24部：輸液ポンプ 及び輸液コントローラの安全に関する 個別要求事項 | IEC60601-2-24 ：1998
| _輸液ポンプ及び輸液コントローラ 外部振動からの保護 | M21.36 | 振動試験を実施 3～300Hz、２G、４サイクル | 振動試験機 | JIS T 0601-2-24 ：2005 | 医用電気機器－第2-24部：輸液ポンプ 及び輸液コントローラの安全に関する 個別要求事項 | IEC60601-2-24 ：1998 |  | ◎MUST（必ず）
| _輸液ポンプ及び輸液コントローラ こぼれ | M21.36 | 試験後耐電圧試験を実施 | IPX1用試験機器 | JIS T 0601-2-24 ：2005 IEC60529 | 医用電気機器－第2-24部：輸液ポンプ 及び輸液コントローラの安全に関する 個別要求事項 | IEC60601-2-24 ：1998 |  | △WANT（できれば）
| _輸液ポンプ及び輸液コントローラ 液体の侵入 | M21.36 | IPX1の分類が表示されている機器への 試験環境の指示 | 別途 | JIS T 0601-2-24 ：2005 IEC60529 | 医用電気機器－第2-24部：輸液ポンプ 及び輸液コントローラの安全に関する 個別要求事項 | IEC60601-2-24 ：1998 |  | ×自社製品該当なし
| _輸液ポンプ及び輸液 コントローラ 電源の遮断 | M21.36 | 電源の外れ又は停電時の警報音作動 確認試験 検査及び機能試験による | 別途 | JIS T 0601-2-24 ：2005 | 医用電気機器－第2-24部：輸液ポンプ 及び輸液コントローラの安全に関する 個別要求事項 | IEC60601-2-24 ：1998
| _輸液ポンプ及び輸液コントローラ 制御器及び計測器の正確さ | M21.36 | 機器のタイプと製造業者が示した正確度 に基づく機器の正確度の確認 流量の確認と変動値の確認 | 電子ばかり、PC デジタルカウンタ | JIS T 0601-2-24 ：2005 | 医用電気機器－第2-24部：輸液ポンプ 及び輸液コントローラの安全に関する 個別要求事項 | IEC60601-2-24 ：1998
| _輸液ポンプ及び輸液コントローラ 危険な出力に対する保護 安全限界の意図的な超過 | M21.36 | 例、機器のプライミング/パージコン トロール 検査による確認 | 別途 | JIS T 0601-2-24 ：2005 | 医用電気機器－第2-24部：輸液ポンプ 及び輸液コントローラの安全に関する 個別要求事項 | IEC60601-2-24 ：1998
| _輸液ポンプ及び輸液コントローラ 危険な出力に対する保護 不適切な流出流 | M21.36 | a)過剰輸液に時の警報・保護動作の 確認検査と機能試験 b）輸液フリーフロー状態に対する保護 フリーフローの存在を点検 | 別途 | JIS T 0601-2-24 ：2005 | 医用電気機器－第2-24部：輸液ポンプ 及び輸液コントローラの安全に関する 個別要求事項 | IEC60601-2-24 ：1998
| _輸液ポンプ及び輸液コントローラ 危険な出力に対する保護 追加要求１ | M21.36 | ・最大輸液圧力輸液セットへの危害を 与える最大輸液圧力を生じないこと ・ボーラス量及び閉塞に対する保護 ・逆注入：検査による確認 ・機器及び滴下センサの向きによる安全 動作への影響確認：点滴筒を傾ける ・空気注入に対する保護：製造業者に従った 試験 | 恒温恒湿層 圧力トランスデューサ 圧力モニタ | JIS T 0601-2-24 ：2005 | 医用電気機器－第2-24部：輸液ポンプ 及び輸液コントローラの安全に関する 個別要求事項 | IEC60601-2-24 ：1998
| _輸液ポンプ及び輸液コントローラ 危険な出力に対する保護 追加要求2 | M21.36 | ・輸液セット作動試験 ・警報音の警報表示 ・携帯形ポンプの警報装置 ・警報音の音圧測定 ・輸液完了時の警報音の確認 | 騒音計 マイクロフォン 無響室 | JIS T 0601-2-24 ：2005 IEC60651 IEC60804 ISO3744 | 医用電気機器－第2-24部：輸液ポンプ 及び輸液コントローラの安全に関する 個別要求事項 | IEC60601-2-24 ：1998
| _輸液ポンプ及び輸液コントローラ 漏れ | M21.36 | フリーフローが起きないこと | ピペット ぶどう糖試験液 （50％） | JIS T 0601-2-24 ：2005 | 医用電気機器－第2-24部：輸液ポンプ 及び輸液コントローラの安全に関する 個別要求事項 | IEC60601-2-24 ：1998
| _輸液ポンプ及び輸液コントローラ 落下試験 | M21.36 | 1mの高さから自由落下させる。 試験後、作動可能であれば耐電圧、 漏れ電流試験及び中間流量による 機能試験を実施する | 厚さ50±5㎜の堅い木の板 （700kg/m3） 落下試験機 | JIS T 0601-2-24 ：2005 | 医用電気機器－第2-24部：輸液ポンプ 及び輸液コントローラの安全に関する 個別要求事項 | IEC60601-2-24 ：1998
| _輸液ポンプ及び輸液コントローラ 落下試験 携帯形機器及び移動系機器 | M21.36 | 1mの高さから自由落下させる。 試験後、作動可能であれば耐電圧、 漏れ電流試験及び中間流量による 機能試験を実施する | 厚さ50±5㎜の堅い木の板 （700kg/m3） 落下試験機 | JIS T 0601-2-24 ：2005 | 医用電気機器－第2-24部：輸液ポンプ 及び輸液コントローラの安全に関する 個別要求事項 | IEC60601-2-24 ：1998
| _輸液ポンプ及び輸液コントローラ 部品及び組立一般 | M21.36 | 表示機：電源に接続していることを示す 表示の確認 検査による | 別途 | JIS T 0601-2-24 ：2005 | 医用電気機器－第2-24部：輸液ポンプ 及び輸液コントローラの安全に関する 個別要求事項 | IEC60601-2-24 ：1998
| _輸液ポンプ及び輸液コントローラ 設定値の不注意による変化 | M21.36 | 意図しない設定値の変化を防ぐ手段の 確認 検査による確認 | 別途 | JIS T 0601-2-24 ：2005 | 医用電気機器－第2-24部：輸液ポンプ 及び輸液コントローラの安全に関する 個別要求事項 | IEC60601-2-24 ：1998
| _輸液ポンプ及び輸液コントローラ 設定値の不注意による変化__2 | M21.36 | ・シリンジの装着 ・輸液セットの装着 ・人的エラー ・偶然な再起動での安全性の確認 ・流量及びと定量の入力と表示 全て検査、機能試験を実施 | 別途 | JIS T 0601-2-24 ：2005 | 医用電気機器－第2-24部：輸液ポンプ 及び輸液コントローラの安全に関する 個別要求事項 | IEC60601-2-24 ：1998
| _輸液ポンプ及び輸液コントローラ 静電気放電 | M21.36 | 接触 ：8kV 気中 ：15kV | 静電気発生器 垂直結合版 静電気試験机 | JIS T 0601-2-24 ：2005 | 医用電気機器－第2-24部：輸液ポンプ 及び輸液コントローラの安全に関する 個別要求事項 | IEC60601-2-24 ：1998
| _輸液ポンプ及び輸液コントローラ 電源周波数磁界 | M21.36 | 400A/m | 複合試験機 磁界発生器 磁界ループ | JIS T 0601-2-24 ：2005 | 医用電気機器－第2-24部：輸液ポンプ 及び輸液コントローラの安全に関する 個別要求事項 | IEC60601-2-24 ：1998

## 【12】心電計
No. | 試験項目 | JAB試験所認定範囲分類 | 試験内容 | 使用する機器 | 国内適用規格 | 国内適用規格名称 | 海外適用規格 | 実施すべきか ◎MUST（必ず） △WANT（できれば） ×自社製品該当なし
| _心電計 耐電圧試験 | M21.36 | B-d 試験電圧 1500V | 耐電圧試験器 校正されたテスタ 金属はく | JIS T 0601-2-25 ：2006 | 医用電気機器－第2-25部：心電計の 安全に関する個別要求事項 | IEC60601-2-25 ：1993
| _心電計 紫外線 | M21.36 | 記録装置が紫外線ランプを搭載している 場合は、心電計は320nm以下の波長の 紫外線をの放射を防ぐ。 | 別途 | JIS T 0601-2-25 ：2006 | 医用電気機器－第2-25部：心電計の 安全に関する個別要求事項 | IEC60601-2-25 ：1993 |  | ◎MUST（必ず）
| _心電計 危険な出力に対する保護 | M21.36 | ・除細動電圧印加に対する心電計の耐性 の確認 ・除細動器放電後の回復時間 除細動後、10秒以内に判読可 ・操作不能な心電計の表示 過負荷又は飽和のため波形を記録できない 場合、それを表示すること | 直流高電圧電源 試験用正弦波電圧発 生装置 試験回路 | JIS T 0601-2-25 ：2006 | 医用電気機器－第2-25部：心電計の 安全に関する個別要求事項 | IEC60601-2-25 ：1993 |  | △WANT（できれば）
| _心電図 電池 | M21.36 | 電池が、放電末期の場合それを示す手段 を備える 調査及び測定 | 調査 | JIS T 0601-2-25 ：2006 | 医用電気機器－第2-25部：心電計の 安全に関する個別要求事項 | IEC60601-2-25 ：1993 |  | ×自社製品該当なし
| _心電計 部品及び組立一般 接続：一般 | M21.36 | 誘導コードの患者との接触の危険性の 確認 調査による | 目視試験 | JIS T 0601-2-25 ：2006 | 医用電気機器－第2-25部：心電計の 安全に関する個別要求事項 | IEC60601-2-25 ：1993
| _心電図 静電気放電 | M21.36 | 導電性の接触可能な部分及び 連結した平面 接触 ：6kV 保存されたデータの消失なきこと 10秒以内に操作モードに戻ること | 静電気発生器 垂直結合版 静電気試験机 | JIS T 0601-2-25 ：2006 | 医用電気機器－第2-25部：心電計の 安全に関する個別要求事項 | IEC60601-2-25 ：1993
| _心電図 電源周波数磁界 | M21.36 | 3A/m 50 or 60Hz 電気術気による妨害 ・切開モード ：300W 450kHz±100kHz ・凝固モード ：100W 450kHz±100kHz | 複合試験機 磁界発生器 磁界ループ | JIS T 0601-2-25 ：2006 | 医用電気機器－第2-25部：心電計の 安全に関する個別要求事項 | IEC60601-2-25 ：1993

## 【13】内部電源形体外式心臓 ペースメーカ
No. | 試験項目 | JAB試験所認定範囲分類 | 試験内容 | 使用する機器 | 国内適用規格 | 国内適用規格名称 | 海外適用規格 | 実施すべきか ◎MUST（必ず） △WANT（できれば） ×自社製品該当なし
| _内部電源形体外式心臓 ペースメーカ 患者測定電流 | M21.36 | 許容値 正常状態：0.001ｍA 単一故障状態：0.005mA 機器は最低5分間測定用器具に接続して おく、ページングパルスの直前に測定した い場合は、 正常状態：100mV、 単一故障状態：500mV未満 | 測定用電源回路 測定用回路 リークカレント測定器 絶縁トランス | JIS T 0601-2-31 ：2005 | 医用電気機器－第2-31部：内部電源 形体外式心臓ペースメーカの安全に 関する個別要求事項 | IEC60601-2-31 ：1994+A1：1998
| _内部電源形体外式心臓 ペースメーカ 液体の侵入 | M21.36 | 液体こぼれ（偶発的湿潤試験後、実施 中・実施直後・24h放置後仕様の範囲 内で作動することを確認。機器を分解 点検、液体の侵入した兆候なきことを確認 | 生理食塩水 400ml:9g/l | JIS T 0601-2-31 ：2005 | 医用電気機器－第2-31部：内部電源 形体外式心臓ペースメーカの安全に 関する個別要求事項 | IEC60601-2-31 ：1994+A1：1998 |  | ◎MUST（必ず）
| _内部電源形体外式心臓 ペースメーカ 電源の遮断 | M21.36 | 電池消耗表示を装備し、電池の交換時期 を明らかに表示する 調査及び機能試験 | 別途 | JIS T 0601-2-31 ：2005 | 医用電気機器－第2-31部：内部電源 形体外式心臓ペースメーカの安全に 関する個別要求事項 | IEC60601-2-31 ：1994+A1：1998 |  | △WANT（できれば）
| _内部電源形体外式心臓 ペースメーカ 制御器及び計測器の正確さ | M21.36 | ・機器のパラメータの測定 ・最高トラッキングレートの測定 ・電圧又は電流の形で表すパルス幅 の測定 | 直流高電圧電源 正弦波発生装置 最高トラッキングレート 測定回路 オシロスコープ | JIS T 0601-2-31 ：2005 | 医用電気機器－第2-31部：内部電源 形体外式心臓ペースメーカの安全に 関する個別要求事項 | IEC60601-2-31 ：1994+A1：1998 |  | ×自社製品該当なし
| _内部電源形体外式心臓 ペースメーカ 安全限界の意図的な超過 | M21.36 | ランナウェイプロテクション装置の 解除手段について 調査及び機能試験 | 別途 | JIS T 0601-2-31 ：2005 | 医用電気機器－第2-31部：内部電源 形体外式心臓ペースメーカの安全に 関する個別要求事項 | IEC60601-2-31 ：1994+A1：1998
| _内部電源形体外式心臓 ペースメーカ 電気的危険性に対する保護 | M21.36 | 除細動器に対する保護 ISO5841-1に適合 高周波手術器に対する保護 検討中 超短波治療器に対する保護 検討中 制御器の不足の変化及びいたずらに対する保護 電池電圧低下状態に対する保護 レートリミット ：障害対策：試験方法は製造業者による 最高トラッキングレート | 別途 | JIS T 0601-2-31 ：2005 | 医用電気機器－第2-31部：内部電源 形体外式心臓ペースメーカの安全に 関する個別要求事項 | IEC60601-2-31 ：1994+A1：1998
| _内部電源形体外式心臓 ペースメーカ 部品及び組立一般 | M21.36 | ・ペーシングパルスの出力表示の確認 ・入力表示器 調査及び機能試験による | 別途 | JIS T 0601-2-31 ：2005 | 医用電気機器－第2-31部：内部電源 形体外式心臓ペースメーカの安全に 関する個別要求事項 | IEC60601-2-31 ：1994+A1：1998
| _内部電源形体外式心臓 ペースメーカ 静電気放電 | M21.36 | 気中放電のみ 2,4,8,15kV | 静電気発生器 垂直結合版 静電気試験机 | JIS T 0601-2-31 ：2005 | 医用電気機器－第2-31部：内部電源 形体外式心臓ペースメーカの安全に 関する個別要求事項 | IEC60601-2-31 ：1994+A1：1998

## 【14】観血式血圧監視用機器
No. | 試験項目 | JAB試験所認定範囲分類 | 試験内容 | 使用する機器 | 国内適用規格 | 国内適用規格名称 | 海外適用規格 | 実施すべきか ◎MUST（必ず） △WANT（できれば） ×自社製品該当なし
| _観血式血圧監視用機器 耐除細動形装着部 | M21.36 | 試験電圧：5kV 極性を変える ドームの受圧膜有・無両方で試験を行う。 | 直流安定化電源（2kV） 試験用回路 金属はく 又は 食塩水（0.9％） オシロスコープ 抵抗器50kΩ、 | JIS T 0601-2-34 ：2005 | 医用電気機器－第2-34部：観血式血 圧監視用機器の安全に関する個別 要求事項 | IEC60601-2-34 ：2000
| _観血式血圧監視用機器 患者漏れ電流の測定 | M21.36 | 許容値0.05mA ドームは取り外す | 測定用電源回路 測定用回路 リークカレント測定器 絶縁トランス | JIS T 0601-2-34 ：2005 | 医用電気機器－第2-34部：観血式血 圧監視用機器の安全に関する個別 要求事項 | IEC60601-2-34 ：2000 |  | ◎MUST（必ず）
| _観血式血圧監視用機器 接触電流 患者漏れ電流 患者測定電流 接地漏れ電流 | M21.36 | ドームは外す | 測定用電源回路 測定用回路 リークカレント測定器 絶縁トランス | JIS T 0601-2-34 ：2005 | 医用電気機器－第2-34部：観血式血 圧監視用機器の安全に関する個別 要求事項 | IEC60601-2-34 ：2000 |  | △WANT（できれば）
| _観血式血圧監視用機器 耐電圧試験 | M21.36 | B-d間の試験電圧は1500V | 耐電圧試験器 校正されたテスタ 金属はく | JIS T 0601-2-34 ：2005 | 医用電気機器－第2-34部：観血式血 圧監視用機器の安全に関する個別 要求事項 | IEC60601-2-34 ：2000 |  | ×自社製品該当なし
| _観血式血圧監視用機器 電源コード | M21.36 | 公称定格電流：３AまでのクラスⅡ機器 電源コードの導線の断面積：0.5㎜2 | 耐電圧試験器 校正されたテスタ 金属はく | JIS T 0601-2-34 ：2005 | 医用電気機器－第2-34部：観血式血 圧監視用機器の安全に関する個別 要求事項 | IEC60601-2-34 ：2000
| _観血式血圧監視用機器 圧力容器及び圧力を受ける 部分 | M21.36 | 大気圧より高い圧力： 500kPaを0.5s以上徐々に加え１ｓ間耐える 大気圧より低い圧力： 50kPaを0.5s以上徐々に加え１ｓ間耐える | 圧力源 水槽 | JIS T 0601-2-34 ：2005 | 医用電気機器－第2-34部：観血式血 圧監視用機器の安全に関する個別 要求事項 | IEC60601-2-34 ：2000
| _観血式血圧監視用機器 こぼれ | M21.36 | 安全性に悪影響なきこと 疑わしい場合、試験前後で圧力振幅が 同じことを確認。また、耐電圧試験を実施 | IEC60529対応試験器 耐電圧試験器一式 | JIS T 0601-2-34 ：2005 IEC60529 | 医用電気機器－第2-34部：観血式血 圧監視用機器の安全に関する個別 要求事項 | IEC60601-2-34 ：2000
| _観血式血圧監視用機器 液体の侵入 | M21.36 | IEC60529のIPX７による耐水性がある ことを確認 構造及び回路構成を判定した結果危害 を生じる可能性がない場合、試験は実施 しない | IEC60529対応試験器 | JIS T 0601-2-34 ：2005 IEC60529 | 医用電気機器－第2-34部：観血式血 圧監視用機器の安全に関する個別 要求事項 | IEC60601-2-34 ：2000
| _観血式血圧監視用機器 ソフトウェア | M21.36 | IEC60601-1-4を適用 | 別途 | JIS T 0601-2-34 ：2005 IEC60601-1-4 | 医用電気機器－第2-34部：観血式血 圧監視用機器の安全に関する個別 要求事項 | IEC60601-2-34 ：2000
| _観血式血圧監視用機器 危険な出力に対する保護 除細動器放電後の復帰時間 | M21.36 | 10秒以内に機能すること 公称感度において、フルスケールの30～70％の振幅を発生させる試験圧力を加える。圧力を維持している間に試験放電を加える。 | 直流安定化電源（2kV） 試験用回路 金属はく 又は 食塩水（0.9％） オシロスコープ 抵抗器50kΩ、 | JIS T 0601-2-34 ：2005 | 医用電気機器－第2-34部：観血式血 圧監視用機器の安全に関する個別 要求事項 | IEC60601-2-34 ：2000
| _観血式血圧監視用機器 危険な出力に対する保護 圧力測定の正確度 | M21.36 | ・感度、再現性、非直線性、ドリフト及び ヒステリシス それらの影響は、定格の±４％以内又は ±0.5kPa以内 ・最高血圧及び最低血圧の正確度 １Hzの周波数において±0.5kPa以内 ・周波数応答：直流から10Hz | 基準圧力測定システム （RPMS) 正弦波圧力源 基準波形装置 2チャンネル表示装置 | JIS T 0601-2-34 ：2005 | 医用電気機器－第2-34部：観血式血 圧監視用機器の安全に関する個別 要求事項 | IEC60601-2-34 ：2000
| _観血式血圧監視用機器 危険な出力に対する保護 アラーム | M21.36 | ・生体アラーム装置 ・機器アラーム装置 検査による確認 ・全ての生体アラーム及び機器アラーム の一時停止又は抑制 検査、機能試験による ・アラームの消音化/リセット ・保持しないアラーム及び 保持したアラーム ・システムのアラーム遅延時間 ・アラームの一時停止又は 抑制の遠隔操作 ・消音化/リセットの遠隔操作 ・生体アラーム ・機器アラーム ・遠隔機器 ・聴覚的アラーム表現の音量 | 基準圧力測定システム （RPMS) 正弦波圧力源 基準波形装置 2チャンネル表示装置 ストップウォッチ 騒音計 | JIS T 0601-2-34 ：2005 | 医用電気機器－第2-34部：観血式血 圧監視用機器の安全に関する個別 要求事項 | IEC60601-2-34 ：2000
| _観血式血圧監視用機器 自由落下 | M21.36 | トランスデューサ（ドームなし）を1mの 高さから自由落下させる。 危険を生じないこと | 厚さ50±5㎜の堅い木の板 （600kg/m3） 落下試験機 | JIS T 0601-2-34 ：2005 | 医用電気機器－第2-34部：観血式血 圧監視用機器の安全に関する個別 要求事項 | IEC60601-2-34 ：2000
| _観血式血圧監視用機器 部品及び組立一般 | M21.36 | 導電性の表面との接触の有無の確認 検査及び測定により確認 | 検査による確認 | JIS T 0601-2-34 ：2005 | 医用電気機器－第2-34部：観血式血 圧監視用機器の安全に関する個別 要求事項 | IEC60601-2-34 ：2000
| _観血式血圧監視用機器 部品及び組立一般 静電気放電 | M21.36 | 結合版への接触放電：6kV 気中放電：8kV | 静電気発生器 垂直結合版 静電気試験机 | JIS T 0601-2-34 ：2005 | 医用電気機器－第2-34部：観血式血 圧監視用機器の安全に関する個別 要求事項 | IEC60601-2-34 ：2000
| _観血式血圧監視用機器 部品及び組立一般 放射RF電磁界 | M21.36 | 3V/m | 信号発生器 パワーアンプ 方向性結合器 アンテナ 電界センサ 2chパワーメータ | JIS T 0601-2-34 ：2005 | 医用電気機器－第2-34部：観血式血 圧監視用機器の安全に関する個別 要求事項 | IEC60601-2-34 ：2000
| _観血式血圧監視用機器 部品及び組立一般 RF電磁界によって誘発する 伝導妨害 | M21.36 | 3V 0.15kHz～80MHz | 複合イミュニティ試験機 アッテネータ EMクランプ | JIS T 0601-2-34 ：2005 | 医用電気機器－第2-34部：観血式血 圧監視用機器の安全に関する個別 要求事項 | IEC60601-2-34 ：2000
| _観血式血圧監視用機器 部品及び組立一般 電源周波数磁界 | M21.36 | 3A/m 電気術気による妨害 ・切開モード ：300W 450kHz±100kHz ・凝固モード ：100W 450kHz±100kHz | 複合試験機 磁界発生器 磁界ループ | JIS T 0601-2-34 ：2005 | 医用電気機器－第2-34部：観血式血 圧監視用機器の安全に関する個別 要求事項 | IEC60601-2-34 ：2000

## 【15】医療用ブランケット、パット 及びマットレス加温装置
No. | 試験項目 | JAB試験所認定範囲分類 | 試験内容 | 使用する機器 | 国内適用規格 | 国内適用規格名称 | 海外適用規格 | 実施すべきか ◎MUST（必ず） △WANT（できれば） ×自社製品該当なし
| _医療用ブランケット、パット 及びマットレス加温装置 単一故障状態 | M21.36 | aa）流動体封入型マットレスからの流動体 漏れによる、患者と熱伝導流体との 接触 | 別途 | JIS T 0601-2-35 ：2005 | 医用電気機器－第2-35部：医療用ブ ランケット、パット 及びマットレス加温 装置の安全に関する個別要求事項 | IEC60601-2-35 ：1996
| _医療用ブランケット、パット 及びマットレス加温装置 患者漏れ電流 | M21.36 | 金属箔を使用して測定する | 金属箔 測定用電源回路 測定用回路 リークカレント測定器 絶縁トランス | JIS T 0601-2-35 ：2005 | 医用電気機器－第2-35部：医療用ブ ランケット、パット 及びマットレス加温 装置の安全に関する個別要求事項 | IEC60601-2-35 ：1996 |  | ◎MUST（必ず）
| _医療用ブランケット、パット 及びマットレス加温装置 過渡の温度 | M21.36 | 全ての加熱装置に通電し、また投入エネル ギーが最大定格投入エネルギーの115％ と同等となる電圧で運転する。 正常な使用：金属40℃、その他42℃ 単一故障：金属42℃ その他45℃ | 温度測定器 銅板 | JIS T 0601-2-35 ：2005 | 医用電気機器－第2-35部：医療用ブ ランケット、パット 及びマットレス加温 装置の安全に関する個別要求事項 | IEC60601-2-35 ：1996 |  | △WANT（できれば）
| _医療用ブランケット、パット 及びマットレス加温装置 こぼれ | M21.36 | 生理食塩水を15㎝の高さから約15秒間 機器の上部へ注ぐ 安全性に悪影響なきこと | 生理食塩水200ml | JIS T 0601-2-35 ：2005 | 医用電気機器－第2-35部：医療用ブ ランケット、パット 及びマットレス加温 装置の安全に関する個別要求事項 | IEC60601-2-35 ：1996 |  | ×自社製品該当なし
| _医療用ブランケット、パット 及びマットレス加温装置 液体の侵入 | M21.36 | 耐水性の確認 電気的に加熱される装着部：IPX2以上 高電圧を使用する機器：IPX7 | IEC60529対応試験器 | JIS T 0601-2-35 ：2005 | 医用電気機器－第2-35部：医療用ブ ランケット、パット 及びマットレス加温 装置の安全に関する個別要求事項 | IEC60601-2-35 ：1996
| _医療用ブランケット、パット 及びマットレス加温装置 電源の遮断 | M21.36 | 切断時に操作モード及び又は温度設定 を自動保持しない方式の加温装置につ いて電源復帰時に、可聴及び可視警報 が作動することを確認する | 機能試験 | JIS T 0601-2-35 ：2005 | 医用電気機器－第2-35部：医療用ブ ランケット、パット 及びマットレス加温 装置の安全に関する個別要求事項 | IEC60601-2-35 ：1996
| _医療用ブランケット、パット 及びマットレス加温装置 誤操作 | M21.36 | 構成部品の取付け間違いの回避の確認 構成部品が正規の場所の設置されたとき だけ、熱が供給されるようにする | 機器の確認 | JIS T 0601-2-35 ：2005 | 医用電気機器－第2-35部：医療用ブ ランケット、パット 及びマットレス加温 装置の安全に関する個別要求事項 | IEC60601-2-35 ：1996
| _医療用ブランケット、パット 及びマットレス加温装置 制御器及び計測器の表示 | M21.36 | 温度設定範囲は少なくとも35℃～38℃ とすること | 検査 | JIS T 0601-2-35 ：2005 | 医用電気機器－第2-35部：医療用ブ ランケット、パット 及びマットレス加温 装置の安全に関する個別要求事項 | IEC60601-2-35 ：1996
| _医療用ブランケット、パット 及びマットレス加温装置 制御器及び計測器の正確さ | M21.36 | ・接触表面内の温度変動 ・接触表面温度の変動 ・温度制御が最大設定値に設定された ときの過温度 ・接触表面温度制御の正確度 ・温度表示器の判読性 | 温度測定計 銅板 （65×65×0.5mm) アルミ製円盤×5 熱伝導性接着剤 | JIS T 0601-2-35 ：2005 | 医用電気機器－第2-35部：医療用ブ ランケット、パット 及びマットレス加温 装置の安全に関する個別要求事項 | IEC60601-2-35 ：1996
| _医療用ブランケット、パット 及びマットレス加温装置 危険な出力に対する保護 | M21.36 | ・電源断警報：電源投入中の加温装置 から電源線を抜くことによって判定する ・過温度警報：感熱遮断器、自動復帰形 感熱遮断器：再投入時の動作確認 ・可聴警報：音圧レベルの測定 ・警報の停止 ・警報システムの試験装置：自動or手動 ・高熱伝達加温装置 a)接触表面温度の温度制御設定関連 の表示確認 b）接触表面温度の画面表示確認 ・接触表面温度の変動警報 可視及び可聴警報 | 無響室 騒音計 | JIS T 0601-2-35 ：2005 | 医用電気機器－第2-35部：医療用ブ ランケット、パット 及びマットレス加温 装置の安全に関する個別要求事項 | IEC60601-2-35 ：1996
| _医療用ブランケット、パット 及びマットレス加温装置 漏れ | M21.36 | 流動体封入形加温装置から漏れる 廃液を処理する手段の有無 | 調査 | JIS T 0601-2-35 ：2005 | 医用電気機器－第2-35部：医療用ブ ランケット、パット 及びマットレス加温 装置の安全に関する個別要求事項 | IEC60601-2-35 ：1996
| _医療用ブランケット、パット 及びマットレス加温装置 異常作動及び故障状態 | M21.36 | ・電子回路を組み込んだ機器の 故障状態の指示 ・異常な使用状況での加熱素子又は 内部コンダクタの過剰温度確認と 破損確認。最大表面温度の確認 ・流動体封入形マットレスからの 流動体の減量 ：流動体で濡らして確認 ・液体循環システムの閉そく ・センサの外れ又は短絡：センサーを外 して確認 | 保温シート 温度測定装置 | JIS T 0601-2-35 ：2005 | 医用電気機器－第2-35部：医療用ブ ランケット、パット 及びマットレス加温 装置の安全に関する個別要求事項 | IEC60601-2-35 ：1996
| _医療用ブランケット、パット 及びマットレス加温装置 機械的強度 小型パッド、つなぎ部分 | M21.36 | 小型パッド：傾斜台を使用した衝撃試験 つなぎ部の荷重試験 （1.25kg、20℃、60℃） | パッド衝撃試験用傾斜台 恒温槽 おもり（1.25kg） タイマ | JIS T 0601-2-35 ：2005 | 医用電気機器－第2-35部：医療用ブ ランケット、パット 及びマットレス加温 装置の安全に関する個別要求事項 | IEC60601-2-35 ：1996
| _医療用ブランケット、パット 及びマットレス加温装置 部品及び組立一般 | M21.36 | ・機器の異なった構成部品の接続 50N ・温度及び過負荷制御器 ・電源（商用）からの切り離し ：“断”表示すること ・加熱装置の柔軟性部分の外装に対する 機械的及び熱的強度 ボール圧力試験、着火試験の実施 ・非加熱領域：非加熱領域間の 距離20㎜未満 | プッシュプルゲージ 機能試験 ボール圧力試験機 着火試験器 | JIS T 0601-2-35 ：2005 | 医用電気機器－第2-35部：医療用ブ ランケット、パット 及びマットレス加温 装置の安全に関する個別要求事項 | IEC60601-2-35 ：1996
| _医療用ブランケット、パット 及びマットレス加温装置 不注意による設定の変更 | M21.36 | ・制御温度範囲内の意図しない変更の 防止確認 点検による確認 | 保温シート 温度測定装置 | JIS T 0601-2-35 ：2005 | 医用電気機器－第2-35部：医療用ブ ランケット、パット 及びマットレス加温 装置の安全に関する個別要求事項 | IEC60601-2-35 ：1996
| _医療用ブランケット、パット 及びマットレス加温装置 加熱素子及び内部線の固定 | M21.36 | 固定方法の点検と固定器具へ力をかけた 時の加熱素子間の距離の測定 | 標準テストフィンガ プッシュプルゲージ ノギス | JIS T 0601-2-35 ：2005 | 医用電気機器－第2-35部：医療用ブ ランケット、パット 及びマットレス加温 装置の安全に関する個別要求事項 | IEC60601-2-35 ：1996
| _医療用ブランケット、パット 及びマットレス加温装置 耐しわブランケット | M21.36 | 柔軟部にしわが発生しないこと しわ抵抗の測定により確認 | 1m×1m×20㎜厚の木材 保温シート 水平台 プッシュプルゲージ | JIS T 0601-2-35 ：2005 | 医用電気機器－第2-35部：医療用ブ ランケット、パット 及びマットレス加温 装置の安全に関する個別要求事項 | IEC60601-2-35 ：1996
| _医療用ブランケット、パット 及びマットレス加温装置 アンダーブランケット | M21.36 | 点検による | 目視検査 | JIS T 0601-2-35 ：2005 | 医用電気機器－第2-35部：医療用ブ ランケット、パット 及びマットレス加温 装置の安全に関する個別要求事項 | IEC60601-2-35 ：1996
| _医療用ブランケット、パット 及びマットレス加温装置 部品及び組立一般 放射RF電磁界 | M21.36 | 3V/m ：製造業者が規定した機能を維持すること 10V/m ：維持するか、維持しなくても危害を加え ないこと | 信号発生器 パワーアンプ 方向性結合器 アンテナ 電界センサ 2chパワーメータ | JIS T 0601-2-35 ：2005 | 医用電気機器－第2-35部：医療用ブ ランケット、パット 及びマットレス加温 装置の安全に関する個別要求事項 | IEC60601-2-35 ：1996

## 【16】医用超音波診断装置及び 機器モニタ
No. | 試験項目 | JAB試験所認定範囲分類 | 試験内容 | 使用する機器 | 国内適用規格 | 国内適用規格名称 | 海外適用規格 | 実施すべきか ◎MUST（必ず） △WANT（できれば） ×自社製品該当なし
| _医用超音波診断装置及び 機器モニタ 接触電流 患者漏れ電流 患者測定電流 接地漏れ電流 | M21.36 | 超音波プローブの試験のさい、装着部を 浸す溶液は生理食塩水を使用する | 生理食塩水（0.9%） | JIS T 0601-2-37 ：2013 | 医用電気機器－第2-37部：医用超 音波診断装置及び機器モニタの安全 に関する個別要求事項 | IEC60601-2-37 ：2007
| _医用超音波診断装置及び 機器モニタ 過渡の温度 | M21.36 | ・模擬使用条件での測定 ・静止した空気中につるすか、空気の流れ がほとんどない環境をもつ 箱に据え付けての測定（放射測定法or 熱電対法 | 温度測定器（薄膜熱 電対、細径熱電対） 試験体 音響吸収材 | JIS T 0601-2-37 ：2013 | 医用電気機器－第2-37部：医用超 音波診断装置及び機器モニタの安全 に関する個別要求事項 | IEC60601-2-37 ：2007 |  | ◎MUST（必ず）
| _医用超音波診断装置及び 機器モニタ 液体の侵入 | M21.36 | 患者に接触する可能性があるプローブ ：IPX1 水に浸すことを指定したプローブ ：IPX7 IEC60529により試験実施 | 高電圧を使用する機器：IPX7 | JIS T 0601-2-37 ：2013 | 医用電気機器－第2-37部：医用超 音波診断装置及び機器モニタの安全 に関する個別要求事項 | IEC60601-2-37 ：2007 |  | △WANT（できれば）
| _医用超音波診断装置及び 機器モニタ 制御器及び計測器の正確さ | M21.36 | ・音響出力データ及び制御の正確さを記載 ・経食道用の超音波振動子の表面温度 に関するデータ及び制御の正確さ 表面温度のあらゆる表示も含めて記載する | 目視確認 | JIS T 0601-2-37 ：2013 | 医用電気機器－第2-37部：医用超 音波診断装置及び機器モニタの安全 に関する個別要求事項 | IEC60601-2-37 ：2007 |  | ×自社製品該当なし
| _医用超音波診断装置及び 機器モニタ 安全に関するパラ―メータ表示 | M21.36 | ・サーマルインデックス ・骨のサーマルインデックス ・メカニカルインデックス それぞれの表示の可否確認 | 目視確認 | JIS T 0601-2-37 ：2013 | 医用電気機器－第2-37部：医用超 音波診断装置及び機器モニタの安全 に関する個別要求事項 | IEC60601-2-37 ：2007
| _医用超音波診断装置及び 機器モニタ 過大出力値の誤選定 | M21.36 | ・音響出力の完全なソフトウェア制御可否 による動作確認 可：電源投入時・新規患者・胎児切換時、 適切ディフォルトに切り替わる 不可：電源投入時・新規患者・胎児切 換時、音響出力・MI・TIを確認する ように操作者に促進するものを備える | 機器の調査 | JIS T 0601-2-37 ：2013 | 医用電気機器－第2-37部：医用超 音波診断装置及び機器モニタの安全 に関する個別要求事項 | IEC60601-2-37 ：2007
| _医用超音波診断装置及び 機器モニタ 過大出力値の誤選定 放射RF電磁界 | M21.36 | 意図した用途に従い、2Hzまたは1kHzの いずれか最悪条件で実施 | 信号発生器 パワーアンプ 方向性結合器 アンテナ 電界センサ 2chパワーメータ | JIS T 0601-2-37 ：2013 | 医用電気機器－第2-37部：医用超 音波診断装置及び機器モニタの安全 に関する個別要求事項 | IEC60601-2-37 ：2007

## 【17】自動腹膜用かん流装置
No. | 試験項目 | JAB試験所認定範囲分類 | 試験内容 | 使用する機器 | 国内適用規格 | 国内適用規格名称 | 海外適用規格 | 実施すべきか ◎MUST（必ず） △WANT（できれば） ×自社製品該当なし
| _自動腹膜用かん流装置 単一故障状態 | M21.36 | 一つの保護システムの故障 | 別途 | JIS T 0601-2-39 ：2013 | 医用電気機器－第2-39部：自動腹膜 潅流用装置の安全に関する個別要求 事項 | IEC60601-2-39 ：2007
| _自動腹膜用かん流装置 患者漏れ電流 | M21.36 | 測定点は、透析液回路と腹膜カテーテル との接続部。測定中、透析液は透析液 回路内に流す。 | 測定用電源回路 測定用回路 リークカレント測定器 絶縁トランス 透析液 | JIS T 0601-2-39 ：2013 | 医用電気機器－第2-39部：自動腹膜 潅流用装置の安全に関する個別要求 事項 | IEC60601-2-39 ：2007 |  | ◎MUST（必ず）
| _自動腹膜潅流用装置 こぼれ | M21.36 | 透析液を機器上面にそそぐ。危険状態を 生じる部位を濡らしていないことを調査で 確認する。疑わしい場合は耐電圧試験 を実施。 | 透析液３L ストップウォッチ 耐電圧試験装置 | JIS T 0601-2-39 ：2013 | 医用電気機器－第2-39部：自動腹膜 潅流用装置の安全に関する個別要求 事項 | IEC60601-2-39 ：2007 |  | △WANT（できれば）
| _自動腹膜潅流用装置 _ 透析液の温度 | M21.36 | 透析液の温度を41℃を超えないように 防止する保護システムの確認 装着部の患者側の端の透析液の温度を測定。 機能試験の実施 | 温度測定計 | JIS T 0601-2-39 ：2013 | 医用電気機器－第2-39部：自動腹膜 潅流用装置の安全に関する個別要求 事項 | IEC60601-2-39 ：2007 |  | ×自社製品該当なし
| _自動腹膜潅流用装置 _ 圧力 | M21.36 | 注液・排液を補助するポンプがある場合、その最大陽圧、陰圧は 業者が指定した最大値を超えないこと | 別途 | JIS T 0601-2-39 ：2013 | 医用電気機器－第2-39部：自動腹膜 潅流用装置の安全に関する個別要求 事項 | IEC60601-2-39 ：2007
| _自動腹膜潅流用装置 _ 気泡混入 | M21.36 | 気泡を患者の腹腔内へ送りこむことを阻止する保護システムの確認 調査、機能試験 | 別途 | JIS T 0601-2-39 ：2013 | 医用電気機器－第2-39部：自動腹膜 潅流用装置の安全に関する個別要求 事項 | IEC60601-2-39 ：2007
| _自動腹膜潅流用装置 _ 透析液の過剰注入 | M21.36 | 過剰な液体を患者の腹腔内へ送りこむ ことを阻止する保護システムの確認 調査、機能試験 | 別途 | JIS T 0601-2-39 ：2013 | 医用電気機器－第2-39部：自動腹膜 潅流用装置の安全に関する個別要求 事項 | IEC60601-2-39 ：2007
| _自動腹膜潅流用装置 _ 保護システム | M21.36 | 保護システムの不具合を治療開始前 に操作者へ知らせる 調査、機能試験 | 別途 | JIS T 0601-2-39 ：2013 | 医用電気機器－第2-39部：自動腹膜 潅流用装置の安全に関する個別要求 事項 | IEC60601-2-39 ：2007
| _自動腹膜用かん流装置 透析回路の説明 | M21.36 | 正しく取り付けることを確実にするため の方策 | 調査による確認 | JIS T 0601-2-39 ：2013 | 医用電気機器－第2-39部：自動腹膜 潅流用装置の安全に関する個別要求 事項 | IEC60601-2-39 ：2007
| _自動腹膜用かん流装置 排液 | M21.36 | いつでも行えること | 機能試験 | JIS T 0601-2-39 ：2013 | 医用電気機器－第2-39部：自動腹膜 潅流用装置の安全に関する個別要求 事項 | IEC60601-2-39 ：2007
| _自動腹膜潅流用装置 透析回路の説明 | M21.36 | 透析回路を正しく取り付けるための方策 の有無確認 調査 | 別途 | JIS T 0601-2-39 ：2013 | 医用電気機器－第2-39部：自動腹膜 潅流用装置の安全に関する個別要求 事項 | IEC60601-2-39 ：2007
| _自動腹膜潅流用装置 排液 | M21.36 | 排液は治療中いつでも行えなければなら ない 機能試験 | 別途 | JIS T 0601-2-39 ：2013 | 医用電気機器－第2-39部：自動腹膜 潅流用装置の安全に関する個別要求 事項 | IEC60601-2-39 ：2007

## 【18】筋電計及び誘発反応機器
No. | 試験項目 | JAB試験所認定範囲分類 | 試験内容 | 使用する機器 | 国内適用規格 | 国内適用規格名称 | 海外適用規格 | 実施すべきか ◎MUST（必ず） △WANT（できれば） ×自社製品該当なし
| _筋電計及び誘発反応機器 制御器及び計測器の表示 | M21.36 | 電気刺激部の出力制御が連続又は規定 した増加幅であるか確認。 負荷を使用して出力を測定。 | 付属文書規定最少負荷 電流、電圧計 | JIS T 0601-2-40 ：2013 | 医用電気機器－第2-40部：筋電計 及び誘発反応機器の安全に関する 個別要求事項事項 | IEC60601-2-40
| _筋電計及び誘発反応機器 制御器及び計測器の正確さ | M21.36 | パルス幅、パルス繰返し周波数、及び 振幅の幅がの業者規定に対する実測 での確認 | 電源電圧変動10% オシロスコープ | JIS T 0601-2-40 ：2013 | 医用電気機器－第2-40部：筋電計 及び誘発反応機器の安全に関する 個別要求事項事項 | IEC60601-2-40 |  | ◎MUST（必ず）
| _筋電計及び誘発反応機器 電気刺激部出力表示 | M21.36 | 電気刺激部が刺激出力中又は、待機中 であることを黄色で表示する | 1000Ωの負荷 | JIS T 0601-2-40 ：2013 | 医用電気機器－第2-40部：筋電計 及び誘発反応機器の安全に関する 個別要求事項事項 | IEC60601-2-40 |  | △WANT（できれば）
| _筋電計及び誘発反応機器 電源電圧変動 | M21.36 | 電源電圧変動による電気刺激部の 出力変動の確認 | 電源電圧変動10% オシロスコープ | JIS T 0601-2-40 ：2013 | 医用電気機器－第2-40部：筋電計 及び誘発反応機器の安全に関する 個別要求事項事項 | IEC60601-2-40 |  | ×自社製品該当なし
| _筋電計及び誘発反応機器 電気刺激部出力パラメータ | M21.36 | 1000Ωでのパルスエネルギーは、パルス 当たり50mJを超えてはならない | 1000Ωの負荷 電力系 | JIS T 0601-2-40 ：2013 | 医用電気機器－第2-40部：筋電計 及び誘発反応機器の安全に関する 個別要求事項事項 | IEC60601-2-40
| _筋電計及び誘発反応機器 聴覚刺激部出力パラメータ | M21.36 | 連続出力が可能な場合、音圧レベルは 125ｄB「聴覚レベル（HTL)]を超えていな いか確認を行う | 騒音計 | JIS T 0601-2-40 ：2013 | 医用電気機器－第2-40部：筋電計 及び誘発反応機器の安全に関する 個別要求事項事項 | IEC60601-2-40
| _筋電計及び誘発反応機器 視覚刺激部出力パラメータ | M21.36 | トランスデューサが発送ダイオードで 構成されている場合、放射密度は JISC6802の制限超えないこと | 別途 | JIS T 0601-2-40 ：2013 | 医用電気機器－第2-40部：筋電計 及び誘発反応機器の安全に関する 個別要求事項事項 | IEC60601-2-40
| _筋電計及び誘発反応機器 電気刺激部出力表示 無線通信の保護 |  | 関連する全ての電極を機器から400㎜以内 の位置で、容量1000mlの0.9％の生理食 塩水を満たしたファントムに接続及び装着 して行う | 電波暗室 EMIテストレシーバ RFセレクタ プリアンプ アンテナ 疑似回路網（LISN) インピーダンス安定化 回路網 生理食塩水 ファントム | JIS T 0601-2-40 ：2013 | 医用電気機器－第2-40部：筋電計 及び誘発反応機器の安全に関する 個別要求事項事項 | IEC60601-2-40
| _筋電計及び誘発反応機器 電気刺激部出力表示 放射RF電磁界 | M21.36 | 関連する全ての電極を機器から400㎜ 以内の位置で、容量1000mlの0.9％の 生理食塩水を満たしたファントムに接続 及び装着して行う | 信号発生器 パワーアンプ 方向性結合器 アンテナ 電界センサ 2chパワーメータ 生理食塩水 ファントム | JIS T 0601-2-40 ：2013 | 医用電気機器－第2-40部：筋電計 及び誘発反応機器の安全に関する 個別要求事項事項 | IEC60601-2-40

## 【19】水治療法用圧注装置及び 温浴療法装置
No. | 試験項目 | JAB試験所認定範囲分類 | 試験内容 | 使用する機器 | 国内適用規格 | 国内適用規格名称 | 海外適用規格 | 実施すべきか ◎MUST（必ず） △WANT（できれば） ×自社製品該当なし
| _水治療法用圧注装置及び 温浴療法装置 電源入力 | M21.36 | 定格入力610kVAを超える機器とする | 電力計 交流安定化電源 デジタルマルチメータ | JIS T 0601-2-201 ：2005 | 医用電気機器－第2-201部：水治療法 用圧注装置及び温浴療法装置の安全 に関する個別要求事項事項
| _水治療法用圧注装置及び 温浴療法装置 超音波の出力 | M21.36 | 超音波発生源の近傍の音圧レベルを測定 | 騒音計（50Hz以上） | JIS T 0601-2-201 ：2005 | 医用電気機器－第2-201部：水治療法 用圧注装置及び温浴療法装置の安全 に関する個別要求事項事項 |  |  | ◎MUST（必ず）
| _水治療法用圧注装置及び 温浴療法装置 制御器及び計測器の表示 | M21.36 | 温度表示器の確認 調査、試験 | 目視 | JIS T 0601-2-201 ：2005 | 医用電気機器－第2-201部：水治療法 用圧注装置及び温浴療法装置の安全 に関する個別要求事項事項 |  |  | △WANT（できれば）
| _水治療法用圧注装置及び 温浴療法装置 制御器及び計測器の正確さ | M21.36 | 温度表示器の誤差の確認 調査、及び試験 | 目視 | JIS T 0601-2-201 ：2005 | 医用電気機器－第2-201部：水治療法 用圧注装置及び温浴療法装置の安全 に関する個別要求事項事項 |  |  | ×自社製品該当なし
| _水治療法用圧注装置及び 温浴療法装置 安全性に関するパラメータ表示 | M21.36 | 槽内水温の設定値の確認 調査 | 目視 | JIS T 0601-2-201 ：2005 | 医用電気機器－第2-201部：水治療法 用圧注装置及び温浴療法装置の安全 に関する個別要求事項事項
| _水治療法用圧注装置及び 温浴療法装置 噴出量及び圧力の制限 | M21.36 | 噴出量及び圧力の最大値の測定 | 別途 | JIS T 0601-2-201 ：2005 | 医用電気機器－第2-201部：水治療法 用圧注装置及び温浴療法装置の安全 に関する個別要求事項事項
| _筋電計及び誘発反応機器 タイマ | M21.36 | 出力遮断するタイマの確認。最大設定 時間は30分以上100分以下 誤差は最大設定時間の±5% 作動時間の測定を行う。 | ストップウォッチ | JIS T 0601-2-201 ：2005 | 医用電気機器－第2-201部：水治療法 用圧注装置及び温浴療法装置の安全 に関する個別要求事項事項

## 【20】紫外線治療器
No. | 試験項目 | JAB試験所認定範囲分類 | 試験内容 | 使用する機器 | 国内適用規格 | 国内適用規格名称 | 海外適用規格 | 実施すべきか ◎MUST（必ず） △WANT（できれば） ×自社製品該当なし
| _紫外線治療器 制御器及び計測器の表示 | M21.36 | 放射照度：ｍW/cm2 照射量：J/cm2 | 調査 | JIS T 0601-2-202 ：2005 | 医用電気機器－第2-202部：紫外線 治療器の安全に関する個別要求事項
| _紫外線治療器 制御器及び計測器の正確さ | M21.36 | 放射照度値に対する表示値の誤差 ：最大照度の±20％ タイマの誤差：最大設定時間の±5％ | 目視 ストップウォッチ | JIS T 0601-2-202 ：2005 | 医用電気機器－第2-202部：紫外線 治療器の安全に関する個別要求事項 |  |  | ◎MUST（必ず）
| _紫外線治療器 最大放射照度の制限 | M21.36 | 機器の紫外線放射照度の測定 | 放射照度測定器 （500mW/㎝2以上） | JIS T 0601-2-202 ：2005 | 医用電気機器－第2-202部：紫外線 治療器の安全に関する個別要求事項 |  |  | △WANT（できれば）
×自社製品該当なし

## 【21】赤外線治療器
No. | 試験項目 | JAB試験所認定範囲分類 | 試験内容 | 使用する機器 | 国内適用規格 | 国内適用規格名称 | 海外適用規格 | 実施すべきか ◎MUST（必ず） △WANT（できれば） ×自社製品該当なし
| _赤外線治療器 電源入力 | M21.36 | ランプ照射形アプリケータ又はヒータ照射形 アプリケータをもつ機器は300VAを超える入 力をもつこととする | 電力計 交流安定化電源 デジタルマルチメータ | JIS T 0601-2-203 ：2005 | 医用電気機器－第2-203部：赤外線 治療器の安全に関する個別要求事項
| _赤外線治療器 制御器及び計測器の表示 | M21.36 | 絶対値：測定値と表示値の誤差は 各レンジで最大出力値の±25％ 相対値：出力対応値との誤差 ±25％ 調査実施 別試験で確認 （制御器及び棲息器の表示） | 別途 | JIS T 0601-2-203 ：2005 | 医用電気機器－第2-203部：赤外線 治療器の安全に関する個別要求事項 |  |  | ◎MUST（必ず）
| _赤外線治療器 制御器及び計測器の正確さ | M21.36 | 出力の最大値の測定 測定誤差±10％ 定格出力の±25％ スポット照射形アプリケータをもつ機器 ：光パワーメータ ランプ照射形アプリケータ又は ヒータ照射形アプリケータ ：ランプ及びヒータの入力電力 | 光パワーメータ 電力計 | JIS T 0601-2-203 ：2005 | 医用電気機器－第2-203部：赤外線 治療器の安全に関する個別要求事項 |  |  | △WANT（できれば）
| _赤外線治療器 出力の制限 | M21.36 | 定格出力の測定 スポット照射形アプリケータをもつ機器 ：10W以下 ランプ照射形アプリケータ又はヒータ照射形 アプリケータもつ機器 ：700W スポット照射形 ：出力密度7W/cm2を超えないこと | 別途 | JIS T 0601-2-203 ：2005 | 医用電気機器－第2-203部：赤外線 治療器の安全に関する個別要求事項 |  |  | ×自社製品該当なし
| _赤外線治療器 タイマ | M21.36 | タイマの設定可能時間は30分以内とし、 誤差は最大設定時間の±5% | ストップウォッチ | JIS T 0601-2-203 ：2005 | 医用電気機器－第2-203部：赤外線 治療器の安全に関する個別要求事項

## 【22】空気圧式マッサージ器
No. | 試験項目 | JAB試験所認定範囲分類 | 試験内容 | 使用する機器 | 国内適用規格 | 国内適用規格名称 | 海外適用規格 | 実施すべきか ◎MUST（必ず） △WANT（できれば） ×自社製品該当なし
| _空気圧式マッサージ器 制御器及び計測器の表示 | M21.36 | ・使用者が空気圧を調整できるようにする ・複数のチャンバをもつ場合は各チャンバ の中で最大の圧力がかかるチャンバの 値を表示 | 調査 | JIS T 0601-2-204 ：2006 | 医用電気機器－第2-204部：空気圧式 マッサージ器の安全に関する個別要求 事項
| _空気圧式マッサージ器 制御器及び計測器の正確さ | M21.36 | 圧力表示器に表示された圧力の確認 測定値の±20％ | 圧力計（精度等級4.0 等級と同等の精度） JIS B 7505 | JIS T 0601-2-204 ：2005 | 医用電気機器－第2-204部：空気圧式 マッサージ器の安全に関する個別要求 事項 |  |  | ◎MUST（必ず）
| _空気圧式マッサージ器 危険な出力に対する保護 | M21.36 | チャンバにかかる最大圧力は28kPa （約210㎜Hg）を超えてはならない | 圧力計（精度等級4.0 等級と同等の精度） JIS B 7505 | JIS T 0601-2-204 ：2005 JIS B 7505 | 医用電気機器－第2-204部：空気圧式 マッサージ器の安全に関する個別要求 事項 |  |  | △WANT（できれば）
| _空気圧式マッサージ器 誤った出力 | M21.36 | 圧力が設定圧力を著しく超えた、若しくは 加圧時間が著しく超えた場合は操作者に 警告するために警報機構を備える 調査にて確認 | 別途 | JIS T 0601-2-204 ：2005 | 医用電気機器－第2-204部：空気圧式 マッサージ器の安全に関する個別要求 事項 |  |  | ×自社製品該当なし
| _空気圧式マッサージ器 タイマ タイマ精度 | M21.36 | 出力停止タイマを備えた機器は、連続運転モードを備えなければならない 誤差は最大設定時間の±5% | ストップウォッチ | JIS T 0601-2-204 ：2005 | 医用電気機器－第2-204部：空気圧式 マッサージ器の安全に関する個別要求 事項
| _空気圧式マッサージ器 空気圧の設定 | M21.36 | 2.7～26.7kPa（約20～200㎜Hg）の範囲 | 圧力計（精度等級4.0 等級と同等の精度） JIS B 7505 | JIS T 0601-2-204 ：2005 JIS B 7505 | 医用電気機器－第2-204部：空気圧式 マッサージ器の安全に関する個別要求 事項
| _空気圧式マッサージ器 加圧時間 | M21.36 | 1回あたりの加圧時間は90秒以下 | ストップウォッチ | JIS T 0601-2-204 ：2005 | 医用電気機器－第2-204部：空気圧式 マッサージ器の安全に関する個別要求 事項
| _空気圧式マッサージ器 加圧休止時間 | M21.36 | 1回の加圧が終了してから次の加圧が 開始するまでの間隔は、60秒以下 | ストップウォッチ | JIS T 0601-2-204 ：2005 | 医用電気機器－第2-204部：空気圧式 マッサージ器の安全に関する個別要求 事項

## 【23】医療用マッサージ器
No. | 試験項目 | JAB試験所認定範囲分類 | 試験内容 | 使用する機器 | 国内適用規格 | 国内適用規格名称 | 海外適用規格 | 実施すべきか ◎MUST（必ず） △WANT（できれば） ×自社製品該当なし
| _医療用マッサージ器 電源入力 | M21.36 | 300VAを超える定格入力をもつ | 電力計 交流安定化電源 デジタルマルチメータ | JIS T 0601-2-205 ：2005 | 医用電気機器－第2-205部：医療用 マッサージ器の安全に関する個別 要求事項
| _医療用マッサージ器 もみ機構部の安全 | M21.36 | 試験片をもみ機構部に押し当てたとき、 挟み込みが起きないことを確認 | 試験片（直径100、45㎜の 円柱、金属） プッシュプルゲージ | JIS T 0601-2-205 ：2005 | 医用電気機器－第2-205部：医療用 マッサージ器の安全に関する個別 要求事項 |  |  | ◎MUST（必ず）
| _医療用マッサージ器 タイマ | M21.36 | マッサージを停止するタイマの確認。 最大設定時間は30分以上100分以下 誤差は最大設定時間の±5% 作動時間の測定を行う。 | ストップウォッチ | JIS T 0601-2-205 ：2005 | 医用電気機器－第2-205部：医療用 マッサージ器の安全に関する個別 要求事項 |  |  | △WANT（できれば）
| _医療用マッサージ器 マッサージ力などの制限 | M21.36 | 水圧式機器の水ポンプ吐出部最大圧力 ：780kPa未満 ローラーなど押し上げ機構部の 最大押し上げ距離 ：270㎜ バイブレータなど振動機構部の 最大振動周波数 ：60Hz | 別途 | JIS T 0601-2-205 ：2005 | 医用電気機器－第2-205部：医療用 マッサージ器の安全に関する個別 要求事項 |  |  | ×自社製品該当なし

## 【24】乾式ホットパック装置
No. | 試験項目 | JAB試験所認定範囲分類 | 試験内容 | 使用する機器 | 国内適用規格 | 国内適用規格名称 | 海外適用規格 | 実施すべきか ◎MUST（必ず） △WANT（できれば） ×自社製品該当なし
| _乾式ホットパック装置 制御器及び計測器の表示 | M21.36 | 絶対値： 測定値と表示値の誤差は各レンジで最大出力値の±10％ 相対値： 治療温度対応値との誤差 ±10％ 調査実施 別試験で確認 （制御器及び棲息器の表示） | 熱電温度計 銅板（１辺65㎜、厚さ0.5㎜) 耐熱性ポリウレタンフォ ーム（厚さ、約5㎜） | JIS T 0601-2-206 ：2005 | 医用電気機器－第2-206部：乾式 ホットパック装置の安全に関する個別 要求事項
| _乾式ホットパック装置 制御器及び計測器の正確さ | M21.36 | 治療温度の最高値：定格温度の10％ （測定誤差5%で測定） | 熱電温度計 銅板（１辺65㎜、厚さ0.5㎜) 耐熱性ポリウレタンフォ ーム（厚さ、約5㎜） | JIS T 0601-2-206 ：2005 | 医用電気機器－第2-206部：乾式 ホットパック装置の安全に関する個別 要求事項 |  |  | ◎MUST（必ず）
| _乾式ホットパック装置 タイマ | M21.36 | タイマの設定可能時間は30分以内とし、 誤差は最大設定時間の±5% 予熱機能があることが望ましい | ストップウォッチ | JIS T 0601-2-206 ：2005 | 医用電気機器－第2-206部：乾式 ホットパック装置の安全に関する個別 要求事項 |  |  | △WANT（できれば）
| _乾式ホットパック装置 温度の制限 | M21.36 | 機器の定格温度は75℃以下 | 熱電温度計 銅板（１辺65㎜、厚さ0.5㎜) 耐熱性ポリウレタンフォ ーム（厚さ、約5㎜） | JIS T 0601-2-206 ：2005 | 医用電気機器－第2-206部：乾式 ホットパック装置の安全に関する個別 要求事項 |  |  | ×自社製品該当なし
| _乾式ホットパック装置 振動 | M21.36 | 機器のパック表面における振動加速度は9.8m/ｓ2以下 | 振動測定器 鉄板（面積約220㎝2、 厚さ1㎜）、厚さ10㎜の スポンジゴム | JIS T 0601-2-206 ：2005 | 医用電気機器－第2-206部：乾式 ホットパック装置の安全に関する個別 要求事項

## 【25】キセノン光線治療器
No. | 試験項目 | JAB試験所認定範囲分類 | 試験内容 | 使用する機器 | 国内適用規格 | 国内適用規格名称 | 海外適用規格 | 実施すべきか ◎MUST（必ず） △WANT（できれば） ×自社製品該当なし
| _キセノン光線治療器 制御器及び計測器の表示 | M21.36 | 絶対値：測定値と表示値の誤差は 各レンジで最大出力値の±10％ 相対値：出力対応値の誤差 ±10％ 絶対値：測定値と表示値の誤差は 各レンジで最大出力値の±10％ 相対値：治療温度対応値との誤差 ±10％ 調査実施 別試験で確認 （制御器及び棲息器の表示） | 電圧計、電流計 ＬＣＲメータ 熱電温度計 木板（厚さ10㎜以上） アルミ板（20×20㎝） | JIS T 0601-2-207 ：2005 | 医用電気機器－第2-207部：キセノン 光線治療器の安全に関する個別要求 事項
| _キセノン光線治療器 制御器及び計測器の正確さ | M21.36 | 出力の最大値： 定格出力の±10％ （測定誤差±10%で測定） 治療温度の最高値：定格温度の10％ （測定誤差5%で測定） | 電圧計、電流計 ＬＣＲメータ 熱電温度計 木板（厚さ10㎜以上） アルミ板（20×20㎝） | JIS T 0601-2-207 ：2005 | 医用電気機器－第2-207部：キセノン 光線治療器の安全に関する個別要求 事項 |  |  | ◎MUST（必ず）
| _キセノン光線治療器 出力の制限 | M21.36 | 1アプリケータの定格出力：25Ｗ以下 赤外線の出力密度：1W/cm2 紫外線の出力密度：25W/cm2 | 分光分度計 | JIS T 0601-2-207 ：2005 | 医用電気機器－第2-207部：キセノン 光線治療器の安全に関する個別要求 事項 |  |  | △WANT（できれば）
| _キセノン光線治療器 タイマ | M21.36 | 最小設定時間 ：１分 最大設定時間 ：100分未満 誤差は最大設定時間の±5% 作動時間の測定を行う。 | ストップウォッチ | JIS T 0601-2-207 ：2005 | 医用電気機器－第2-207部：キセノン 光線治療器の安全に関する個別要求 事項 |  |  | ×自社製品該当なし
| _キセノン光線治療器 温度の制限 | M21.36 | 機器の定格温度は80℃以下 | 熱電温度計 木板（厚さ10㎜以上） アルミ板（20×20㎝） | JIS T 0601-2-207 ：2005 | 医用電気機器－第2-207部：キセノン 光線治療器の安全に関する個別要求 事項

## 【26】電位治療器
No. | 試験項目 | JAB試験所認定範囲分類 | 試験内容 | 使用する機器 | 国内適用規格 | 国内適用規格名称 | 海外適用規格 | 実施すべきか ◎MUST（必ず） △WANT（できれば） ×自社製品該当なし
| _電位治療器 接地漏れ電流 接触電流 患者漏れ電流 | M21.36 | 機器電源は作動状態で、出力電圧は 印加しない状態で実施。 患者漏れ電流は、装着部表面から 流れる電流を測定する。 | 測定用電源回路 測定用回路 リークカレント測定器 絶縁トランス 金属箔 | JIS T 0601-2-208 ：2008 | 医用電気機器－第2-208部：電位治療器 の安全に関する個別要求事項
| _電位治療器 出力治療電流 | M21.36 | 5ｍＡ未満。定格出力電圧を加えた状態 で実施。装着部表面から流れる電流を 測定する。 | 測定用電源回路 測定用回路 リークカレント測定器 絶縁トランス 金属箔 | JIS T 0601-2-208 ：2008 | 医用電気機器－第2-208部：電位治療器 の安全に関する個別要求事項 |  |  | ◎MUST（必ず）
| _電位治療器 耐電圧試験 | M21.36 | 試験電圧は1.4Ｕ（Ｖ）。装着部が絶縁 材料の場合は金属箔を使用する。 | 耐電圧試験装置一式 | JIS T 0601-2-208 ：2008 | 医用電気機器－第2-208部：電位治療器 の安全に関する個別要求事項 |  |  | △WANT（できれば）
| _電位治療器 制御器及び計測器の表示 | M21.36 | 絶対値：測定値と表示値の誤差は各レンジで最大出力値の±30％ 相対値：出力電圧対応値との誤差 ±30％ 調査実施 別試験で確認（制御器及び棲息器の表示） | オシロスコープ 実効値電圧計 | JIS T 0601-2-208 ：2008 | 医用電気機器－第2-208部：電位治療器 の安全に関する個別要求事項 |  |  | ×自社製品該当なし
| _電位治療器 制御器及び計測器の正確さ 出力電圧の正確さ | M21.36 | 出力電圧の最大値：定格出力の±20％ （測定誤差±5%で測定） | オシロスコープ 実効値電圧計 | JIS T 0601-2-208 ：2008 | 医用電気機器－第2-208部：電位治療器 の安全に関する個別要求事項
| _電位治療器 出力電圧の制限 | M21.36 | 交流の場合は15000Ｖｒｍｓ以下、24000Ｖピーク以下 直流の場合は6000Ｖピーク以下。 | 交流安定化電源 直流安定化電源 オシロスコープ 実効値電圧計 | JIS T 0601-2-208 ：2008 | 医用電気機器－第2-208部：電位治療器 の安全に関する個別要求事項
| _電位治療器 出力時間の制限 | M21.36 | 設定可能時間8時間以内、誤差が 各設定時間において±5％の出力停止 用のタイマを備えているかの確認。 | ストップウォッチ | JIS T 0601-2-208 ：2008 | 医用電気機器－第2-208部：電位治療器 の安全に関する個別要求事項

## 【27】車載機器
No. | 試験項目 | JAB試験所認定範囲分類 | 試験内容 | 使用する機器 | 国内適用規格 | 国内適用規格名称 | 海外適用規格 | 実施すべきか ◎MUST（必ず） △WANT（できれば） ×自社製品該当なし
| 車載機器 放射妨害波測定 | M21.4.22 | ラジオ・短波放送及びアマチュア無線など の無線電波に対するイミュニティ試験想定 されるノイズ電圧をCDNにて印加し，商品 が影響を受けないかを確認 | 信号発生器 パワーアンプ 方向性結合器 アンテナ 電界センサ 2chパワーメータ |  | 車両，小型船舶及び内燃機関－無線 妨害特性－搭載受信機の保護のため の限度値及び測定方法 | CISPR 25
| 車載機器 伝導妨害波測定 | M21.4.2 | 車載商品のケーブルに重畳する伝導ノイズ を擬似電源回路網を用いて測定 商品から発生する伝導ノイズによって、 ラジオなどの電子機器が影響を受ける | EMIテストレシーバ RFセレクタ プリアンプ アンテナ 疑似回路網（LISN) インピーダンス安定化 回路網 |  | 車両，小型船舶及び内燃機関－無線 妨害特性－搭載受信機の保護のため の限度値及び測定方法ｓ | CISPR 25 |  | ◎MUST（必ず）
| 車載機器 アンテナ照射試験 | ? | ラジオ・TV放送、トランシーバ，アマチュア 無線、及び携帯電話などの無線 電波に対するイミュニティ試験。 想定される電波をアンテナにて放射し、 車載商品が影響を受けないかを確認する | 信号発生器 パワーアンプ 方向性結合器 アンテナ パワーメータ |  | 路上走行車－狭帯域放射電磁エネルギー による電気的妨害のコンポーネント試験 方法－第2部：吸収材に裏打ちされた シールドルーム | ISO11452-2 |  | △WANT（できれば）
| 車載機器 TEMセル試験 | ? | ラジオ／TV放送、トランシーバ、及び アマチュア無線などの無線電波に対する イミュニティ試験。TEMセル試験は、 想定される電波をTEMセル内にて放射し、 車載商品が影響を受けないかを確認する | TEM-CELL ターミネータ パワーアンプ 信号発生器 |  | 路上走行車－狭帯域放射電磁エネルギー による電気的妨害－コンポーネントの 試験方法－第3部：トランスバース電磁 モード(TEM)セル | ISO11452-3 |  | ×自社製品該当なし
| 車載機器 バルクカレントインジェクション 試験（BCI） | ? | ラジオ／TV放送、トランシーバ， アマチュア無線、及び携帯電話などの無線 電波に対するイミュニティ試験。想定される ノイズ電流をBCIプローブにて印加し、 車載商品が影響を受けないかを確認する。 | 信号発生器 パワーアンプ 方向性結合器 パワーメータ 電流プローブ BCIプローブ |  | 路上走行車－狭帯域放射電磁エネルギー による電気的妨害のコンポーネント試験 方法－第4部：ハーネス励磁法 | ISO11452-4
| 車載機器 サージ試験 | ? | 自動車に搭載された電子機器から発生 するスイッチングノイズや、バッテリー端子 の外れや断線で発生するロードダンプなど に対するイミュニティ試験 想定されるサージ電圧を印加し、車載商品 が影響を受けないかを確認する。 | パワーアンプ バッテリ電圧変動・ノイズ シミュレーション発生器 容量性放電パルス イミュニティ試験機 |  | 路上走行車-伝送及び結合による 電気的妨害 第2部 電源線だけに 沿う過渡電気伝導 | ISO7637

## 【28】航空機搭載機器
No. | 試験項目 | JAB試験所認定範囲分類 | 試験内容 | 使用する機器 | 国内適用規格 | 国内適用規格名称 | 海外適用規格 | 実施すべきか ◎MUST（必ず） △WANT（できれば） ×自社製品該当なし
| 航空機搭載機器 _音声周波伝導妨害感受性 -電源注入（閉回路試験） | ? | 通常予想される周波性成分に耐えられ か確認を行う | 音声周波数信号発生器 | JIS W 0812:2004 | 航空機搭載機器 -環境条件及び試験手順 | RTCA/DO-160D
| 航空機搭載機器 _誘起信号妨害感受性 | ? | 装備環境によって生じる誘起電圧に耐える かどうか確認を行う。電源周波数、高調波 音声周波数、電気的トランジェント | 信号発生器 | JIS W 0812:2004 | 航空機搭載機器 -環境条件及び試験手順 | RTCA/DO-160D |  | ◎MUST（必ず）
| 航空機搭載機器 _無線周波妨害感受性 （放射及び伝導） | M21.4.26 | 10kHz～18GHz 7～6000V/m | アンテナ、アンプ、LISN 注入プローブ等 | JIS W 0812:2004 | 航空機搭載機器 -環境条件及び試験手順 | RTCA/DO-160D |  | △WANT（できれば）
| 航空機搭載機器 _無線周波エネルギー放射 | ? | 無線周波雑音を放射しないことを確かめる | アンテナ、アンプ、LISN 測定プローブ等 | JIS W 0812:2004 | 航空機搭載機器 -環境条件及び試験手順 | RTCA/DO-160D |  | ×自社製品該当なし
| 航空機搭載機器 _雷誘起過渡妨害感受性 | ? | 雷によって誘起する電気的過渡現象への 耐性確認 | 過渡現象発生器 オシロスコープ | JIS W 0812:2004 | 航空機搭載機器 -環境条件及び試験手順 | RTCA/DO-160D

## 【29】ステントグラフトの機械的試験方法
No. | 試験項目 | JAB試験所認定範囲分類 | 試験内容 | 使用する機器 | 国内適用規格 | 国内適用規格名称 | 海外適用規格 | 実施すべきか ◎MUST（必ず） △WANT（できれば） ×自社製品該当なし
| 半径方向の力の測定 | M25.A11.B13.1？ | 試験方法はJIS T 0401：2013による。 | 引張試験機 荷重の読み取り誤差は最大荷重の±2%以下とし，変位の計測は，0.1㎜までとする。 専用ジグ 試験温度 37±2℃ | JIS T 0401：2013 | ステントグラフトの機械的試験方法
| 曲げ性の測定 | M25.A11.B13.3.1? | 試験方法はJIS T 0401：2013による。 | 引張試験機 専用ジグ 試験温度 37±2℃ | JIS T 0401：2013 | ステントグラフトの機械的試験方法 |  |  | ◎MUST（必ず）
| 耐久性試験 | M25.A11.B14.3? | ①内圧の変化による繰り返し負荷装置 | 正弦波などの関数発生機能 圧力センサ 模擬血管取付け部 負荷発生装置 外径測定装置 制御装置 試験温度 37±2℃ 生理食塩水，細胞培養液 | JIS T 0401：2013 | ステントグラフトの機械的試験方法 |  |  | △WANT（できれば）
| 耐久性試験 | M25.A11.B14.3? | ②外圧の変化による繰り返し負荷装置 | 圧縮（上下動）プレート 模擬血管部制御装置 試験温度 37±2℃ 生理食塩水，細胞培養液 | JIS T 0401：2013 | ステントグラフトの機械的試験方法 |  |  | ×自社製品該当なし
| 耐久性試験 | M25.A11.B14.3? | ③臨床使用環境を模擬した試験装置 | 大動脈りゅう（瘤），大動脈解離などの各種病変モデルである模擬血管部 拍動装置 恒温槽 圧力制御部 駆動装置 流量計 試験温度 37±2℃ 生理食塩水，細胞培養液 | JIS T 0401：2013 | ステントグラフトの機械的試験方法

## 【30】医用差込接続器
No. | 試験項目 | JAB試験所認定範囲分類 | 試験内容 | 使用する機器 | 国内適用規格 | 国内適用規格名称 | 海外適用規格 | 実施すべきか ◎MUST（必ず） △WANT（できれば） ×自社製品該当なし
| 保持力試験 | M21.17.3? | JIS C 8306の６．（保持力試験）による。表3に示す値でなければならない。 | 専用試験ジグ 引張試験機 | JIS T 1021：2008 | 医用差込接続器
| 接地刃受の保持力 | M21.17.3? | 8.2によって試験を行ったとき，標準接地ピンが落下してはならない。 | 専用試験ジグ | JIS T 1021：2008 | 医用差込接続器 |  |  | ◎MUST（必ず）
| 耐異常引抜性 | M21.17.3? | 8.3によって試験を行ったとき，次の事項に適合しなければならない。 | 専用試験ジグ 引張試験機 | JIS T 1021：2008 | 医用差込接続器 |  |  | △WANT（できれば）
| 組立強度 | M21.17.3? | 8.13によって試験を行ったとき，本体のひび割れ，破損，その他の使用上有害な異常を生じてはならない。 | 専用試験ジグ 引張試験機 | JIS T 1021：2008 | 医用差込接続器 |  |  | ×自社製品該当なし
| 衝撃強度 | M21.17.3? | 8.14によって試験を行ったとき，破損，その他の使用上有害な異常を生じてはならない。 | 厚さ3.2㎜以上の鋼板 直径32㎜，質量2.3㎏の鋼製の円柱形おもり | JIS T 1021：2008 | 医用差込接続器
| アンモニアガス耐久性 | M21.17.3? | 8.14によって試験を行ったとき，刃受，端子ねじ，その他の黄銅製部材に破損およびひび割れを生じてはならない。 | 10Lのデシケータ 塩化アンモニウム 特級水酸化ナトリウム 恒温槽（20±2℃） | JIS T 1021：2008 | 医用差込接続器
| ねじなし端子引張強度試験 | M21.17.3? | JIS C 8306の13.1．2（ねじなし端子の強度試験）（１）による。 | 専用試験ジグ 引張試験機 | JIS T 1021：2008 | 医用差込接続器
| ねじなし端子曲げ強度試験 | M21.17.3? | JIS C 8306の13.1．2（ねじなし端子の強度試験）（2）による。 | 画像測定器 | JIS T 1021：2008 | 医用差込接続器
| ねじ端子の強度試験 | M21.17.3? | JIS C 8306の13.1．1（ねじ端子の強度試験）(1)及び（2）による。 | 専用試験ジグ 引張試験機 | JIS T 1021：2008 | 医用差込接続器
| リード線付端子強度試験 | M21.17.3? | JIS C 8306の13.1．3（リード線付き端子の強度試験）による。 | 専用試験ジグ 引張試験機 | JIS T 1021：2008 | 医用差込接続器
| コード引止部の強度試験 | M21.17.3? | コードの引出方向にまっすぐに，コードと提供品との間に引張力を徐々に加え，133Nに達した状態で1分間保持する。 | 専用試験ジグ 引張試験機 | JIS T 1021：2008 | 医用差込接続器
| コード引止部のねん（捻）回試験 | M21.17.3? | 図2に示すように医用差込プラグを固定し，コードに4.5㎏のおもりをつり下げながら，医用差込プラグから150㎜の位置で直径76㎜の円周に沿って毎分9回の速さで2時間コードに回転を加える。 | 専用試験ジグ 4.5㎏のおもり | JIS T 1021：2008 | 医用差込接続器
| コード引止部の衝撃張力試験 | M21.17.3? | 壁面に通常取り付ける状態とした医用コンセントにプラグを差し込み，コードに取り付けた質量約4.5㎏の重りを高さ約600㎜から１回落下させ，コードに衝撃張力を加える。 | 専用試験ジグ 4.5ｋｇのおもり | JIS T 1021：2008 | 医用差込接続器
| コード引止部の繰返し引張強度試験 | M21.17.3? | JIS C 8306の13.2.1[コード引止部（コード張力緩和装置）の強度試験]による。 | 専用試験ジグ 引張試験機 | JIS T 1021：2008 | 医用差込接続器
| コード引出部強度試験 | M21.17.3? | JIS C 8306の13.2.2[コード引出部（コード屈曲性能）の強度試験](2)による。 | 専用試験ジグ 引張試験機 | JIS T 1021：2008 | 医用差込接続器
| 押圧 | M21.17.3? | コードを接続した医用差込プラグを水平な2枚の鋼板間に挟み，上から押圧力を加え2224Nに達するまで増加させ，次に徐々に減少させ0Nに戻す。 | 2枚の鋼板 圧縮試験機 | JIS T 1021：2008 | 医用差込接続器
| 衝撃強度試験（医用差込プラグ） | M21.17.3? | 厚さ42㎜，一辺の長さ115㎜の正方形の堅木の上にコードを接続したプラグを置き，直径50㎜，質量4.5㎏の円柱のおもりを，高さ460㎜から落下させる。 | 正方形の堅木 4.5ｋｇの円柱のおもり | JIS T 1021：2008 | 医用差込接続器
| 外郭強度 | M21.17.3? | JIS C 8306の13.5.3（自由落下強度試験）(1)による。 | 目視確認 | JIS T 1021：2008 | 医用差込接続器
| 刃取付部強度試験 | M21.17.3? | JIS C 8303の7.10（刃取付部の強度試験）による。 | プッシュプルゲージ | JIS T 1021：2008 | 医用差込接続器
| 押込試験 | M21.17.3? | 接地極刃へ60Nの押込力を1分間連続して加える。 | プッシュプルゲージ | JIS T 1021：2008 | 医用差込接続器
| 曲げ試験 | M21.17.3? | 40Nの力を毎分10回の割合で，連続して30往復加える。 | プッシュプルゲージ | JIS T 1021：2008 | 医用差込接続器
| 耐燃性試験 | M21.17.3? | 一体成形の医用差込プラグは8.26によって試験を行ったとき，炎を取り去った後，60秒以内に自然に消えなければならない。 | ブンゼンバーナー | JIS T 1021：2008 | 医用差込接続器

## 【31】オージオメータ
No. | 試験項目 | JAB試験所認定範囲分類 | 試験内容 | 使用する機器 | 国内適用規格 | 国内適用規格名称 | 海外適用規格 | 実施すべきか ◎MUST（必ず） △WANT（できれば） ×自社製品該当なし
| 環境条件及び電源変動 | M25.A11.B15.1? | オージオメータに附属して供給されるタイプの異なるイヤホンごとに一つのサンプルを使用し，1000Hzの表示周波数における周波数，ひずみ及び音圧レベルを測定する。 温度15℃ 相対湿度 30% 温度23℃ 相対湿度 50% 温度35℃ 相対湿度 90% 及び5.3に規定した範囲から一つの追加された組み合わせ。 | スペクトルアナライザ 騒音計 擬似耳 | JIS T 1201-1：2011 | 聴覚検査機器-第1部：純音オージオメータ | IEC 60645-1：2011
| 電源及び無線周波数への電磁耐性 | M21.4? | 試験方法はJIS T 1201-1：2011 13.3による。 | EMC試験設備 | JIS T 1201-1：2011 | 聴覚検査機器-第1部：純音オージオメータ | IEC 60645-1：2011
| 妨害音 イヤホン | M25.A11.B15.1? | 試験方法はJIS T 1201-1：2011 13.4.1による。 | スペクトルアナライザ 騒音計 擬似耳 | JIS T 1201-1：2011 | 聴覚検査機器-第1部：純音オージオメータ | IEC 60645-1：2011
| 骨導受話器からの妨害音 | M25.A11.B15.1? | 試験方法はJIS T 1201-1：2011 13.4.2による。 | スペクトルアナライザ 騒音計 擬似耳 | JIS T 1201-1：2011 | 聴覚検査機器-第1部：純音オージオメータ | IEC 60645-1：2011
| オージオメータの発する妨害音 | M25.A11.B15.1? | 試験方法はJIS T 1201-1：2011 13.4.3による。 | スペクトルアナライザ 騒音計 擬似耳 | JIS T 1201-1：2011 | 聴覚検査機器-第1部：純音オージオメータ | IEC 60645-1：2011
| 全高調波ひずみ | M25.A11.B15.1? | 試験方法はJIS T 1201-1：2011 13.5.1による。 | スペクトルアナライザ 騒音計 擬似耳 | JIS T 1201-1：2011 | 聴覚検査機器-第1部：純音オージオメータ | IEC 60645-1：2011
| 音圧レベル及び振動の力の精度 | M25.A11.B15.1? | 試験方法はJIS T 1201-1：2011 13.6.1による。 | スペクトルアナライザ 騒音計 擬似耳 | JIS T 1201-1：2011 | 聴覚検査機器-第1部：純音オージオメータ | IEC 60645-1：2011
| 調整器の精度 | M25.A11.B15.1? | 試験方法はJIS T 1201-1：2011 13.6.1による。 | スペクトルアナライザ 騒音計 擬似耳 | JIS T 1201-1：2011 | 聴覚検査機器-第1部：純音オージオメータ | IEC 60645-1：2011
| 狭帯域雑音 | M25.A11.B15.1? | 試験方法はJIS T 1201-1：2011 13.7.1による。 | スペクトルアナライザ 騒音計 擬似耳 | JIS T 1201-1：2011 | 聴覚検査機器-第1部：純音オージオメータ | IEC 60645-1：2011
| マスキングレベル | M25.A11.B15.1? | 試験方法はJIS T 1201-1：2011 13.7.2による。 | スペクトルアナライザ 騒音計 擬似耳 | JIS T 1201-1：2011 | 聴覚検査機器-第1部：純音オージオメータ | IEC 60645-1：2011
| 耳載せ形イヤホンのヘッドバンド | M25.A11.B13.19? | 試験方法はJIS T 1201-1：2011 13.8.1による。 | 専用ジグ プッシュプルゲージ | JIS T 1201-1：2011 | 聴覚検査機器-第1部：純音オージオメータ | IEC 60645-1：2011
| 骨導受話器のヘッドバンド | M25.A11.B13.19? | 試験方法はJIS T 1201-1：2011 13.8.2による。 | 専用ジグ プッシュプルゲージ | JIS T 1201-1：2011 | 聴覚検査機器-第1部：純音オージオメータ | IEC 60645-1：2011
| 測定の拡張不確かさの最大許容値 | M25.A11.B15.1? | 試験方法はJIS T 1201-1：2011 14による。 | スペクトルアナライザ 騒音計 擬似耳 | JIS T 1201-1：2011 | 聴覚検査機器-第1部：純音オージオメータ | IEC 60645-1：2011
| 一般的な要求事項 |  | 試験方法はJIS T 1201-2：2000 4による。 | 別途 | JIS T 1201-2：2000 | オージオメータ‐第2部：語音聴覚検査に用いる機器 | IEC 60645-2：1993
| オージオメータのタイプ別の最小限の要求事項 |  | 試験方法はJIS T 1201-2：2000 5による。 | 別途 | JIS T 1201-2：2000 | オージオメータ‐第2部：語音聴覚検査に用いる機器 | IEC 60645-2：1993
| 自由音場等価イヤホン出力レベル |  | 試験方法はJIS T 1201-2：2000 6.1による。 | 別途 | JIS T 1201-2：2000 | オージオメータ‐第2部：語音聴覚検査に用いる機器 | IEC 60645-2：1993
| 無補正のイヤホン出力レベル |  | 試験方法はJIS T 1201-2：2000 6.2による。 | 別途 | JIS T 1201-2：2000 | オージオメータ‐第2部：語音聴覚検査に用いる機器 | IEC 60645-2：1993
| スピーカ出力レベル |  | 試験方法はJIS T 1201-2：2000 6.3による。 | 別途 | JIS T 1201-2：2000 | オージオメータ‐第2部：語音聴覚検査に用いる機器 | IEC 60645-2：1993
| 自由音場等価骨導受話器出力レベル |  | 試験方法はJIS T 1201-2：2000 6.4による。 | 別途 | JIS T 1201-2：2000 | オージオメータ‐第2部：語音聴覚検査に用いる機器 | IEC 60645-2：1993
| 無補正の骨導受話器出力レベル |  | 試験方法はJIS T 1201-2：2000 6.5による。 | 別途 | JIS T 1201-2：2000 | オージオメータ‐第2部：語音聴覚検査に用いる機器 | IEC 60645-2：1993
| 校正信号 |  | 試験方法はJIS T 1201-2：2000 6.6による。 | 別途 | JIS T 1201-2：2000 | オージオメータ‐第2部：語音聴覚検査に用いる機器 | IEC 60645-2：1993
| 信号レベル表示器の装備，基準の指示値及び応答時間特性 |  | 試験方法はJIS T 1201-2：2000 7.1による。 | 別途 | JIS T 1201-2：2000 | オージオメータ‐第2部：語音聴覚検査に用いる機器 | IEC 60645-2：1993
| 信号レベル表示器の接続，利得の調整及びその調整手段 |  | 試験方法はJIS T 1201-2：2000 7.2による。 | 別途 | JIS T 1201-2：2000 | オージオメータ‐第2部：語音聴覚検査に用いる機器 | IEC 60645-2：1993
| 語音信号の出力レベル調整器の目盛 |  | 試験方法はJIS T 1201-2：2000 8.1による。 | 別途 | JIS T 1201-2：2000 | オージオメータ‐第2部：語音聴覚検査に用いる機器 | IEC 60645-2：1993
| 語音信号の出力レベル調整器の調整範囲（スピーカ及びイヤホン） |  | 試験方法はJIS T 1201-2：2000 8.2による。 | 別途 | JIS T 1201-2：2000 | オージオメータ‐第2部：語音聴覚検査に用いる機器 | IEC 60645-2：1993
| 語音信号の出力レベル調整器の調整範囲（骨導受動器） |  | 試験方法はJIS T 1201-2：2000 8.3による。 | 別途 | JIS T 1201-2：2000 | オージオメータ‐第2部：語音聴覚検査に用いる機器 | IEC 60645-2：1993
| 出力音圧レベルと振動の力のレベル |  | 試験方法はJIS T 1201-2：2000 9による。 | 別途 | JIS T 1201-2：2000 | オージオメータ‐第2部：語音聴覚検査に用いる機器 | IEC 60645-2：1993
| 語音オージオメータの全周波数応答 | M25.A11.B15.1? | 試験方法はJIS T 1201-2：2000 10.1.1による。 | スペクトルアナライザ 騒音計 擬似耳 | JIS T 1201-2：2000 | オージオメータ‐第2部：語音聴覚検査に用いる機器 | IEC 60645-2：1993
| マイクロホン入力の周波数応答 | M25.A11.B15.1? | 試験方法はJIS T 1201-2：2000 10.2.1による。 | スペクトルアナライザ 騒音計 擬似耳 | JIS T 1201-2：2000 | オージオメータ‐第2部：語音聴覚検査に用いる機器 | IEC 60645-2：1993
| イヤホン出力 | M25.A11.B15.1? | 試験方法はJIS T 1201-2：2000 11.1による。 | スペクトルアナライザ 騒音計 擬似耳 | JIS T 1201-2：2000 | オージオメータ‐第2部：語音聴覚検査に用いる機器 | IEC 60645-2：1993
| スピーカ出力 | M25.A11.B15.1? | 試験方法はJIS T 1201-2：2000 11.2による。 | スペクトルアナライザ 騒音計 擬似耳 | JIS T 1201-2：2000 | オージオメータ‐第2部：語音聴覚検査に用いる機器 | IEC 60645-2：1993
| 骨導受話器出力 | M25.A11.B15.1? | 試験方法はJIS T 1201-2：2000 11.3による。 | スペクトルアナライザ 騒音計 擬似耳 | JIS T 1201-2：2000 | オージオメータ‐第2部：語音聴覚検査に用いる機器 | IEC 60645-2：1993
| 信号‐雑音比 | M25.A11.B15.1? | 試験方法はJIS T 1201-2：2000 12による。 | スペクトルアナライザ 騒音計 擬似耳 | JIS T 1201-2：2000 | オージオメータ‐第2部：語音聴覚検査に用いる機器 | IEC 60645-2：1993
| マスキング音の種類及びスペクトルレベル | M25.A11.B15.1? | 試験方法はJIS T 1201-2：2000 13.1による。 | スペクトルアナライザ 騒音計 擬似耳 | JIS T 1201-2：2000 | オージオメータ‐第2部：語音聴覚検査に用いる機器 | IEC 60645-2：1993
| レベル調整器及び校正方法 | M25.A11.B15.1? | 試験方法はJIS T 1201-2：2000 13.2による。 | スペクトルアナライザ 騒音計 擬似耳 | JIS T 1201-2：2000 | オージオメータ‐第2部：語音聴覚検査に用いる機器 | IEC 60645-2：1993
| レベル調整の範囲 | M25.A11.B15.1? | 試験方法はJIS T 1201-2：2000 13.3による。 | スペクトルアナライザ 騒音計 擬似耳 | JIS T 1201-2：2000 | オージオメータ‐第2部：語音聴覚検査に用いる機器 | IEC 60645-2：1993
◎MUST（必ず）
△WANT（できれば）
×自社製品該当なし

## 【32】レーザ光凝固装置
No. | 試験項目 | JAB試験所認定範囲分類 | 試験内容 | 使用する機器 | 国内適用規格 | 国内適用規格名称 | 海外適用規格 | 実施すべきか ◎MUST（必ず） △WANT（できれば） ×自社製品該当なし
| 構造及び機能 一般事項 | その他 | 試験方法はJIS T 1204：1988 4.1.1～4.1.6による。 | 目視確認 | JIS T 1204：1988 | レーザ光凝固装置
| 構造及び機能 安全性 | その他 | 試験方法はJIS T 1204：1988 4.2.1～4.2.7よる。 | 目視確認 | JIS T 1204：1988 | レーザ光凝固装置 |  |  | ◎MUST（必ず）
| 性能試験 出力 | その他 | 試験方法はJIS T 1204：1988 5.2.aによる。 | レーザ放出レベル測定装置（パワー計） | JIS T 1204：1988 | レーザ光凝固装置 |  |  | △WANT（できれば）
| 性能試験 照射時間 | その他 | 試験方法はJIS T 1204：1988 5.2.bによる。 | レーザ放出レベル測定装置（パワー計） | JIS T 1204：1988 | レーザ光凝固装置 |  |  | ×自社製品該当なし
| 性能試験 照射範囲 | その他 | 試験方法はJIS T 1204：1988 5.2.cによる。 | 走査式測定器 | JIS T 1204：1988 | レーザ光凝固装置
| 性能試験 観察用光学系 | その他 | 試験方法はJIS T 1204：1988 5.2.dによる。 | 目視確認 | JIS T 1204：1988 | レーザ光凝固装置
| 電気的安全性試験 一般事項 | M21.36？ | 試験方法はJIS T 1204：1988 5.3.aによる。 | 別途 | JIS T 1204：1988 | レーザ光凝固装置
| 電気的安全性試験 電源入力 | M21.36？ | 試験方法はJIS T 1204：1988 5.3.bによる。 | 別途 | JIS T 1204：1988 | レーザ光凝固装置
| 電気的安全性試験 耐電圧 | M21.36？ | 試験方法はJIS T 1204：1988 5.3.cによる。 | 別途 | JIS T 1204：1988 | レーザ光凝固装置
| 電気的安全性試験 漏れ電流 | M21.36？ | 試験方法はJIS T 1204：1988 5.3.dによる。 | 別途 | JIS T 1204：1988 | レーザ光凝固装置
| 電気的安全性試験 保護接地回路の抵抗 | M21.36？ | 試験方法はJIS T 1204：1988 5.3.eによる。 | 別途 | JIS T 1204：1988 | レーザ光凝固装置
| 電気的安全性試験 温度 | M21.36？ | 試験方法はJIS T 1204：1988 5.3.fによる。 | 別途 | JIS T 1204：1988 | レーザ光凝固装置
| 機械的安全性試験 一般事項 | M21.36？ | 試験方法はJIS T 1204：1988 5.4.aによる。 | 別途 | JIS T 1204：1988 | レーザ光凝固装置
| 機械的安全性試験 機械的強度 | M21.36？ | 試験方法はJIS T 1204：1988 5.4.bによる。 | 別途 | JIS T 1204：1988 | レーザ光凝固装置
| 機械的安全性試験 構造 | M21.36？ | 試験方法はJIS T 1204：1988 5.4.cによる。 | 別途 | JIS T 1204：1988 | レーザ光凝固装置
| 機械的安全性試験 安全性 | M21.36？ | 試験方法はJIS T 1204：1988 5.4.dによる。 | 別途 | JIS T 1204：1988 | レーザ光凝固装置
| 機械的安全性試験 清掃，滅菌など | M21.36？ | 試験方法はJIS T 1204：1988 5.4.eによる。 | 別途 | JIS T 1204：1988 | レーザ光凝固装置
| 機械的安全性試験 騒音 | M25.A11.B15.1? | 試験方法はJIS T 1204：1988 5.4.fによる。 | 騒音計 | JIS T 1204：1988 | レーザ光凝固装置
| 表示 | その他 | 試験方法はJIS T 1204：1988 6.1～6.2による。 | 目視確認 | JIS T 1204：1988 | レーザ光凝固装置
| 附属文書 | その他 | 試験方法はJIS T 1204：1988 7.1～7.2による。 | 目視確認 | JIS T 1204：1988 | レーザ光凝固装置

## 【33】超音波眼軸長測定装置
No. | 試験項目 | JAB試験所認定範囲分類 | 試験内容 | 使用する機器 | 国内適用規格 | 国内適用規格名称 | 海外適用規格 | 実施すべきか ◎MUST（必ず） △WANT（できれば） ×自社製品該当なし
| 測長性能 | M25.A11.B3.6? | 試験方法はJIS T 1205：2005 4.1による。 | 専用試験用基準器 周波数カウンタ 又はオシロスコープ | JIS T 1205：2005 | 超音波眼軸長測定装置
| 安全性 | M21.36 | 試験方法はJIS T 1205：2005 4.2による。 | 別途 | JIS T 1205：2005 JIS T 0601-1 JIS T 0601-2-37 | 超音波眼軸長測定装置 医用電気機器－第１部：基礎安全及び基本性能に関する一般要求事項 医用電気機器－第２－３７部：医用超音波診断装置及びモニタ機器の基礎安全及び基本性能に関する個別要求事項
| 構造 | その他 | 試験方法はJIS T 1205：2005 5.a～dによる。 | 別途 | JIS T 1205：2005 | 超音波眼軸長測定装置
| 表示 | その他 | 試験方法はJIS T 1205：2005 7.a～eによる。 | 目視確認 | JIS T 1205：2005 | 超音波眼軸長測定装置
| 添付資料 | その他 | 試験方法はJIS T 1205：2005 8.a～cによる。 | 目視確認 | JIS T 1205：2005 | 超音波眼軸長測定装置
◎MUST（必ず）
△WANT（できれば）
×自社製品該当なし

## 【34】分べん（娩）監視装置
No. | 試験項目 | JAB試験所認定範囲分類 | 試験内容 | 使用する機器 | 国内適用規格 | 国内適用規格名称 | 海外適用規格 | 実施すべきか ◎MUST（必ず） △WANT（できれば） ×自社製品該当なし
| 超音波出力 | M21.36 | 試験方法はJIS T 1303：2005 9.2.1による。 天秤法：IEC61161 電気入力法 | オシロスコープ インピーダンスメータ | JIS T 1303：2005 | 分べん（娩）監視装置
| 漏れ電流 | M21.36 | 試験方法はJIS T 1303：2005 9.2.2による。 | 電流計 | JIS T 1303：2005 | 分べん（娩）監視装置 |  |  | ◎MUST（必ず）
| 駆動周波数 | M21.36 | 試験方法はJIS T 1303：2005 9.3.1による。 | デジタルカウンタ オシロスコープ | JIS T 1303：2005 | 分べん（娩）監視装置 |  |  | △WANT（できれば）
| 心拍数計測性能 階段状変化 | M21.36 | 試験方法はJIS T 1303：2005 9.3.2による。 | 疑似心拍信号発生装置 | JIS T 1303：2005 | 分べん（娩）監視装置 |  |  | ×自社製品該当なし
| 心拍数計測性能 一時的上昇変化 | M21.36 | 試験方法はJIS T 1303：2005 9.3.2による。 | 疑似心拍信号発生装置 | JIS T 1303：2005 | 分べん（娩）監視装置
| 心拍数計測性能 一時的下降変化A | M21.36 | 試験方法はJIS T 1303：2005 9.3.2による。 | 疑似心拍信号発生装置 | JIS T 1303：2005 | 分べん（娩）監視装置
| 心拍数計測性能 一時的下降変化B | M21.36 | 試験方法はJIS T 1303：2005 9.3.2による。 | 疑似心拍信号発生装置 | JIS T 1303：2005 | 分べん（娩）監視装置
| 心拍数計測性能 一時的下降変化C | M21.36 | 試験方法はJIS T 1303：2005 9.3.2による。 | 疑似心拍信号発生装置 | JIS T 1303：2005 | 分べん（娩）監視装置
| 心拍数計測性能 一時的下降変化D | M21.36 | 試験方法はJIS T 1303：2005 9.3.2による。 | 疑似心拍信号発生装置 | JIS T 1303：2005 | 分べん（娩）監視装置
| 心拍数計測性能 細変動応答性 | M21.36 | 試験方法はJIS T 1303：2005 9.3.2による。 | 疑似心拍信号発生装置 | JIS T 1303：2005 | 分べん（娩）監視装置
| 心拍数の記録紙上の 記録誤差 | M21.36 | 試験方法はJIS T 1303：2005 9.3.3による。 | 疑似心拍信号発生装置 減衰器 | JIS T 1303：2005 | 分べん（娩）監視装置
| 心拍数表示及び心拍数 外部出力の誤差 | M21.36 | 試験方法はJIS T 1303：2005 9.3.4による。 | 疑似心拍信号発生装置 減衰器 | JIS T 1303：2005 | 分べん（娩）監視装置
| 心拍数表示及び心拍数 外部出力の誤差 | M21.36 | 試験方法はJIS T 1303：2005 9.3.5による。 | 疑似心拍信号発生装置 減衰器 | JIS T 1303：2005 | 分べん（娩）監視装置
| 直接誘導胎児心電増幅部 の増幅特性 | M21.36 | 試験方法はJIS T 1303：2005 9.3.6による。 | 疑似心拍信号発生装置 | JIS T 1303：2005 | 分べん（娩）監視装置
| 腹壁誘導胎児心電増幅部 の増幅特性 | M21.36 | 試験方法はJIS T 1303：2005 9.3.7による。 | 疑似心拍信号発生装置 | JIS T 1303：2005 | 分べん（娩）監視装置
| 心電増幅部の同相抑圧比 | M21.36 | 試験方法はJIS T 1303：2005 9.3.8 による。60Hz 20μVp-p | オシロスコープ 低周波発振器 抵抗器×2（300Ω±1％） | JIS T 1303：2005 | 分べん（娩）監視装置
| 外側陣痛変換器の 温度ドリフト | M21.36 | 試験方法はJIS T 1303：2005 9.3.9による。 | 恒温槽 分銅 | JIS T 1303：2005 | 分べん（娩）監視装置
| 子宮内圧変換器の 温度ドリフト | M21.36 | 試験方法はJIS T 1303：2005 9.3.10による。25～35℃ | 恒温槽 | JIS T 1303：2005 | 分べん（娩）監視装置
| 外側陣痛曲線の記録紙上 の直線性 | M21.36 | 試験方法はJIS T 1303：2005 9.3.11による。 | 機能試験 | JIS T 1303：2005 | 分べん（娩）監視装置
| 子宮内圧陣痛曲線の 記録紙上の直線性 | M21.36 | 試験方法はJIS T 1303：2005 9.3.12による。 | 機能試験 | JIS T 1303：2005 | 分べん（娩）監視装置
| 記録紙送り速度の誤差 | M21.36 | 試験方法はJIS T 1303：2005 9.3.13 による。 | 機能試験 | JIS T 1303：2005 | 分べん（娩）監視装置
| 記録の蛇行 | M21.36 | 試験方法はJIS T 1303：2005 9.3.14 による。基線と記録紙目盛の相対位置 のずれを確認する | 記録紙 機能試験 | JIS T 1303：2005 | 分べん（娩）監視装置
| 警報発生機能 | M21.36 | 試験方法はJIS T 1303：2005 9.3.15による。 | 疑似心拍信号発生装置 減衰器 | JIS T 1303：2005 | 分べん（娩）監視装置
| 表示 |  | 試験方法はJIS T 1303：2005 10 による。 | 目視確認 | JIS T 1303：2005 | 分べん（娩）監視装置
| 附属文書 |  | 試験方法はJIS T 1303：2005 11 による。 | 目視確認 | JIS T 1303：2005 | 分べん（娩）監視装置
| 環境条件及び電源 |  | 試験方法はJIS T 1303：2005 12 による。 | 別途 | JIS T 1303：2005 | 分べん（娩）監視装置

## 【35】超音波手持探蝕子形ドプラ胎児心拍 動検出装置
No. | 試験項目 | JAB試験所認定範囲分類 | 試験内容 | 使用する機器 | 国内適用規格 | 国内適用規格名称 | 海外適用規格 | 実施すべきか ◎MUST（必ず） △WANT（できれば） ×自社製品該当なし
| 音響作動周波数 | M21.36 | 試験方法はJIS T 1506：2005 8.1による。 | 別途 | JIS T 1506：2005 | 超音波手持探蝕子形ドプラ胎児心拍 動検出装置性能要求事項，試験方法 及び表示 | IEC61266：1994
| 出力 | M21.36 | 試験方法はJIS T 1506：2005 8.2による。 | 別途 | JIS T 1506：2005 | 超音波手持探蝕子形ドプラ胎児心拍 動検出装置性能要求事項，試験方法 及び表示 | IEC61266：1994 |  | ◎MUST（必ず）
| 空間のピーク時間的 ピーク音圧 | M21.36 | 試験方法はJIS T 1506：2005 8.3による。 | 別途 | JIS T 1506：2005 | 超音波手持探蝕子形ドプラ胎児心拍 動検出装置性能要求事項，試験方法 及び表示 | IEC61266：1994 |  | △WANT（できれば）
| 超音波振動子の有効範囲 | M21.36 | 試験方法はJIS T 1506：2005 8.4による。 | 別途 | JIS T 1506：2005 | 超音波手持探蝕子形ドプラ胎児心拍 動検出装置性能要求事項，試験方法 及び表示 | IEC61266：1994 |  | ×自社製品該当なし
| 総合感度 | M21.36 | 試験方法はJIS T 1506：2005 8.5による。 | 別途 | JIS T 1506：2005 | 超音波手持探蝕子形ドプラ胎児心拍 動検出装置性能要求事項，試験方法 及び表示 | IEC61266：1994
| 性能の表示 |  | 試験方法はJIS T 1506：2005 9による。 | 目視確認 | JIS T 1506：2005 | 超音波手持探蝕子形ドプラ胎児心拍 動検出装置性能要求事項，試験方法 及び表示 | IEC61266：1994
| 附属文書の明細項目 |  | 試験方法はJIS T 1506：2005 10による。 | 目視確認 | JIS T 1506：2005 | 超音波手持探蝕子形ドプラ胎児心拍 動検出装置性能要求事項，試験方法 及び表示 | IEC61266：1994

## 【36】人工心肺用熱交換器
No. | 試験項目 | JAB試験所認定範囲分類 | 試験内容 | 使用する機器 | 国内適用規格 | 国内適用規格名称 | 海外適用規格 | 実施すべきか ◎MUST（必ず） △WANT（できれば） ×自社製品該当なし
| 血液容量試験 | M25.A11.B3.6? | 試験液として，ウシ若しくはブタから採取してヘパリン処理した血液を使用する。血液容量は，臨床使用を目的として製造業者が指定した操作可変範囲で測定する。 | ヘパリン処理した血液 専用試験回路 専用コネクタ 圧力計 流量計 タイマー メスシリンダ | JIS T 1704：2008 JIS T 3230：2008 JIS T 3231：2011 JIS T 3232：2011 | 人工心肺用熱交換器 人工肺 人工心肺回路用貯血槽 人工心肺回路用血液フィルタ | ISO 7199：1996 ISO 7199：1996 ISO 15674：2001 ISO 15675：2001
| 熱交換性能係数 | M25.A11.B3.6? | 6.4.1によって測定したとき，熱交換性能係数は製造業者が指定する許容範囲でなければならない。 | 専用試験回路 専用コネクタ 圧力計流量計 タイマー 温度センサー ヘパリン処理した血液，又は水を使用する | JIS T 1704：2008 JIS T 3230：2008 | 人工心肺用熱交換器 人工肺 | ISO 7199：1996 ISO 7199：1996
| コネクタの引張試験 | M25.A11.B13.1？ | 血液経路に接続するコネクタは，製造業者の指示に従って接続を行う。接続部は15Nの引張り強度を与えたとき，15秒間外れてはならない。 | 専用チャック 引張試験機 タイマー | JIS T 1704：2008 JIS T 3230：2008 JIS T 3231：2011 JIS T 3232：2011 | 人工心肺用熱交換器 人工肺 人工心肺回路用貯血槽 人工心肺回路用血液フィルタ | ISO 7199：1996 ISO 7199：1996 ISO 15674：2001 ISO 15675：2001
| 血液経路の耐圧性試験 | M25.A11.B13.13? | 熱交換器を適切な試験回路に組み込み，機器の血液経路に臨床使用を目的として製造業者が指定した最大の圧力又は流量の1.5倍を，最大圧又は流量が指定されていない場合には40kPaの圧をかける。この圧を，6時間保持し，水漏れを目視によって検査する。 | 水 専用試験回路 専用コネクタ 圧力計 流量計 タイマー | JIS T 1704：2008 JIS T 3230：2008 | 人工心肺用熱交換器 人工肺 | ISO 7199：1996 ISO 7199：1996
| 熱交換器の水路の耐圧性試験 | M25.A11.B13.13? | 熱交換器を適切な試験回路に組み込み，機器の血液経路に臨床使用を目的として製造業者が指定した最大の圧力又は流量の1.5倍を，最大圧又は流量が指定されていない場合には350kPaの圧をかける。この圧を，6時間保持し，水漏れを目視によって検査する。 | 水 専用試験回路 専用コネクタ 圧力計 流量計 タイマー | JIS T 1704：2008 JIS T 3230：2008 | 人工心肺用熱交換器 人工肺 | ISO 7199：1996 ISO 7199：1996
| 血球損傷 |  | ポンプ，接続チューブ，貯血槽及び熱交換器を含めた適切かつ同一の回路を2セット組み立て，いずれか１セットに人工肺を組み込む。試験開始時，血液経路に両セット間の血液容量がの差が1％以内となるようにし，表1の条件下でインビトロ試験を行う。 | 専用試験回路 専用コネクタ ヘパリン処理した血液 血液流量測定装置 ガス流量測定装置 血液成分＆血液ガス測定装置 | JIS T 1704：2008 JIS T 3230：2008 | 人工心肺用熱交換器 人工肺 | ISO 7199：1996 ISO 7199：1996
| 表示 |  | 試験方法はJIS T 1704：2008 7による。 | 目視確認 | JIS T 1704：2008 | 人工心肺用熱交換器 | ISO 7199：1996
◎MUST（必ず）
△WANT（できれば）
×自社製品該当なし

## 【37】単回使用手術用メス
No. | 試験項目 | JAB試験所認定範囲分類 | 試験内容 | 使用する機器 | 国内適用規格 | 国内適用規格名称 | 海外適用規格 | 実施すべきか ◎MUST（必ず） △WANT（できれば） ×自社製品該当なし
| 品質 |  | a)一般的にブレードは，通常の使用において側面に変形又は破損しない剛性をもたなけれればならない。また，ブレードとハンドルとのはめあい及び取付部は，ハンドルからブレードが偶発的に外れることがないような十分な強さをもつものとする。 | 目視確認 | JIS T 2107：2011 | 単回使用手術用メス | ISO 1797-1：1992
| 品質 |  | b)滅菌済み（STERILE）として表示及び供給される単回使用の手術メスは，滅菌バリデーション基準，又はこれと同等以上の基準に基づき，無菌性の担保を行う。 | インキュベータ | JIS T 2107：2011 | 単回使用手術用メス | ISO 1797-1：1992
| 外観 仕上げ面 |  | ブレードは，滑らかな仕上げ面を持っていなければならない。また使用上有害な，ばり，腐食及び付着物があってはならない。 | 目視確認 | JIS T 2107：2011 | 単回使用手術用メス | ISO 1797-1：1992
| 外観 刃物の先端 |  | 刃は，精密に形成され，先端部にはきず及び大きなフェザードエッジ（まくれ刃）があってはならない。これらは，目視又は拡大鏡によって確認する。 | 目視確認 拡大鏡 | JIS T 2107：2011 | 単回使用手術用メス | ISO 1797-1：1992
| 材料 組成A |  | 試験方法はJIS T 2107：2011 7.aによる。 | ビッカース硬度計 | JIS T 2107：2011 | 単回使用手術用メス | ISO 1797-1：1992
| 材料 組成B |  | 試験方法はJIS T 2107：2011 7.bによる。 | ビッカース硬度計 | JIS T 2107：2011 | 単回使用手術用メス | ISO 1797-1：1992
| 材料 組成C |  | 試験方法はJIS T 2107：2011 7.cによる。 | ビッカース硬度計 | JIS T 2107：2011 | 単回使用手術用メス | ISO 1797-1：1992
| ハンドル 材料 |  | 試験方法はJIS T 2107：2011 8.1による。 | 材料組成データ確認 | JIS T 2107：2011 | 単回使用手術用メス | ISO 1797-1：1992
| ハンドル 構造 |  | 試験方法はJIS T 2107：2011 8.2による。 | 目視確認 | JIS T 2107：2011 | 単回使用手術用メス | ISO 1797-1：1992
| ハンドル 仕上げ |  | 試験方法はJIS T 2107：2011 8.3による。 | 目視確認 | JIS T 2107：2011 | 単回使用手術用メス | ISO 1797-1：1992
| 表示 |  | 試験方法はJIS T 2107：2011 10による。 | 目視確認 | JIS T 2107：2011 | 単回使用手術用メス | ISO 1797-1：1992
◎MUST（必ず）
△WANT（できれば）
×自社製品該当なし

## 【38】家庭用機器
No. | 試験項目 | JAB試験所認定範囲分類 | 試験内容 | 使用する機器 | 国内適用規格 | 国内適用規格名称 | 海外適用規格 | 実施すべきか ◎MUST（必ず） △WANT（できれば） ×自社製品該当なし
| マイクロホン入力の性能 90dB最大出力音圧レベル | M25.A11.B15.1? | 試験方法はJIS C 5512：2000 6.3.1～6.3.3による。 | 測定用マイクロホン 密閉型疑似耳 電気計器 | JIS C 5512：2000 | 補聴器 | IEC 60118
| マイクロホン入力の性能 最大音響利得 | M25.A11.B15.1? | 試験方法はJIS C 5512：2000 6.3.1～6.3.3による。 | 測定用マイクロホン 密閉型疑似耳 電気計器 | JIS C 5512：2000 | 補聴器 | IEC 60118 |  | ◎MUST（必ず）
| マイクロホン入力の性能 利得調整器の基準の位置及び基準利得 | M25.A11.B15.1? | 試験方法はJIS C 5512：2000 6.3.1～6.3.3による。 | 測定用マイクロホン 密閉型疑似耳 電気計器 | JIS C 5512：2000 | 補聴器 | IEC 60118 |  | △WANT（できれば）
| マイクロホン入力の性能 基準周波数レスポンス | M25.A11.B15.1? | 試験方法はJIS C 5512：2000 6.3.1～6.3.3による。 | 測定用マイクロホン 密閉型疑似耳 電気計器 | JIS C 5512：2000 | 補聴器 | IEC 60118 |  | ×自社製品該当なし
| マイクロホン入力の性能 利得調整器 | M25.A11.B15.1? | 試験方法はJIS C 5512：2000 6.3.1～6.3.3による。 | 測定用マイクロホン 密閉型疑似耳 電気計器 | JIS C 5512：2000 | 補聴器 | IEC 60118
| マイクロホン入力の性能 音質調整器の効果 | M25.A11.B15.1? | 試験方法はJIS C 5512：2000 6.3.1～6.3.3による。 | 測定用マイクロホン 密閉型疑似耳 電気計器 | JIS C 5512：2000 | 補聴器 | IEC 60118
| マイクロホン入力の性能 等価入力雑音レベル | M25.A11.B15.1? | 試験方法はJIS C 5512：2000 6.3.1～6.3.3による。 | 測定用マイクロホン 密閉型疑似耳 電気計器 | JIS C 5512：2000 | 補聴器 | IEC 60118
| マイクロホン入力の性能 電池の電流 | M25.A11.B15.1? | 試験方法はJIS C 5512：2000 6.3.1～6.3.3による。 | 測定用マイクロホン 密閉型疑似耳 電気計器 | JIS C 5512：2000 | 補聴器 | IEC 60118
| マイクロホン入力の性能 全高調波ひずみ | M25.A11.B15.1? | 試験方法はJIS C 5512：2000 6.3.1～6.3.3による。 | 測定用マイクロホン 密閉型疑似耳 電気計器 | JIS C 5512：2000 | 補聴器 | IEC 60118
| 誘導コイル入力の性能 誘導コイル入力の周波数レスポンス | M25.A11.B15.1? | 試験方法はJIS C 5512：2000 6.3.1～6.3.3による。 | 測定用マイクロホン 密閉型疑似耳 電気計器 | JIS C 5512：2000 | 補聴器 | IEC 60118
| 誘導コイル入力の性能 誘導コイル入力の最大感度 | M25.A11.B15.1? | 試験方法はJIS C 5512：2000 6.3.1～6.3.3による。 | 測定用マイクロホン 密閉型疑似耳 電気計器 | JIS C 5512：2000 | 補聴器 | IEC 60118
| 機械的性能 耐衝撃 | M25.A11.B15.1? | 試験方法はJIS C 5512：2000 6.3.1～6.3.3による。 | 測定用マイクロホン 密閉型疑似耳 電気計器 厚さ10㎜のかしの板 | JIS C 5512：2000 | 補聴器 | IEC 60118
| 機械的性能 イヤホンコード | M25.A11.B15.1? | 試験方法はJIS C 5512：2000 6.3.1～6.3.3による。 | 測定用マイクロホン 密閉型疑似耳 電気計器 おもり | JIS C 5512：2000 | 補聴器 | IEC 60118
| 機械的性能 プラグの保持力 | M25.A11.B15.1? | 試験方法はJIS C 5512：2000 6.3.1～6.3.3による。 | 測定用マイクロホン 密閉型疑似耳 電気計器 引張試験機 | JIS C 5512：2000 | 補聴器 | IEC 60118
| 機械的性能 耐候性 | M25.A11.B15.1? | 試験方法はJIS C 5512：2000 6.3.1～6.3.3による。 | 測定用マイクロホン 密閉型疑似耳 電気計器 恒温槽 | JIS C 5512：2000 | 補聴器 | IEC 60118
| 表示 | その他 | 試験方法はJIS C 5512：2000 7.a～7.yによる。 | 目視確認 | JIS C 5512：2000 | 補聴器 | IEC 60118
| 2cm3カプラによる補聴器の動作特性 | M25.A11.B15.1? | 試験方法はJIS C 5512：2000 8による。 | 測定用マイクロホン 2cm3カプラ 密閉型疑似耳 電気計器 | JIS C 5512：2000 | 補聴器 | IEC 60118
| カフ内圧力表示の誤差 | M25.A11.B3.6? | 試験方法はJIS T 1115：2005 5.1による。 | カフに代わる剛性容器 基準圧力計 圧力発生装置 T字継手及びホース | JIS T 1115：2005 | 非観血式電子血圧計 | OIML R 16-2：2002
| 臨床性能試験による血圧測定の誤差 | その他 | 試験方法はJIS T 1115：2005 5.2による。 | 別途 | JIS T 1115：2005 | 非観血式電子血圧計 | OIML R 16-2：2002
| 環境性能 保管 | M25.A11.B3.6? | 試験方法はJIS T 1115：2005 5.3.1による。 | カフに代わる剛性容器 基準圧力計 圧力発生装置 T字継手及びホース | JIS T 1115：2005 | 非観血式電子血圧計 | OIML R 16-2：2002
| 環境性能 周囲温度及び湿度 | M25.A11.B3.6? | 試験方法はJIS T 1115：2005 5.3.2による。 | カフに代わる剛性容器 基準圧力計 圧力発生装置 T字継手及びホース 恒湿恒温槽 | JIS T 1115：2005 | 非観血式電子血圧計 | OIML R 16-2：2002
| カフ及びプラダ | その他 | 試験方法はJIS T 1115：2005 5.4による。 | 目視調査 | JIS T 1115：2005 | 非観血式電子血圧計 | OIML R 16-2：2002
| 表示部 | その他 | 試験方法はJIS T 1115：2005 5.5による。 | 目視調査 | JIS T 1115：2005 | 非観血式電子血圧計 | OIML R 16-2：2002
| 内部電源 | M21.36? | 試験方法はJIS T 1115：2005 5.6.1.a～5.6.1.bによる。 | 直流電源 電圧計 基準圧力計 | JIS T 1115：2005 | 非観血式電子血圧計 | OIML R 16-2：2002
| 外部電源 | M21.36? | 試験方法はJIS T 1115：2005 5.6.2.a～5.6.2.bによる。 | 交流電源 直流電源 電圧計 基準圧力計 | JIS T 1115：2005 | 非観血式電子血圧計 | OIML R 16-2：2002
| 漏えい | M25.A11.B3.6? | 試験方法はJIS T 1115：2005 5.7.1による。 | 剛性のある円筒 圧力発生装置 ストップウォッチ | JIS T 1115：2005 | 非観血式電子血圧計 | OIML R 16-2：2002
| 聴診法を使う血圧計の減圧速度 | M25.A11.B3.6? | 試験方法はJIS T 1115：2005 5.7.2による。 | T字継手 基準圧力計 人工肢又はヒト被験者の四肢 | JIS T 1115：2005 | 非観血式電子血圧計 | OIML R 16-2：2002
| 急速排気 | M25.A11.B3.6? | 試験方法はJIS T 1115：2005 5.7.3による。 | 剛性容器 基準圧力計 T字継手 ストップウォッチ | JIS T 1115：2005 | 非観血式電子血圧計 | OIML R 16-2：2002
| 零点調整 | M25.A11.B3.6? | 試験方法はJIS T 1115：2005 5.7.4による。 | 剛性容器 基準圧力計 陽陰圧発生装置 排気弁付き圧力発生器 T字継手 ホース | JIS T 1115：2005 | 非観血式電子血圧計 | OIML R 16-2：2002
| 電磁両立性 | M21.36 | 試験方法はJIS T 1115：2005 5.8.a～5.8.bによる。 | 別途 | JIS T 1115：2005 JIS T 0601-1-2 | 非観血式電子血圧計 | OIML R 16-2：2002
| カフ内圧力表示の安定性 | M25.A11.B3.6? | 試験方法はJIS T 1115：2005 5.9による。 | カフに代わる剛性容器 基準圧力計 圧力発生装置 T字継手及びホース | JIS T 1115：2005 | 非観血式電子血圧計 | OIML R 16-2：2002
| カフ内圧力の公称範囲及びカフ内圧力測定範囲 | その他 | 試験方法はJIS T 1115：2005 5.10.1による。 | 目視調査 | JIS T 1115：2005 | 非観血式電子血圧計 | OIML R 16-2：2002
| デジタル指示 | その他 | 試験方法はJIS T 1115：2005 5.10.2による。 | 目視調査 | JIS T 1115：2005 | 非観血式電子血圧計 | OIML R 16-2：2002
| 信号入/出力部 | M25.A11.B3.6? | 試験方法はJIS T 1115：2005 5.11による。 | 剛性容器 基準圧力計 T字継手 圧力発生装置 | JIS T 1115：2005 | 非観血式電子血圧計 | OIML R 16-2：2002
| 警報 | その他 | 試験方法はJIS T 1115：2005 5.12による。 | 動作確認 | JIS T 1115：2005 | 非観血式電子血圧計 | OIML R 16-2：2002
| カフ内圧力 | M25.A11.B3.6? | 試験方法はJIS T 1115：2005 5.13.1による。 | 基準圧力計 T字継手 | JIS T 1115：2005 | 非観血式電子血圧計 | OIML R 16-2：2002
| 禁止されている操作 | その他 | 試験方法はJIS T 1115：2005 5.13.2による。 | 目視確認 | JIS T 1115：2005 | 非観血式電子血圧計 | OIML R 16-2：2002
| 配管用コネクタ | その他 | 試験方法はJIS T 1115：2005 5.13.3による。 | 目視確認 | JIS T 1115：2005 | 非観血式電子血圧計 | OIML R 16-2：2002
| 電気的安全性 | M21.36？ | 試験方法はJIS T 1115：2005 5.13.4による。 | 別途 | JIS T 1115：2005 JIS T 0601-1 | 非観血式電子血圧計 医用電気機器－第１部：基礎安全及び基本性能に関する一般要求事項 | OIML R 16-2：2002
| 振動及び衝撃に対する耐性 | M21.36? | 試験方法はJIS T 1115：2005 5.13.5による。 | 厚さ50㎜の堅い木の板 | JIS T 1115：2005 | 非観血式電子血圧計 | OIML R 16-2：2002
| 装置の表示 | その他 | 試験方法はJIS T 1115：2005 5.14.1～5.14.5による。 | 目視確認 | JIS T 1115：2005 | 非観血式電子血圧計 | OIML R 16-2：2002
| 製造者情報（附属文書） | その他 | 試験方法はJIS T 1115：2005 5.15.1～5.15.16による。 | 目視確認 | JIS T 1115：2005 | 非観血式電子血圧計 | OIML R 16-2：2002
| 安全 分類 | M21.36 | 試験方法はJIS T 1140：2005 5.a.1～5.a.2による。 | 目視確認 | JIS T 1140：2005 JIS T 0601-1 | 電子体温計 | OIML R 115：1995
| 安全 測温部を構成する材料と洗浄・消毒 | M21.36 | 試験方法はJIS T 1140：2005 5.b.1～5.b.3による。 | 別途 | JIS T 1140：2005 JIS T 0601-1 | 電子体温計 医用電気機器－第１部：基礎安全及び基本性能に関する一般要求事項 | OIML R 115：1995
| 安全 溶出物 | M21.36 | 試験方法はJIS T 1140：2005 5.cによる。 | 別途 | JIS T 1140：2005 JIS T 0601-1 | 電子体温計 医用電気機器－第１部：基礎安全及び基本性能に関する一般要求事項 | OIML R 115：1995
| 最大許容誤差 | M21.36 | 試験方法はJIS T 1140：2005 6.1による。 | 標準温度計 標準恒温槽 | JIS T 1140：2005 JIS T 0601-1 | 電子体温計 医用電気機器－第１部：基礎安全及び基本性能に関する一般要求事項 | OIML R 115：1995
| 電源電圧 | M21.36 | 試験方法はJIS T 1140：2005 6.2による。 | 直流電源 標準温度計 標準恒温槽 | JIS T 1140：2005 JIS T 0601-1 | 電子体温計 医用電気機器－第１部：基礎安全及び基本性能に関する一般要求事項 | OIML R 115：1995
| 周囲温度 | M21.36 | 試験方法はJIS T 1140：2005 6.3による。 | 標準温度計 標準恒温槽 | JIS T 1140：2005 JIS T 0601-1 | 電子体温計 医用電気機器－第１部：基礎安全及び基本性能に関する一般要求事項 | OIML R 115：1995
| 特性応答 | M21.36 | 試験方法はJIS T 1140：2005 6.4による。 | 標準温度計 標準恒温槽 | JIS T 1140：2005 JIS T 0601-1 | 電子体温計 医用電気機器－第１部：基礎安全及び基本性能に関する一般要求事項 | OIML R 115：1995
| 高温放置 | M21.36 | 試験方法はJIS T 1140：2005 6.5による。 | 標準温度計 標準恒温槽 | JIS T 1140：2005 JIS T 0601-1 | 電子体温計 医用電気機器－第１部：基礎安全及び基本性能に関する一般要求事項 | OIML R 115：1995
| 保存温度 | M21.36 | 試験方法はJIS T 1140：2005 6.6による。 | 標準温度計 標準恒温槽 | JIS T 1140：2005 JIS T 0601-1 | 電子体温計 医用電気機器－第１部：基礎安全及び基本性能に関する一般要求事項 | OIML R 115：1995
| 保存湿度 | M21.36 | 試験方法はJIS T 1140：2005 6.7による。 | 標準温度計 標準恒温槽 | JIS T 1140：2005 JIS T 0601-1 | 電子体温計 医用電気機器－第１部：基礎安全及び基本性能に関する一般要求事項 | OIML R 115：1995
| 熱的耐衝撃 | M21.36 | 試験方法はJIS T 1140：2005 6.8による。 | 標準温度計 標準恒温槽 | JIS T 1140：2005 JIS T 0601-1 | 電子体温計 医用電気機器－第１部：基礎安全及び基本性能に関する一般要求事項 | OIML R 115：1995
| 防浸 | M21.36 | 試験方法はJIS T 1140：2005 6.9.a～6.9.bによる。 | 生理食塩液 標準温度計 標準恒温槽 | JIS T 1140：2005 JIS T 0601-1 | 電子体温計 医用電気機器－第１部：基礎安全及び基本性能に関する一般要求事項 | OIML R 115：1995
| 機械的耐衝撃 | M21.36 | 試験方法はJIS T 1140：2005 6.10による。 | 厚さ50㎜の堅い板 標準温度計 標準恒温槽 | JIS T 1140：2005 JIS T 0601-1 | 電子体温計 医用電気機器－第１部：基礎安全及び基本性能に関する一般要求事項 | OIML R 115：1995
| 耐電圧 | M21.36 | 試験方法はJIS T 1140：2005 6.11による。 | 生理食塩液 直流電圧 標準温度計 標準恒温槽 | JIS T 1140：2005 JIS T 0601-1 | 電子体温計 医用電気機器－第１部：基礎安全及び基本性能に関する一般要求事項 | OIML R 115：1995
| 電磁両立性 | M21.36 | 試験方法はJIS T 1140：2005 6.12による。 | 別途 | JIS T 1140：2005 JIS T 0601-1 | 電子体温計 医用電気機器－第１部：基礎安全及び基本性能に関する一般要求事項 | OIML R 115：1995
| 消費電力量 | M21.36 | 試験方法はJIS T 1140：2005 6.13による。 | 電流計 | JIS T 1140：2005 JIS T 0601-1 | 電子体温計 | OIML R 115：1995
| 予測誤差 | M21.36 | 試験方法はJIS T 1140：2005 6.14による。 | 標準温度計 標準恒温槽 | JIS T 1140：2005 JIS T 0601-1 | 電子体温計 | OIML R 115：1995
| 測温範囲及び最小表示範囲 | M21.36 | 試験方法はJIS T 1140：2005 7.1.1～7.1.2による。 | 目視確認 | JIS T 1140：2005 JIS T 0601-1 | 電子体温計 | OIML R 115：1995
| 予測機能 | M21.36 | 試験方法はJIS T 1140：2005 7.2.a～7.2.bによる。 | 目視確認 | JIS T 1140：2005 JIS T 0601-1 | 電子体温計 | OIML R 115：1995
| 実測機能 | M21.36 | 試験方法はJIS T 1140：2005 7.3による。 | 目視確認 | JIS T 1140：2005 JIS T 0601-1 | 電子体温計 | OIML R 115：1995
| 電源部 | M21.36 | 試験方法はJIS T 1140：2005 7.4による。 | 目視確認 | JIS T 1140：2005 JIS T 0601-1 | 電子体温計 | OIML R 115：1995
| 測温範囲外告知 | M21.36 | 試験方法はJIS T 1140：2005 7.5による。 | 目視確認 | JIS T 1140：2005 JIS T 0601-1 | 電子体温計 | OIML R 115：1995
| 接続方式 | M21.36 | 試験方法はJIS T 1140：2005 7.6による。 | 目視確認 | JIS T 1140：2005 JIS T 0601-1 | 電子体温計 | OIML R 115：1995
| 表示 | M21.36 | 試験方法はJIS T 1140：2005 10.1～10.2による。 | 目視確認 | JIS T 1140：2005 JIS T 0601-1 | 電子体温計 | OIML R 115：1995
| 附属文書 | M21.36 | 試験方法はJIS T 1140：2005 11.1～11.2による。 | 目視確認 | JIS T 1140：2005 JIS T 0601-1 | 電子体温計 | OIML R 115：1995
| 異常時の漏えい電流 | その他 | 試験方法はJIS T 2001：2005 4.a.1～4.a.5による。 | 漏えい電流試験装置 | JIS T 2001：2005 | 家庭用紫外線及び赤外線治療器
| 性能 分光放射率 | その他 | 試験方法はJIS T 2001：2005 5.aによる。 | 分光光度計 | JIS T 2001：2005 | 家庭用紫外線及び赤外線治療器
| 性能 波長 | その他 | 試験方法はJIS T 2001：2005 5.b.1による。 | 分光光度計 | JIS T 2001：2005 | 家庭用紫外線及び赤外線治療器
| 性能 放射照度 | その他 | 試験方法はJIS T 2001：2005 5.b.2による。 | 殺菌紫外線用照度計 | JIS T 2001：2005 | 家庭用紫外線及び赤外線治療器
| 構造 定格入力電力 | その他 | 試験方法はJIS T 2001：2005 6.aによる。 | 電力計 | JIS T 2001：2005 | 家庭用紫外線及び赤外線治療器
| 構造 タイマ | その他 | 試験方法はJIS T 2001：2005 6.bによる。 | ストップウォッチ | JIS T 2001：2005 | 家庭用紫外線及び赤外線治療器
| 構造 出力可変 | その他 | 試験方法はJIS T 2001：2005 6.cによる。 | 目視確認 | JIS T 2001：2005 | 家庭用紫外線及び赤外線治療器
| 構造 電源表示灯 | その他 | 試験方法はJIS T 2001：2005 6.dによる。 | 目視確認 | JIS T 2001：2005 | 家庭用紫外線及び赤外線治療器
| 構造 電源変圧器 | その他 | 試験方法はJIS T 2001：2005 6.eによる。 | 目視確認 | JIS T 2001：2005 | 家庭用紫外線及び赤外線治療器
| 構造 ソケット | その他 | 試験方法はJIS T 2001：2005 6.fによる。 | プッシュプルゲージ | JIS T 2001：2005 | 家庭用紫外線及び赤外線治療器
| 表示及び取扱説明書 | その他 | 試験方法はJIS T 2001：2005 7.a.1～7.b.14による。 | 目視確認 | JIS T 2001：2005 | 家庭用紫外線及び赤外線治療器
| 構造 運動部 | その他 | 試験方法はJIS T 2002：2006 5.2.a.1～5.2.a.2による。 | 目視確認 | JIS T 2002：2006 | 家庭用マッサージ器及び指圧代用器
| 構造 施療子 | その他 | 試験方法はJIS T 2002：2006 5.2.b.1～5.2.b.3による。 | 目視確認 | JIS T 2002：2006 | 家庭用マッサージ器及び指圧代用器
| 構造 使用形態 | その他 | 試験方法はJIS T 2002：2006 5.2.cによる。 | 目視確認 | JIS T 2002：2006 | 家庭用マッサージ器及び指圧代用器
| 構造 同時施療 | その他 | 試験方法はJIS T 2002：2006 5.2.ｄによる。 | 目視確認 | JIS T 2002：2006 | 家庭用マッサージ器及び指圧代用器
| 構造 装着形機器 | その他 | 試験方法はJIS T 2002：2006 5.2.e.1～5.2.e.2による。 | 目視確認 | JIS T 2002：2006 | 家庭用マッサージ器及び指圧代用器
| 構造 据置形機器及び可搬形機器 | その他 | 試験方法はJIS T 2002：2006 5.2.f.1～5.2.f.2による。 | 目視確認 | JIS T 2002：2006 | 家庭用マッサージ器及び指圧代用器
| 構造 据置形機器 | その他 | 試験方法はJIS T 2002：2006 5.2.gによる。 | 試験体 | JIS T 2002：2006 | 家庭用マッサージ器及び指圧代用器
| 構造 過負荷保護装置 | その他 | 試験方法はJIS T 2002：2006 5.2.hによる。 | 目視確認 | JIS T 2002：2006 | 家庭用マッサージ器及び指圧代用器
| 構造 ヒューズ又は過電流保護装置 | その他 | 試験方法はJIS T 2002：2006 5.2.iによる。 | 目視確認 | JIS T 2002：2006 | 家庭用マッサージ器及び指圧代用器
| 構造 タイマ | その他 | 試験方法はJIS T 2002：2006 5.2.j.1～5.2.j.2による。 | ストップウォッチ | JIS T 2002：2006 | 家庭用マッサージ器及び指圧代用器
| 構造 機械的強度 | M21.36? | 試験方法はJIS T 2002：2006 5.2.k.1～5.2.k.2による。 | 500V絶縁抵抗計 ラワン板 | JIS T 2002：2006 | 家庭用マッサージ器及び指圧代用器
| 電気機器としての安全性 分類 | その他 | 試験方法はJIS T 2002：2006 5.3.aによる。 | 目視確認 | JIS T 2002：2006 JIS C 9335-2-32 | 家庭用マッサージ器及び指圧代用器
| 電気機器としての安全性 定格入力電力 | M21.36? | 試験方法はJIS T 2002：2006 5.3.bによる。 | 交流電源 電力計 | JIS T 2002：2006 | 家庭用マッサージ器及び指圧代用器
| 電気機器としての安全性 電動機の始動特性 | M21.36? | 試験方法はJIS T 2002：2006 5.3.cによる。 | 交流電源 熱電対温度計 抵抗計 | JIS T 2002：2006 | 家庭用マッサージ器及び指圧代用器
| 電気機器としての安全性 異常時の漏えい電流 | M21.36? | 試験方法はJIS T 2002：2006 5.3.dによる。 | 交流電源 電流計 抵抗1kΩ | JIS T 2002：2006 | 家庭用マッサージ器及び指圧代用器
| 空気圧の試験方法 | M25.A11.B3.6? | 試験方法はJIS T 2002：2006 6.2.a～6.2.cによる。 | 圧力計 ホース | JIS T 2002：2006 | 家庭用マッサージ器及び指圧代用器
| もみ機能，たたき機能，振動機能及び搖動機能の試験方法 | M25.A11.B3.6? | 試験方法はJIS T 2002：2006 6.3.a～6.3.cによる。 | ストップウォッチ ストロボスコープ | JIS T 2002：2006 | 家庭用マッサージ器及び指圧代用器
| 施療部移動機能の試験方法 | M25.A11.B3.6? | 試験方法はJIS T 2002：2006 6.4.a～6.4.cによる。 | ストップウォッチ スケール（精度階級が2級以上） | JIS T 2002：2006 | 家庭用マッサージ器及び指圧代用器
| タイマの試験方法 | M25.A11.B3.6？ | 試験方法はJIS T 2002：2006 6.5.a～6.5.cによる。 | ストップウォッチ | JIS T 2002：2006 | 家庭用マッサージ器及び指圧代用器
| 落下試験 | M21.36? | 試験方法はJIS T 2002：2006 6.6.1.a～6.6.1.cによる。 | ラワン板 厚さ30㎜ 500V絶縁抵抗計 | JIS T 2002：2006 | 家庭用マッサージ器及び指圧代用器
| 静荷重試験 | M21.36? | 試験方法はJIS T 2002：2006 6.6.2.a～6.6.2.cによる。 | 木台 厚さ10㎜以上 おもり 60ｋｇ ストップウォッチ | JIS T 2002：2006 | 家庭用マッサージ器及び指圧代用器
| 定格入力電力の試験方法 | M21.36? | 試験方法はJIS T 2002：2006 6.7.a～6.7.cによる。 | 交流電源 電力計 | JIS T 2002：2006 | 家庭用マッサージ器及び指圧代用器
| 表示及び取扱説明書 | その他 | 試験方法はJIS T 2002：2006 7.a～7.cによる。 | 目視確認 | JIS T 2002：2006 | 家庭用マッサージ器及び指圧代用器
| 構造 タイマ | M25.A11.B3.6？ | 試験方法はJIS T 2003：2011 5.2.a.1.1～5.2.a.1.2による。 | ストップウォッチ | JIS T 2003：2011 | 家庭用電気治療器
| 構造 同時使用 | その他 | 試験方法はJIS T 2003：2011 5.2.a.2.1～5.2.a.2.2による。 | 目視確認 | JIS T 2003：2011 | 家庭用電気治療器
| 構造 電源及び出力の識別 | その他 | 試験方法はJIS T 2003：2011 5.2.a.3.1～5.2.a.3.2による。 | 目視確認 | JIS T 2003：2011 | 家庭用電気治療器
| 家庭用超短波治療器の構造 | M21.36? | 試験方法はJIS T 2003：2011 5.2.b.1～5.2.b.2による。 | 高周波電力計 ストップウォッチ | JIS T 2003：2011 | 家庭用電気治療器
| 家庭用低周波治療器の構造 | M25.A11.B3.6？ | 試験方法はJIS T 2003：2011 5.2.c.1～5.2.c.2による。 | ストップウォッチ | JIS T 2003：2011 | 家庭用電気治療器
| 家庭用電位治療器の構造 | M21.36? | 試験方法はJIS T 2003：2011 5.2.d.1～5.2.d.6による。 | 実効値測定形電力計 恒温槽室 25㎜の丸棒 耐電圧試験装置 | JIS T 2003：2011 | 家庭用電気治療器
| 電気機器としての安全性 分類 | その他 | 試験方法はJIS T 2003：2011 5.3.aによる。 | 目視確認 | JIS T 2003：2011 | 家庭用電気治療器
| 電気機器としての安全性 異常時の漏えい電流 | M21.36? | 試験方法はJIS T 2003：2011 5.3.bによる。 | 漏えい電流試験装置 | JIS T 2003：2011 | 家庭用電気治療器
| 家庭用超短波治療器の性能試験方法 出力電力の試験方法 | M21.36? | 試験方法はJIS T 2003：2011 6.2.1.a～6.2.1.cによる。 | 高周波電力計 | JIS T 2003：2011 | 家庭用電気治療器
| 家庭用超短波治療器の性能試験方法 周波数の試験方法 | M21.36? | 試験方法はJIS T 2003：2011 6.2.2.a～6.2.2.cによる。 | 周波数測定器 | JIS T 2003：2011 | 家庭用電気治療器
| 家庭用低周波治療器の性能試験方法 最大出力電流の試験方法 | M21.36? | 試験方法はJIS T 2003：2011 6.3.1.a～6.3.1.cによる。 | 実効値測定形電流計 | JIS T 2003：2011 | 家庭用電気治療器
| 家庭用低周波治療器の性能試験方法 基本周波数の試験方法 | M21.36? | 試験方法はJIS T 2003：2011 6.3.2.a～6.3.2.cによる。 | 周波数測定器 | JIS T 2003：2011 | 家庭用電気治療器
| 家庭用低周波治療器の性能試験方法 出力電圧の試験方法 | M21.36? | 試験方法はJIS T 2003：2011 6.3.3.a～6.3.3.cによる。 | 電圧波形測定器 | JIS T 2003：2011 | 家庭用電気治療器
| 家庭用低周波治療器の性能試験方法 パルス幅の試験方法 | M21.36? | 試験方法はJIS T 2003：2011 6.3.4.a～6.3.4.cによる。 | 電圧波形測定器 | JIS T 2003：2011 | 家庭用電気治療器
| 家庭用低周波治療器の性能試験方法 パルス波形の試験方法 | M21.36? | 試験方法はJIS T 2003：2011 6.3.5.a～6.3.5.cによる。 | 電圧波形測定器 | JIS T 2003：2011 | 家庭用電気治療器
| 家庭用低周波治療器の性能試験方法 パルスエネルギの試験方法 | M21.36? | 試験方法はJIS T 2003：2011 6.3.6.a～6.3.6.cによる。 | 電圧波形測定器 | JIS T 2003：2011 | 家庭用電気治療器
| 家庭用電位治療器の性能試験方法 出力電圧の試験方法 | M21.36? | 試験方法はJIS T 2003：2011 6.4.1.a～6.4.1.cによる。 | 実効値測定形電力計 | JIS T 2003：2011 | 家庭用電気治療器
| 家庭用電位治療器の性能試験方法 出力電圧の最大瞬時値試験方法 | M21.36? | 試験方法はJIS T 2003：2011 6.4.2.a～6.4.2.cによる。 | 電圧波形測定器 | JIS T 2003：2011 | 家庭用電気治療器
| 家庭用電位治療器の性能試験方法 タイマの試験方法 | M25.A11.B3.6？ | 試験方法はJIS T 2003：2011 6.5.a～6.5.cによる。 | ストップウォッチ | JIS T 2003：2011 | 家庭用電気治療器
| 家庭用電位治療器の構造試験方法 導子部の耐湿性試験方法 | M21.36? | 試験方法はJIS T 2003：2011 6.6.1.a～6.6.1.cによる。 | 恒湿恒温槽 | JIS T 2003：2011 | 家庭用電気治療器
| 家庭用電位治療器の構造試験方法 折り畳み試験方法 | M21.36? | 試験方法はJIS T 2003：2011 6.6.2.a～6.6.2.cによる。 | 25㎜の丸棒 耐電圧試験装置 | JIS T 2003：2011 | 家庭用電気治療器
| 異常時の漏えい電流の試験方法 | M21.36? | 試験方法はJIS T 2003：2011 6.7.a～6.7.cによる。 | 漏えい電流試験装置 | JIS T 2003：2011 | 家庭用電気治療器
| 表示及び取扱説明書 | その他 | 試験方法はJIS T 2003：2011 7.a～7.bによる。 | 目視確認 | JIS T 2003：2011 | 家庭用電気治療器
| 性能 アルカリ性電解水のpH | M26.A7.B4.1? | 試験方法はJIS T 2004：2011 7.a～7.bによる。 | ｐH計 | JIS T 2004：2011 | 家庭用電解水生成器
| 性能 酸性電解水のpH | M26.A7.B4.1? | 試験方法はJIS T 2004：2011 7.a～7.bによる。 | ｐH計 | JIS T 2004：2011 | 家庭用電解水生成器
| 構造 材料 | その他 | 試験方法はJIS T 2004：2011 7.a～7.bによる。 | 目視確認 | JIS T 2004：2011 | 家庭用電解水生成器
| アルカリ性電解水の性状 アルカリ性電解水中の金属類 | M26.A7.B3.7?＆M26.A7.B5.1? | 試験方法はJIS T 2004：2011 7.a～7.bによる。 | ICP 液クロ ガスクロ | JIS T 2004：2011 JIS S 3200-7：2004 | 家庭用電解水生成器 水道用器具-浸出性能試験方法
| アルカリ性電解水の性状 アルカリ性電解水中の総トリハロメタン濃度 | M26.A7.B5.1? | 試験方法はJIS T 2004：2011 7.a～7.bによる。 | ガスクロ | JIS T 2004：2011 JIS K 0125：1995 | 家庭用電解水生成器 用水・排水中の揮発性有機化合物試験方法
| アルカリ性電解水の性状 アルカリ性電解水中のその他の項目 | M26.A7.B3.7?＆M26.A7.B5.1? | 試験方法はJIS T 2004：2011 7.a～7.bによる。 | ICP 液クロ ガスクロ | JIS T 2004：2011 | 家庭用電解水生成器
| 電気機器としての安全性 | M21.36？ | 試験方法はJIS T 2004：2011 7.a～7.bによる。 | 別途 | JIS T 2004：2011 JIS C 9335-2-207：2007 | 家庭用電解水生成器 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性－第２－２０７部：水電解器の個別要求事項
| 異常時の漏えい電流 | M21.36? | 試験方法はJIS T 2004：2011 7.a～7.bによる。 | 漏えい電流試験装置 | JIS T 2004：2011 JIS C 9335-2-207：2007 | 家庭用電解水生成器 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性－第２－２０７部：水電解器の個別要求事項
| 表示及び取扱説明書 | その他 | 試験方法はJIS T 2004：2011 7.a～7.bによる。 | 目視確認 | JIS T 2004：2011 | 家庭用電解水生成器
| 構造 タイマ | その他 | 試験方法はJIS T 2005 5.2.a：2011 による。 | 目視確認 | JIS T 2005：2011 | 家庭用治療浴装置
| 電気機器としての安全性 分類 | その他 | 試験方法はJIS T 2005 5.3.a：2011 による。 | 目視確認 | JIS T 2005：2011 | 家庭用治療浴装置
| 電気機器としての安全性 定格入力電力 | M21.36? | 試験方法はJIS T 2005 5.3.b：2011 による。 | 電力計 | JIS T 2005：2011 | 家庭用治療浴装置
| 電気機器としての安全性 異常時の漏えい電流 | M21.36? | 試験方法はJIS T 2005 5.3.c：2011 による。 | 漏えい電流試験装置 | JIS T 2005：2011 | 家庭用治療浴装置
| 家庭用超音波気泡浴装置の試験方法 音圧レベルの試験方法 | M25.A11.B15.1? | 試験方法はJIS T 2005 6.2.1.a～6.2.1.c：2011 による。 | 前置増幅器 増幅器 1/3オクターブバンドパスフィルタ 記録計 水中マイクロフォン | JIS T 2005：2011 | 家庭用治療浴装置
| 家庭用超音波気泡浴装置の試験方法 噴出水量の試験 | M25.A11.B3.6？ | 試験方法はJIS T 2005 6.2.2.a～6.2.2.c：2011 による。 | 水流量測定装置 | JIS T 2005：2011 | 家庭用治療浴装置
| 家庭用超音波気泡浴装置の試験方法 噴出気泡量の試験方法 | M25.A11.B3.6？ | 試験方法はJIS T 2005 6.2.3.a～6.2.3.c：2011 による。 | 流量計 | JIS T 2005：2011 | 家庭用治療浴装置
| 家庭用超音波気泡浴装置の試験方法 噴出圧力の試験方法 | M25.A11.B3.6？ | 試験方法はJIS T 2005 6.2.4.a～6.2.4.c：2011 による。 | 圧力計 | JIS T 2005：2011 | 家庭用治療浴装置
| 家庭用気泡浴装置（噴気盤方式）の試験方法 噴出気泡量の試験方法 | M25.A11.B3.6？ | 試験方法はJIS T 2005 6.4.1.a～6.4.1.c：2011 による。 | 流量計 | JIS T 2005：2011 | 家庭用治療浴装置
| 家庭用気泡浴装置（噴気盤方式）の試験方法 噴出圧力（締切圧）の試験方法 | M25.A11.B3.6？ | 試験方法はJIS T 2005 6.4.2.a～6.4.2.c：2011 による。 | 圧力計 | JIS T 2005：2011 | 家庭用治療浴装置
| タイマの試験方法 | M25.A11.B3.6？ | 試験方法はJIS T 2005 6.6.a～6.6.c：2011 による。 | ストップウォッチ | JIS T 2005：2011 | 家庭用治療浴装置
| 定格入力電力の試験方法 | M21.36? | 試験方法はJIS T 2005 6.7.a～6.7.c：2011 による。 | 交流電源 電力計 | JIS T 2005：2011 | 家庭用治療浴装置
| 異常時の漏えい電流の試験方法 | M21.36? | 試験方法はJIS T 2005 6.8.a～6.8.c：2011 による。 | 漏えい電流試験装置 | JIS T 2005：2011 | 家庭用治療浴装置
| 表示及び取扱説明書 | その他 | 試験方法はJIS T 2005 7.a～7.b：2011 による。 | 目視確認 | JIS T 2005：2011 | 家庭用治療浴装置
| 構造 タイマ | M25.A11.B3.6？ | 試験方法はJIS T 2006 5.2.a.1：2011 による。 | ストップウォッチ | JIS T 2006：2011 | 家庭用電気磁気治療器
| 構造 同時使用 | その他 | 試験方法はJIS T 2006 5.2.1.b：2011 による。 | 目視確認 | JIS T 2006：2011 | 家庭用電気磁気治療器
| 構造 部品 | その他 | 試験方法はJIS T 2006 5.2.1.c：2011 による。 | 目視確認 | JIS T 2006：2011 | 家庭用電気磁気治療器
| 電気機器としての安全性 分類 | その他 | 試験方法はJIS T 2006 5.3.a：2011 による。 | 目視確認 | JIS T 2006：2011 | 家庭用電気磁気治療器
| 電気機器としての安全性 異常時の漏えい電流 | M21.36? | 試験方法はJIS T 2006 5.3.b：2011 による。 | 漏えい電流試験装置 | JIS T 2006：2011 | 家庭用電気磁気治療器
| 最大磁束密度の試験方法 | M21.36? | 試験方法はJIS T 2006 6.2.a～6.2.c：2011 による。 | 交流電源 磁束密度計 | JIS T 2006：2011 | 家庭用電気磁気治療器
| 出力波形及び周波数の試験方法 | M21.36? | 試験方法はJIS T 2006 6.3.a～6.3.c：2011 による。 | 交流電源 磁束密度計 記録計 | JIS T 2006：2011 | 家庭用電気磁気治療器
| 表示及び取扱説明書 | その他 | 試験方法はJIS T 2006 7.a～7.b：2011 による。 | 目視確認 | JIS T 2006：2011 | 家庭用電気磁気治療器
| 最大磁束密度 | M21.36? | 試験方法はJIS T 2007：2011 4.1.a～4.1.c による。 | 磁束密度計 | JIS T 2007：2011 | 家庭用永久磁石磁気治療器
| 構造 | その他 | 試験方法はJIS T 2007：2011 3.2.a～3.2.b による。 | 目視確認 | JIS T 2007：2011 | 家庭用永久磁石磁気治療器
| 部品及び附属品 | その他 | 試験方法はJIS T 2007：2011 3.3.a～3.3.b による。 | 目視確認 | JIS T 2007：2011 | 家庭用永久磁石磁気治療器
| 表示及び取扱説明書 | その他 | 試験方法はJIS T 2007：2011 5.a～5.b による。 | 目視確認 | JIS T 2007：2011 | 家庭用永久磁石磁気治療器
| 家庭用温熱治療器の導子部の最高到達温度の試験方法 小形タイプ | M25.A11.B5.15? | 試験方法はJIS T 2008：2011 6.2.1.a～6.2.1.c による。 | 熱電対温度計（精度が最大指示値の±5%のもの） | JIS T 2008：2011 JIS C 9335-2-211：2007 | 家庭用熱療法治療器 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性－第２－２１１部：家庭用熱療法治療器の個別要求事項
| 家庭用温熱治療器の導子部の最高到達温度の試験方法 大形タイプ | M25.A11.B5.15? | 試験方法はJIS T 2008：2011 6.2.2.a～6.2.2.c による。 | 熱電対温度計（精度が最大指示値の±5%のもの） | JIS T 2008：2011 JIS C 9210：1992 | 家庭用熱療法治療器 電気毛布
| 温きゅう（灸）器の導子部の最高到達温度の試験方法 | M25.A11.B5.15? | 試験方法はJIS T 2008：2011 6.3.a～6.3.c による。 | 熱電対温度計（精度が最大指示値の±5%のもの） | JIS T 2008：2011 JIS C 9335-2-211：2007 | 家庭用熱療法治療器 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性－第２－２１１部：家庭用熱療法治療器の個別要求事項
| タイマの試験方法 | M25.A11.B3.6？ | 試験方法はJIS T 2008：2011 6.4.a～6.4.c による。 | ストップウォッチ | JIS T 2008：2011 | 家庭用熱療法治療器
| 耐湿性の試験方法 家庭用温熱治療器のパックの場合 浸水絶縁試験 | M21.36? | 試験方法はJIS T 2008：2011 6.5.1.aによる。 | 500V絶縁抵抗計 | JIS T 2008：2011 | 家庭用熱療法治療器
| 耐湿性の試験方法 家庭用温熱治療器のパックの場合 耐湿絶縁試験 | M21.36? | 試験方法はJIS T 2008：2011 6.5.1.bによる。 | 500V絶縁抵抗計 恒温槽室 | JIS T 2008：2011 | 家庭用熱療法治療器
| 耐湿性の試験方法 家庭用温熱治療器のパックの場合 通常動作試験 | M21.36? | 試験方法はJIS T 2008：2011 6.5.1.cによる。 | 1000V交流電源 | JIS T 2008：2011 | 家庭用熱療法治療器
| 耐湿性の試験方法 家庭用温熱治療器のパック以外の導子部 | M25.A11.B5.15? | 試験方法はJIS T 2008：2011 6.5.2.a～6.5.2.cによる。 | 恒温槽室 | JIS T 2008：2011 JIS C 9335-2-211：2007 | 家庭用熱療法治療器 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性－第２－２１１部：家庭用熱療法治療器の個別要求事項
| 定格入力電力の試験方法 | M21.36? | 試験方法はJIS T 2008：2011 6.6.a～6.6.cによる。 | 電力計（精度階級0.5級以上） | JIS T 2008：2011 JIS C 9335-2-211：2007 | 家庭用熱療法治療器 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性－第２－２１１部：家庭用熱療法治療器の個別要求事項
| 異常時漏えい電流の試験方法 | M21.36? | 試験方法はJIS T 2008：2011 6.7.a～6.7.cによる。 | 漏えい電流試験装置 | JIS T 2008：2011 JIS C 9335-2-211：2007 | 家庭用熱療法治療器 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性－第２－２１１部：家庭用熱療法治療器の個別要求事項
| 表示及び取扱説明書 | その他 | 試験方法はJIS T 2008：2011 7.a～7.bによる。 | 目視確認 | JIS T 2008：2011 JIS C 9335-2-211：2007 | 家庭用熱療法治療器 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性－第２－２１１部：家庭用熱療法治療器の個別要求事項
| 性能 家庭用電気マッサージ器の部分 | M25.A11.B3.6？ | 試験方法はJIS T 2002：2006 5.1による。 | 圧力計 ホース ストップウォッチ ストロボスコープ スケール | JIS T 2009：2011 | 組合せ家庭用医療機器
| 性能 家庭用エアマッサージ器の部分 | M25.A11.B3.6？ | 試験方法はJIS T 2002：2006 5.1による。 | 圧力計 ホース ストップウォッチ ストロボスコープ スケール | JIS T 2009：2011 | 組合せ家庭用医療機器
| 性能 家庭用超短波治療器の部分 | M21.36? | 試験方法はJIS T 2003：2011 5.1による。 | 高周波電力計 50Ω抵抗 周波数測定器 | JIS T 2009：2011 | 組合せ家庭用医療機器
| 性能 家庭用低周波治療器の部分 | M21.36? | 試験方法はJIS T 2003：2011 5.1による。 | 実効値測定形電流計 周波数測定器 電圧波形測定器 | JIS T 2009：2011 | 組合せ家庭用医療機器
| 性能 家庭用電位治療器の部分 | M21.36? | 試験方法はJIS T 2008：2011 7.a～7.bによる。 | 実効値測定形電流計 電圧波形測定器 | JIS T 2009：2011 | 組合せ家庭用医療機器
| 性能 家庭用温熱治療器の部分 | M25.A11.B5.15? | 試験方法はJIS T 2008：2011 7.a～7.bによる。 | 熱電対温度計（精度が最大指示値の±5%のもの） | JIS T 2009：2011 | 組合せ家庭用医療機器
| 性能 温きゅう（灸）器の部分 | M25.A11.B5.15? | 試験方法はJIS T 2008：2011 7.a～7.bによる。 | 熱電対温度計（精度が最大指示値の±5%のもの） | JIS T 2009：2011 | 組合せ家庭用医療機器
| 構造 家庭用電気マッサージ器の部分 | M21.36? | 試験方法はJIS T 2002：2006 5.2による。 | ラワン板 厚さ30㎜ 500V絶縁抵抗計 木台 厚さ10mm 60kgおもり ストップウォッチ | JIS T 2009：2011 | 組合せ家庭用医療機器
| 構造 家庭用エアマッサージ器の部分 | M21.36? | 試験方法はJIS T 2002：2006 5.2による。 | ラワン板 厚さ30㎜ 500V絶縁抵抗計 木台 厚さ10mm 60kgおもり ストップウォッチ | JIS T 2009：2011 | 組合せ家庭用医療機器
| 構造 家庭用超短波治療器の部分 | M21.36? | 試験方法はJIS T 2003：2011 5.2による。 | 高周波電力計 ストップウォッチ | JIS T 2009：2011 | 組合せ家庭用医療機器
| 構造 家庭用低周波治療器の部分 | M25.A11.B3.6？ | 試験方法はJIS T 2003：2011 5.2による。 | ストップウォッチ | JIS T 2009：2011 | 組合せ家庭用医療機器
| 構造 家庭用電位治療器の部分 | M21.36? | 試験方法はJIS T 2008：2011 7.a～7.bによる。 | 実効値測定形電力計 恒温槽室 25㎜の丸棒 耐電圧試験装置 | JIS T 2009：2011 | 組合せ家庭用医療機器
| 構造 家庭用温熱治療器の部分 | M21.36? | 試験方法はJIS T 2008：2011 5.2による。 | ストップウォッチ 恒温槽室 500V絶縁抵抗計 | JIS T 2009：2011 | 組合せ家庭用医療機器
| 構造 温きゅう（灸）器の部分 | M21.36? | 試験方法はJIS T 2008：2011 5.2による。 | ストップウォッチ 恒温槽室 500V絶縁抵抗計 | JIS T 2009：2011 | 組合せ家庭用医療機器
| 電気機器としての安全性 家庭用電気マッサージ器の部分 | M25.A11.B5.15? | 試験方法はJIS T 2002：2011 7.a～7.bによる。 | 交流電源 電力計 熱電対温度計 抵抗計 | JIS T 2009：2011 JIS C 9335-2-32：2005 | 組合せ家庭用医療機器 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性－第２－３２部：マッサージ器の個別要求事項
| 電気機器としての安全性 家庭用エアマッサージ器の部分 | M25.A11.B5.15? | 試験方法はJIS T 2002：2011 7.a～7.bによる。 | 交流電源 電力計 熱電対温度計 抵抗計 | JIS T 2009：2011 JIS C 9335-2-32：2005 | 組合せ家庭用医療機器 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性－第２－３２部：マッサージ器の個別要求事項
| 電気機器としての安全性 家庭用超短波治療器の部分 | M21.36? | 試験方法はJIS T 2003：2011 5.3による。 | 漏えい電流試験装置 | JIS T 2009：2011 JIS C 9335-2-209：2009 | 組合せ家庭用医療機器 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性－第２－２０９部：家庭用電気治療器の個別要求事項
| 電気機器としての安全性 家庭用低周波治療器の部分 | M21.36? | 試験方法はJIS T 2003：2011 5.3による。 | 漏えい電流試験装置 | JIS T 2009：2011 JIS C 9335-2-209：2009 | 組合せ家庭用医療機器 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性－第２－２０９部：家庭用電気治療器の個別要求事項
| 電気機器としての安全性 家庭用電位治療器の部分 | M21.36? | 試験方法はJIS T 2003：2011 5.3による。 | 漏えい電流試験装置 | JIS T 2009：2011 JIS C 9335-2-209：2009 | 組合せ家庭用医療機器 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性－第２－２０９部：家庭用電気治療器の個別要求事項
| 電気機器としての安全性 家庭用温熱治療器の部分 | M21.36? | 試験方法はJIS T 2008：2011 5.3による。 | 電力計（精度階級0.5級以上） 漏えい電流測定装置 | JIS T 2009：2011 JIS C 9335-2-211：2007 | 組合せ家庭用医療機器 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性－第２－２１１部：家庭用熱療法治療器の個別要求事項
| 電気機器としての安全性 温きゅう（灸）器の部分 | M21.36? | 試験方法はJIS T 2008：2011 5.3による。 | 電力計（精度階級0.5級以上） 漏えい電流測定装置 | JIS T 2009：2011 JIS C 9335-2-211：2007 | 組合せ家庭用医療機器 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性－第２－２１１部：家庭用熱療法治療器の個別要求事項
| 一般要求事項 | その他 | 試験方法はJIS T 2009：2011 5.4.a～5.4.gによる。 | 目視確認 | JIS T 2009：2011 | 組合せ家庭用医療機器
| 表示及び取扱説明書 | その他 | 試験方法はJIS T 2009：2011 7.a～7.bによる。 | 目視確認 | JIS T 2009：2011 | 組合せ家庭用医療機器
| 性能 噴霧量の試験方法 | M25.A11.B3.6？ | 試験方法はJIS T 2010：2011 6.2.a～6.2.cによる。 | ストップウォッチ はかり（秤） | JIS T 2010：2011 | 家庭用吸引器
| 性能 噴霧粒子径の試験方法 |  | 試験方法はJIS T 2010：2011 6.3.a～6.3.cによる。 | 粒度分布測定器 | JIS T 2010：2011 | 家庭用吸引器
| 構造 噴霧部 | M26.A7.B3.7?＆M26.A7.B5.1? | 試験方法はJIS T 2010：2011 5.2.aによる。 | ICP 液クロ ガスクロ | JIS T 2010：2011 | 家庭用吸引器 食品、添加物等の規格基準（昭和34年12月28日厚生省告知第370号）”第3号 器具及び容器包装”
| 構造 吸入部 | M26.A7.B9.2? | 試験方法はJIS T 2010：2011 5.2.bによる。 | 生物学的試験 | JIS T 2010：2011 JIS T 0993-1：2012 | 家庭用吸引器 医療機器の生物学的評価－第１部：リスクマネジメントプロセスにおける評価及び試験
| 性能 噴霧温度の試験方法 | M21.36? | 試験方法はJIS T 2010：2011 6.4.a～6.4.cによる。 | 熱電対 Kクラス1 温度記録計 | JIS T 2010：2011 | 家庭用吸引器
| 電気機器としての安全性 分類 | その他 | 試験方法はJIS T 2010：2011 5.3.aによる。 | 目視確認 | JIS T 2010：2011 | 家庭用吸引器
| 湯漏れ・湯とびの傾斜角度の試験方法 | M21.36? | 試験方法はJIS T 2010：2011 6.7.a～6.7.cによる。 | ストップウォッチ はかり（秤） 熱電対 温度記録計 設置台 | JIS T 2010：2011 | 家庭用吸引器
| 定格入力電力の試験方法 | M21.36? | 試験方法はJIS T 2010：2011 6.8.a～6.8.cによる。 | 交流電源 電力計 | JIS T 2010：2011 | 家庭用吸引器
| 異常時の漏えい電流の試験方法 | M21.36? | 試験方法はJIS T 2010：2011 6.9.a～6.9.cによる。 | 漏えい電流試験装置 | JIS T 2010：2011 JIS C 9335-2-212：2007 | 家庭用吸引器 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性－第２－２１２部：家庭用吸入器の個別要求事項
| 表示及び取扱説明書 | その他 | 試験方法はJIS T 2010：2011 7.a～7.bによる。 | 目視確認 | JIS T 2010：2011 JIS C 9335-2-212：2007 | 家庭用吸引器 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性－第２－２１２部：家庭用吸入器の個別要求事項
| 材料 水銀 | その他 | 試験方法はJIS T 4206：2005 5.3.2による。 | 目視確認 | JIS T 4206：2005 | ガラス製体温計 | OIML R7：1976
| 材料 目盛板 | その他 | 試験方法はJIS T 4206：2005 5.3.3による。 | 目視確認 | JIS T 4206：2005 | ガラス製体温計 | OIML R7：1976
| 構造 目盛 | M25.A11.B3.3? | 試験方法はJIS T 4206：2005 6.1.a～6.1.iによる。 | 測定顕微鏡など | JIS T 4206：2005 | ガラス製体温計 | OIML R7：1976
| 構造 外観 | その他 | 試験方法はJIS T 4206：2005 6.2.a～6.2.gによる。 | 目視確認 | JIS T 4206：2005 | ガラス製体温計 | OIML R7：1976
| 器差試験 | M25.A11.B5.15? | 試験方法はJIS T 4206：2005 7.2.1.a～7.2.1.eによる。 | 標準温度計 水槽 恒温槽室 | JIS T 4206：2005 | ガラス製体温計 | OIML R7：1976
| 振り下げ試験 | M25.A11.B5.15? | 試験方法はJIS T 4206：2005 7.2.2による。 | 遠心機 | JIS T 4206：2005 | ガラス製体温計 | OIML R7：1976
| アルカリ溶出試験 | M26.A7.B1.2? | 試験方法はJIS T 4206：2005 7.2.3.a～7.2.3.dによる。 | 還流冷却器付きフラスコ | JIS T 4206：2005 | ガラス製体温計 | OIML R7：1976
| 零点示度変化量試験 | M25.A11.B5.15? | 試験方法はJIS T 4206：2005 7.2.4a～7.2.4.cによる。 | 試験用ガラス製温度計 恒温槽 | JIS T 4206：2005 | ガラス製体温計 | OIML R7：1976
| 表示 | その他 | 試験方法はJIS T 4206：2005 9.1～9.2による。 | 目視確認 | JIS T 4206：2005 | ガラス製体温計 | OIML R7：1976
| 附属文書 | その他 | 試験方法はJIS T 4206：2005 10.a～10.tによる。 | 目視確認 | JIS T 4206：2005 | ガラス製体温計 | OIML R7：1976
| 構造要件 表示温度範囲 | その他 | 試験方法はJIS T 4207：2005 4.1による。 | 目視確認 | JIS T 4207：2005 | 耳用赤外線体温計
| 構造要件 最小表示単位 | その他 | 試験方法はJIS T 4207：2005 4.2による。 | 目視確認 | JIS T 4207：2005 | 耳用赤外線体温計
| 構造要件 表示温度 | その他 | 試験方法はJIS T 4207：2005 4.3による。 | 目視確認 | JIS T 4207：2005 | 耳用赤外線体温計
| 構造要件 警報信号 | その他 | 試験方法はJIS T 4207：2005 4.4.a～4.4.cによる。 | 目視確認 | JIS T 4207：2005 | 耳用赤外線体温計
| 基本周囲条件下での最大許容誤差 | M25.A11.B5.15? | 試験方法はJIS T 4207：2005 5.2.1による。 | 標準温度計 標準黒体炉 試験用黒体炉 恒温室 | JIS T 4207：2005 | 耳用赤外線体温計
| 基本周囲条件以外での最大許容誤差 | M25.A11.B5.15? | 試験方法はJIS T 4207：2005 5.2.2による。 | 標準温度計 標準黒体炉 試験用黒体炉 恒温室 | JIS T 4207：2005 | 耳用赤外線体温計
| 温度ドリフトの影響 | M25.A11.B5.15? | 試験方法はJIS T 4207：2005 5.3.1による。 | 標準温度計 標準黒体炉 試験用黒体炉 恒温室 | JIS T 4207：2005 | 耳用赤外線体温計
| 保存時の影響 | M25.A11.B5.15? | 試験方法はJIS T 4207：2005 5.3.2による。 | 標準温度計 標準黒体炉 試験用黒体炉 恒温室 | JIS T 4207：2005 | 耳用赤外線体温計
| 長期安定性の影響 | M25.A11.B5.15? | 試験方法はJIS T 4207：2005 5.3.3による。 | 標準温度計 標準黒体炉 試験用黒体炉 恒温室 | JIS T 4207：2005 | 耳用赤外線体温計
| 電磁適合性 | M21.4? | 試験方法はJIS T 4207：2005 5.3.4による。 | EMC試験設備 | JIS T 4207：2005 | 耳用赤外線体温計 | IEC 60601-1-2
| 静電気放電 | M25.A11.B5.15? | 試験方法はJIS T 4207：2005 5.3.4.aによる。 | 標準温度計 標準黒体炉 試験用黒体炉 恒温室 | JIS T 4207：2005 | 耳用赤外線体温計 | IEC 60601-1-2 IEC 60601-4-2
| 放射電磁界 | M25.A11.B5.15? | 試験方法はJIS T 4207：2005 5.3.4.bによる。 | 標準温度計 標準黒体炉 試験用黒体炉 恒温室 | JIS T 4207：2005 | 耳用赤外線体温計 | IEC 60601-1-2 IEC 60601-4-3 CISPR 11
| 放射妨害電界強度 | M25.A11.B5.15? | 試験方法はJIS T 4207：2005 5.3.4.cによる。 | 標準温度計 標準黒体炉 試験用黒体炉 恒温室 | JIS T 4207：2005 | 耳用赤外線体温計 | CISPR 11
| 機械的衝撃 | M25.A11.B5.15? | 試験方法はJIS T 4207：2005 5.3.5による。 | 厚さ50㎜の硬木 標準温度計 標準黒体炉 試験用黒体炉 恒温室 | JIS T 4207：2005 | 耳用赤外線体温計
| 電源電圧変動 | M25.A11.B5.15? | 試験方法はJIS T 4207：2005 5.3.6による。 | 直流電源 標準温度計 標準黒体炉 試験用黒体炉 恒温室 | JIS T 4207：2005 | 耳用赤外線体温計
| プローブカバー | M25.A11.B5.15? | 試験方法はJIS T 4207：2005 5.4による。 | 直流電源 標準温度計 標準黒体炉 試験用黒体炉 恒温室 | JIS T 4207：2005 | 耳用赤外線体温計
| 安全要件 一般 | M21.36 | 試験方法はJIS T 4207：2005 6.1による。 | 別途 | JIS T 4207：2005 JIS T 0601-1 | 耳用赤外線体温計 医用電気機器－第１部：基礎安全及び基本性能に関する一般要求事項
| 安全要件 洗浄・消毒 | M25.A11.B5.15? | 試験方法はJIS T 4207：2005 6.3による。 | 標準温度計 標準黒体炉 試験用黒体炉 恒温室 | JIS T 4207：2005 | 耳用赤外線体温計
| 体温計への表示 | その他 | 試験方法はJIS T 4207：2005 8.1.a～8.1.jによる。 | 目視確認 | JIS T 4207：2005 | 耳用赤外線体温計
| 取扱説明書への表示 一般 | その他 | 試験方法はJIS T 4207：2005 8.2.1.a～8.2.1.pによる。 | 目視確認 | JIS T 4207：2005 | 耳用赤外線体温計
| 取扱説明書への表示 警告 | その他 | 試験方法はJIS T 4207：2005 8.2.2.a～8.2.2.gによる。 | 目視確認 | JIS T 4207：2005 | 耳用赤外線体温計
| 個装箱への表示 個装箱の前面への表示事項 | その他 | 試験方法はJIS T 4207：2005 8.3.1.a～8.3.1.cによる。 | 目視確認 | JIS T 4207：2005 | 耳用赤外線体温計
| 個装箱への表示 個装箱へのその他の表示事項 | その他 | 試験方法はJIS T 4207：2005 8.3.2..a～8.3.2.gによる。 | 目視確認 | JIS T 4207：2005 | 耳用赤外線体温計
| 安全要件 材料 | その他 | 試験方法はJIS T 4207：2005 6.2による。 | 別途 | JIS T 4207：2005 JIS T 1140：2014 | 耳用赤外線体温計 電子体温計
| 一般的要求事項 | M21.36 | 試験方法はJIS T 0601-1の箇条3の要求事項を適用する。 | 目視確認 | JIS T 7209：2007 JIS T 0601-1：1999 | 医療用酸素濃縮器－安全条件 医用電気機器－第１部：基礎安全及び基本性能に関する一般要求事項 | ISO 8359：1996
| 試験に関する一般的要求事項 | M21.36 | 試験方法はJIS T 0601-1の箇条4の要求事項を適用する。 | 目視確認 | JIS T 7209：2007 JIS T 0601-1：1999 | 医療用酸素濃縮器－安全条件 医用電気機器－第１部：基礎安全及び基本性能に関する一般要求事項 | ISO 8359：1996
| 分類 | M21.36 | 試験方法はJIS T 0601-1の箇条5の要求事項を適用する。 | 目視確認 | JIS T 7209：2007 JIS T 0601-1：1999 | 医療用酸素濃縮器－安全条件 医用電気機器－第１部：基礎安全及び基本性能に関する一般要求事項 | ISO 8359：1996
| 標識，表示及び文書 | M21.36 | 試験方法はJIS T 0601-1の箇条6の要求事項を，次の追記・修正に従って適用する。 | 目視確認 | JIS T 7209：2007 JIS T 0601-1：1999 | 医療用酸素濃縮器－安全条件 医用電気機器－第１部：基礎安全及び基本性能に関する一般要求事項 | ISO 8359：1996
| 電源入力 | M21.36 | 試験方法はJIS T 0601-1の箇条7の要求事項を適用する。 | 交流電源 電流計 電圧計 電力計 | JIS T 7209：2007 JIS T 0601-1：1999 | 医療用酸素濃縮器－安全条件 医用電気機器－第１部：基礎安全及び基本性能に関する一般要求事項 | ISO 8359：1996
| 取り外し可能な保護手段 | M21.36 | 試験方法はJIS T 0601-1の6.1のz)に規定する要求事項を適用する。 | 蒸留水 メチルアルコール イソプロピルアルコール | JIS T 7209：2007 JIS T 0601-1：1999 | 医療用酸素濃縮器－安全条件 医用電気機器－第１部：基礎安全及び基本性能に関する一般要求事項 | ISO 8359：1996
| 環境条件 | M21.36 | 試験方法はJIS T 0601-1の箇条10の要求事項を適用する。ただし，10.2.1（環境）のc)の気圧範囲については，製造業者が別途取扱説明書などに定める範囲においてだけ，適用するものとする。 | 恒温室 | JIS T 7209：2007 JIS T 0601-1：1999 | 医療用酸素濃縮器－安全条件 医用電気機器－第１部：基礎安全及び基本性能に関する一般要求事項 | ISO 8359：1996
| 電撃の危険に関する保護 一般 | M21.36 | 試験方法はJIS T 0601-1の箇条13の要求事項を適用する。 | 目視確認 | JIS T 7209：2007 JIS T 0601-1：1999 | 医療用酸素濃縮器－安全条件 医用電気機器－第１部：基礎安全及び基本性能に関する一般要求事項 | ISO 8359：1996
| 電撃の危険に関する保護 分類に関する要求事項 | M21.36 | 試験方法はJIS T 0601-1の箇条14の要求事項を適用する。 | 目視確認 | JIS T 7209：2007 JIS T 0601-1：1999 | 医療用酸素濃縮器－安全条件 医用電気機器－第１部：基礎安全及び基本性能に関する一般要求事項 | ISO 8359：1996
| 電撃の危険に関する保護 電圧及び/又はエネルギーの制限 | M21.36 | 試験方法はJIS T 0601-1の箇条15の要求事項を適用する。 | 電圧計 | JIS T 7209：2007 JIS T 0601-1：1999 | 医療用酸素濃縮器－安全条件 医用電気機器－第１部：基礎安全及び基本性能に関する一般要求事項 | ISO 8359：1996
| 電撃の危険に関する保護 外装及び保護カバー | M21.36 | 試験方法はJIS T 0601-1の箇条16の要求事項を適用する。 | テストフック テストフィンガー テストピン プッシュプルゲージ | JIS T 7209：2007 JIS T 0601-1：1999 | 医療用酸素濃縮器－安全条件 医用電気機器－第１部：基礎安全及び基本性能に関する一般要求事項 | ISO 8359：1996
| 電撃の危険に関する保護 分離 | M21.36 | 試験方法はJIS T 0601-1の箇条17の要求事項を適用する。 | スケール | JIS T 7209：2007 JIS T 0601-1：1999 | 医療用酸素濃縮器－安全条件 医用電気機器－第１部：基礎安全及び基本性能に関する一般要求事項 | ISO 8359：1996
| 電撃の危険に関する保護 保護接地，機能接地及び等電位化 | M21.36 | 試験方法はJIS T 0601-1の箇条18の要求事項を適用する。 | 電圧計 電流計 抵抗計 | JIS T 7209：2007 JIS T 0601-1：1999 | 医療用酸素濃縮器－安全条件 医用電気機器－第１部：基礎安全及び基本性能に関する一般要求事項 | ISO 8359：1996
| 電撃の危険に関する保護 連続漏れ電流及び患者測定電流 | M21.36 | 試験方法はJIS T 0601-1の箇条19の要求事項を適用する。 | 漏れ電流測定装置 | JIS T 7209：2007 JIS T 0601-1：1999 | 医療用酸素濃縮器－安全条件 医用電気機器－第１部：基礎安全及び基本性能に関する一般要求事項 | ISO 8359：1996
| 電撃の危険に関する保護 耐電圧 | M21.36 | 試験方法はJIS T 0601-1の箇条20の要求事項を適用する。 | 恒温槽 耐電圧試験装置 | JIS T 7209：2007 JIS T 0601-1：1999 | 医療用酸素濃縮器－安全条件 医用電気機器－第１部：基礎安全及び基本性能に関する一般要求事項 | ISO 8359：1996
| 機械的危険に対する保護 機械的強度 | M21.36 | 試験方法はJIS T 0601-1の箇条21の要求事項を適用する。 | 別途 | JIS T 7209：2007 JIS T 0601-1：1999 | 医療用酸素濃縮器－安全条件 医用電気機器－第１部：基礎安全及び基本性能に関する一般要求事項 | ISO 8359：1996
| 機械的危険に対する保護 動く部分 | M21.36 | 試験方法はJIS T 0601-1の箇条22の要求事項を適用する。 | 別途 | JIS T 7209：2007 JIS T 0601-1：1999 | 医療用酸素濃縮器－安全条件 医用電気機器－第１部：基礎安全及び基本性能に関する一般要求事項 | ISO 8359：1996
| 機械的危険に対する保護 表面，角及び縁 | M21.36 | 試験方法はJIS T 0601-1の箇条23の要求事項を適用する。 | 目視確認，触感確認 | JIS T 7209：2007 JIS T 0601-1：1999 | 医療用酸素濃縮器－安全条件 医用電気機器－第１部：基礎安全及び基本性能に関する一般要求事項 | ISO 8359：1996
| 機械的危険に対する保護 正常な使用における安定性 | M21.36 | 試験方法はJIS T 0601-1の箇条24の要求事項を適用する。 | 10°の傾斜台 5°の傾斜台 | JIS T 7209：2007 JIS T 0601-1：1999 | 医療用酸素濃縮器－安全条件 医用電気機器－第１部：基礎安全及び基本性能に関する一般要求事項 | ISO 8359：1996
| 機械的危険に対する保護 飛散物 | M21.36 | 試験方法はJIS T 0601-1の箇条25の要求事項を適用する。 | 目視確認 | JIS T 7209：2007 JIS T 0601-1：1999 | 医療用酸素濃縮器－安全条件 医用電気機器－第１部：基礎安全及び基本性能に関する一般要求事項 | ISO 8359：1996
| 機械的危険に対する保護 振動及び騒音 | M21.36 | 試験方法はJIS T 0601-1の箇条26の代わりに，次の要求事項を適用する。 | 騒音計 | JIS T 7209：2007 JIS T 0601-1：1999 | 医療用酸素濃縮器－安全条件 医用電気機器－第１部：基礎安全及び基本性能に関する一般要求事項 | ISO 8359：1996
| 機械的危険に対する保護 空気力及び水力 | M21.36 | 試験方法はJIS T 0601-1の箇条27の要求事項を適用する。 | 目視確認 | JIS T 7209：2007 JIS T 0601-1：1999 | 医療用酸素濃縮器－安全条件 医用電気機器－第１部：基礎安全及び基本性能に関する一般要求事項 | ISO 8359：1996
| 機械的危険に対する保護 懸垂機構 | M21.36 | 試験方法はJIS T 0601-1の箇条28の要求事項を適用する。 | 目視確認 | JIS T 7209：2007 JIS T 0601-1：1999 | 医療用酸素濃縮器－安全条件 医用電気機器－第１部：基礎安全及び基本性能に関する一般要求事項 | ISO 8359：1996
| 不要又は過度の放射による危険に対する保護 X線 | M21.36 | 試験方法はJIS T 0601-1の箇条29の要求事項を適用する。 | 目視確認 | JIS T 7209：2007 JIS T 0601-1：1999 | 医療用酸素濃縮器－安全条件 医用電気機器－第１部：基礎安全及び基本性能に関する一般要求事項 | ISO 8359：1996
| 不要又は過度の放射による危険に対する保護 アルファ，ベータ，ガンマ，中性子線及びその他の粒子線 | M21.36 | 試験方法はJIS T 0601-1の箇条30の要求事項を適用する。 | 目視確認 | JIS T 7209：2007 JIS T 0601-1：1999 | 医療用酸素濃縮器－安全条件 医用電気機器－第１部：基礎安全及び基本性能に関する一般要求事項 | ISO 8359：1996
| 不要又は過度の放射による危険に対する保護 マイクロ波 | M21.36 | 試験方法はJIS T 0601-1の箇条31の要求事項を適用する。 | 目視確認 | JIS T 7209：2007 JIS T 0601-1：1999 | 医療用酸素濃縮器－安全条件 医用電気機器－第１部：基礎安全及び基本性能に関する一般要求事項 | ISO 8359：1996
| 不要又は過度の放射による危険に対する保護 光線（レーザを含む） | M21.36 | 試験方法はJIS T 0601-1の箇条32の要求事項を適用する。 | 目視確認 | JIS T 7209：2007 JIS T 0601-1：1999 | 医療用酸素濃縮器－安全条件 医用電気機器－第１部：基礎安全及び基本性能に関する一般要求事項 | ISO 8359：1996
| 不要又は過度の放射による危険に対する保護 赤外線 | M21.36 | 試験方法はJIS T 0601-1の箇条33の要求事項を適用する。 | 目視確認 | JIS T 7209：2007 JIS T 0601-1：1999 | 医療用酸素濃縮器－安全条件 医用電気機器－第１部：基礎安全及び基本性能に関する一般要求事項 | ISO 8359：1996
| 不要又は過度の放射による危険に対する保護 紫外線 | M21.36 | 試験方法はJIS T 0601-1の箇条34の要求事項を適用する。 | 目視確認 | JIS T 7209：2007 JIS T 0601-1：1999 | 医療用酸素濃縮器－安全条件 医用電気機器－第１部：基礎安全及び基本性能に関する一般要求事項 | ISO 8359：1996
| 不要又は過度の放射による危険に対する保護 音響エネルギー（超音波を含む） | M21.36 | 試験方法はJIS T 0601-1の箇条35の要求事項を適用する。 | 目視確認 | JIS T 7209：2007 JIS T 0601-1：1999 | 医療用酸素濃縮器－安全条件 医用電気機器－第１部：基礎安全及び基本性能に関する一般要求事項 | ISO 8359：1996
| 不要又は過度の放射による危険に対する保護 電磁両立性 | M21.36 | 試験方法はJIS T 0601-1の箇条36の要求事項を適用する。 | 目視確認 | JIS T 7209：2007 JIS T 0601-1：1999 | 医療用酸素濃縮器－安全条件 医用電気機器－第１部：基礎安全及び基本性能に関する一般要求事項 | ISO 8359：1996
| 過度の温度及びその他の危害に関する保護 過度の温度 | M21.36 | 試験方法はJIS T 0601-1の箇条42の要求事項を適用し，次の修正に従って適用する。 | 目視確認 | JIS T 7209：2007 JIS T 0601-1：1999 | 医療用酸素濃縮器－安全条件 医用電気機器－第１部：基礎安全及び基本性能に関する一般要求事項 | ISO 8359：1996
| 過度の温度及びその他の危害に関する保護 火事の防止 | M21.36 | 試験方法はJIS T 0601-1の箇条43の要求事項を適用し，更に，次の要求事項を追加する。 | 目視確認 | JIS T 7209：2007 JIS T 0601-1：1999 | 医療用酸素濃縮器－安全条件 医用電気機器－第１部：基礎安全及び基本性能に関する一般要求事項 | ISO 8359：1996
| 過度の温度及びその他の危害に関する保護 あふれ，こぼれ，漏れ，湿気，液体の侵入，清掃，滅菌，消毒及び適合性 | M21.36 | 試験方法はJIS T 0601-1の箇条44の要求事項を適用する。 | 目視確認 | JIS T 7209：2007 JIS T 0601-1：1999 | 医療用酸素濃縮器－安全条件 医用電気機器－第１部：基礎安全及び基本性能に関する一般要求事項 | ISO 8359：1996
| 過度の温度及びその他の危害に関する保護 圧力容器及び圧力を受ける部分 | M21.36 | 試験方法はJIS T 0601-1の箇条45の要求事項を適用する。 | 目視確認 | JIS T 7209：2007 JIS T 0601-1：1999 | 医療用酸素濃縮器－安全条件 医用電気機器－第１部：基礎安全及び基本性能に関する一般要求事項 | ISO 8359：1996
| 過度の温度及びその他の危害に関する保護 誤操作 | M21.36 | 試験方法はJIS T 0601-1の箇条46の要求事項を適用する。 | 目視確認 | JIS T 7209：2007 JIS T 0601-1：1999 | 医療用酸素濃縮器－安全条件 医用電気機器－第１部：基礎安全及び基本性能に関する一般要求事項 | ISO 8359：1996
| 過度の温度及びその他の危害に関する保護 静電荷 | M21.36 | 試験方法はJIS T 0601-1の箇条47の要求事項を適用する。 | 目視確認 | JIS T 7209：2007 JIS T 0601-1：1999 | 医療用酸素濃縮器－安全条件 医用電気機器－第１部：基礎安全及び基本性能に関する一般要求事項 | ISO 8359：1996
| 過度の温度及びその他の危害に関する保護 生体適合性 | M21.36 | 試験方法はJIS T 0601-1の箇条48の要求事項を適用する。 | 目視確認 | JIS T 7209：2007 JIS T 0601-1：1999 | 医療用酸素濃縮器－安全条件 医用電気機器－第１部：基礎安全及び基本性能に関する一般要求事項 | ISO 8359：1996
| 過度の温度及びその他の危害に関する保護 電源の遮断 | M21.36 | 試験方法はJIS T 0601-1の箇条49の要求事項を適用する。 | 目視確認 | JIS T 7209：2007 JIS T 0601-1：1999 | 医療用酸素濃縮器－安全条件 医用電気機器－第１部：基礎安全及び基本性能に関する一般要求事項 | ISO 8359：1996
| 動作データの正確度及び危険な出力に対する保護 ガス流量インジケータ | M21.36 | 試験方法はJIS T 7209：2007 50.3による。 | 目視確認 | JIS T 7209：2007 JIS T 0601-1：1999 | 医療用酸素濃縮器－安全条件 医用電気機器－第１部：基礎安全及び基本性能に関する一般要求事項 | ISO 8359：1996
| 動作データの正確度及び危険な出力に対する保護 酸素濃度 | M21.36 | 試験方法はJIS T 7209：2007 50.4による。 | 目視確認 | JIS T 7209：2007 JIS T 0601-1：1999 | 医療用酸素濃縮器－安全条件 医用電気機器－第１部：基礎安全及び基本性能に関する一般要求事項 | ISO 8359：1996
| 動作データの正確度及び危険な出力に対する保護 平均酸素濃度 | M21.36 | 試験方法はJIS T 7209：2007 50.5による。 | 目視確認 | JIS T 7209：2007 JIS T 0601-1：1999 | 医療用酸素濃縮器－安全条件 医用電気機器－第１部：基礎安全及び基本性能に関する一般要求事項 | ISO 8359：1996
| 動作データの正確度及び危険な出力に対する保護 流量の許容範囲 | M21.36 | 試験方法はJIS T 7209：2007 50.6による。 | 目視確認 | JIS T 7209：2007 JIS T 0601-1：1999 | 医療用酸素濃縮器－安全条件 医用電気機器－第１部：基礎安全及び基本性能に関する一般要求事項 | ISO 8359：1996
| 動作データの正確度及び危険な出力に対する保護 背圧の影響 | M21.36 | 試験方法はJIS T 7209：2007 50.7による。 | 目視確認 | JIS T 7209：2007 JIS T 0601-1：1999 | 医療用酸素濃縮器－安全条件 医用電気機器－第１部：基礎安全及び基本性能に関する一般要求事項 | ISO 8359：1996
| 動作データの正確度及び危険な出力に対する保護 酸素出口圧力 | M21.36 | 試験方法はJIS T 7209：2007 50.8による。 | 目視確認 | JIS T 7209：2007 JIS T 0601-1：1999 | 医療用酸素濃縮器－安全条件 医用電気機器－第１部：基礎安全及び基本性能に関する一般要求事項 | ISO 8359：1996
| 動作データの正確度及び危険な出力に対する保護 ガス流量調節器 | M21.36 | 試験方法はJIS T 7209：2007 51.1による。 | 目視確認 | JIS T 7209：2007 JIS T 0601-1：1999 | 医療用酸素濃縮器－安全条件 医用電気機器－第１部：基礎安全及び基本性能に関する一般要求事項 | ISO 8359：1996
| 動作データの正確度及び危険な出力に対する保護 フィルタ | M21.36 | 試験方法はJIS T 7209：2007 51.2による。 | 目視確認 | JIS T 7209：2007 JIS T 0601-1：1999 | 医療用酸素濃縮器－安全条件 医用電気機器－第１部：基礎安全及び基本性能に関する一般要求事項 | ISO 8359：1996
| 動作データの正確度及び危険な出力に対する保護 酸素インジケータ | M21.36 | 試験方法はJIS T 7209：2007 51.5による。 | 目視確認 | JIS T 7209：2007 JIS T 0601-1：1999 | 医療用酸素濃縮器－安全条件 医用電気機器－第１部：基礎安全及び基本性能に関する一般要求事項 | ISO 8359：1996
| 異常作動及び故障状態：環境試験 異常動作及び故障状態 | M21.36 | 試験方法はJIS T 0601-1の箇条47の要求事項を適用する。 | 目視確認 | JIS T 7209：2007 JIS T 0601-1：1999 | 医療用酸素濃縮器－安全条件 医用電気機器－第１部：基礎安全及び基本性能に関する一般要求事項 | ISO 8359：1996
| 異常作動及び故障状態：環境試験 環境試験 | M21.36 | 試験方法はJIS T 0601-1の箇条47の要求事項を適用する。 | 目視確認 | JIS T 7209：2007 JIS T 0601-1：1999 | 医療用酸素濃縮器－安全条件 医用電気機器－第１部：基礎安全及び基本性能に関する一般要求事項 | ISO 8359：1996
| 構造上の要求事項 一般的事項 | M21.36 | 試験方法はJIS T 0601-1の箇条54の要求事項を適用する。 | 目視確認 | JIS T 7209：2007 JIS T 0601-1：1999 | 医療用酸素濃縮器－安全条件 医用電気機器－第１部：基礎安全及び基本性能に関する一般要求事項 | ISO 8359：1996
| 構造上の要求事項 外装及びカバー | M21.36 | 試験方法はJIS T 0601-1の箇条16，箇条21及び箇条24を参照する。 | 目視確認 | JIS T 7209：2007 JIS T 0601-1：1999 | 医療用酸素濃縮器－安全条件 医用電気機器－第１部：基礎安全及び基本性能に関する一般要求事項 | ISO 8359：1996
| 構造上の要求事項 部品及び組立一般 | M21.36 | 試験方法はJIS T 0601-1の箇条56の要求事項を次の追加・修正して適用する。 | 目視確認 | JIS T 7209：2007 JIS T 0601-1：1999 | 医療用酸素濃縮器－安全条件 医用電気機器－第１部：基礎安全及び基本性能に関する一般要求事項 | ISO 8359：1996
| 構造上の要求事項 電源部：部品及び配置 | M21.36 | 試験方法はJIS T 0601-1の箇条57の要求事項を適用する。 | 目視確認 | JIS T 7209：2007 JIS T 0601-1：1999 | 医療用酸素濃縮器－安全条件 医用電気機器－第１部：基礎安全及び基本性能に関する一般要求事項 | ISO 8359：1996
| 構造上の要求事項 保護接地：端子及び接続 | M21.36 | 試験方法はJIS T 0601-1の箇条58の要求事項を適用する。 | 目視確認 | JIS T 7209：2007 JIS T 0601-1：1999 | 医療用酸素濃縮器－安全条件 医用電気機器－第１部：基礎安全及び基本性能に関する一般要求事項 | ISO 8359：1996
| 構造上の要求事項 構造及び配置 | M21.36 | 試験方法はJIS T 0601-1の箇条59の要求事項を適用する。 | 目視確認 | JIS T 7209：2007 JIS T 0601-1：1999 | 医療用酸素濃縮器－安全条件 医用電気機器－第１部：基礎安全及び基本性能に関する一般要求事項 | ISO 8359：1996
| 音によるインジケータ | M21.36 | 試験方法はJIS T 7209：2007 60による。 | 目視確認 | JIS T 7209：2007 JIS T 0601-1：1999 | 医療用酸素濃縮器－安全条件 医用電気機器－第１部：基礎安全及び基本性能に関する一般要求事項 | ISO 8359：1996
| 電源供給停止の警報 | M21.36 | 試験方法はJIS T 7209：2007 61による。 | 目視確認 | JIS T 7209：2007 JIS T 0601-1：1999 | 医療用酸素濃縮器－安全条件 医用電気機器－第１部：基礎安全及び基本性能に関する一般要求事項 | ISO 8359：1996

## 【39】吸入麻酔システム
No. | 試験項目 | JAB試験所認定範囲分類 | 試験内容 | 使用する機器 | 国内適用規格 | 国内適用規格名称 | 海外適用規格 | 実施すべきか ◎MUST（必ず） △WANT（できれば） ×自社製品該当なし
| コネクタの合致試験 | M25.A11.B3.6? | 附属書Aで規定されるプラグ又はリング状の試験ゲージに，15㎜コネクタには(35±3.5）Nの力を22㎜コネクタには（50±5）Nの力をそれぞれ長軸方向に加えることによってか（噛）み合せたとき，かつ，同じ力を維持しつつコネクタ部を20°回転させたときに，その先端縁は，ゲージの最小直径と最大直径の段差になければならない。この試験中，コネクタ及びゲージは，（20±3）℃の温度に維持されなければならない。 | 専用チャック 35±3.5Nが維持できる専用ジグ 20°の回転ができる専用ジグ 試験環境20±3℃ | JIS T 7201-2-1：1999 | 吸入麻酔システム－第2－1部 麻酔用及び呼吸用機器－円錐コネクタ－円錐及びソケット | ISO 5356-1：1996
| 22㎜のラッチングコネクタ か（噛）み合わせの確実性試験 | M25.A11.B3.6? | 附属書Aで規定されるプラグ又はリング状の試験ゲージに，15㎜コネクタには(35±3.5）Nの力を22㎜コネクタには（50±5）Nの力をそれぞれ長軸方向に加えることによってか（噛）み合せたとき，かつ，同じ力を維持しつつコネクタ部を20°回転させたときに，その先端縁は，ゲージの最小直径と最大直径の段差になければならない。この試験中，コネクタ及びゲージは，（20±3）℃の温度に維持されなければならない。 |  | JIS T 7201-2-1：1999 | 吸入麻酔システム－第2－1部 麻酔用及び呼吸用機器－円錐コネクタ－円錐及びソケット | ISO 5356-1：1996 |  | ◎MUST（必ず）
| 22㎜ラッチングコネクタからのガス漏れに対する試験 | M25.A11.B13.13? | 22㎜雄コネクタと22㎜ラッチングコネクタをか（噛）み合わせ，附属書Bの規定によって試験した後，（35±3）℃に保持する。空気中でか（噛）み合わせたコネクタの内部の静止圧を，（8±0.5）ｋPaだけ大気圧よりも上げて，その内部からのガス漏れの程度を，例えば，圧力の下降又は容積法で測定する。 | 空気圧縮装置 専用コネクタ 圧力計 恒温槽（35±3℃） | JIS T 7201-2-1：1999 | 吸入麻酔システム－第2－1部 麻酔用及び呼吸用機器－円錐コネクタ－円錐及びソケット | ISO 5356-1：1996 |  | △WANT（できれば）
| 22㎜ラッチングコネクタのための落下試験 | M21.5.26? | ラッチでか（噛）み合った雄・雌のコネクタを木の板の1m上の点まで持ち上げ，呼吸管の他端から2m離した所から堅い木の板の上に落ちるように手を離す。これを5回繰り返す。試験終了後，か（噛）み合わせ具合を調べる。 | 堅い木の板 2mの呼吸管 1mの高さ 20±3℃の温度 80%Rhの湿度 タイマー | JIS T 7201-2-1：1999 | 吸入麻酔システム－第2－1部 麻酔用及び呼吸用機器－円錐コネクタ－円錐及びソケット | ISO 5356-1：1996 |  | ×自社製品該当なし
| 一般的要求事項 材料 | その他 | 試験方法はJIS T 7201-1：1999 4.1による。 | 目視確認 | JIS T 7201-1：1999 | 吸入麻酔システム－第1部 麻酔器(本体） | ISO 5358：1992
| 一般的要求事項 安全性 可動部分 | M21.36 | 試験方法はJIS T 7201-1：1999 4.2による。 | 目視確認 | JIS T 7201-1：1999 JIS T 1001(IEC 60601：1998) | 吸入麻酔システム－第1部 麻酔器(本体） | ISO 5358：1992
| 一般的要求事項 安全性 表面，角，縁 | M21.36 | 試験方法はJIS T 7201-1：1999 4.2による。 | 目視確認 | JIS T 7201-1：1999 JIS T 1001(IEC 60601：1998) | 吸入麻酔システム－第1部 麻酔器(本体） | ISO 5358：1992
| 一般的要求事項 安全性 正常使用における安定性 | M21.36 | 試験方法はJIS T 7201-1：1999 4.2による。 | 10°の傾斜台 | JIS T 7201-1：1999 JIS T 1001(IEC 60601：1998) | 吸入麻酔システム－第1部 麻酔器(本体） | ISO 5358：1992
| 一般的要求事項 安全性 飛散物 | M21.36 | 試験方法はJIS T 7201-1：1999 4.2による。 | 目視確認 | JIS T 7201-1：1999 JIS T 1001(IEC 60601：1998) | 吸入麻酔システム－第1部 麻酔器(本体） | ISO 5358：1992
| 一般的要求事項 安全性 懸垂部分 | M21.36 | 試験方法はJIS T 7201-1：1999 4.2による。 | 目視確認 | JIS T 7201-1：1999 JIS T 1001(IEC 60601：1998) | 吸入麻酔システム－第1部 麻酔器(本体） | ISO 5358：1992
| 一般的要求事項 視認性 | M25.A11.B20.8? | 試験方法はJIS T 7201-1：1999 4.3による。 | 215ｌｘの照明下 専用視認性確認ジグ | JIS T 7201-1：1999 | 吸入麻酔システム－第1部 麻酔器(本体） | ISO 5358：1992
| 一般的要求事項 放出機構 | その他 | 試験方法はJIS T 7201-1：1999 4.4による。 | 目視確認 | JIS T 7201-1：1999 | 吸入麻酔システム－第1部 麻酔器(本体） | ISO 5358：1992
| 一般的要求事項 識別コード | その他 | 試験方法はJIS T 7201-1：1999 4.5による。 | 目視確認 | JIS T 7201-1：1999 | 吸入麻酔システム－第1部 麻酔器(本体） | ISO 5358：1992
| 一般的要求事項 モニタ機能 | その他 | 試験方法はJIS T 7201-1：1999 4.6による。 | 目視確認 | JIS T 7201-1：1999 | 吸入麻酔システム－第1部 麻酔器(本体） | ISO 5358：1992
| 容器連結部 構造 | その他 | 試験方法はJIS T 7201-1：1999 5.1による。 | 目視確認 | JIS T 7201-1：1999 | 吸入麻酔システム－第1部 麻酔器(本体） | ISO 5358：1992
| 容器連結部 除じん（塵）フィルタ | M25.A11.B3.3? | 試験方法はJIS T 7201-1：1999 5.2による。 | マイクロスコープ | JIS T 7201-1：1999 | 吸入麻酔システム－第1部 麻酔器(本体） | ISO 5358：1992
| 容器連結部 ヨーク弁接続部 構造 | その他 | 試験方法はJIS T 7201-1：1999 5.3による。 | 目視確認 | JIS T 7201-1：1999 | 吸入麻酔システム－第1部 麻酔器(本体） | ISO 5358：1992
| 容器連結部 リーク | M25.A11.B3.6? | 試験方法はJIS T 7201-1：1999 5.4による。 | 流量計 | JIS T 7201-1：1999 | 吸入麻酔システム－第1部 麻酔器(本体） | ISO 5358：1992
| 容器連結部 表示 | その他 | 試験方法はJIS T 7201-1：1999 5.5による。 | 目視確認 | JIS T 7201-1：1999 | 吸入麻酔システム－第1部 麻酔器(本体） | ISO 5358：1992
| ホース連結部 受入口 構造 | その他 | 試験方法はJIS T 7201-1：1999 6.1による。 | 目視確認 | JIS T 7201-1：1999 | 吸入麻酔システム－第1部 麻酔器(本体） | ISO 5358：1992
| ホース連結部 ガスの逆流 | M25.A11.B3.6? | 試験方法はJIS T 7201-1：1999 6.2による。 | 流量計 | JIS T 7201-1：1999 | 吸入麻酔システム－第1部 麻酔器(本体） | ISO 5358：1992
| ホース連結部 ガス別特定 | その他 | 試験方法はJIS T 7201-1：1999 6.3による。 | 目視確認 | JIS T 7201-1：1999 | 吸入麻酔システム－第1部 麻酔器(本体） | ISO 5358：1992
| 圧力計と圧・容器表示器 ボンベ 目盛 | その他 | 試験方法はJIS T 7201-1：1999 7.1.1による。 | 目視確認 | JIS T 7201-1：1999 | 吸入麻酔システム－第1部 麻酔器(本体） | ISO 5358：1992
| 圧力計と圧・容器表示器 ボンベ圧力 | その他 | 試験方法はJIS T 7201-1：1999 7.1.2による。 | 目視確認 | JIS T 7201-1：1999 | 吸入麻酔システム－第1部 麻酔器(本体） | ISO 5358：1992
| 圧力計と圧・容器表示器 医療ガス配管 目盛 | その他 | 試験方法はJIS T 7201-1：1999 7.1.3による。 | 目視確認 | JIS T 7201-1：1999 | 吸入麻酔システム－第1部 麻酔器(本体） | ISO 5358：1992
| 圧力計と圧・容器表示器 単位 | その他 | 試験方法はJIS T 7201-1：1999 7.1.4による。 | 目視確認 | JIS T 7201-1：1999 | 吸入麻酔システム－第1部 麻酔器(本体） | ISO 5358：1992
| 圧力計と圧・容器表示器 最大誤差 | M25.A11.B3.6? | 試験方法はJIS T 7201-1：1999 7.1.5による。 | 圧力計 | JIS T 7201-1：1999 | 吸入麻酔システム－第1部 麻酔器(本体） | ISO 5358：1992
| 圧力計と圧・容器表示器 単一故障状態 | その他 | 試験方法はJIS T 7201-1：1999 7.1.6による。 | 目視確認 | JIS T 7201-1：1999 | 吸入麻酔システム－第1部 麻酔器(本体） | ISO 5358：1992
| アナログ目盛付計器 スパン角度 | M25.A11.B3.3? | 試験方法はJIS T 7201-1：1999 7.2.1による。 | 形状測定器 | JIS T 7201-1：1999 | 吸入麻酔システム－第1部 麻酔器(本体） | ISO 5358：1992
| アナログ目盛付計器 針の表示端 | その他 | 試験方法はJIS T 7201-1：1999 7.2.2による。 | 目視確認 | JIS T 7201-1：1999 | 吸入麻酔システム－第1部 麻酔器(本体） | ISO 5358：1992
| アナログ目盛付計器 目盛の長さ | M25.A11.B3.3? | 試験方法はJIS T 7201-1：1999 7.2.3による。 | デジタルノギス | JIS T 7201-1：1999 | 吸入麻酔システム－第1部 麻酔器(本体） | ISO 5358：1992
| 圧力調整器 自動圧力調整システム | その他 | 試験方法はJIS T 7201-1：1999 8.1による。 | 目視確認 | JIS T 7201-1：1999 | 吸入麻酔システム－第1部 麻酔器(本体） | ISO 5358：1992
| 圧力調整器 動作確認 | その他 | 試験方法はJIS T 7201-1：1999 8.2による。 | 目視確認 | JIS T 7201-1：1999 | 吸入麻酔システム－第1部 麻酔器(本体） | ISO 5358：1992
| 圧力調整器 安全弁 | その他 | 試験方法はJIS T 7201-1：1999 8.3による。 | 目視確認 | JIS T 7201-1：1999 | 吸入麻酔システム－第1部 麻酔器(本体） | ISO 5358：1992
| 麻酔器内ガス配管 2倍の圧力 | M25.A11.B3.6? | 試験方法はJIS T 7201-1：1999 9.1による。 | 圧力計 | JIS T 7201-1：1999 | 吸入麻酔システム－第1部 麻酔器(本体） | ISO 5358：1992
| 麻酔器内ガス配管 ガス漏れ | M25.A11.B3.6? | 試験方法はJIS T 7201-1：1999 9.2による。 | 流量計 | JIS T 7201-1：1999 | 吸入麻酔システム－第1部 麻酔器(本体） | ISO 5358：1992
| 麻酔器内ガス配管 配管からの漏れ | M25.A11.B3.6? | 試験方法はJIS T 7201-1：1999 9.3による。 | 流量計（±10%の精度） 圧力計（±0.01KPaの精度） | JIS T 7201-1：1999 | 吸入麻酔システム－第1部 麻酔器(本体） | ISO 5358：1992
| 麻酔器内ガス配管 識別コード | その他 | 試験方法はJIS T 7201-1：1999 9.4による。 | 目視確認 | JIS T 7201-1：1999 | 吸入麻酔システム－第1部 麻酔器(本体） | ISO 5358：1992
| 麻酔器内ガス配管 部材 | その他 | 試験方法はJIS T 7201-1：1999 9.5による。 | 目視確認 | JIS T 7201-1：1999 | 吸入麻酔システム－第1部 麻酔器(本体） | ISO 5358：1992
| 流量調整装置 種類 | その他 | 試験方法はJIS T 7201-1：1999 10.1による。 | 目視確認 | JIS T 7201-1：1999 | 吸入麻酔システム－第1部 麻酔器(本体） | ISO 5358：1992
| 流量調整装置 流量変化範囲 | その他 | 試験方法はJIS T 7201-1：1999 10.2による。 | タイマー 流量計 | JIS T 7201-1：1999 | 吸入麻酔システム－第1部 麻酔器(本体） | ISO 5358：1992
| 流量調整装置 回転方向 | その他 | 試験方法はJIS T 7201-1：1999 10.3による。 | 目視確認 | JIS T 7201-1：1999 | 吸入麻酔システム－第1部 麻酔器(本体） | ISO 5358：1992
| 流量調整装置 回転角度 | M25.A11.B3.3? | 試験方法はJIS T 7201-1：1999 10.4による。 | 形状測定器 | JIS T 7201-1：1999 | 吸入麻酔システム－第1部 麻酔器(本体） | ISO 5358：1992
| 流量調整装置 他の装置からの漏れ | M25.A11.B3.6? | 試験方法はJIS T 7201-1：1999 10.5による。 | タイマー 流量計 | JIS T 7201-1：1999 | 吸入麻酔システム－第1部 麻酔器(本体） | ISO 5358：1992
| 流量調整装置 位置 | その他 | 試験方法はJIS T 7201-1：1999 10.6による。 | 目視確認 | JIS T 7201-1：1999 | 吸入麻酔システム－第1部 麻酔器(本体） | ISO 5358：1992
| 流量調整装置 表示 | その他 | 試験方法はJIS T 7201-1：1999 10.7による。 | 目視確認 | JIS T 7201-1：1999 | 吸入麻酔システム－第1部 麻酔器(本体） | ISO 5358：1992
| 流量調整装置 構造 | その他 | 試験方法はJIS T 7201-1：1999 10.8による。 | 目視確認 | JIS T 7201-1：1999 | 吸入麻酔システム－第1部 麻酔器(本体） | ISO 5358：1992
| 流量調整装置 ノブ | M25.A11.B3.3? | 試験方法はJIS T 7201-1：1999 10.9による。 | デジタルノギス | JIS T 7201-1：1999 | 吸入麻酔システム－第1部 麻酔器(本体） | ISO 5358：1992
| 流量調整装置 軸方向への荷重 | M25.A11.B13.1？ | 試験方法はJIS T 7201-1：1999 10.10による。 | プッシュプルゲージ 専用ジグ | JIS T 7201-1：1999 | 吸入麻酔システム－第1部 麻酔器(本体） | ISO 5358：1992
| 流量計（フローメータ） 静電気帯電対策 | その他 | 試験方法はJIS T 7201-1：1999 11.1による。 | 目視確認 | JIS T 7201-1：1999 | 吸入麻酔システム－第1部 麻酔器(本体） | ISO 5358：1992
| 流量計（フローメータ） 目盛単位 | その他 | 試験方法はJIS T 7201-1：1999 11.2による。 | 目視確認 | JIS T 7201-1：1999 | 吸入麻酔システム－第1部 麻酔器(本体） | ISO 5358：1992
| 流量計（フローメータ） 目盛精度 | M25.A11.B3.6? | 試験方法はJIS T 7201-1：1999 11.3による。 | 流量計 | JIS T 7201-1：1999 | 吸入麻酔システム－第1部 麻酔器(本体） | ISO 5358：1992
| 流量計（フローメータ） 酸素の供給位置 | その他 | 試験方法はJIS T 7201-1：1999 11.4による。 | 目視確認 | JIS T 7201-1：1999 | 吸入麻酔システム－第1部 麻酔器(本体） | ISO 5358：1992
| 流量計（フローメータ） 酸素流量計位置 | その他 | 試験方法はJIS T 7201-1：1999 11.5による。 | 目視確認 | JIS T 7201-1：1999 | 吸入麻酔システム－第1部 麻酔器(本体） | ISO 5358：1992
| 流量計（フローメータ） フロート位置 | その他 | 試験方法はJIS T 7201-1：1999 11.6による。 | 目視確認 | JIS T 7201-1：1999 | 吸入麻酔システム－第1部 麻酔器(本体） | ISO 5358：1992
| 流量計（フローメータ） フロートの読み取り方 | その他 | 試験方法はJIS T 7201-1：1999 11.7による。 | 目視確認 | JIS T 7201-1：1999 | 吸入麻酔システム－第1部 麻酔器(本体） | ISO 5358：1992
| ガス混合器 酸素濃度 | その他 | 試験方法はJIS T 7201-1：1999 12.1による。 | 目視確認 | JIS T 7201-1：1999 | 吸入麻酔システム－第1部 麻酔器(本体） | ISO 5358：1992
| ガス混合器 酸素濃度の表示位置 | その他 | 試験方法はJIS T 7201-1：1999 12.2による。 | 目視確認 | JIS T 7201-1：1999 | 吸入麻酔システム－第1部 麻酔器(本体） | ISO 5358：1992
| ガス混合器 流量調節装置 | M25.A11.B3.6? | 試験方法はJIS T 7201-1：1999 12.3による。 | 流量計 | JIS T 7201-1：1999 | 吸入麻酔システム－第1部 麻酔器(本体） | ISO 5358：1992
| ガス混合器 酸素濃度 | M25.A11.B3.6? | 試験方法はJIS T 7201-1：1999 12.4による。 | 酸素濃度計 | JIS T 7201-1：1999 | 吸入麻酔システム－第1部 麻酔器(本体） | ISO 5358：1992
| ガス混合器 ガス名表示 | その他 | 試験方法はJIS T 7201-1：1999 12.5による。 | 目視確認 | JIS T 7201-1：1999 | 吸入麻酔システム－第1部 麻酔器(本体） | ISO 5358：1992
| ガス混合器 ガス交さ（叉）汚染試験 | M25.A11.B3.6? | 試験方法はJIS T 7201-1：1999 12.6による。 | ストップウォッチ | JIS T 7201-1：1999 | 吸入麻酔システム－第1部 麻酔器(本体） | ISO 5358：1992
| 気化器 構造 | その他 | 試験方法はJIS T 7201-1：1999 13.1.1による。 | 目視確認 | JIS T 7201-1：1999 | 吸入麻酔システム－第1部 麻酔器(本体） | ISO 5358：1992
| 気化器 円錐接合 | M25.A11.B3.3? | 試験方法はJIS T 7201-1：1999 13.1.2による。 | デジタルノギス | JIS T 7201-1：1999 | 吸入麻酔システム－第1部 麻酔器(本体） | ISO 5358：1992
| 気化器 ガスの方向 | その他 | 試験方法はJIS T 7201-1：1999 13.1.3による。 | 目視確認 | JIS T 7201-1：1999 | 吸入麻酔システム－第1部 麻酔器(本体） | ISO 5358：1992
| 濃度校正目盛付き気化器 目盛 | その他 | 試験方法はJIS T 7201-1：1999 13.2.1による。 | 目視確認 | JIS T 7201-1：1999 | 吸入麻酔システム－第1部 麻酔器(本体） | ISO 5358：1992
| 濃度校正目盛付き気化器 ガス流量 | M25.A11.B3.6? | 試験方法はJIS T 7201-1：1999 13.2.2による。 | 流量計 | JIS T 7201-1：1999 | 吸入麻酔システム－第1部 麻酔器(本体） | ISO 5358：1992
| 濃度校正目盛付き気化器 調整ダイアル | その他 | 試験方法はJIS T 7201-1：1999 13.2.3による。 | 目視確認 | JIS T 7201-1：1999 | 吸入麻酔システム－第1部 麻酔器(本体） | ISO 5358：1992
| 濃度校正目盛付き気化器 気化器内汚染防止 | その他 | 試験方法はJIS T 7201-1：1999 13.2.4による。 | 目視確認 | JIS T 7201-1：1999 | 吸入麻酔システム－第1部 麻酔器(本体） | ISO 5358：1992
| 濃度校正目盛付き気化器 指示器 | その他 | 試験方法はJIS T 7201-1：1999 13.2.5による。 | 目視確認 | JIS T 7201-1：1999 | 吸入麻酔システム－第1部 麻酔器(本体） | ISO 5358：1992
| 濃度校正目盛付き気化器 回転方向 | その他 | 試験方法はJIS T 7201-1：1999 13.2.6による。 | 目視確認 | JIS T 7201-1：1999 | 吸入麻酔システム－第1部 麻酔器(本体） | ISO 5358：1992
| 濃度校正目盛付き気化器 流出ガス濃度 | M25.A11.B3.6? | 試験方法はJIS T 7201-1：1999 13.2.7による。 | ガス濃度測定装置 | JIS T 7201-1：1999 | 吸入麻酔システム－第1部 麻酔器(本体） | ISO 5358：1992
| 濃度校正目盛付き気化器 流出濃度変動 | M25.A11.B3.6? | 試験方法はJIS T 7201-1：1999 13.2.8による。 | ガス濃度測定装置 | JIS T 7201-1：1999 | 吸入麻酔システム－第1部 麻酔器(本体） | ISO 5358：1992
| 濃度校正目盛付き気化器 最高液量レベル | その他 | 試験方法はJIS T 7201-1：1999 13.2.9による。 | 目視確認 | JIS T 7201-1：1999 | 吸入麻酔システム－第1部 麻酔器(本体） | ISO 5358：1992
| 濃度校正目盛付き気化器 ラベル | その他 | 試験方法はJIS T 7201-1：1999 13.2.10による。 | 目視確認 | JIS T 7201-1：1999 | 吸入麻酔システム－第1部 麻酔器(本体） | ISO 5358：1992
| 濃度校正目盛付き気化器 名称表示 | その他 | 試験方法はJIS T 7201-1：1999 13.2.11による。 | 目視確認 | JIS T 7201-1：1999 | 吸入麻酔システム－第1部 麻酔器(本体） | ISO 5358：1992
| ガス共通流出口 コネクタ | M25.A11.B3.3? | 試験方法はJIS T 7201-1：1999 14.1による。 | 形状測定器 | JIS T 7201-1：1999 | 吸入麻酔システム－第1部 麻酔器(本体） | ISO 5358：1992
| ガス共通流出口 構造 | M25.A11.B13.3?＆B13.18? | 試験方法はJIS T 7201-1：1999 14.2による。 | 曲げ試験機 トルク試験機 専用ジグ | JIS T 7201-1：1999 | 吸入麻酔システム－第1部 麻酔器(本体） | ISO 5358：1992
| ガス共通流出口 ねじ式耐重量性コネクタ | M25.A11.B13.3?＆B13.18? | 試験方法はJIS T 7201-1：1999 14.3による。 | 曲げ試験機 トルク試験機 専用ジグ | JIS T 7201-1：1999 | 吸入麻酔システム－第1部 麻酔器(本体） | ISO 5358：1992
| 動力用ガス出口 ガス別特定コネクタ | その他 | 試験方法はJIS T 7201-1：1999 15.1による。 | 目視確認 | JIS T 7201-1：1999 | 吸入麻酔システム－第1部 麻酔器(本体） | ISO 5358：1992
| 動力用ガス出口 セルフシーリング | その他 | 試験方法はJIS T 7201-1：1999 15.2による。 | 目視確認 | JIS T 7201-1：1999 | 吸入麻酔システム－第1部 麻酔器(本体） | ISO 5358：1992
| 酸素フラッシュ 機能 | その他 | 試験方法はJIS T 7201-1：1999 16.1による。 | 目視確認 | JIS T 7201-1：1999 | 吸入麻酔システム－第1部 麻酔器(本体） | ISO 5358：1992
| 酸素フラッシュ コントロール | その他 | 試験方法はJIS T 7201-1：1999 16.2による。 | 目視確認 | JIS T 7201-1：1999 | 吸入麻酔システム－第1部 麻酔器(本体） | ISO 5358：1992
| 酸素フラッシュ 操作性 | その他 | 試験方法はJIS T 7201-1：1999 16.3による。 | 目視確認 | JIS T 7201-1：1999 | 吸入麻酔システム－第1部 麻酔器(本体） | ISO 5358：1992
| 酸素フラッシュ 流量 | M25.A11.B3.6? | 試験方法はJIS T 7201-1：1999 16.4による。 | 流量計 | JIS T 7201-1：1999 | 吸入麻酔システム－第1部 麻酔器(本体） | ISO 5358：1992
| 酸素フラッシュ 動作時圧力 | M25.A11.B3.6? | 試験方法はJIS T 7201-1：1999 16.5による。 | 圧力計 | JIS T 7201-1：1999 | 吸入麻酔システム－第1部 麻酔器(本体） | ISO 5358：1992
| 酸素フラッシュ 表示 | その他 | 試験方法はJIS T 7201-1：1999 16.6による。 | 目視確認 | JIS T 7201-1：1999 | 吸入麻酔システム－第1部 麻酔器(本体） | ISO 5358：1992
| 酸素供給圧警報装置 機能 | その他 | 試験方法はJIS T 7201-1：1999 17.1.1による。 | 目視確認 | JIS T 7201-1：1999 | 吸入麻酔システム－第1部 麻酔器(本体） | ISO 5358：1992
| 酸素供給圧警報装置 音圧 | M25.A11.B15.1? | 試験方法はJIS T 7201-1：1999 17.1.2による。 | 騒音計 | JIS T 7201-1：1999 JIS Z 8731：1983 JIS Z 8733：1987 | 吸入麻酔システム－第1部 麻酔器(本体） 騒音レベル測定方法 一般の音場における音響パワーレベル測定方法 | ISO 5358：1992
| 酸素供給圧警報装置 警報の構造 | その他 | 試験方法はJIS T 7201-1：1999 17.1.3による。 | 目視確認 | JIS T 7201-1：1999 | 吸入麻酔システム－第1部 麻酔器(本体） | ISO 5358：1992
| 酸素供給圧警報装置 ガス動力源 | その他 | 試験方法はJIS T 7201-1：1999 17.1.4による。 | 目視確認 | JIS T 7201-1：1999 | 吸入麻酔システム－第1部 麻酔器(本体） | ISO 5358：1992
| 酸素供給圧警報装置 停電時の動作 | その他 | 試験方法はJIS T 7201-1：1999 17.1.5による。 | 目視確認 | JIS T 7201-1：1999 | 吸入麻酔システム－第1部 麻酔器(本体） | ISO 5358：1992
| 酸素供給圧警報装置 可視警報 | その他 | 試験方法はJIS T 7201-1：1999 17.1.6による。 | 目視確認 | JIS T 7201-1：1999 | 吸入麻酔システム－第1部 麻酔器(本体） | ISO 5358：1992
| 酸素以外のガス遮断装置（酸素圧不良時の安全装置） 機能 | その他 | 試験方法はJIS T 7201-1：1999 17.2.1による。 | 目視確認 | JIS T 7201-1：1999 | 吸入麻酔システム－第1部 麻酔器(本体） | ISO 5358：1992
| 酸素以外のガス遮断装置（酸素圧不良時の安全装置） 構造 | その他 | 試験方法はJIS T 7201-1：1999 17.2.2による。 | 目視確認 | JIS T 7201-1：1999 | 吸入麻酔システム－第1部 麻酔器(本体） | ISO 5358：1992
| 酸素以外のガス遮断装置（酸素圧不良時の安全装置） リセット時 | その他 | 試験方法はJIS T 7201-1：1999 17.2.3による。 | 目視確認 | JIS T 7201-1：1999 | 吸入麻酔システム－第1部 麻酔器(本体） | ISO 5358：1992
| 酸素濃度計 | その他 | 試験方法はJIS T 7201-1：1999 17.3による。 | 目視確認 | JIS T 7201-1：1999 JIS T 7203：1989 | 吸入麻酔システム－第1部 麻酔器(本体） 医用酸素濃度計 | ISO 5358：1992
| 再使用可能なバッグ | その他 | 8.で規定する製造業者が推奨する使用期限内であれば，この規格の要求事項に適合するものとする。 | 目視確認 | JIS T 7201-3：2005 | 吸入麻酔システム－第3部：麻酔用呼吸バッグ | ISO 5362：2000
| 漏れ | M25.A11.B3.6? | 試験方法はJIS T 7201-3：2005 4.3による。 | おす円錐コネクタ 安全かご 流量計 | JIS T 7201-3：2005 | 吸入麻酔システム－第3部：麻酔用呼吸バッグ | ISO 5362：2000
| 容積 | M25.A11.B3.6? | 試験方法はJIS T 7201-3：2005 4.4による。 | 水槽 23±2℃に維持された水 | JIS T 7201-3：2005 | 吸入麻酔システム－第3部：麻酔用呼吸バッグ | ISO 5362：2000
| 単純首 | M25.A11.B3.3? | 試験方法はJIS T 7201-3：2005 4.5.1.2による。 | 15㎜若しくは22㎜おす円すいコネクタ | JIS T 7201-3：2005 | 吸入麻酔システム－第3部：麻酔用呼吸バッグ | ISO 5362：2000
| 単純首 | M25.A11.B13.1? | 試験方法はJIS T 7201-3：2005 4.5.1.3による。 | 22㎜おす円すいコネクタ 引張試験機 専用ジグ 恒温室23±2℃ | JIS T 7201-3：2005 | 吸入麻酔システム－第3部：麻酔用呼吸バッグ | ISO 5362：2000
| アダプタ付き首 | M25.A11.B13.1? | 試験方法はJIS T 7201-3：2005 4.5.1.4による。 | 引張試験機 専用ジグ 恒温室23±2℃ | JIS T 7201-3：2005 | 吸入麻酔システム－第3部：麻酔用呼吸バッグ | ISO 5362：2000
| テール | M25.A11.B3.3? | 試験方法はJIS T 7201-3：2005 4.5.2による。 | デジタルノギス | JIS T 7201-3：2005 | 吸入麻酔システム－第3部：麻酔用呼吸バッグ | ISO 5362：2000
| バッグを膨張させるのに必要な圧力への耐性（圧力） | M25.A11.B3.6? | 試験方法はJIS T 7201-3：2005 4.6.1による。 | 圧力計 | JIS T 7201-3：2005 | 吸入麻酔システム－第3部：麻酔用呼吸バッグ | ISO 5362：2000
| バッグを膨張させるのに必要な圧力への耐性（体積） | M25.A11.B3.6? | 試験方法はJIS T 7201-3：2005 4.6.2による。 | 圧力計 | JIS T 7201-3：2005 | 吸入麻酔システム－第3部：麻酔用呼吸バッグ | ISO 5362：2000
| 帯電防止 | M25.A11.B3.6? | 試験方法はJIS T 7201-3：2005 5による。 | 圧力計 | JIS T 7201-3：2005 | 吸入麻酔システム－第3部：麻酔用呼吸バッグ | ISO 5362：2000
| 再使用可能な呼吸管 | M25.A11.B3.6? | 再使用可能な呼吸管は，8.2に規定する製品寿命を通じて，この条件に準拠しなければならない。 | 圧力計 | JIS T 7201-4：2005 | 吸入麻酔システム－第4部：麻酔器用及び人工呼吸器用の呼吸管 | ISO 5367：2000
| 材質 | M26.A7.B9.2? | 製造業者が推奨する準備後で使用できる状態の呼吸管は，JIS T 0993-1に準拠しなければならない。 | 生物学的試験 | JIS T 7201-4：2005 | 吸入麻酔システム－第4部：麻酔器用及び人工呼吸器用の呼吸管 | ISO 5367：2000
| 形状 | その他 | 試験方法はJIS T 7201-4：2005 4.3による。 | 目視確認 | JIS T 7201-4：2005 | 吸入麻酔システム－第4部：麻酔器用及び人工呼吸器用の呼吸管 | ISO 5367：2000
| 寸法 | M25.A11.B3.3? | 試験方法はJIS T 7201-4：2005 4.4.1～4.4.3による。 | 形状測定器 | JIS T 7201-4：2005 | 吸入麻酔システム－第4部：麻酔器用及び人工呼吸器用の呼吸管 | ISO 5367：2000
| 空気流に対する抵抗測定 | M25.A11.B3.6? | 試験方法はJIS T 7201-4：2005 4.5.1～4.5.3による。 | 流量計 圧力測定装置 緩衝タンク 接続アダプタ | JIS T 7201-4：2005 | 吸入麻酔システム－第4部：麻酔器用及び人工呼吸器用の呼吸管 | ISO 5367：2000
| 接続方法 | M25.A11.B3.3? | 試験方法はJIS T 7201-4：2005 4.6.1～4.6.3による。 | 引張試験機 専用ジグ デジタルノギス | JIS T 7201-4：2005 | 吸入麻酔システム－第4部：麻酔器用及び人工呼吸器用の呼吸管 | ISO 5367：2000
| アダプタ | M25.A11.B13.1? | 試験方法はJIS T 7201-4：2005 4.6.2による。 | 引張試験機 専用ジグ | JIS T 7201-4：2005 | 吸入麻酔システム－第4部：麻酔器用及び人工呼吸器用の呼吸管 | ISO 5367：2000
| 組込み形両端 | M25.A11.B13.1? | 試験方法はJIS T 7201-4：2005 4.6.3による。 | 引張試験機 専用ジグ | JIS T 7201-4：2005 | 吸入麻酔システム－第4部：麻酔器用及び人工呼吸器用の呼吸管 | ISO 5367：2000
| Yピースと接続される呼吸管 | その他 | 試験方法はJIS T 7201-4：2005 4.6.4による。 | 目視確認 | JIS T 7201-4：2005 | 吸入麻酔システム－第4部：麻酔器用及び人工呼吸器用の呼吸管 | ISO 5367：2000
| 漏れ | M25.A11.B3.6? | 試験方法はJIS T 7201-4：2005 4.7.1～4.7.6による。 | 流量計 | JIS T 7201-4：2005 | 吸入麻酔システム－第4部：麻酔器用及び人工呼吸器用の呼吸管 | ISO 5367：2000
| 屈曲による抵抗の上昇 | M25.A11.B3.6? | 試験方法はJIS T 7201-4：2005 4.7.1～4.7.6による。 | 2.5㎝の金属円筒 一対のおもり 流量測定装置 圧力測定装置 緩衝タンク 製造業者で規定されている流量を（42±3）℃で呼吸管の端へ流す方法 | JIS T 7201-4：2005 | 吸入麻酔システム－第4部：麻酔器用及び人工呼吸器用の呼吸管 | ISO 5367：2000
| コンプライアンス | M25.A11.B3.6? | 試験方法はJIS T 7201-4：2005 4.7.1～4.7.6による。 | （6±0.3）kPaのゲージ圧へと空気で呼吸管を膨張させ，必要空気量を記録する方法 圧力測定装置 呼吸管の長さに沿った自由な動きの確定方法 | JIS T 7201-4：2005 | 吸入麻酔システム－第4部：麻酔器用及び人工呼吸器用の呼吸管 | ISO 5367：2000
| 帯電防止 | その他 | 試験方法はJIS T 7201-4：2005 5による。 | 目視確認 | JIS T 7201-4：2005 | 吸入麻酔システム－第4部：麻酔器用及び人工呼吸器用の呼吸管 | ISO 5367：2000
| コネクタ | M25.A11.B3.3? | 試験方法はJIS T 7201-5：1999 4.1.1～4.1.8による。 | 形状測定器 | JIS T 7201-5：1999 | 吸入麻酔システム－第5部：麻酔用循環式呼吸回路 | ISO 8835-2：1993
| 導電性 | その他 | 試験方法はJIS T 7201-5：1999 4.2.1～4.2.2による。 | 目視確認 | JIS T 7201-5：1999 | 吸入麻酔システム－第5部：麻酔用循環式呼吸回路 | ISO 8835-2：1993
| 材質 | その他 | 試験方法はJIS T 7201-5：1999 4.3による。 | 目視確認 | JIS T 7201-5：1999 | 吸入麻酔システム－第5部：麻酔用循環式呼吸回路 | ISO 8835-2：1993
| ガス漏れ | M25.A11.B3.6? | 試験方法はJIS T 7201-5：1999 5.1による。 | 流量計 圧力測定装置 | JIS T 7201-5：1999 | 吸入麻酔システム－第5部：麻酔用循環式呼吸回路 | ISO 8835-2：1993
| 呼気抵抗 | M25.A11.B3.6? | 試験方法はJIS T 7201-5：1999 5.2による。 | 流量計 圧力測定装置 | JIS T 7201-5：1999 | 吸入麻酔システム－第5部：麻酔用循環式呼吸回路 | ISO 8835-2：1993
| 吸気抵抗 | M25.A11.B3.6? | 試験方法はJIS T 7201-5：1999 5.3による。 | 流量計 圧力測定装置 | JIS T 7201-5：1999 | 吸入麻酔システム－第5部：麻酔用循環式呼吸回路 | ISO 8835-2：1993
| APL弁 動きの方向 | その他 | 試験方法はJIS T 7201-5：1999 6.1による。 | 目視確認 | JIS T 7201-5：1999 | 吸入麻酔システム－第5部：麻酔用循環式呼吸回路 | ISO 8835-2：1993
| APL弁 気流抵抗 | M25.A11.B3.6? | 試験方法はJIS T 7201-5：1999 6.2による。 | 流量計 圧力測定器 | JIS T 7201-5：1999 | 吸入麻酔システム－第5部：麻酔用循環式呼吸回路 | ISO 8835-2：1993
| APL弁 ガス漏れ | M25.A11.B3.6? | 試験方法はJIS T 7201-5：1999 6.3による。 | 流量計 圧力測定器 | JIS T 7201-5：1999 | 吸入麻酔システム－第5部：麻酔用循環式呼吸回路 | ISO 8835-2：1993
| 循環式二酸化炭素（炭酸ガス）吸収装置 構造 | その他 | 試験方法はJIS T 7201-5：1999 7.1.1～7.1.2による。 | 目視確認 | JIS T 7201-5：1999 | 吸入麻酔システム－第5部：麻酔用循環式呼吸回路 | ISO 8835-2：1993
| 循環式二酸化炭素（炭酸ガス）吸収装置のバイパス機構 | その他 | 試験方法はJIS T 7201-5：1999 7.2.1～7.2.4による。 | 目視確認 | JIS T 7201-5：1999 | 吸入麻酔システム－第5部：麻酔用循環式呼吸回路 | ISO 8835-2：1993
| ガス漏れ | M25.A11.B3.6? | 試験方法はJIS T 7201-5：1999 7.3.1～7.3.2による。 | 流量計 圧力測定器 | JIS T 7201-5：1999 | 吸入麻酔システム－第5部：麻酔用循環式呼吸回路 | ISO 8835-2：1993
| 循環式二酸化炭素（炭酸ガス）吸収装置の呼気抵抗 | M25.A11.B3.6? | 試験方法はJIS T 7201-5：1999 7.4による。 | 流量計 圧力測定器 | JIS T 7201-5：1999 | 吸入麻酔システム－第5部：麻酔用循環式呼吸回路 | ISO 8835-2：1993
| 循環式二酸化炭素（炭酸ガス）吸収装置の吸気抵抗 | M25.A11.B3.6? | 試験方法はJIS T 7201-5：1999 7.5による。 | 流量計 圧力測定器 | JIS T 7201-5：1999 | 吸入麻酔システム－第5部：麻酔用循環式呼吸回路 | ISO 8835-2：1993
| 一方向弁 | その他 | 試験方法はJIS T 7201-5：1999 8による。 | 目視確認 | JIS T 7201-5：1999 | 吸入麻酔システム－第5部：麻酔用循環式呼吸回路 | ISO 8835-2：1993
| 気流抵抗 | M25.A11.B3.6? | 試験方法はJIS T 7201-5：1999 8.1による。 | 流量計 圧力測定器 | JIS T 7201-5：1999 | 吸入麻酔システム－第5部：麻酔用循環式呼吸回路 | ISO 8835-2：1993
| 逆流及び脱落 | M25.A11.B3.6? | 試験方法はJIS T 7201-5：1999 8.2による。 | 流量計 圧力測定器 | JIS T 7201-5：1999 | 吸入麻酔システム－第5部：麻酔用循環式呼吸回路 | ISO 8835-2：1993
| 開放圧 | M25.A11.B3.6? | 試験方法はJIS T 7201-5：1999 8.3による。 | 流量計 圧力測定器 | JIS T 7201-5：1999 | 吸入麻酔システム－第5部：麻酔用循環式呼吸回路 | ISO 8835-2：1993
| 吸気弁及び呼気弁 | M25.A11.B3.6? | 試験方法はJIS T 7201-5：1999 8.4による。 | 流量計 圧力測定器 | JIS T 7201-5：1999 | 吸入麻酔システム－第5部：麻酔用循環式呼吸回路 | ISO 8835-2：1993
| 圧モニタ及び酸素濃度計 | その他 | 試験方法はJIS T 7201-5：1999 9.1～9.3による。 | 目視確認 | JIS T 7201-5：1999 | 吸入麻酔システム－第5部：麻酔用循環式呼吸回路 | ISO 8835-2：1993
| 呼吸回路構成要素の位置 | その他 | 試験方法はJIS T 7201-5：1999 10.1～10.4による。 | 目視確認 | JIS T 7201-5：1999 | 吸入麻酔システム－第5部：麻酔用循環式呼吸回路 | ISO 8835-2：1993

## 【40】医療用加湿器
No. | 試験項目 | JAB試験所認定範囲分類 | 試験内容 | 使用する機器 | 国内適用規格 | 国内適用規格名称 | 海外適用規格 | 実施すべきか ◎MUST（必ず） △WANT（できれば） ×自社製品該当なし
| 一般的要求事項 | M21.36 | 試験方法はJIS T 7207：2005 1.4による。 | 別途 | JIS T 7207：2005 JIS T 0601-1：1999 | 医療用加湿器－加湿システムの一般的要求事項 医用電気機器－第１部：基礎安全及び基本性能に関する一般要求事項 | ISO 8185：1997 IEC60601-1：1988
| 試験に関する一般的要求事項 | M21.36 | 試験方法はJIS T 7207：2005 1.5による。 | 別途 | JIS T 7207：2005 JIS T 0601-1：1999 | 医療用加湿器－加湿システムの一般的要求事項 医用電気機器－第１部：基礎安全及び基本性能に関する一般要求事項 | ISO 8185：1997 IEC60601-1：1988 |  | ◎MUST（必ず）
| 分類 | M21.36 | 試験方法はJIS T 7207：2005 1.6による。 | 別途 | JIS T 7207：2005 JIS T 0601-1：1999 | 医療用加湿器－加湿システムの一般的要求事項 医用電気機器－第１部：基礎安全及び基本性能に関する一般要求事項 | ISO 8185：1997 IEC60601-1：1988 |  | △WANT（できれば）
| 標識，表示，及び文書 | M21.36 | 試験方法はJIS T 7207：2005 1.7による。 | 別途 | JIS T 7207：2005 JIS T 0601-1：1999 | 医療用加湿器－加湿システムの一般的要求事項 医用電気機器－第１部：基礎安全及び基本性能に関する一般要求事項 | ISO 8185：1997 IEC60601-1：1988 |  | ×自社製品該当なし
| 電源入力 | M21.36 | 試験方法はJIS T 7207：2005 1.8による。 | 別途 | JIS T 7207：2005 JIS T 0601-1：1999 | 医療用加湿器－加湿システムの一般的要求事項 医用電気機器－第１部：基礎安全及び基本性能に関する一般要求事項 | ISO 8185：1997 IEC60601-1：1988
| 第2章 環境条件 基本的な安全の分類 | M21.36 | 試験方法はJIS T 7207：2005 2.1による。 | 別途 | JIS T 7207：2005 JIS T 0601-1：1999 | 医療用加湿器－加湿システムの一般的要求事項 医用電気機器－第１部：基礎安全及び基本性能に関する一般要求事項 | ISO 8185：1997 IEC60601-1：1988
| 第2章 環境条件 取り外し可能な保護手段 | M21.36 | 試験方法はJIS T 7207：2005 2.1による。 | 別途 | JIS T 7207：2005 JIS T 0601-1：1999 | 医療用加湿器－加湿システムの一般的要求事項 医用電気機器－第１部：基礎安全及び基本性能に関する一般要求事項 | ISO 8185：1997 IEC60601-1：1988
| 第2章 環境条件 環境条件 | M21.36 | 試験方法はJIS T 7207：2005 2.1による。 | 別途 | JIS T 7207：2005 JIS T 0601-1：1999 | 医療用加湿器－加湿システムの一般的要求事項 医用電気機器－第１部：基礎安全及び基本性能に関する一般要求事項 | ISO 8185：1997 IEC60601-1：1988
| 第3章 電撃の危険に対する保護 一般 | M21.36 | 試験方法はJIS T 7207：2005 3.1による。 | 別途 | JIS T 7207：2005 JIS T 0601-1：1999 | 医療用加湿器－加湿システムの一般的要求事項 医用電気機器－第１部：基礎安全及び基本性能に関する一般要求事項 | ISO 8185：1997 IEC60601-1：1988
| 第3章 電撃の危険に対する保護 分類に対する要求事項 | M21.36 | 試験方法はJIS T 7207：2005 3.2による。 | 別途 | JIS T 7207：2005 JIS T 0601-1：1999 | 医療用加湿器－加湿システムの一般的要求事項 医用電気機器－第１部：基礎安全及び基本性能に関する一般要求事項 | ISO 8185：1997 IEC60601-1：1988
| 第3章 電撃の危険に対する保護 電圧及び/又はエネルギーの制限 | M21.36 | 試験方法はJIS T 7207：2005 3.3による。 | 別途 | JIS T 7207：2005 JIS T 0601-1：1999 | 医療用加湿器－加湿システムの一般的要求事項 医用電気機器－第１部：基礎安全及び基本性能に関する一般要求事項 | ISO 8185：1997 IEC60601-1：1988
| 第3章 電撃の危険に対する保護 外装及び保護カバー | M21.36 | 試験方法はJIS T 7207：2005 3.4による。 | 別途 | JIS T 7207：2005 JIS T 0601-1：1999 | 医療用加湿器－加湿システムの一般的要求事項 医用電気機器－第１部：基礎安全及び基本性能に関する一般要求事項 | ISO 8185：1997 IEC60601-1：1988
| 第3章 電撃の危険に対する保護 分離 | M21.36 | 試験方法はJIS T 7207：2005 3.5による。 | 別途 | JIS T 7207：2005 JIS T 0601-1：1999 | 医療用加湿器－加湿システムの一般的要求事項 医用電気機器－第１部：基礎安全及び基本性能に関する一般要求事項 | ISO 8185：1997 IEC60601-1：1988
| 第3章 電撃の危険に対する保護 保護接地，機能接地及び等電位化 | M21.36 | 試験方法はJIS T 7207：2005 3.6による。 | 別途 | JIS T 7207：2005 JIS T 0601-1：1999 | 医療用加湿器－加湿システムの一般的要求事項 医用電気機器－第１部：基礎安全及び基本性能に関する一般要求事項 | ISO 8185：1997 IEC60601-1：1988
| 第3章 電撃の危険に対する保護 連続漏れ電流及び患者測定電流 | M21.36 | 試験方法はJIS T 7207：2005 3.7による。 | 別途 | JIS T 7207：2005 JIS T 0601-1：1999 | 医療用加湿器－加湿システムの一般的要求事項 医用電気機器－第１部：基礎安全及び基本性能に関する一般要求事項 | ISO 8185：1997 IEC60601-1：1988
| 第3章 電撃の危険に対する保護 耐電圧 | M21.36 | 試験方法はJIS T 7207：2005 3.8による。 | 別途 | JIS T 7207：2005 JIS T 0601-1：1999 | 医療用加湿器－加湿システムの一般的要求事項 医用電気機器－第１部：基礎安全及び基本性能に関する一般要求事項 | ISO 8185：1997 IEC60601-1：1988
| 第4章 機械的危険に対する保護 機械的強度 | M21.36 | 試験方法はJIS T 7207：2005 4.1による。 | 別途 | JIS T 7207：2005 JIS T 0601-1：1999 | 医療用加湿器－加湿システムの一般的要求事項 医用電気機器－第１部：基礎安全及び基本性能に関する一般要求事項 | ISO 8185：1997 IEC60601-1：1988
| 第4章 機械的危険に対する保護 動く部分 | M21.36 | 試験方法はJIS T 7207：2005 4.2による。 | 別途 | JIS T 7207：2005 JIS T 0601-1：1999 | 医療用加湿器－加湿システムの一般的要求事項 医用電気機器－第１部：基礎安全及び基本性能に関する一般要求事項 | ISO 8185：1997 IEC60601-1：1988
| 第4章 機械的危険に対する保護 表面，角及び縁 | M21.36 | 試験方法はJIS T 7207：2005 4.3による。 | 別途 | JIS T 7207：2005 JIS T 0601-1：1999 | 医療用加湿器－加湿システムの一般的要求事項 医用電気機器－第１部：基礎安全及び基本性能に関する一般要求事項 | ISO 8185：1997 IEC60601-1：1988
| 第4章 機械的危険に対する保護 正常な使用時における安定性 | M21.36 | 試験方法はJIS T 7207：2005 4.4による。 | 別途 | JIS T 7207：2005 JIS T 0601-1：1999 | 医療用加湿器－加湿システムの一般的要求事項 医用電気機器－第１部：基礎安全及び基本性能に関する一般要求事項 | ISO 8185：1997 IEC60601-1：1988
| 第4章 機械的危険に対する保護 飛散物 | M21.36 | 試験方法はJIS T 7207：2005 4.5による。 | 別途 | JIS T 7207：2005 JIS T 0601-1：1999 | 医療用加湿器－加湿システムの一般的要求事項 医用電気機器－第１部：基礎安全及び基本性能に関する一般要求事項 | ISO 8185：1997 IEC60601-1：1988
| 第4章 機械的危険に対する保護 振動及び騒音 | M21.36 | 試験方法はJIS T 7207：2005 4.6による。 | 別途 | JIS T 7207：2005 JIS T 0601-1：1999 | 医療用加湿器－加湿システムの一般的要求事項 医用電気機器－第１部：基礎安全及び基本性能に関する一般要求事項 | ISO 8185：1997 IEC60601-1：1988
| 第4章 機械的危険に対する保護 空気力及び水力 | M21.36 | 試験方法はJIS T 7207：2005 4.7による。 | 別途 | JIS T 7207：2005 JIS T 0601-1：1999 | 医療用加湿器－加湿システムの一般的要求事項 医用電気機器－第１部：基礎安全及び基本性能に関する一般要求事項 | ISO 8185：1997 IEC60601-1：1988
| 第4章 機械的危険に対する保護 懸垂機構 | M21.36 | 試験方法はJIS T 7207：2005 4.8による。 | 別途 | JIS T 7207：2005 JIS T 0601-1：1999 | 医療用加湿器－加湿システムの一般的要求事項 医用電気機器－第１部：基礎安全及び基本性能に関する一般要求事項 | ISO 8185：1997 IEC60601-1：1988
| 第5章 不要又は過度の放射による危険に対する保護 電磁両立性 | M21.36 | 試験方法はJIS T 7207：2005 5.1による。 | 別途 | JIS T 7207：2005 JIS T 0601-1：1999 | 医療用加湿器－加湿システムの一般的要求事項 医用電気機器－第１部：基礎安全及び基本性能に関する一般要求事項 | ISO 8185：1997 IEC60601-1：1988
| 第6章 可燃性麻酔剤の点火の危険に対する保護 場所及び基礎的要求事項 | M21.36 | 試験方法はJIS T 7207：2005 6.1による。 | 別途 | JIS T 7207：2005 JIS T 0601-1：1999 | 医療用加湿器－加湿システムの一般的要求事項 医用電気機器－第１部：基礎安全及び基本性能に関する一般要求事項 | ISO 8185：1997 IEC60601-1：1988
| 第6章 可燃性麻酔剤の点火の危険に対する保護 表示、附属文書 | M21.36 | 試験方法はJIS T 7207：2005 6.2による。 | 別途 | JIS T 7207：2005 JIS T 0601-1：1999 | 医療用加湿器－加湿システムの一般的要求事項 医用電気機器－第１部：基礎安全及び基本性能に関する一般要求事項 | ISO 8185：1997 IEC60601-1：1988
| 第6章 可燃性麻酔剤の点火の危険に対する保護 AP類及びAPG類機器に関する共通要求事項 | M21.36 | 試験方法はJIS T 7207：2005 6.3による。 | 別途 | JIS T 7207：2005 JIS T 0601-1：1999 | 医療用加湿器－加湿システムの一般的要求事項 医用電気機器－第１部：基礎安全及び基本性能に関する一般要求事項 | ISO 8185：1997 IEC60601-1：1988
| 第6章 可燃性麻酔剤の点火の危険に対する保護 AP類の機器、部分及び部品に関する要求事項及び試験 | M21.36 | 試験方法はJIS T 7207：2005 6.4による。 | 別途 | JIS T 7207：2005 JIS T 0601-1：1999 | 医療用加湿器－加湿システムの一般的要求事項 医用電気機器－第１部：基礎安全及び基本性能に関する一般要求事項 | ISO 8185：1997 IEC60601-1：1988
| 第6章 可燃性麻酔剤の点火の危険に対する保護 APG類の機器、部分及び部品に関する要求事項及び試験 | M21.36 | 試験方法はJIS T 7207：2005 6.5による。 | 別途 | JIS T 7207：2005 JIS T 0601-1：1999 | 医療用加湿器－加湿システムの一般的要求事項 医用電気機器－第１部：基礎安全及び基本性能に関する一般要求事項 | ISO 8185：1997 IEC60601-1：1988
| 第7章 過度の温度及びその他の危害に対する保護 過度の温度 | M21.36 | 試験方法はJIS T 7207：2005 7.1による。 | 別途 | JIS T 7207：2005 JIS T 0601-1：1999 | 医療用加湿器－加湿システムの一般的要求事項 医用電気機器－第１部：基礎安全及び基本性能に関する一般要求事項 | ISO 8185：1997 IEC60601-1：1988
| 第7章 過度の温度及びその他の危害に対する保護 過度の温度 | M21.36 | 試験方法はJIS T 7207：2005 7.2による。 | 別途 | JIS T 7207：2005 JIS T 0601-1：1999 | 医療用加湿器－加湿システムの一般的要求事項 医用電気機器－第１部：基礎安全及び基本性能に関する一般要求事項 | ISO 8185：1997 IEC60601-1：1988
| 第7章 過度の温度及びその他の危害に対する保護 過度の温度 | M21.36 | 試験方法はJIS T 7207：2005 7.3による。 | 別途 | JIS T 7207：2005 JIS T 0601-1：1999 | 医療用加湿器－加湿システムの一般的要求事項 医用電気機器－第１部：基礎安全及び基本性能に関する一般要求事項 | ISO 8185：1997 IEC60601-1：1988
| 第7章 過度の温度及びその他の危害に対する保護 火事の防止 | M21.36 | 試験方法はJIS T 7207：2005 7.4による。 | 別途 | JIS T 7207：2005 JIS T 0601-1：1999 | 医療用加湿器－加湿システムの一般的要求事項 医用電気機器－第１部：基礎安全及び基本性能に関する一般要求事項 | ISO 8185：1997 IEC60601-1：1988
| 第7章 過度の温度及びその他の危害に対する保護 あふれ，こぼれ，漏れ，湿気，液体の侵入，清掃，滅菌及び消毒 | M21.36 | 試験方法はJIS T 7207：2005 7.5による。 | 別途 | JIS T 7207：2005 JIS T 0601-1：1999 | 医療用加湿器－加湿システムの一般的要求事項 医用電気機器－第１部：基礎安全及び基本性能に関する一般要求事項 | ISO 8185：1997 IEC60601-1：1988
| 第7章 過度の温度及びその他の危害に対する保護 静電荷 | M21.36 | 試験方法はJIS T 7207：2005 7.6による。 | 別途 | JIS T 7207：2005 JIS T 0601-1：1999 | 医療用加湿器－加湿システムの一般的要求事項 医用電気機器－第１部：基礎安全及び基本性能に関する一般要求事項 | ISO 8185：1997 IEC60601-1：1988
| 第7章 過度の温度及びその他の危害に対する保護 生体適合性 | M21.36 | 試験方法はJIS T 7207：2005 7.7による。 | 別途 | JIS T 7207：2005 JIS T 0601-1：1999 | 医療用加湿器－加湿システムの一般的要求事項 医用電気機器－第１部：基礎安全及び基本性能に関する一般要求事項 | ISO 8185：1997 IEC60601-1：1988
| 第7章 過度の温度及びその他の危害に対する保護 供給源の遮断 | M21.36 | 試験方法はJIS T 7207：2005 7.8による。 | 別途 | JIS T 7207：2005 JIS T 0601-1：1999 | 医療用加湿器－加湿システムの一般的要求事項 医用電気機器－第１部：基礎安全及び基本性能に関する一般要求事項 | ISO 8185：1997 IEC60601-1：1988
| 第8章 作動データの正確度及び危険な出力に対する保護 作動データの正確度 | M21.36 | 試験方法はJIS T 7207：2005 8.1による。 | 別途 | JIS T 7207：2005 JIS T 0601-1：1999 | 医療用加湿器－加湿システムの一般的要求事項 医用電気機器－第１部：基礎安全及び基本性能に関する一般要求事項 | ISO 8185：1997 IEC60601-1：1988
| 第8章 作動データの正確度及び危険な出力に対する保護 危険な出力に対する保護 | M21.36 | 試験方法はJIS T 7207：2005 8.2による。 | 別途 | JIS T 7207：2005 JIS T 0601-1：1999 | 医療用加湿器－加湿システムの一般的要求事項 医用電気機器－第１部：基礎安全及び基本性能に関する一般要求事項 | ISO 8185：1997 IEC60601-1：1988
| 第9章 異常作動及び故障状態，環境試験 異常作動及び故障状態 | M21.36 | 試験方法はJIS T 7207：2005 9.1による。 | 別途 | JIS T 7207：2005 JIS T 0601-1：1999 | 医療用加湿器－加湿システムの一般的要求事項 医用電気機器－第１部：基礎安全及び基本性能に関する一般要求事項 | ISO 8185：1997 IEC60601-1：1988
| 第9章 異常作動及び故障状態，環境試験 環境試験 | M21.36 | 試験方法はJIS T 7207：2005 9.2による。 | 別途 | JIS T 7207：2005 JIS T 0601-1：1999 | 医療用加湿器－加湿システムの一般的要求事項 医用電気機器－第１部：基礎安全及び基本性能に関する一般要求事項 | ISO 8185：1997 IEC60601-1：1988
| 第10章 構造上の要求事項 一般的事項 | M21.36 | 試験方法はJIS T 7207：2005 10.1による。 | 別途 | JIS T 7207：2005 JIS T 0601-1：1999 | 医療用加湿器－加湿システムの一般的要求事項 医用電気機器－第１部：基礎安全及び基本性能に関する一般要求事項 | ISO 8185：1997 IEC60601-1：1988
| 第10章 構造上の要求事項 外装及びカバー | M21.36 | 試験方法はJIS T 7207：2005 10.2による。 | 別途 | JIS T 7207：2005 JIS T 0601-1：1999 | 医療用加湿器－加湿システムの一般的要求事項 医用電気機器－第１部：基礎安全及び基本性能に関する一般要求事項 | ISO 8185：1997 IEC60601-1：1988
| 第10章 構造上の要求事項 部品及び組立一般 | M21.36 | 試験方法はJIS T 7207：2005 10.3による。 | 別途 | JIS T 7207：2005 JIS T 0601-1：1999 | 医療用加湿器－加湿システムの一般的要求事項 医用電気機器－第１部：基礎安全及び基本性能に関する一般要求事項 | ISO 8185：1997 IEC60601-1：1988
| 第10章 構造上の要求事項 電源部、部品及び配置 | M21.36 | 試験方法はJIS T 7207：2005 10.4による。 | 別途 | JIS T 7207：2005 JIS T 0601-1：1999 | 医療用加湿器－加湿システムの一般的要求事項 医用電気機器－第１部：基礎安全及び基本性能に関する一般要求事項 | ISO 8185：1997 IEC60601-1：1988
| 第10章 構造上の要求事項 保護接地：端子及び接続 | M21.36 | 試験方法はJIS T 7207：2005 10.5による。 | 別途 | JIS T 7207：2005 JIS T 0601-1：1999 | 医療用加湿器－加湿システムの一般的要求事項 医用電気機器－第１部：基礎安全及び基本性能に関する一般要求事項 | ISO 8185：1997 IEC60601-1：1988
| 第10章 構造上の要求事項 構造及び配置 | M21.36 | 試験方法はJIS T 7207：2005 10.6による。 | 別途 | JIS T 7207：2005 JIS T 0601-1：1999 | 医療用加湿器－加湿システムの一般的要求事項 医用電気機器－第１部：基礎安全及び基本性能に関する一般要求事項 | ISO 8185：1997 IEC60601-1：1988
| 第11章 加湿器特有の追加要求事項 加湿器出力 | M21.36 | 試験方法はJIS T 7207：2005 11.1.1～11.1.2による。 | ストップウォッチ 温度計 流量計 電子天びん | JIS T 7207：2005 JIS T 0601-1：1999 | 医療用加湿器－加湿システムの一般的要求事項 医用電気機器－第１部：基礎安全及び基本性能に関する一般要求事項 | ISO 8185：1997 IEC60601-1：1988
| 第11章 加湿器特有の追加要求事項 最大圧力低下 | M21.36 | 試験方法はJIS T 7207：2005 11.2.1～11.2.2による。 | 圧力計 流量計 | JIS T 7207：2005 JIS T 0601-1：1999 | 医療用加湿器－加湿システムの一般的要求事項 医用電気機器－第１部：基礎安全及び基本性能に関する一般要求事項 | ISO 8185：1997 IEC60601-1：1988
| 第11章 加湿器特有の追加要求事項 液体容器 | M21.36 | 試験方法はJIS T 7207：2005 11.3.1～11.3.3による。 | 目視確認 | JIS T 7207：2005 JIS T 0601-1：1999 | 医療用加湿器－加湿システムの一般的要求事項 医用電気機器－第１部：基礎安全及び基本性能に関する一般要求事項 | ISO 8185：1997 IEC60601-1：1988
| 第11章 加湿器特有の追加要求事項 騒音測定 | M21.36 | 試験方法はJIS T 7207：2005 11.4.1～11.4.2による。 | 騒音計 | JIS T 7207：2005 JIS T 0601-1：1999 | 医療用加湿器－加湿システムの一般的要求事項 医用電気機器－第１部：基礎安全及び基本性能に関する一般要求事項 | ISO 8185：1997 IEC60601-1：1988
| 第11章 加湿器特有の追加要求事項 温度センサ及び温度センサポート | M21.36 | 試験方法はJIS T 7207：2005 11.5.1～11.5.3による。 | プッシュプルゲージ 専用ジグ 形状測定器 | JIS T 7207：2005 JIS T 0601-1：1999 | 医療用加湿器－加湿システムの一般的要求事項 医用電気機器－第１部：基礎安全及び基本性能に関する一般要求事項 | ISO 8185：1997 IEC60601-1：1988
| 第11章 加湿器特有の追加要求事項 加湿器ガス漏れ | M21.36 | 試験方法はJIS T 7207：2005 11.6.1～11.6.3による。 | 流量計 圧力計 | JIS T 7207：2005 JIS T 0601-1：1999 | 医療用加湿器－加湿システムの一般的要求事項 医用電気機器－第１部：基礎安全及び基本性能に関する一般要求事項 | ISO 8185：1997 IEC60601-1：1988

## 【41】大形弱視鏡
No. | 試験項目 | JAB試験所認定範囲分類 | 試験内容 | 使用する機器 | 国内適用規格 | 国内適用規格名称 | 海外適用規格 | 実施すべきか ◎MUST（必ず） △WANT（できれば） ×自社製品該当なし
| 機構性能 どう（瞳）孔間距離範囲 | M25.A11.B3.3? | 試験方法はJIS T 7307：2005 8.1による。 | デジタルノギス | JIS T 7307：2005 | 大形弱視鏡 | ISO 10944：1998
| 機構性能 鏡筒水平回転範囲 | M25.A11.B3.3? | 試験方法はJIS T 7307：2005 8.1による。 | 角度目盛測定器 | JIS T 7307：2005 | 大形弱視鏡 | ISO 10944：1998 |  | ◎MUST（必ず）
| 機構性能 鏡筒上下回転範囲 | M25.A11.B3.3? | 試験方法はJIS T 7307：2005 8.1による。 | 角度目盛測定器 | JIS T 7307：2005 | 大形弱視鏡 | ISO 10944：1998 |  | △WANT（できれば）
| 機構性能 視標回旋範囲 | M25.A11.B3.3? | 試験方法はJIS T 7307：2005 8.1による。 | 角度目盛測定器 | JIS T 7307：2005 | 大形弱視鏡 | ISO 10944：1998 |  | ×自社製品該当なし
| 機構性能 左右光軸平行度 | M25.A11.B3.3? | 試験方法はJIS T 7307：2005 8.1による。 | プリズム式又は望遠鏡式平行器 | JIS T 7307：2005 | 大形弱視鏡 | ISO 10944：1998
| 機構性能 あご受け高さ | M25.A11.B3.3? | 試験方法はJIS T 7307：2005 8.1による。 | デジタルノギス | JIS T 7307：2005 | 大形弱視鏡 | ISO 10944：1998
| 安全性 | M21.36 | JIS T 0601-1：2005によって測定する。 | 別途 | JIS T 7307：2005 JIS T 0601-1：1999 | 大形弱視鏡 医用電気機器－第１部：基礎安全及び基本性能に関する一般要求事項 | ISO 10944：1998
| 構造及び機能 | その他 | 試験方法はJIS T 7307：2005 6.a)～6.g)による。 | 目視確認 | JIS T 7307：2005 | 大形弱視鏡 | ISO 10944：1998
| 外観 | その他 | 試験方法はJIS T 7307：2005 7.a)～7.b)による。 | 目視確認 | JIS T 7307：2005 | 大形弱視鏡 | ISO 10944：1998
| 表示 | その他 | 試験方法はJIS T 7307：2005 9.a)～9.e)による。 | 目視確認 | JIS T 7307：2005 | 大形弱視鏡 | ISO 10944：1998
| 附属文書 | その他 | 試験方法はJIS T 7307：2005 10.a)～10.h)による。 | 目視確認 | JIS T 7307：2005 | 大形弱視鏡 | ISO 10944：1998

## 【42】レフラクターヘッド
No. | 試験項目 | JAB試験所認定範囲分類 | 試験内容 | 使用する機器 | 国内適用規格 | 国内適用規格名称 | 海外適用規格 | 実施すべきか ◎MUST（必ず） △WANT（できれば） ×自社製品該当なし
| 要求事項 一般的事項 | その他 | レフラクターヘッドは，ISO 15004に規定する要求事項に適合しなければならない。 | 目視確認 | JIS T 7308：2002 | レフラクターヘッド | ISO 10341：1997 ISO 15004
| 要求事項 測定範囲 | その他 | 試験方法はJIS T 7308：2002 4.2による。 | 目視確認 | JIS T 7308：2002 | レフラクターヘッド | ISO 10341：1997 |  | ◎MUST（必ず）
| 要求事項 光学的要求事項 | M25.A11.B7? | 試験方法はJIS T 7308：2002 5.1による。 | 光学測定装置 | JIS T 7308：2002 | レフラクターヘッド | ISO 10341：1997 |  | △WANT（できれば）
| 要求事項 構造及び機能 | その他 | 試験方法はJIS T 7308：2002 5.2による。 | 目視確認 | JIS T 7308：2002 | レフラクターヘッド | ISO 10341：1997 |  | ×自社製品該当なし
| 製造業者が提示する情報 | その他 | 試験方法はJIS T 7308：2002 6.1～6.2による。 | 目視確認 | JIS T 7308：2002 | レフラクターヘッド | ISO 10341：1997

## 【43】医療用高圧蒸気滅菌器
No. | 試験項目 | JAB試験所認定範囲分類 | 試験内容 | 使用する機器 | 国内適用規格 | 国内適用規格名称 | 海外適用規格 | 実施すべきか ◎MUST（必ず） △WANT（できれば） ×自社製品該当なし
| 機械的安全性 | M21.36？ | 試験方法はJIS T 7322：2002 5.1.1による。 | 別途 | JIS T 7322：2005 | 医療用高圧蒸気滅菌器 | IEC 61010-2-041：1995
| 安全弁又は安全装置 | その他 | 試験方法はJIS T 7322：2002 5.1.1.1による。 | 目視確認 | JIS T 7322：2005 | 医療用高圧蒸気滅菌器 |  |  | ◎MUST（必ず）
| 電気的安全性 | M21.36？ | 試験方法はJIS T 7322：2002 5.1.2による。 | 別途 | JIS T 7322：2005 JIS C 1010-1：1998 JIS C 1806-1 | 医療用高圧蒸気滅菌器 | IEC 61010-2-041：1995 |  | △WANT（できれば）
| 耐腐食性 | その他 | 試験方法はJIS T 7322：2002 5.1.3による。 | 目視確認 | JIS T 7322：2005 | 医療用高圧蒸気滅菌器 | IEC 61010-2-041：1995 |  | ×自社製品該当なし
| エアフィルタ | その他 | 試験方法はJIS T 7322：2002 5.1.4による。 | 目視確認 | JIS T 7322：2005 | 医療用高圧蒸気滅菌器
| 給蒸装置 | その他 | 試験方法はJIS T 7322：2002 5.1.5による。 | 目視確認 | JIS T 7322：2005 | 医療用高圧蒸気滅菌器
| 自動制御装置 | その他 | 試験方法はJIS T 7322：2002 5.1.6による。 | 目視確認 | JIS T 7322：2005 | 医療用高圧蒸気滅菌器
| 固定部 | その他 | 試験方法はJIS T 7322：2002 5.1.7による。 | 目視確認 | JIS T 7322：2005 | 医療用高圧蒸気滅菌器
| インターロック | その他 | 試験方法はJIS T 7322：2002 5.2.1による。 | 目視確認 | JIS T 7322：2005 | 医療用高圧蒸気滅菌器
| 熱障害の防止 | M25.A11.B5.15? | 試験方法はJIS T 7322：2002 5.2.2による。 | データロガー | JIS T 7322：2005 | 医療用高圧蒸気滅菌器
| 運転サイクルの中止制御 | その他 | 試験方法はJIS T 7322：2002 5.2.3による。 | 目視確認 | JIS T 7322：2005 | 医療用高圧蒸気滅菌器
| 騒音 | M25.A11.B15.1? | 試験方法はJIS T 7322：2002 5.2.4による。 | 騒音計 | JIS T 7322：2005 JIS Z 8737-2：2000 | 医療用高圧蒸気滅菌器 音響－作業位置及び他の指定位置における機械騒音の放射音圧レベルの測定方法－第2部：現場における簡易測定方法
| 行程モニタリング・制御装置 | その他 | 試験方法はJIS T 7322：2002 5.3.1～5.3.2による。 | 目視確認 | JIS T 7322：2005 | 医療用高圧蒸気滅菌器
| チャンバ内圧力計 | その他 | 試験方法はJIS T 7322：2002 5.3.3.1による。 | 目視確認 | JIS T 7322：2005 | 医療用高圧蒸気滅菌器
| ジャケット圧力計 | その他 | 試験方法はJIS T 7322：2002 5.3.3.2による。 | 目視確認 | JIS T 7322：2005 | 医療用高圧蒸気滅菌器
| 繊維質材料チャレンジテストパックを用いた滅菌性能評価 | M26.A7.B9.2? | 試験方法はJIS T 7322：2002 5.4.2.1～5.4.2.5による。 | 生物学的試験 | JIS T 7322：2005 | 医療用高圧蒸気滅菌器
| 液体負荷を用いた滅菌性能評価（該当する場合） | M26.A7.B9.2? | 試験方法はJIS T 7322：2002 5.4.3.1～5.4.3.5による。 | 生物学的試験 | JIS T 7322：2005 | 医療用高圧蒸気滅菌器
| 包装した器具類の滅菌性能評価 | M26.A7.B9.2? | 試験方法はJIS T 7322：2002 5.4.4.1～5.4.4.5による。 | 生物学的試験 | JIS T 7322：2005 | 医療用高圧蒸気滅菌器
| 未包装又は単体包装で透過性又は不透過性器材の短縮（フラッシュ/緊急）サイクルの滅菌性能評価（該当する場合） | M26.A7.B9.2? | 試験方法はJIS T 7322：2002 5.4.5.1.1～5.4.5.1.6による。 | 生物学的試験 | JIS T 7322：2005 | 医療用高圧蒸気滅菌器
| 未包装又は単体包装で不透過性器材の真空脱気式サイクルを用いた滅菌性能評価 | M26.A7.B9.2? | 試験方法はJIS T 7322：2002 5.4.5.2.1～5.4.5.2.6による。 | 生物学的試験 | JIS T 7322：2005 | 医療用高圧蒸気滅菌器
| 機械的脱気 | その他 | 試験方法はJIS T 7322：2002 5.5.1.1～5.5.1.4による。 | ボウィー・ディックテストパック | JIS T 7322：2005 | 医療用高圧蒸気滅菌器
| 空気漏れ（真空脱気式滅菌装置） | M25.A11.B3.6? | 試験方法はJIS T 7322：2002 5.5.2.1～5.5.2.3による。 | 絶対圧力ゲージ | JIS T 7322：2005 | 医療用高圧蒸気滅菌器
| 表示 | その他 | 試験方法はJIS T 7322：2002 6.1～6.5による。 | 目視確認 | JIS T 7322：2005 | 医療用高圧蒸気滅菌器

## 【44】医療用酸化エチレンガス滅菌器
No. | 試験項目 | JAB試験所認定範囲分類 | 試験内容 | 使用する機器 | 国内適用規格 | 国内適用規格名称 | 海外適用規格 | 実施すべきか ◎MUST（必ず） △WANT（できれば） ×自社製品該当なし
| 機械的安全性 | M21.36？ | 試験方法はJIS T 7323：2005 5.1.1による。 | 別途 | JIS T 7323：2005 JIS C 1010-1：1998 | 医療用酸化エチレンガス滅菌器 | IEC 61010-2-042：1997
| 安全弁又は安全装置 | その他 | 試験方法はJIS T 7323：2005 5.1.1.1による。 | 目視確認 | JIS T 7323：2005 | 医療用酸化エチレンガス滅菌器 |  |  | ◎MUST（必ず）
| 機械的摩擦部の温度 | M25.A11.B5.15? | 試験方法はJIS T 7323：2005 5.1.1.2による。 | データロガー | JIS T 7323：2005 | 医療用酸化エチレンガス滅菌器 |  |  | △WANT（できれば）
| 液化ガス送気部分の耐圧 | その他 | 試験方法はJIS T 7323：2005 5.1.1.3による。 | 目視確認 | JIS T 7323：2005 | 医療用酸化エチレンガス滅菌器 |  |  | ×自社製品該当なし
| チャンバの耐真空性 | その他 | 試験方法はJIS T 7323：2005 5.1.1.4による。 | 目視確認 | JIS T 7323：2005 | 医療用酸化エチレンガス滅菌器
| 扉又はふた締付装置 | その他 | 試験方法はJIS T 7323：2005 5.1.1.5による。 | 目視確認 | JIS T 7323：2005 | 医療用酸化エチレンガス滅菌器
| 逆流防止弁 | その他 | 試験方法はJIS T 7323：2005 5.1.1.6による。 | 目視確認 | JIS T 7323：2005 | 医療用酸化エチレンガス滅菌器
| 逆止弁 | その他 | 試験方法はJIS T 7323：2005 5.1.1.7による。 | 目視確認 | JIS T 7323：2005 | 医療用酸化エチレンガス滅菌器
| 電気的安全 | その他 | 試験方法はJIS T 7323：2005 5.1.2による。 | 別途 | JIS T 7323：2005 JIS C 1806-1 JIS C 1010-1：1998 | 医療用酸化エチレンガス滅菌器 | IEC 61010-2-042：1997
| 耐腐食性 | その他 | 試験方法はJIS T 7323：2005 5.1.3による。 | 目視確認 | JIS T 7323：2005 | 医療用酸化エチレンガス滅菌器
| エアフィルタ | その他 | 試験方法はJIS T 7323：2005 5.1.4による。 | 目視確認 | JIS T 7323：2005 | 医療用酸化エチレンガス滅菌器
| 自動制御装置 | その他 | 試験方法はJIS T 7323：2005 5.1.5による。 | 目視確認 | JIS T 7323：2005 | 医療用酸化エチレンガス滅菌器
| 固定部 | その他 | 試験方法はJIS T 7323：2005 5.1.6による。 | 目視確認 | JIS T 7323：2005 | 医療用酸化エチレンガス滅菌器
| 扉又はふたのインターロック | その他 | 試験方法はJIS T 7323：2005 5.2.1による。 | 目視確認 | JIS T 7323：2005 | 医療用酸化エチレンガス滅菌器
| 作業者への酸化エチレンガス暴露防止 | その他 | 試験方法はJIS T 7323：2005 5.2.2による。 | 目視確認 | JIS T 7323：2005 JIS C 1010-1：1998 | 医療用酸化エチレンガス滅菌器 | IEC 61010-2-042：1997
| 運転サイクルの中止制御 | その他 | 試験方法はJIS T 7323：2005 5.2.3による。 | 目視確認 | JIS T 7323：2005 | 医療用酸化エチレンガス滅菌器
| 騒音 | M25.A11.B15.1? | 試験方法はJIS T 7323：2005 5.2.4による。 | 騒音計 | JIS T 7323：2005 | 医療用酸化エチレンガス滅菌器
| 行程モニタリング・制御システム | その他 | 試験方法はJIS T 7323：2005 5.3による。 | 目視確認 | JIS T 7323：2005 | 医療用酸化エチレンガス滅菌器
| 温度制御 | M25.A11.B5.15? | 試験方法はJIS T 7323：2005 5.4.1による。 | データロガー | JIS T 7323：2005 | 医療用酸化エチレンガス滅菌器
| 作用（暴露）時間制御 | M25.A11.B3.6? | 試験方法はJIS T 7323：2005 5.4.2による。 | ストップウォッチ | JIS T 7323：2005 | 医療用酸化エチレンガス滅菌器
| 相対湿度制御 | その他 | 試験方法はJIS T 7323：2005 5.4.3による。 | 目視確認 | JIS T 7323：2005 | 医療用酸化エチレンガス滅菌器
| 酸化エチレン供給の制御 | M25.A11.B5.15? | 試験方法はJIS T 7323：2005 5.4.4による。 | データロガー | JIS T 7323：2005 | 医療用酸化エチレンガス滅菌器
| 滅菌器の微生物学的性能 | M26.A7.B9.2? | 試験方法はJIS T 7323：2005 5.5による。 | 生物学的試験 | JIS T 7323：2005 | 医療用酸化エチレンガス滅菌器
| 使用ガスの種類 | その他 | 試験方法はJIS T 7323：2005 5.6による。 | 目視確認 | JIS T 7323：2005 | 医療用酸化エチレンガス滅菌器
| 滅菌器性能の保証及び記録 | その他 | 試験方法はJIS T 7323：2005 5.7による。 | 目視確認 | JIS T 7323：2005 | 医療用酸化エチレンガス滅菌器
| 表示 | その他 | 試験方法はJIS T 7323：2005 6.1～6.5による。 | 目視確認 | JIS T 7323：2005 | 医療用酸化エチレンガス滅菌器

## 【45】医療用小型高圧蒸気滅菌器
No. | 試験項目 | JAB試験所認定範囲分類 | 試験内容 | 使用する機器 | 国内適用規格 | 国内適用規格名称 | 海外適用規格 | 実施すべきか ◎MUST（必ず） △WANT（できれば） ×自社製品該当なし
| 機械的安全性 | M21.36？ | 試験方法はJIS T 7324：2005 5.1.1による。 | 別途 | JIS T 7324：2005 JIS C 1010-1：1998 | 医療用小型高圧蒸気滅菌器 | IEC 61010-2-041：1995
| 圧力容器 | その他 | 試験方法はJIS T 7324：2005 5.1.1.1による。 | 目視確認 | JIS T 7324：2005 | 医療用小型高圧蒸気滅菌器 |  |  | ◎MUST（必ず）
| 安全弁又は安全装置 | その他 | 試験方法はJIS T 7324：2005 5.1.1.2による。 | 目視確認 | JIS T 7324：2005 | 医療用小型高圧蒸気滅菌器 |  |  | △WANT（できれば）
| 電気的安全性 | M21.36 | 試験方法はJIS T 7324：2005 5.1.2による。 | 別途 | JIS T 7324：2005 JIS C 1010-1：1998 JIS C 1806-1 | 医療用小型高圧蒸気滅菌器 | IEC 61010-2-041：1995 |  | ×自社製品該当なし
| 耐食性 | その他 | 試験方法はJIS T 7324：2005 5.1.3.1～5.1.3.2による。 | 目視確認 | JIS T 7324：2005 | 医療用小型高圧蒸気滅菌器
| エアフィルタ | その他 | 試験方法はJIS T 7324：2005 5.1.4による。 | 目視確認 | JIS T 7324：2005 | 医療用小型高圧蒸気滅菌器
| 給蒸装置 | その他 | 試験方法はJIS T 7324：2005 5.1.5による。 | 目視確認 | JIS T 7324：2005 | 医療用小型高圧蒸気滅菌器
| 自動制御装置 | その他 | 試験方法はJIS T 7324：2005 5.1.6による。 | 目視確認 | JIS T 7324：2005 | 医療用小型高圧蒸気滅菌器
| 脚又は固定部 | その他 | 試験方法はJIS T 7324：2005 5.1.7による。 | 目視確認 | JIS T 7324：2005 | 医療用小型高圧蒸気滅菌器
| ふたインターロック | その他 | 試験方法はJIS T 7324：2005 5.2.1による。 | 目視確認 | JIS T 7324：2005 | 医療用小型高圧蒸気滅菌器
| 熱傷防止 | その他 | 試験方法はJIS T 7324：2005 5.2.2による。 | 目視確認 | JIS T 7324：2005 JIS C 1010-1：1998 | 医療用小型高圧蒸気滅菌器 | IEC 61010-2-041：1995
| 運転サイクルの中止制御 | その他 | 試験方法はJIS T 7324：2005 5.2.3による。 | 目視確認 | JIS T 7324：2005 | 医療用小型高圧蒸気滅菌器
| 騒音 | M25.A11.B15.1? | 試験方法はJIS T 7324：2005 5.2.4による。 | 騒音計 | JIS T 7324：2005 | 医療用小型高圧蒸気滅菌器
| 温度のモニタリング及び記録 | その他 | 試験方法はJIS T 7324：2005 5.3.1.1による。 | 目視確認 | JIS T 7324：2005 | 医療用小型高圧蒸気滅菌器
| 温度センサの位置 | その他 | 試験方法はJIS T 7324：2005 5.3.1.2による。 | 目視確認 | JIS T 7324：2005 | 医療用小型高圧蒸気滅菌器
| 温度測定の精度 | その他 | 試験方法はJIS T 7324：2005 5.3.1.3による。 | 目視確認 | JIS T 7324：2005 | 医療用小型高圧蒸気滅菌器
| 温度測定の分解能 | その他 | 試験方法はJIS T 7324：2005 5.3.1.4による。 | 目視確認 | JIS T 7324：2005 | 医療用小型高圧蒸気滅菌器
| 滅菌温度調節器 | その他 | 試験方法はJIS T 7324：2005 5.3.2による。 | 目視確認 | JIS T 7324：2005 | 医療用小型高圧蒸気滅菌器
| 滅菌タイマ | M25.A11.B3.6? | 試験方法はJIS T 7324：2005 5.3.3による。 | ストップウォッチ | JIS T 7324：2005 | 医療用小型高圧蒸気滅菌器
| 圧力表示機 | その他 | 試験方法はJIS T 7324：2005 5.3.4による。 | 目視確認 | JIS T 7324：2005 | 医療用小型高圧蒸気滅菌器
| 繊維質材料チャレンジテストパックを用いた滅菌性能評価 | M26.A7.B9.2? | 試験方法はJIS T 7324：2005 5.4.1.1.1～5.4.1.1.5による。 | 生物学的試験 | JIS T 7324：2005 | 医療用小型高圧蒸気滅菌器
| 真空脱気式滅菌器の滅菌試験 | M26.A7.B9.2? | 試験方法はJIS T 7324：2005 5.4.1.2.1～5.4.1.2.5による。 | 生物学的試験 | JIS T 7324：2005 | 医療用小型高圧蒸気滅菌器
| 液体負荷を用いた滅菌性能評価（該当する場合だけ適用） | M26.A7.B9.2? | 試験方法はJIS T 7324：2005 5.4.2.1～5.4.2.5による。 | 生物学的試験 | JIS T 7324：2005 | 医療用小型高圧蒸気滅菌器
| 包装した器具類のチャレンジテストパックを用いた滅菌性能評価 | M26.A7.B9.2? | 試験方法はJIS T 7324：2005 5.4.2.7～5.4.2.12による。 | 生物学的試験 | JIS T 7324：2005 | 医療用小型高圧蒸気滅菌器
| 重力置換式滅菌器における脱気（該当する場合だけ適用） | M26.A7.B9.2? | 試験方法はJIS T 7324：2005 5.1.4による。 | 生物学的試験 | JIS T 7324：2005 | 医療用小型高圧蒸気滅菌器
| 真空脱気式滅菌器における脱気（該当する場合だけ適用） | その他 | 試験方法はJIS T 7324：2005 5.5.1による。 | ボウィー・ディックテストパック | JIS T 7324：2005 | 医療用小型高圧蒸気滅菌器
| ボウィー・ディックテストパックによる試験 | その他 | 試験方法はJIS T 7324：2005 5.5.2.1.1～5.5.2.1.4による。 | ボウィー・ディックテストパック | JIS T 7324：2005 | 医療用小型高圧蒸気滅菌器
| 乾燥性能（該当する場合だけ適用） | その他 | 試験方法はJIS T 7324：2005 5.6による。 | 目視確認 | JIS T 7324：2005 | 医療用小型高圧蒸気滅菌器
| 滅菌器の性能の保証及び記録 | その他 | 試験方法はJIS T 7324：2005 5.7による。 | 目視確認 | JIS T 7324：2005 | 医療用小型高圧蒸気滅菌器
| 表示 | その他 | 試験方法はJIS T 7324：2005 6.1～6.4による。 | 目視確認 | JIS T 7324：2005 | 医療用小型高圧蒸気滅菌器

## 【46】ホルムアルデヒドガス消毒器
No. | 試験項目 | JAB試験所認定範囲分類 | 試験内容 | 使用する機器 | 国内適用規格 | 国内適用規格名称 | 海外適用規格 | 実施すべきか ◎MUST（必ず） △WANT（できれば） ×自社製品該当なし
| 機械的安全 | その他 | 試験方法はJIS T 7328：2005 5.1.1による。 | 別途 | JIS T 7328：2005 JIS C 1010-1：1998 | ホルムアルデヒドガス消毒器 | IEC 61010-2-042：1997
| 電気的安全 | その他 | 試験方法はJIS T 7328：2005 5.1.2による。 | 別途 | JIS T 7328：2005 JIS C 1010-1：1998 JIS C 1806-1 | ホルムアルデヒドガス消毒器 | IEC 61010-2-042：1997 |  | ◎MUST（必ず）
| 耐腐食性 | その他 | 試験方法はJIS T 7328：2005 5.1.3による。 | 目視確認 | JIS T 7328：2005 | ホルムアルデヒドガス消毒器 | IEC 61010-2-042：1997 |  | △WANT（できれば）
| エアフィルタ | その他 | 試験方法はJIS T 7328：2005 5.1.4による。 | 目視確認 | JIS T 7328：2005 | ホルムアルデヒドガス消毒器 |  |  | ×自社製品該当なし
| 排出（排気）装置 | その他 | 試験方法はJIS T 7328：2005 5.1.5による。 | 地方自治体で定める方法で検証する | JIS T 7328：2005 | ホルムアルデヒドガス消毒器
| 自動制御装置 | その他 | 試験方法はJIS T 7328：2005 5.1.6による。 | 目視確認 | JIS T 7328：2005 | ホルムアルデヒドガス消毒器
| 固定部 | その他 | 試験方法はJIS T 7328：2005 5.1.7による。 | 目視確認 | JIS T 7328：2005 | ホルムアルデヒドガス消毒器
| 扉又はふたのインターロック | その他 | 試験方法はJIS T 7328：2005 5.2.1による。 | 目視確認 | JIS T 7328：2005 | ホルムアルデヒドガス消毒器
| 作業者へのホルムアルデヒドガス暴露防止 | その他 | 試験方法はJIS T 7328：2005 5.2.2による。 | 目視確認 | JIS T 7328：2005 | ホルムアルデヒドガス消毒器 | IEC 61010-2-042：1997
| 運転サイクルの中止制御 | その他 | 試験方法はJIS T 7328：2005 5.2.3による。 | 目視確認 | JIS T 7328：2005 | ホルムアルデヒドガス消毒器
| 騒音 | M25.A11.B15.1? | 試験方法はJIS T 7328：2005 5.2.4による。 | 騒音計 | JIS T 7328：2005 JIS Z 8737-2 | ホルムアルデヒドガス消毒器
| 行程モニタリング・制御システム | M25.A11.B5.15? | 試験方法はJIS T 7328：2005 5.3による。 | データロガー | JIS T 7328：2005 | ホルムアルデヒドガス消毒器
| 温度制御 | M25.A11.B5.15? | 試験方法はJIS T 7328：2005 5.4.1による。 | データロガー | JIS T 7328：2005 | ホルムアルデヒドガス消毒器
| 作用（暴露）時間制御 | M25.A11.B5.15? | 試験方法はJIS T 7328：2005 5.4.2による。 | データロガー | JIS T 7328：2005 | ホルムアルデヒドガス消毒器
| 排出制御 | その他 | 試験方法はJIS T 7328：2005 5.4.3による。 | 目視確認 | JIS T 7328：2005 | ホルムアルデヒドガス消毒器
| 排出性能 | その他 | 試験方法はJIS T 7328：2005 5.4.4による。 | 地方自治体で定める方法で検証する | JIS T 7328：2005 | ホルムアルデヒドガス消毒器
| 消毒器の微生物学的性能 | M26.A7.B9.2? | 試験方法はJIS T 7328：2005 5.5による。 | 生物学的試験 | JIS T 7328：2005 | ホルムアルデヒドガス消毒器
| 消毒剤の種類 | その他 | 試験方法はJIS T 7328：2005 5.6による。 | 目視確認 | JIS T 7328：2005 | ホルムアルデヒドガス消毒器
| 消毒器性能の保証及び記録 | その他 | 試験方法はJIS T 7328：2005 5.7による。 | 目視確認 | JIS T 7328：2005 | ホルムアルデヒドガス消毒器
| 表示 | その他 | 試験方法はJIS T 7328：2005 6.1～6.5による。 | 目視確認 | JIS T 7328：2005 | ホルムアルデヒドガス消毒器

## 【47】医療用洗浄滅菌器
No. | 試験項目 | JAB試験所認定範囲分類 | 試験内容 | 使用する機器 | 国内適用規格 | 国内適用規格名称 | 海外適用規格 | 実施すべきか ◎MUST（必ず） △WANT（できれば） ×自社製品該当なし
| 機械的安全性 | M21.36？ | 試験方法はJIS T 7329：2008 5.1.1による。 | 別途 | JIS T 7329：2008 JIS C 1010-1 | 医療用洗浄滅菌器 | IEC 61010-2-040
| 安全弁又は安全装置 | その他 | 試験方法はJIS T 7329：2008 5.1.1.1による。 | 目視確認 | JIS T 7329：2008 | 医療用洗浄滅菌器 |  |  | ◎MUST（必ず）
| 電気的安全性 | M21.36 | 試験方法はJIS T 7329：2008 5.1.2による。 | 別途 | JIS T 7329：2008 JIS C 1010-1 JIS C 1806-1 | 医療用洗浄滅菌器 | IEC 61010-2-040 |  | △WANT（できれば）
| 耐腐食性 | その他 | 試験方法はJIS T 7329：2008 5.1.3による。 | 目視確認 | JIS T 7329：2008 | 医療用洗浄滅菌器 |  |  | ×自社製品該当なし
| エアフィルタ | その他 | 試験方法はJIS T 7329：2008 5.1.4による。 | 目視確認 | JIS T 7329：2008 | 医療用洗浄滅菌器
| 給蒸装置 | その他 | 試験方法はJIS T 7329：2008 5.1.5による。 | 目視確認 | JIS T 7329：2008 | 医療用洗浄滅菌器
| 自動制御装置 | その他 | 試験方法はJIS T 7329：2008 5.1.6による。 | 目視確認 | JIS T 7329：2008 | 医療用洗浄滅菌器
| 脚又は固定部 | その他 | 試験方法はJIS T 7329：2008 5.1.7による。 | 目視確認 | JIS T 7329：2008 | 医療用洗浄滅菌器
| インターロック | その他 | 試験方法はJIS T 7329：2008 5.2.1による。 | 目視確認 | JIS T 7329：2008 | 医療用洗浄滅菌器
| 熱障害の防止 | その他 | 試験方法はJIS T 7329：2008 5.2.2による。 | 目視確認 | JIS T 7329：2008 JIS C 1010-1 | 医療用洗浄滅菌器 | IEC 61010-2-040
| 運転サイクルの中止制御 | その他 | 試験方法はJIS T 7329：2008 5.2.3による。 | 目視確認 | JIS T 7329：2008 | 医療用洗浄滅菌器
| 騒音 | M25.A11.B15.1? | 試験方法はJIS T 7329：2008 5.2.4による。 | 騒音計 | JIS T 7329：2008 JIS Z 8737-2 | 医療用洗浄滅菌器
| 行程モニタリング・制御装置 | その他 | 試験方法はJIS T 7329：2008 5.3による。 | 目視確認 | JIS T 7329：2008 | 医療用洗浄滅菌器
| 温度のモニタリング及び記録 | その他 | 試験方法はJIS T 7329：2008 5.3.1.1による。 | 目視確認 | JIS T 7329：2008 | 医療用洗浄滅菌器
| 温度センサの位置 | その他 | 試験方法はJIS T 7329：2008 5.3.1.2による。 | 目視確認 | JIS T 7329：2008 | 医療用洗浄滅菌器
| 温度測定の精度 | M25.A11.B5.15? | 試験方法はJIS T 7329：2008 5.3.1.3による。 | データロガー | JIS T 7329：2008 | 医療用洗浄滅菌器
| 温度測定の分解能 | その他 | 試験方法はJIS T 7329：2008 5.3.1.4による。 | 目視確認 | JIS T 7329：2008 | 医療用洗浄滅菌器
| 洗浄滅菌器の滅菌時の温度制御 | M25.A11.B5.15? | 試験方法はJIS T 7329：2008 5.3.1.5による。 | データロガー | JIS T 7329：2008 | 医療用洗浄滅菌器
| 温度測定用装置 | その他 | 試験方法はJIS T 7329：2008 5.3.1.6による。 | 目視確認 | JIS T 7329：2008 | 医療用洗浄滅菌器
| 滅菌タイマ | M25.A11.B3.6? | 試験方法はJIS T 7329：2008 5.3.2による。 | ストップウォッチ | JIS T 7329：2008 | 医療用洗浄滅菌器
| 洗浄タイマ | その他 | 試験方法はJIS T 7329：2008 5.3.3による。 | 目視確認 | JIS T 7329：2008 | 医療用洗浄滅菌器
| チャンバ内圧力計 | その他 | 試験方法はJIS T 7329：2008 5.3.4.1による。 | 目視確認 | JIS T 7329：2008 | 医療用洗浄滅菌器
| ジャケット圧力計 | その他 | 試験方法はJIS T 7329：2008 5.3.4.2による。 | 目視確認 | JIS T 7329：2008 | 医療用洗浄滅菌器
| ディジタルプリンタの記録 | その他 | 試験方法はJIS T 7329：2008 5.3.5.1による。 | 目視確認 | JIS T 7329：2008 | 医療用洗浄滅菌器
| アナログ式記録計の記録 | その他 | 試験方法はJIS T 7329：2008 5.3.5.2による。 | 目視確認 | JIS T 7329：2008 | 医療用洗浄滅菌器
| 重力置換式サイクルをもつ洗浄滅菌器における滅菌試験（該当する場合） | M26.A7.B9.2? | 試験方法はJIS T 7329：2008 5.4.1.1.1～5.4.1.1.4による。 | 生物学的試験 | JIS T 7329：2008 | 医療用洗浄滅菌器
| 真空脱気式滅菌サイクルをもつ洗浄滅菌器の滅菌試験（該当する場合） | M26.A7.B9.2? | 試験方法はJIS T 7329：2008 5.4.1.2.1～5.4.1.2.5による。 | 生物学的試験 | JIS T 7329：2008 | 医療用洗浄滅菌器
| 包装した器具のチャレンジテストパックを用いた滅菌性能試験（該当する場合） | M26.A7.B9.2? | 試験方法はJIS T 7329：2008 5.4.2.1～5.4.2.6による。 | 生物学的試験 | JIS T 7329：2008 | 医療用洗浄滅菌器
| 未包装で不透過性器材の重力置換式（加圧排気式）滅菌サイクルを用いた滅菌性能評価 | M26.A7.B9.2? | 試験方法はJIS T 7329：2008 5.4.3.1.1～5.4.3.1.6による。 | 生物学的試験 | JIS T 7329：2008 | 医療用洗浄滅菌器
| 未包装又は単体包装で不透過性器材の真空脱気式滅菌サイクルを用いた滅菌性能評価（該当する場合） | M26.A7.B9.2? | 試験方法はJIS T 7329：2008 5.4.3.2.1～5.4.3.2.6による。 | 生物学的試験 | JIS T 7329：2008 | 医療用洗浄滅菌器
| ボウィー・ディックテスト | その他 | 試験方法はJIS T 7329：2008 5.5.1.1～5.5.1.4による。 | ボウィー・ディックテストパック | JIS T 7329：2008 | 医療用洗浄滅菌器
| 空気漏れ試験 | M25.A11.B3.6? | 試験方法はJIS T 7329：2008 5.5.2.1～5.5.2.3による。 | 真空計 | JIS T 7329：2008 | 医療用洗浄滅菌器
| 乾燥性能（該当する場合） | その他 | 試験方法はJIS T 7329：2008 5.6による。 | 目視確認 | JIS T 7329：2008 | 医療用洗浄滅菌器
| 洗浄性能 | その他 | 試験方法はJIS T 7329：2008 5.7による。 | 目視確認 | JIS T 7329：2008 | 医療用洗浄滅菌器 | UFGS-11710
| 洗浄滅菌器の性能の保証及び記録 | その他 | 試験方法はJIS T 7329：2008 5.8による。 | 目視確認 | JIS T 7329：2008 | 医療用洗浄滅菌器
| 表示 | その他 | 試験方法はJIS T 7329：2008 6.1～6.5による。 | 目視確認 | JIS T 7329：2008 | 医療用洗浄滅菌器

## 【48】硫化水素計
No. | 試験項目 | JAB試験所認定範囲分類 | 試験内容 | 使用する機器 | 国内適用規格 | 国内適用規格名称 | 海外適用規格 | 実施すべきか ◎MUST（必ず） △WANT（できれば） ×自社製品該当なし
| 指示精度試験 | その他 | 試験方法はJIS T 8205：2002 7.3.1による。 | 試験用硫化水素ガス | JIS T 8205：2002 | 硫化水素計
| 警報作動精度試験 | その他 | 試験方法はJIS T 8205：2002 7.3.2による。 | 試験用硫化水素ガス | JIS T 8205：2002 | 硫化水素計 |  |  | ◎MUST（必ず）
| 繰返し性試験 | その他 | 試験方法はJIS T 8205：2002 7.4による。 | 試験用硫化水素ガス | JIS T 8205：2002 | 硫化水素計 |  |  | △WANT（できれば）
| 指示精度の安定度試験 | その他 | 試験方法はJIS T 8205：2002 7.5.a)による。 | 試験用硫化水素ガス | JIS T 8205：2002 | 硫化水素計 |  |  | ×自社製品該当なし
| 警報作動精度の安定度試験 | その他 | 試験方法はJIS T 8205：2002 7.5.b)による。 | 試験用硫化水素ガス | JIS T 8205：2002 | 硫化水素計
| 傾斜試験 | その他 | 試験方法はJIS T 8205：2002 7.6による。 | 試験用硫化水素ガス | JIS T 8205：2002 | 硫化水素計
| 定置形の衝撃試験 | M21.5.26? | 試験方法はJIS T 8205：2002 7.7.1による。 | 松板又は杉板（厚さ30㎜） スケール 試験用硫化水素ガス | JIS T 8205：2002 | 硫化水素計
| 可搬形、携帯形及び装着形の衝撃試験 | M21.5.26? | 試験方法はJIS T 8205：2002 7.7.2による。 | 松板又は杉板（厚さ30㎜） スケール 試験用硫化水素ガス | JIS T 8205：2002 | 硫化水素計
| 指示の遅れ及び警報の遅れ試験 | M25.A11.B3.6? | 試験方法はJIS T 8205：2002 7.8による。 | 試験用硫化水素ガス ストップウォッチ | JIS T 8205：2002 | 硫化水素計
| 温度試験 | M25.A11.B5.15? | 試験方法はJIS T 8205：2002 7.9による。 | 恒温室 試験用硫化水素ガス | JIS T 8205：2002 | 硫化水素計
| 電源電圧変動試験 | M21.4.12? | 試験方法はJIS T 8205：2002 7.10による。 | 交流電源 試験用硫化水素ガス | JIS T 8205：2002 | 硫化水素計
| 表示 | その他 | 試験方法はJIS T 8205：2002 8.による。 | 目視確認 | JIS T 8205：2002 | 硫化水素計
| 取扱説明書 | その他 | 試験方法はJIS T 8205：2002 9.による。 | 目視確認 | JIS T 8205：2002 | 硫化水素計

## 【49】レンズメータ
No. | 試験項目 | JAB試験所認定範囲分類 | 試験内容 | 使用する機器 | 国内適用規格 | 国内適用規格名称 | 海外適用規格 | 実施すべきか ◎MUST（必ず） △WANT（できれば） ×自社製品該当なし
| 軸打ちの精度 光学的中心 | M25.A11.B7? | 試験方法はJIS B 7183：1995 7.5.1.aによる。 | レンズ性能検査装置 | JIS B 7183：1995 | レンズメータ
| 軸打ちの精度 主経線の方向 | M25.A11.B7? | 試験方法はJIS B 7183：1995 7.5.1.bによる。 | レンズ性能検査装置 | JIS B 7183：1995 | レンズメータ |  |  | ◎MUST（必ず）
| 頂点屈折力 | M25.A11.B7? | 試験方法はJIS B 7183：1995 7.5.2による。 | レンズ性能検査装置 | JIS B 7183：1995 | レンズメータ |  |  | △WANT（できれば）
| プリズム屈折力 | M25.A11.B7? | 試験方法はJIS B 7183：1995 7.5.3による。 | レンズ性能検査装置 | JIS B 7183：1995 | レンズメータ |  |  | ×自社製品該当なし
| 円柱軸 | M25.A11.B7? | 試験方法はJIS B 7183：1995 7.5.4による。 | レンズ性能検査装置 | JIS B 7183：1995 | レンズメータ
| 機械的構造及び機能 | その他 | 試験方法はJIS B 7183：1995 5.1.1～5.1.9による。 | 目視確認 | JIS B 7183：1995 | レンズメータ
| 光学的構造及び機能 | その他 | 試験方法はJIS B 7183：1995 5.2.1～5.2.3による。 | 目視確認 | JIS B 7183：1995 | レンズメータ
| 外観 | その他 | 試験方法はJIS B 7183：1995 6.1～6.2による。 | 目視確認 | JIS B 7183：1995 | レンズメータ
| 検査用球面レンズ | M25.A11.B7? | 試験方法はJIS B 7183：1995 7.3.1.1～7.3.1.7による。 | レンズ性能検査装置 | JIS B 7183：1995 | レンズメータ
| 検査用円柱レンズ | M25.A11.B7? | 試験方法はJIS B 7183：1995 7.3.2.1～7.3.2.5による。 | レンズ性能検査装置 | JIS B 7183：1995 | レンズメータ
| 検査用プリズム | M25.A11.B7? | 試験方法はJIS B 7183：1995 7.4.1～7.4.5による。 | レンズ性能検査装置 | JIS B 7183：1995 | レンズメータ
| 表示 | その他 | 試験方法はJIS B 7183：1995 8.1～8.4による。 | 目視確認 | JIS B 7183：1995 | レンズメータ

## 【50】光学及び光学機器-医用内視鏡及び内視鏡用処置具
No. | 試験項目 | JAB試験所認定範囲分類 | 試験内容 | 使用する機器 | 国内適用規格 | 国内適用規格名称 | 海外適用規格 | 実施すべきか ◎MUST（必ず） △WANT（できれば） ×自社製品該当なし
| 表面及びエッジ | その他 | 試験方法はJIS T 1553：2005 5.1による。 | 視覚及び触覚 | JIS T 1553：2005 | 光学及び光学機器-医用内視鏡及び内視鏡用処置具：一般的要求事項 | ISO 8600-1：1997 ISO 8600-3：1997 ISO 8600-4：1997
| 挿入部最大径 | M25.A11.B3.3? | 試験方法はJIS T 1553：2005 5.2による。 | デジタルノギス | JIS T 1553：2005 | 光学及び光学機器-医用内視鏡及び内視鏡用処置具：一般的要求事項 | ISO 8600-1：1997 ISO 8600-3：1997 ISO 8600-4：1997 |  | ◎MUST（必ず）
| チャンネル最小径 | その他 | 試験方法はJIS T 1553：2005 5.3による。 | 別途（不明） | JIS T 1553：2005 | 光学及び光学機器-医用内視鏡及び内視鏡用処置具：一般的要求事項 | ISO 8600-1：1997 ISO 8600-3：1997 ISO 8600-4：1997 |  | △WANT（できれば）
| 視野角 | M25.A11.B7? | 試験方法はJIS T 1553：2005 5.4による。 | 光学ベンチ ターゲット保持具及び度の目盛付き分度器 | JIS T 1553：2005 | 光学及び光学機器-医用内視鏡及び内視鏡用処置具：一般的要求事項 | ISO 8600-1：1997 ISO 8600-3：1997 ISO 8600-4：1997 |  | ×自社製品該当なし
| 視野方向 | M25.A11.B7? | 試験方法はJIS T 1553：2005 5.5による。 | 光学ベンチ ターゲット保持具及び度の目盛付き分度器 | JIS T 1553：2005 | 光学及び光学機器-医用内視鏡及び内視鏡用処置具：一般的要求事項 | ISO 8600-1：1997 ISO 8600-3：1997 ISO 8600-4：1997
| 表示 | その他 | 試験方法はJIS T 1553：2005 6.1～6.3による。 | 目視確認 | JIS T 1553：2005 | 光学及び光学機器-医用内視鏡及び内視鏡用処置具：一般的要求事項 | ISO 8600-1：1997 ISO 8600-3：1997 ISO 8600-4：1997
| 取扱説明書 | その他 | 試験方法はJIS T 1553：2005 7.a～jによる。 | 目視確認 | JIS T 1553：2005 | 光学及び光学機器-医用内視鏡及び内視鏡用処置具：一般的要求事項 | ISO 8600-1：1997 ISO 8600-3：1997 ISO 8600-4：1997
| 包装 | その他 | 試験方法はJIS T 1553：2005 8による。 | 目視確認 | JIS T 1553：2005 | 光学及び光学機器-医用内視鏡及び内視鏡用処置具：一般的要求事項 | ISO 8600-1：1997 ISO 8600-3：1997 ISO 8600-4：1997

## 【51】検眼レンズ-屈折検査用
No. | 試験項目 | JAB試験所認定範囲分類 | 試験内容 | 使用する機器 | 国内適用規格 | 国内適用規格名称 | 海外適用規格 | 実施すべきか ◎MUST（必ず） △WANT（できれば） ×自社製品該当なし
| 光学的要求事項の確認 | M25.A11.B7? | 試験方法はJIS T 4402：2002 5.1による。 | 検眼レンズの精度検査用試験装置 | JIS T 4402：2002 | 検眼レンズ-屈折検査用 | ISO 9801：1997
| 材料及び表面品質 | M25.A11.B7? | 試験方法はJIS T 4402：2002 5.2による。 | 検眼レンズの精度検査用試験装置 | JIS T 4402：2002 | 検眼レンズ-屈折検査用 | ISO 9801：1997 |  | ◎MUST（必ず）
| 構造 | M25.A11.B7? | 試験方法はJIS T 4402：2002 5.3による。 | 検眼レンズの精度検査用試験装置 | JIS T 4402：2002 | 検眼レンズ-屈折検査用 | ISO 9801：1997 |  | △WANT（できれば）
| 機能表示 | その他 | 試験方法はJIS T 4402：2002 6.a～dによる。 | 目視確認 | JIS T 4402：2002 | 検眼レンズ-屈折検査用 | ISO 9801：1997 |  | ×自社製品該当なし
| 製造業者が提示する情報 | その他 | 試験方法はJIS T 4402：2002 7.1～7.2による。 | 目視確認 | JIS T 4402：2002 | 検眼レンズ-屈折検査用 | ISO 9801：1997

## 【52】検眼鏡
No. | 試験項目 | JAB試験所認定範囲分類 | 試験内容 | 使用する機器 | 国内適用規格 | 国内適用規格名称 | 海外適用規格 | 実施すべきか ◎MUST（必ず） △WANT（できれば） ×自社製品該当なし
| 構造 | その他 | 試験方法はJIS T 7306：1988 5.1～5.2による。 | 目視確認 | JIS T 7306：1988 | 検眼鏡
| 補正レンズの屈折力 | M25.A11.B7? | 試験方法はJIS T 7306：1988 6.1.1による。 | レンズメータ | JIS T 7306：1988 | 検眼鏡 |  |  | ◎MUST（必ず）
| 内部指標の結像位置 | M25.A11.B7? | 試験方法はJIS T 7306：1988 6.1.2による。 | 検査用レンズ | JIS T 7306：1988 | 検眼鏡 |  |  | △WANT（できれば）
| 視野と照野のずれ | M25.A11.B7? | 試験方法はJIS T 7306：1988 6.1.2による。 | 試験用コリメータ | JIS T 7306：1988 | 検眼鏡 |  |  | ×自社製品該当なし
| 観察系左右光軸のずれ | M25.A11.B7? | 試験方法はJIS T 7306：1988 6.2.1による。 | 試験用コリメータ | JIS T 7306：1988 | 検眼鏡
| 視野と照野のずれ | M25.A11.B7? | 試験方法はJIS T 7306：1988 6.2.2による。 | 試験用コリメータ | JIS T 7306：1988 | 検眼鏡
| 電気的安全性試験 | M21.36 | 試験方法はJIS T 7306：1988 6.3による。 | 漏れ電流計 絶縁耐圧計 | JIS T 7306：1988 | 検眼鏡
| 表示 | その他 | 試験方法はJIS T 7306：1988 7.1～7.4による。 | 目視確認 | JIS T 7306：1988 | 検眼鏡

## 【53】視力検査装置
No. | 試験項目 | JAB試験所認定範囲分類 | 試験内容 | 使用する機器 | 国内適用規格 | 国内適用規格名称 | 海外適用規格 | 実施すべきか ◎MUST（必ず） △WANT（できれば） ×自社製品該当なし
| 構造，機能及び品質 | その他 | 試験方法はJIS T 7309：2002 8.a～8.cによる。 | 目視確認 | JIS T 7309：2002 | 視力検査装置 | ISO 8596：1994
| 安全に関する試験 | M21.36 | 試験方法はJIS T 7309：2002 9.1による。 | 別途 | JIS T 7309：2002 JIS T 0601-1 | 視力検査装置 医用電気機器－第１部：基礎安全及び基本性能に関する一般要求事項 | ISO 8596：1994 |  | ◎MUST（必ず）
| 視標の精度 | M25.A11.B3.3? | 試験方法はJIS T 7309：2002 9.2.1による。 | 測定顕微鏡 | JIS T 7309：2002 JIS B 7135 JIS B 7184 | 視力検査装置 | ISO 8596：1994 |  | △WANT（できれば）
| 輝度 | M25.A11.B7.1? | 試験方法はJIS T 7309：2002 9.2.2による。 | 輝度計 | JIS T 7309：2002 | 視力検査装置 | ISO 8596：1994 |  | ×自社製品該当なし
| コントラスト | M25.A11.B7.1? | 試験方法はJIS T 7309：2002 による。 | 輝度計 | JIS T 7309：2002 | 視力検査装置 | ISO 8596：1994
| 取扱説明書 | その他 | 試験方法はJIS T 7309：2002 による。 | 目視確認 | JIS T 7309：2002 | 視力検査装置 | ISO 8596：1994
| 表示 | その他 | 試験方法はJIS T 7309：2002 11.a～11.eによる。 | 目視確認 | JIS T 7309：2002 | 視力検査装置 | ISO 8596：1994

## 【54】チャートプロジェクター
No. | 試験項目 | JAB試験所認定範囲分類 | 試験内容 | 使用する機器 | 国内適用規格 | 国内適用規格名称 | 海外適用規格 | 実施すべきか ◎MUST（必ず） △WANT（できれば） ×自社製品該当なし
| 解像力 | その他 | 試験方法はJIS T 7310：2002 5.2による。 | 目視確認 | JIS T 7310：2002 | チャートプロジェクター | ISO 10938：1998
| 添付資料 | その他 | 試験方法はJIS T 7310：2002 6.a～6.eによる。 | 目視確認 | JIS T 7310：2002 | チャートプロジェクター | ISO 10938：1998 |  | ◎MUST（必ず）
| 表示 | その他 | 試験方法はJIS T 7310：2002 7.a～7.dによる。 | 目視確認 | JIS T 7310：2002 | チャートプロジェクター | ISO 10938：1998 |  | △WANT（できれば）
×自社製品該当なし

## 【55】眼圧計
No. | 試験項目 | JAB試験所認定範囲分類 | 試験内容 | 使用する機器 | 国内適用規格 | 国内適用規格名称 | 海外適用規格 | 実施すべきか ◎MUST（必ず） △WANT（できれば） ×自社製品該当なし
| 適合試験（認証） | M25.A11.B7? | 試験方法はJIS T 7312：2005 7.a～7.dによる。 | 参照眼圧計 光学式限界ゲージ はかり | JIS T 7312：2005 | 眼圧計 | ISO 8612：2001
| 検証（機器の適合性評価） | M25.A11.B7? | 試験方法はJIS T 7312：2005 7.a～7.dによる。 | 参照眼圧計 光学式限界ゲージ はかり | JIS T 7312：2005 | 眼圧計 | ISO 8612：2001 |  | ◎MUST（必ず）
| 構造及び機能 | その他 | 試験方法はJIS T 7312：2005 7.a～7.dによる。 | 目視確認 | JIS T 7312：2005 | 眼圧計 | ISO 8612：2001 |  | △WANT（できれば）
| 附属文書 | その他 | 試験方法はJIS T 7312：2005 7.a～7.dによる。 | 目視確認 | JIS T 7312：2005 | 眼圧計 | ISO 8612：2001 |  | ×自社製品該当なし
| 追加情報 | その他 | 試験方法はJIS T 7312：2005 7.a～7.dによる。 | 目視確認 | JIS T 7312：2005 | 眼圧計 | ISO 8612：2001
| 表示 | その他 | 試験方法はJIS T 7312：2005 7.a～7.dによる。 | 目視確認 | JIS T 7312：2005 | 眼圧計 | ISO 8612：2001

## 【56】屈折補正用単焦点眼鏡レンズ
No. | 試験項目 | JAB試験所認定範囲分類 | 試験内容 | 使用する機器 | 国内適用規格 | 国内適用規格名称 | 海外適用規格 | 実施すべきか ◎MUST（必ず） △WANT（できれば） ×自社製品該当なし
| レンズの屈折力（後面頂点屈折力） | M25.A11.B7? | 試験方法はJIS T 7313：2006 5.2による。 | レンズメータ | JIS T 7313：2006 | 屈折補正用単焦点眼鏡レンズ | ISO 8980-1：2004
| 乱視軸方向 | M25.A11.B7? | 試験方法はJIS T 7313：2006 5.3による。 | レンズメータ | JIS T 7313：2006 | 屈折補正用単焦点眼鏡レンズ | ISO 8980-1：2004 |  | ◎MUST（必ず）
| 中心の位置及びプリズム屈折力 | M25.A11.B7? | 試験方法はJIS T 7313：2006 5.4による。 | レンズメータ | JIS T 7313：2006 | 屈折補正用単焦点眼鏡レンズ | ISO 8980-1：2004 |  | △WANT（できれば）
| 材料及び表面の品質 | その他 | 試験方法はJIS T 7313：2006 5.5による。 | 目視確認 | JIS T 7313：2006 | 屈折補正用単焦点眼鏡レンズ | ISO 8980-1：2004 |  | ×自社製品該当なし
| 識別表示 | その他 | 試験方法はJIS T 7313：2006 6.による。 | 目視確認 | JIS T 7313：2006 | 屈折補正用単焦点眼鏡レンズ | ISO 8980-1：2004
| 規格適合性 | その他 | 試験方法はJIS T 7313：2006 7.による。 | 目視確認 | JIS T 7313：2006 | 屈折補正用単焦点眼鏡レンズ | ISO 8980-1：2004

## 【57】屈折補正用多焦点眼鏡レンズ
No. | 試験項目 | JAB試験所認定範囲分類 | 試験内容 | 使用する機器 | 国内適用規格 | 国内適用規格名称 | 海外適用規格 | 実施すべきか ◎MUST（必ず） △WANT（できれば） ×自社製品該当なし
| 遠用部屈折力（後面頂点屈折力） | M25.A11.B7? | 試験方法はJIS T 7314：2006 5.2による。 | レンズメータ | JIS T 7314：2006 | 屈折補正用多焦点眼鏡レンズ | ISO 8980-1：2004
| 遠用部乱視軸方向 | M25.A11.B7? | 試験方法はJIS T 7314：2006 5.3.a～5.3.bによる。 | レンズメータ | JIS T 7314：2006 | 屈折補正用多焦点眼鏡レンズ | ISO 8980-1：2004 |  | ◎MUST（必ず）
| 光学中心の位置及びプリズム屈折力 | M25.A11.B7? | 試験方法はJIS T 7314：2006 5.4による。 | レンズメータ | JIS T 7314：2006 | 屈折補正用多焦点眼鏡レンズ | ISO 8980-1：2004 |  | △WANT（できれば）
| 加入屈折力 前面加入屈折力測定方法 | M25.A11.B7? | 試験方法はJIS T 7314：2006 5.5.1による。 | レンズメータ | JIS T 7314：2006 | 屈折補正用多焦点眼鏡レンズ | ISO 8980-1：2004 |  | ×自社製品該当なし
| 加入屈折力 後面加入屈折力測定方法 | M25.A11.B7? | 試験方法はJIS T 7314：2006 5.5.2による。 | レンズメータ | JIS T 7314：2006 | 屈折補正用多焦点眼鏡レンズ | ISO 8980-1：2004
| 小玉の寸法の測定方法 | M25.A11.B7? | 試験方法はJIS T 7314：2006 5.6による。 | 投影機か適切な目盛の付いたコンパレータ，又は精密ミリメートル測定器具 | JIS T 7314：2006 | 屈折補正用多焦点眼鏡レンズ | ISO 8980-1：2004
| 材料及び表面の品質 | その他 | 試験方法はJIS T 7314：2006 5.7による。 | 目視確認 | JIS T 7314：2006 | 屈折補正用多焦点眼鏡レンズ | ISO 8980-1：2004
| 識別表示 | その他 | 試験方法はJIS T 7314：2006 6.による。 | 目視確認 | JIS T 7314：2006 | 屈折補正用多焦点眼鏡レンズ | ISO 8980-1：2004
| 規格適合性 | その他 | 試験方法はJIS T 7314：2006 7.による。 | 目視確認 | JIS T 7314：2006 | 屈折補正用多焦点眼鏡レンズ | ISO 8980-1：2004

## 【58】屈折補正用累積屈折力眼鏡レンズ
No. | 試験項目 | JAB試験所認定範囲分類 | 試験内容 | 使用する機器 | 国内適用規格 | 国内適用規格名称 | 海外適用規格 | 実施すべきか ◎MUST（必ず） △WANT（できれば） ×自社製品該当なし
| 遠用部屈折力（後面頂点屈折力） | M25.A11.B7? | 試験方法はJIS T 7315：2006 5.2による。 | レンズメータ | JIS T 7315：2006 | 屈折補正用累積屈折力眼鏡レンズ | ISO 8980-2：2004
| 遠用部乱視軸方向及びプリズム基底方向 | M25.A11.B7? | 試験方法はJIS T 7315：2006 5.3による。 | レンズメータ | JIS T 7315：2006 | 屈折補正用累積屈折力眼鏡レンズ | ISO 8980-2：2004 |  | ◎MUST（必ず）
| 光学中心の位置及びプリズム屈折力 | M25.A11.B7? | 試験方法はJIS T 7315：2006 5.5.1による。 | レンズメータ | JIS T 7315：2006 | 屈折補正用累積屈折力眼鏡レンズ | ISO 8980-2：2004 |  | △WANT（できれば）
| 前面加入屈折力測定方法 | M25.A11.B7? | 試験方法はJIS T 7315：2006 5.5.2による。 | レンズメータ | JIS T 7315：2006 | 屈折補正用累積屈折力眼鏡レンズ | ISO 8980-2：2004 |  | ×自社製品該当なし
| 後面加入屈折力測定方法 | M25.A11.B7? | 試験方法はJIS T 7315：2006 5.5.3による。 | レンズメータ | JIS T 7315：2006 | 屈折補正用累積屈折力眼鏡レンズ | ISO 8980-2：2004
| 材料及び表面の品質 | その他 | 試験方法はJIS T 7315：2006 5.6 による。 | 目視確認 | JIS T 7315：2006 | 屈折補正用累積屈折力眼鏡レンズ | ISO 8980-2：2004
| 表示 | その他 | 試験方法はJIS T 7315：2006 6.1.a～6.2.eによる。 | 目視確認 | JIS T 7315：2006 | 屈折補正用累積屈折力眼鏡レンズ | ISO 8980-2：2004
| 識別表示 | その他 | 試験方法はJIS T 7315：2006 7.1～7.2による。 | 目視確認 | JIS T 7315：2006 | 屈折補正用累積屈折力眼鏡レンズ | ISO 8980-2：2004
| 規格適合性 | その他 | 試験方法はJIS T 7315：2006 8による。 | 目視確認 | JIS T 7315：2006 | 屈折補正用累積屈折力眼鏡レンズ | ISO 8980-2：2004

## 【59】細げき（隙）灯顕微鏡
No. | 試験項目 | JAB試験所認定範囲分類 | 試験内容 | 使用する機器 | 国内適用規格 | 国内適用規格名称 | 海外適用規格 | 実施すべきか ◎MUST（必ず） △WANT（できれば） ×自社製品該当なし
| 構造及び機能 | その他 | 試験方法はJIS T 7316：1988 4.1～4.11による。 | 目視確認 | JIS T 7316：1988 | 細げき（隙）灯顕微鏡
| 光学性能試験 総合倍率 | M25.A11.B7? | 試験方法はJIS T 7316：1988 6.2.1.a～6.2.1.dによる。 | 対物ミクロメータ 総合倍率測定器 | JIS T 7316：1988 | 細げき（隙）灯顕微鏡 |  |  | ◎MUST（必ず）
| 光学性能試験 等倍差 | M25.A11.B7? | 試験方法はJIS T 7316：1988 6.2.2.a～6.2.2.bによる。 | 対物ミクロメータ 総合倍率測定器 | JIS T 7316：1988 | 細げき（隙）灯顕微鏡 |  |  | △WANT（できれば）
| 光学性能試験 左右光軸のずれ | M25.A11.B7? | 試験方法はJIS T 7316：1988 6.2.3.a～6.2.3.bによる。 | 十字線の標板 光軸用コリメータ | JIS T 7316：1988 | 細げき（隙）灯顕微鏡 |  |  | ×自社製品該当なし
| 光学性能試験 変倍による同焦点差 | M25.A11.B7? | 試験方法はJIS T 7316：1988 6.2.3.a～6.2.3.bによる。 | 標板 視度望遠鏡 | JIS T 7316：1988 | 細げき（隙）灯顕微鏡
| 光学性能試験 視度目盛誤差 | M25.A11.B7? | 試験方法はJIS T 7316：1988 6.2.4.a～6.2.4.cによる。 | 標板 視度望遠鏡 | JIS T 7316：1988 | 細げき（隙）灯顕微鏡
| 光学性能試験 変倍による像の移動 | M25.A11.B7? | 試験方法はJIS T 7316：1988 6.2.5.a～6.2.5.bによる。 | 標板 | JIS T 7316：1988 | 細げき（隙）灯顕微鏡
| 電気的安全性試験 | M21.36 | 試験方法はJIS T 7316：1988 6.3.1による。 | 別途 | JIS T 7316：1988 JIS T 1002 JIS T 1003 | 細げき（隙）灯顕微鏡
| 機械的安全性試験 | M21.36 | 試験方法はJIS T 7316：1988 6.3.2による。 | 別途 | JIS T 7316：1988 JIS T 1002 JIS T 1004 | 細げき（隙）灯顕微鏡
| 表示 | その他 | 試験方法はJIS T 7316：1988 7.1～7.4による。 | 目視確認 | JIS T 7316：1988 | 細げき（隙）灯顕微鏡

## 【60】オフサルモメータ
No. | 試験項目 | JAB試験所認定範囲分類 | 試験内容 | 使用する機器 | 国内適用規格 | 国内適用規格名称 | 海外適用規格 | 実施すべきか ◎MUST（必ず） △WANT（できれば） ×自社製品該当なし
| 構造及び機能 | その他 | 試験方法はJIS T 7318：2002 5.a～5.eによる。 | 目視確認 | JIS T 7318：2002 | オフサルモメータ | ISO 10343：1997
| 曲率半径の測定 | M25.A11.B7? | 試験方法はJIS T 7318：2002 7.2.2.aによる。 | 検査用基準面を持つジグ | JIS T 7318：2002 | オフサルモメータ | ISO 10343：1997 |  | ◎MUST（必ず）
| 主経線の方向の測定 | M25.A11.B7? | 試験方法はJIS T 7318：2002 7.2.2.bによる。 | 検査用トーリック面を持つジグ | JIS T 7318：2002 | オフサルモメータ | ISO 10343：1997 |  | △WANT（できれば）
| 安全性試験 | M21.36 | 試験方法はJIS T 7318：2002 7.3による。 | 別途 | JIS T 7318：2002 JIS T 0601-1 | オフサルモメータ | ISO 10343：1997 |  | ×自社製品該当なし
| 添付資料 | その他 | 試験方法はJIS T 7318：2002 8.a～8.eによる。 | 目視確認 | JIS T 7318：2002 | オフサルモメータ | ISO 10343：1997
| 表示 | その他 | 試験方法はJIS T 7318：2002 9.a～9.dによる。 | 目視確認 | JIS T 7318：2002 | オフサルモメータ | ISO 10343：1997

## 【61】屈折補正用眼鏡レンズ
No. | 試験項目 | JAB試験所認定範囲分類 | 試験内容 | 使用する機器 | 国内適用規格 | 国内適用規格名称 | 海外適用規格 | 実施すべきか ◎MUST（必ず） △WANT（できれば） ×自社製品該当なし
| 燃焼性 | M25.A11.B10? | 試験方法はJIS T 7331：2006 5.2.1～5.2.2による。 | 専用スチールロッド 熱源 温度表示付熱電対 | JIS T 7331：2006 | 屈折補正用眼鏡レンズの基本的要求事項 | ISO 14889：2003
| 機械的強度 | M25.A11.B13.19? | 試験方法はJIS T 7331：2006 5.3.1～5.3.2による。 | 専用（最低強度試験用）ジグ | JIS T 7331：2006 | 屈折補正用眼鏡レンズの基本的要求事項 | ISO 14889：2003 |  | ◎MUST（必ず）
| 眼鏡レンズ個々の包装容器上又は添付書類に明示する識別表示 | その他 | 試験方法はJIS T 7331：2006 6.1.a～6.1.rによる。 | 目視確認 | JIS T 7331：2006 | 屈折補正用眼鏡レンズの基本的要求事項 | ISO 14889：2003 |  | △WANT（できれば）
| 提供可能とする事項 | その他 | 試験方法はJIS T 7331：2006 6.2.a～6.2.fによる。 | 目視確認 | JIS T 7331：2006 | 屈折補正用眼鏡レンズの基本的要求事項 | ISO 14889：2003 |  | ×自社製品該当なし

## 【62】眼光学機器
No. | 試験項目 | JAB試験所認定範囲分類 | 試験内容 | 使用する機器 | 国内適用規格 | 国内適用規格名称 | 海外適用規格 | 実施すべきか ◎MUST（必ず） △WANT（できれば） ×自社製品該当なし
| 発火性 | M25.A11.B10? | 試験方法はJIS T 7332：2005 7.1.1～7.1.2による。 | 鋼鉄棒 熱源 温度表示装置のついた熱電対 | JIS T 7332：2005 | 眼光学機器-基本的要求事項及びその試験方法 | ISO 15004：1997
| 表面温度 | M25.A11.B5.15? | 試験方法はJIS T 7332：2005 7.2による。 | データロガー | JIS T 7332：2005 | 眼光学機器-基本的要求事項及びその試験方法 | ISO 15004：1997 |  | ◎MUST（必ず）
| 環境条件 | M21.5? | 試験方法はJIS T 7332：2005 7.3による。 | 恒温槽 (温度-40～55℃ 湿度90～95%Rh） 振動試験機 （衝撃：30g/6ms 繰り返し衝撃：10g/6ms/1000x 正弦波衝撃：0.5g/10Hz～500Hz/2x） | JIS T 7332：2005 | 眼光学機器-基本的要求事項及びその試験方法 | ISO 15004：1997 ISO 9022-11-01-2 ISO 9022-12-01-2 ISO 9022-10-01-1 ISO 9022-11-02-1 ISO 9022-12-06-1 ISO 9022-14-06-0 ISO 9022-30-03-0 ISO 9022-31-01-0 ISO 9022-36-01-0 |  | △WANT（できれば）
| 電気的安全性 | M21.36 | 試験方法はJIS T 7332：2005 7.4による。 | 別途 | JIS T 7332：2005 JIS T 0601-1：1999 | 眼光学機器-基本的要求事項及びその試験方法 医用電気機器－第１部：基礎安全及び基本性能に関する一般要求事項 | ISO 15004：1997 |  | ×自社製品該当なし
| 分光放射照度の測定 | M25.A11.B7? | 試験方法はJIS T 7332：2005 7.5.1による。 | 分光放射照度計 | JIS T 7332：2005 | 眼光学機器-基本的要求事項及びその試験方法 | ISO 15004：1997
| 放射照度の測定 | M25.A11.B7? | 試験方法はJIS T 7332：2005 7.5.2による。 | 分光放射照度計 | JIS T 7332：2005 | 眼光学機器-基本的要求事項及びその試験方法 | ISO 15004：1997
| 放射束断面積の測定 | M25.A11.B7? | 試験方法はJIS T 7332：2005 7.5.3による。 | フィルム | JIS T 7332：2005 | 眼光学機器-基本的要求事項及びその試験方法 | ISO 15004：1997
| 附属文書 | その他 | 試験方法はJIS T 7332：2005 8.1.a～8.1.eによる。 | 目視確認 | JIS T 7332：2005 | 眼光学機器-基本的要求事項及びその試験方法 | ISO 15004：1997
| 表示 | その他 | 試験方法はJIS T 7332：2005 8.2.a～8.2.dによる。 | 目視確認 | JIS T 7332：2005 | 眼光学機器-基本的要求事項及びその試験方法 | ISO 15004：1997

## 【63】屈折補正用眼鏡レンズの透過率
No. | 試験項目 | JAB試験所認定範囲分類 | 試験内容 | 使用する機器 | 国内適用規格 | 国内適用規格名称 | 海外適用規格 | 実施すべきか ◎MUST（必ず） △WANT（できれば） ×自社製品該当なし
| フォトクロミックレンズの透過率特性と試料 | M25.A11.B7.3? | 試験方法はJIS T 7333：2005 6.2による。 | 光源（ソーラーシュミレーター） 恒温槽 分光光度計 | JIS T 7333：2005 | 屈折補正用眼鏡レンズの透過率の仕様及びその試験方法 | ISO 8980-3：1999
| 色が薄い状態での視感透過率 | M25.A11.B7.3? | 試験方法はJIS T 7333：2005 6.2による。 | 光源（ソーラーシュミレーター） 恒温槽 分光光度計 | JIS T 7333：2005 | 屈折補正用眼鏡レンズの透過率の仕様及びその試験方法 | ISO 8980-3：1999 |  | ◎MUST（必ず）
| 色が濃い状態での視感透過率 | M25.A11.B7.3? | 試験方法はJIS T 7333：2005 6.2による。 | 光源（ソーラーシュミレーター） 恒温槽 分光光度計 | JIS T 7333：2005 | 屈折補正用眼鏡レンズの透過率の仕様及びその試験方法 | ISO 8980-3：1999 |  | △WANT（できれば）
| 中程度の光レベルの視感透過率 | M25.A11.B7.3? | 試験方法はJIS T 7333：2005 6.2による。 | 光源（ソーラーシュミレーター） 恒温槽 分光光度計 | JIS T 7333：2005 | 屈折補正用眼鏡レンズの透過率の仕様及びその試験方法 | ISO 8980-3：1999 |  | ×自社製品該当なし
| 夜間の運転のための視感透過率 | M25.A11.B7.3? | 試験方法はJIS T 7333：2005 6.2による。 | 光源（ソーラーシュミレーター） 恒温槽 分光光度計 | JIS T 7333：2005 | 屈折補正用眼鏡レンズの透過率の仕様及びその試験方法 | ISO 8980-3：1999
| 種々の温度における視感透過率 | M25.A11.B7.3? | 試験方法はJIS T 7333：2005 6.2による。 | 光源（ソーラーシュミレーター） 恒温槽 分光光度計 | JIS T 7333：2005 | 屈折補正用眼鏡レンズの透過率の仕様及びその試験方法 | ISO 8980-3：1999
| 偏光面 | M25.A11.B7? | 試験方法はJIS T 7333：2005 6.2による。 | 偏光面測定用装置 | JIS T 7333：2005 | 屈折補正用眼鏡レンズの透過率の仕様及びその試験方法 | ISO 8980-3：1999
| 耐放射性の試験方法 | M25.A11.B8.2.1? | 試験方法はJIS T 7333：2005 6.2による。 | 高圧キセノンランプ | JIS T 7333：2005 | 屈折補正用眼鏡レンズの透過率の仕様及びその試験方法 | ISO 8980-3：1999

## 【64】屈折補正用眼鏡レンズの反射防止膜
No. | 試験項目 | JAB試験所認定範囲分類 | 試験内容 | 使用する機器 | 国内適用規格 | 国内適用規格名称 | 海外適用規格 | 実施すべきか ◎MUST（必ず） △WANT（できれば） ×自社製品該当なし
| 反射率の測定方法 | M25.A11.B7? | 試験方法はJIS T 7334：2011 5.2.1～5.2.3による。 | 分光光度計 | JIS T 7334：2011 | 屈折補正用眼鏡レンズの反射防止膜の仕様及びその試験方法 | ISO 8980-4：2006
| 耐久性 | M25.A11.B14.3? | 試験方法はJIS T 7334：2011 5.6.1～5.6.4による。 | 専用摩擦器具 キセノンランプ | JIS T 7334：2011 | 屈折補正用眼鏡レンズの反射防止膜の仕様及びその試験方法 | ISO 8980-4：2006 |  | ◎MUST（必ず）
| 表示 | その他 | 試験方法はJIS T 7334：2011 7による。 | 目視調査 | JIS T 7334：2011 | 屈折補正用眼鏡レンズの反射防止膜の仕様及びその試験方法 | ISO 8980-4：2006 |  | △WANT（できれば）
×自社製品該当なし

## 【65】耐きず性をもつ屈折補正用眼鏡レンズの表面
No. | 試験項目 | JAB試験所認定範囲分類 | 試験内容 | 使用する機器 | 国内適用規格 | 国内適用規格名称 | 海外適用規格 | 実施すべきか ◎MUST（必ず） △WANT（できれば） ×自社製品該当なし
| 耐きず性 | M25.A11.B14.1? | レンズは，箇条5の試験を行ったとき，試験済みの面に，目に見えるきずがあってはならない。形式試験を行う場合は，10枚のレンズを使い，箇条5の試験を10回連続して試験を行い，全てにおいて試験済みの面に視認できるきずがあってはならない。 | 専用摩耗器具 消しゴム 綿チーズクロス レンズ及び表面の影響 検査用照明 | JIS T 7336：2011 | 耐きず性をもつ屈折補正用眼鏡レンズの表面の要求事項 | ISO 8980-5：2005
◎MUST（必ず）
△WANT（できれば）
×自社製品該当なし

## 【66】冠動脈ステント
No. | 試験項目 | JAB試験所認定範囲分類 | 試験内容 | 使用する機器 | 国内適用規格 | 国内適用規格名称 | 海外適用規格 | 実施すべきか ◎MUST（必ず） △WANT（できれば） ×自社製品該当なし
| 原材料の組成 | M26.A7.B3.7? M26.A7.B2.7? | 化学的分析、不純物の限度、走査型電子顕微鏡検査（不正形状、表面汚染）等 | ICP 液クロ ガスクロ 走査型電子顕微鏡 など | 薬食審査発第0904001号 | 冠動脈ステントの承認申請に係わる取扱いについて
| 原材料の性状 | M25.A11.B13.1？ | 機械的特性（耐力、引張強さ、伸び等） | 引張試験機 | 薬食審査発第0904001号 | 冠動脈ステントの承認申請に係わる取扱いについて |  |  | ◎MUST（必ず）
| ステント自体 外観、表面性状並びに寸法 | M26.A7.B2.6? M25.A11.B3.3？ | 外観、表面性状並びに寸法 | デジタルマイクロスコープ 形状測定器 | 薬食審査発第0904001号 | 冠動脈ステントの承認申請に係わる取扱いについて |  |  | △WANT（できれば）
| ステント自体 溶出物 | M26.A7.B3.7? | 試験はJIS T 0304 金属系生体材料の溶出試験方法などによる。 | IPC等 | 薬食審査発第0904001号 | 冠動脈ステントの承認申請に係わる取扱いについて |  |  | ×自社製品該当なし
| ステント自体 耐食性 | M26.A7.B4.5? | 溶出物及び耐食性については、原材料のみならず、加工法によっても特性が異なることがあるため、原則としてステント自体を用いて試験をすること。ただし、表面処理及びその他の特性についてステント自体と同一の条件を有する場合には、原材料検体を使用してもよいこと。 | ポテンショスタット | 薬食審査発第0904001号 | 冠動脈ステントの承認申請に係わる取扱いについて
| ステント自体 拡張後のフリー（オープン）エリア |  | 推奨拡張圧（Nominal Pressure)で拡張時、ステントストラット（支柱）が形成する格子構造（セル）単位あたりの血管がステント原材料によって覆われない面積。 | ？ | 薬食審査発第0904001号 | 冠動脈ステントの承認申請に係わる取扱いについて
| ステント自体 拡張前後のステント長変化率 | M25.A11.B3.3？ | 展開前のデリバリーシステムに装着された状態のステントと、展開後のステントの長さを測定し、寸法の変化率を求める。 | 形状測定器 | 薬食審査発第0904001号 | 冠動脈ステントの承認申請に係わる取扱いについて
| ステント自体 展開均一性 | M25.A11.B3.3？ | 展開したステントの両端と中央部の外径を測定し、寸法の変化率を求める。 | 形状測定器 | 薬食審査発第0904001号 | 冠動脈ステントの承認申請に係わる取扱いについて
| ステント自体 ラディアルフォース | M25.A11.B13.2？ | ステントの半径方向の強度を測定する。 | 専用ジグ 圧縮試験機 | 薬食審査発第0904001号 | 冠動脈ステントの承認申請に係わる取扱いについて
| ステント自体 リコイル試験 | M25.A11.B3.3？ | 推奨拡張圧（Nominal Pressure)でステントを展開し、バルーンを収縮させる前と後でのステント径を測定し、ステント径の弾性リコイル（収縮）率を求める。 | 圧力計 形状測定器 | 薬食審査発第0904001号 | 冠動脈ステントの承認申請に係わる取扱いについて
| ステント自体 最大拡張による亀裂検査 | M26.A7.B2.6? |  | デジタルマイクロスコープ | 薬食審査発第0904001号 | 冠動脈ステントの承認申請に係わる取扱いについて
| ステント自体 MRIに対する影響 | その他 | 埋め込まれたステントが及ぼすMRI施行時の発熱、アーチフェクト（磁場干渉）等の影響について評価すること。既承認類似品と同原材料（ステンレススチール等）を用いており、ステント埋込み部位の内皮化の特性などMRIに対する影響が既知の場合にあっては、文献等の考察により、申請品目を用いての試験実施に変えてもよい。 | MRI 専用測定システム | 薬食審査発第0904001号 | 冠動脈ステントの承認申請に係わる取扱いについて | ASTM F2182
| ステントとデリバリーシステムについて 最大圧力 | その他 | 最大拡張圧（RBP、Rated Burst Pressure)以下でのバルーンの破裂、各部の漏れ・破断等が99.9%ないことを信頼度95%にて統計的に証明する。 | 圧力計 目視確認 | 薬食審査発第0904001号 | 冠動脈ステントの承認申請に係わる取扱いについて
| ステントとデリバリーシステムについて ステント拡張後のステント内径（それぞれのバルーンとステントの組合わせについて、推奨拡張圧で拡張したときのステントの内径） | M25.A11.B3.3？ | 推奨拡張圧（Nominal Pressure)にて拡張したときのステント内径を測定する。 | 圧力計 形状測定器 | 薬食審査発第0904001号 | 冠動脈ステントの承認申請に係わる取扱いについて
| ステントとデリバリーシステムについて 接合強度 | M25.A11.B13.1？ | 接着その他の結合が施されている各接合部の強度を測定する。 | 引張試験機 専用チャック | 薬食審査発第0904001号 | 冠動脈ステントの承認申請に係わる取扱いについて
| ステントとデリバリーシステムについて バルーン収縮性 | その他 | 推奨された手順にてバルーンが確実に収縮されることを確認する。また、拡張したステントから収縮したバルーンが抜去できることを確認する。 | 目視確認 | 薬食審査発第0904001号 | 冠動脈ステントの承認申請に係わる取扱いについて
| ステントとデリバリーシステムについて バルーンの拡張、収縮時間 | その他 | 推奨された手順にて規定された時間内にバルーンが拡張、収縮することを確認する。 | 目視確認 タイマー | 薬食審査発第0904001号 | 冠動脈ステントの承認申請に係わる取扱いについて
| ステントとデリバリーシステムについて 先端の引張強さ |  | カテーテル先端部の接合部あるいは材料自身の強度を確認する。 | 引張試験機 専用チャック | 薬食審査発第0904001号 | 冠動脈ステントの承認申請に係わる取扱いについて
| ステントとデリバリーシステムについて ステントクリンプ（ステントがデリバリーカテーテルにマウントされていない場合） | M26.A7.B2.6? | クリンプの過程でステントやカテーテルに損傷を与えないことを確認する。 | デジタルマイクロスコープ | 薬食審査発第0904001号 | 冠動脈ステントの承認申請に係わる取扱いについて
| ステントとデリバリーシステムについて クロッシングプロファイル | M25.A11.B3.3？ | ステントマウント部のプロファイルを測定する。 | 形状測定器 | 薬食審査発第0904001号 | 冠動脈ステントの承認申請に係わる取扱いについて
| ステントとデリバリーシステムについて ステント保持強度 | M25.A11.B13.1？ | ステントがデリバリーカテーテル上に保持されることを確認する。 | 引張試験機 専用ジグ | 薬食審査発第0904001号 | 冠動脈ステントの承認申請に係わる取扱いについて
| ステントとデリバリーシステムについて キンク試験 | M26.A7.B2.6? | 規定された曲率半径においてデリバリーカテーテルがシャフトのキンクを生じないことを確認する。 | 専用ジグ デジタルマイクロスコープ | 薬食審査発第0904001号 | 冠動脈ステントの承認申請に係わる取扱いについて
| ステントとデリバリーシステムについて ダイレクトステンティング |  |  | ？ | 薬食審査発第0904001号 | 冠動脈ステントの承認申請に係わる取扱いについて
| ステントとデリバリーシステムについて エックス線不透過性 | その他 | 高分解能エックス線装置を用いてエックス線不透過度を確認する。既承認類似品と同原材料（ステンレススチール等）を用いており、エックス線不透過性が既知の場合にあっては、文献等の考察により、申請品目を用いての試験実施に変えてもよい。 | 高分解能エックス線装置 | 薬食審査発第0904001号 | 冠動脈ステントの承認申請に係わる取扱いについて
| ステントとデリバリーシステムについて 柔軟性の写真 | M26.A7.B2.6? | 規定された圧力にて拡張したステントを規定された曲率半径に曲げたときの写真を撮影する。 | デジタルマイクロスコープ 専用ジグ | 薬食審査発第0904001号 | 冠動脈ステントの承認申請に係わる取扱いについて
| ステントとデリバリーシステムについて デリバリー準備試験 | その他 | パッケージ開封後、挿入前までの準備が問題なくできることを確認する。 | 目視確認 | 薬食審査発第0904001号 | 冠動脈ステントの承認申請に係わる取扱いについて
| ステントとデリバリーシステムについて バルーンの疲労試験 | その他 | 規定された圧力にてバルーンを拡張させたときのバルーンの耐久性を確認する。 | 目視確認 | 薬食審査発第0904001号 | 冠動脈ステントの承認申請に係わる取扱いについて
| ステント自体の耐久性 有限要素解析 | その他 | 最悪の生理的負荷を受けたときの最大ストレスを同定する有限要素解析又はその他のストレス解析。（残存ストレス量を求め、安全係数を算出する際に詳細を明らかにしなければならない。この解析は埋植寿命の間にステントの疲労破損が起こらないことを証明するものでなければならない。） | 有限要素解析システム | 薬食審査発第0904001号 | 冠動脈ステントの承認申請に係わる取扱いについて
| ステント自体の耐久性 加速試験 | M25.A11.B14.3？ | 10年分の拍動（約4億回）に相当する加速試験を示すこと。この際、統計学的に十分な数を用いて、直径を最大まで広げ、血管の状況を反映したものとすること。 | 専用加速試験システム | 薬食審査発第0904001号 | 冠動脈ステントの承認申請に係わる取扱いについて

## 【67】外科インプラント用チタン材料
No. | 試験項目 | JAB試験所認定範囲分類 | 試験内容 | 使用する機器 | 国内適用規格 | 国内適用規格名称 | 海外適用規格 | 実施すべきか ◎MUST（必ず） △WANT（できれば） ×自社製品該当なし
| 金属組織観察 | M25.A11.B2.1.3? | 金属組織は，倍率100倍以上の顕微鏡を用いて観察する。結晶粒度試験はASTM E 112：1988によって結晶粒度番号を求める。 | 倍率100倍以上の顕微鏡 研磨機 | JIS T 7401-1：2002 | 外科インプラント用チタン材料－第1部：チタン | ISO 5832-2：1999
| 金属組織観察 | M25.A11.B2.1.3? | 金属組織は，倍率200倍以上の顕微鏡を用いて観察する。結晶粒度試験はETTC Publication2に準じて行い，A1～A9の光学顕微鏡組織写真と比較する。 | 倍率200倍以上の顕微鏡研磨機 | JIS T 7401-2：2002 JIS T 7401-5：2002 | 外科インプラント用チタン材料－第2部：チタン6－アルミニウム 4－バナジウム合金展伸材 外科インプラント用チタン材料－第5部：チタン 6-アルミニウム 7-ニオブ合金展伸材 | ISO 5832-3：1996 ISO 5832-11：1994 |  | ◎MUST（必ず）
| 金属組織観察 | M25.A11.B2.1.3? | 金属組織は，100倍～400倍の光学顕微鏡を用いて観察する。焼きなまし後の状態でα相とβ相の粒状組織とする。 | 100～400倍の光学顕微鏡 研磨機 | JIS T 7401-3：2002 | 外科インプラント用チタン材料－第3部：チタン6－アルミニウム 2－ニオブ 1－タンタル合金展伸材 |  |  | △WANT（できれば）
| 金属組織観察 | M25.A11.B2.1.3? | 金属組織は，光学顕微鏡を用いて，100倍以上で観察し，使用上有害となる介在物を含んではならない。 | 100倍以上の光学顕微鏡 研磨機 | JIS T 7401-4：2009 | 外科インプラント用チタン材料－第4部：チタン 15-ジルコニウム 4-ニオブ 4-タンタル合金展伸材 |  |  | ×自社製品該当なし
| 金属組織観察 | M25.A11.B2.1.3? | 金属組織は，100倍～400倍の光学顕微鏡を用いて観察する。金属組織は，均一な組織とする。 | 100～400倍の光学顕微鏡 研磨機 | JIS T 7401-6：2002 | 外科インプラント用チタン材料－第6部：チタン 15-モリブデン 5-ジルコニウム 3-アルミニウム合金展伸材
| 引張試験 | M25.A11.B13.1？ | 引張試験は，JIS Z 2241による。この場合の試験片は，鍛造又は圧延方向に平行な方向及びそれらに直角な方向にとった JIS Z 2201の4号，5号又は13号B試験片とする。 | 引張試験機 JIS B 7721による等級1級以上のもの 専用チャック 恒温室23±5℃ | JIS T 7401-1：2002 JIS T 7401-2：2002 JIS T 7401-3：2002 JIS T 7401-4：2009 JIS T 7401-5：2002 JIS T 7401-6：2002 JIS T 7402-1：2005 JIS T 7402-2：2005 JIS T 7402-3：2005 JIS T 7402-4：2005 JIS T 7403-1：2005 JIS T 7403-2：2005 | 外科インプラント用チタン材料－第1部：チタン 外科インプラント用チタン材料－第2部：チタン6－アルミニウム 4－バナジウム合金展伸材 外科インプラント用チタン材料－第3部：チタン6－アルミニウム 2－ニオブ 1－タンタル合金展伸材 外科インプラント用チタン材料－第4部：15－ジルコニウム 4－ニオブ 4－タンタル合金展伸材 外科インプラント用チタン材料－第5部：チタン 6-アルミニウム 7-ニオブ合金展伸材 外科インプラント用チタン材料－第6部：チタン 15-モリブデン 5-ジルコニウム 3-アルミニウム合金展伸材 外科インプラント用コバルト基合金-第1部：コバルト－クロム－モリブデン合金鋳造材 外科インプラント用コバルト基合金-第2部：コバルト－クロム－モリブデン合金展伸材 外科インプラント用コバルト基合金-第3部：コバルト－クロム－タングステン－ニッケル合金展伸材 外科インプラント用コバルト基合金-第4部：コバルト－クロム－ニッケル－モリブデン合金展伸材 外科インプラント用鉄基合金－第１部：ステンレス鋼 外科インプラント用鉄基合金－第2部：ステンレス鋼 | ISO 5832-2：1999 ISO 5832-3：1996 ISO 5832-11：1994 ISO 5832-4：1996 ISO 5832-12：1996 ISO 5832-5：1993 ISO 5832-7：1994 ISO 5832-1：1997 ISO 5832-9：1992
| 曲げ試験 | M25.A11.B13.3.1 | 曲げ試験は，JIS Z 2248による。この場合の試験片は，鍛造又は圧延方向に平行な方向及びそれらに直角な方向にとった JIS Z 2204の3号試験片とする。また曲げ試験後に，曲げた部分の外側に割れを生じてはならない。 | 曲げ試験ジグ 恒温室23±5℃ 圧縮試験機 | JIS T 7401-1：2002 JIS T 7401-2：2002 JIS T 7401-3：2002 JIS T 7401-4：2009 JIS T 7401-6：2002 JIS T 7402-1：2005 | 外科インプラント用チタン材料－第1部：チタン 外科インプラント用チタン材料－第2部：チタン6－アルミニウム 4－バナジウム合金展伸材 外科インプラント用チタン材料－第3部：チタン6－アルミニウム 2－ニオブ 1－タンタル合金展伸材 外科インプラント用チタン材料－第4部：15－ジルコニウム 4－ニオブ 4－タンタル合金展伸材 外科インプラント用コバルト基合金-第1部：コバルト－クロム－モリブデン合金鋳造材 外科インプラント用チタン材料－第6部：チタン 15-モリブデン 5-ジルコニウム 3-アルミニウム合金展伸材 | ISO 5832-2：1999 ISO 5832-3：1996 ISO 5832-4：1996
| 内部性状試験 | M25.A11.B20.2? | 内部性状試験は，非破壊探傷機を使用するものとし，試験方法は受渡当事者間の協定による。 | X線CT | JIS T 7401-1：2002 JIS T 7401-2：2002 JIS T 7401-3：2002 JIS T 7401-5：2002 JIS T 7401-6：2002 | 外科インプラント用チタン材料－第1部：チタン 外科インプラント用チタン材料－第2部：チタン6－アルミニウム 4－バナジウム合金展伸材 外科インプラント用チタン材料－第5部：チタン6－アルミニウム 7－ニオブ合金展伸材 外科インプラント用チタン材料－第3部：チタン6－アルミニウム 2－ニオブ 1－タンタル合金展伸材 外科インプラント用チタン材料－第6部：チタン 15-モリブデン 5-ジルコニウム 3-アルミニウム合金展伸材 | ISO 5832-2：1999 ISO 5832-3：1996 ISO 5832-11：1994

## 【68】外科インプラント用コバルト基合金
No. | 試験項目 | JAB試験所認定範囲分類 | 試験内容 | 使用する機器 | 国内適用規格 | 国内適用規格名称 | 海外適用規格 | 実施すべきか ◎MUST（必ず） △WANT（できれば） ×自社製品該当なし
| 金属組織観察 | M25.A11.B2.1.3? | 合金の金属組織は，均一でなければならない。結晶粒径は，JIS G 0552又はJIS G 0551のどちらかの附図1に示す標準図と比較して，結晶粒度番号が5より細かくなければならない。腐食方法に関しては，JIS G 0553を参考に行ってもよい。 | 顕微鏡 研磨機 | JIS T 7402-2：2005 JIS T 7402-3：2005 JIS T 7402-4：2005 | 外科インプラント用コバルト基合金-第2部：コバルト－クロム－モリブデン合金展伸材 外科インプラント用コバルト基合金-第3部：コバルト－クロム－タングステン－ニッケル合金展伸材 外科インプラント用コバルト基合金-第4部：コバルト－クロム－ニッケル－モリブデン合金展伸材 | ISO 5832-12：1996 ISO 5832-5：1993 ISO 5832-7：1994
| 非金属介在物 | M25.A11.B2.1.4? | 適切に研磨された縦方向試料を用いて，JIS G 0555の附属書A（規定）と比較して，表2に示した値を超えてはならない。 | 顕微鏡 研磨機 | JIS T 7402-3：2005 JIS T 7402-4：2005 | 外科インプラント用コバルト基合金-第3部：コバルト－クロム－タングステン－ニッケル合金展伸材 外科インプラント用コバルト基合金-第4部：コバルト－クロム－ニッケル－モリブデン合金展伸材 | ISO 5832-5：1993 ISO 5832-7：1994
| 引張試験 | M25.A11.B13.1？ | 引張試験は，JIS Z 2241による。この場合の試験片は，鍛造又は圧延方向に平行な方向及びそれらに直角な方向にとった JIS Z 2201の4号，5号又は13号B試験片とする。 | 引張試験機 JIS B 7721による等級1級以上のもの 専用チャック 恒温室23±5℃ | JIS T 7401-1：2002 JIS T 7401-2：2002 JIS T 7401-3：2002 JIS T 7401-4：2009 JIS T 7401-5：2002 JIS T 7401-6：2002 JIS T 7402-1：2005 JIS T 7402-2：2005 JIS T 7402-3：2005 JIS T 7402-4：2005 JIS T 7403-1：2005 JIS T 7403-2：2005 | 外科インプラント用チタン材料－第1部：チタン 外科インプラント用チタン材料－第2部：チタン6－アルミニウム 4－バナジウム合金展伸材 外科インプラント用チタン材料－第3部：チタン6－アルミニウム 2－ニオブ 1－タンタル合金展伸材 外科インプラント用チタン材料－第4部：15－ジルコニウム 4－ニオブ 4－タンタル合金展伸材 外科インプラント用チタン材料－第5部：チタン 6-アルミニウム 7-ニオブ合金展伸材 外科インプラント用チタン材料－第6部：チタン 15-モリブデン 5-ジルコニウム 3-アルミニウム合金展伸材 外科インプラント用コバルト基合金-第1部：コバルト－クロム－モリブデン合金鋳造材 外科インプラント用コバルト基合金-第2部：コバルト－クロム－モリブデン合金展伸材 外科インプラント用コバルト基合金-第3部：コバルト－クロム－タングステン－ニッケル合金展伸材 外科インプラント用コバルト基合金-第4部：コバルト－クロム－ニッケル－モリブデン合金展伸材 外科インプラント用鉄基合金－第１部：ステンレス鋼 外科インプラント用鉄基合金－第2部：ステンレス鋼 | ISO 5832-2：1999 ISO 5832-3：1996 ISO 5832-11：1994 ISO 5832-4：1996 ISO 5832-12：1996 ISO 5832-5：1993 ISO 5832-7：1994 ISO 5832-1：1997 ISO 5832-9：1992
| 曲げ試験 | M25.A11.B13.3.1 | 曲げ試験は，JIS Z 2248による。この場合の試験片は，鍛造又は圧延方向に平行な方向及びそれらに直角な方向にとった JIS Z 2204の3号試験片とする。また曲げ試験後に，曲げた部分の外側に割れを生じてはならない。 | 曲げ試験ジグ 恒温室23±5℃ 圧縮試験機 | JIS T 7401-1：2002 JIS T 7401-2：2002 JIS T 7401-3：2002 JIS T 7401-4：2009 JIS T 7401-6：2002 JIS T 7402-1：2005 | 外科インプラント用チタン材料－第1部：チタン 外科インプラント用チタン材料－第2部：チタン6－アルミニウム 4－バナジウム合金展伸材 外科インプラント用チタン材料－第3部：チタン6－アルミニウム 2－ニオブ 1－タンタル合金展伸材 外科インプラント用チタン材料－第4部：15－ジルコニウム 4－ニオブ 4－タンタル合金展伸材 外科インプラント用コバルト基合金-第1部：コバルト－クロム－モリブデン合金鋳造材 外科インプラント用チタン材料－第6部：チタン 15-モリブデン 5-ジルコニウム 3-アルミニウム合金展伸材 | ISO 5832-2：1999 ISO 5832-3：1996 ISO 5832-4：1996
◎MUST（必ず）
△WANT（できれば）
×自社製品該当なし

## 【69】外科インプラント用鉄基合金
No. | 試験項目 | JAB試験所認定範囲分類 | 試験内容 | 使用する機器 | 国内適用規格 | 国内適用規格名称 | 海外適用規格 | 実施すべきか ◎MUST（必ず） △WANT（できれば） ×自社製品該当なし
| 結晶粒度 | M25.A11.B2.1.3? | オーステナイトの結晶粒度は，JIS G 0551によって行い，結晶粒度番号が4より細かくなければならない。 | 顕微鏡 研磨機 | JIS T 7403-1：2005 JIS T 7403-2：2005 | 外科インプラント用鉄基合金－第１部：ステンレス鋼 外科インプラント用鉄基合金－第2部：ステンレス鋼 | ISO 5832-1：1997 ISO 5832-9：1992
| δフェライト | M25.A11.B2.1? | 固溶化熱処理材の縦断面と横断面から観察試料を採取し，JIS G 0571などに準じて腐食した後，100倍の光学顕微鏡で，δフェライトを含んではならない。 | 100倍の光学顕微鏡 研磨機 | JIS T 7403-1：2005 JIS T 7403-2：2005 | 外科インプラント用鉄基合金－第１部：ステンレス鋼 外科インプラント用鉄基合金－第2部：ステンレス鋼 | ISO 5832-1：1997 ISO 5832-9：1992 |  | ◎MUST（必ず）
| 非金属介在物 | M25.A11.B2.1.4? | 厚さ15㎝未満のビレットでのステンレス鋼の非金属介在物は表2に示した値を超えてはならない。 | 100倍の光学顕微鏡 研磨機 | JIS T 7403-1：2005 JIS T 7403-2：2005 | 外科インプラント用鉄基合金－第１部：ステンレス鋼 外科インプラント用鉄基合金－第2部：ステンレス鋼 | ISO 5832-1：1997 ISO 5832-9：1992 |  | △WANT（できれば）
| 耐食性 | M25.A11.B2.1? | 試験前に650℃で30分間保持後，空冷した鋭敏化熱処理材を用い，JIS G 0575（本体のStrauss試験）に準じ，連続20時間の煮沸試験による粒界腐食試験に合格しなければならない。 | 電気炉？650℃ 曲げ試験ジグ 圧縮試験機 専用試験溶液 煮沸装置 タイマー 光学顕微鏡 | JIS T 7403-2：2005 | 外科インプラント用鉄基合金－第2部：ステンレス鋼 | ISO 5832-9：1992 |  | ×自社製品該当なし

## 【70】インプラント用チタン－ニッケル(Ti‐Ni）合金
No. | 試験項目 | JAB試験所認定範囲分類 | 試験内容 | 使用する機器 | 国内適用規格 | 国内適用規格名称 | 海外適用規格 | 実施すべきか ◎MUST（必ず） △WANT（できれば） ×自社製品該当なし
| 金属組織観察 | M25.A11.B2.1? | Ti－Ni合金の金属組織は，光学顕微鏡などを用いて，300倍以上の倍率で観察する。必要に応じて走査電子顕微鏡などを用いてもよい。Ti4Ni2Ox，TiC及びTi（C,N,O）などの介在物を使用上有害となる形状と大きさで有害となる量以上を含んではならない。 | 光学顕微鏡 もしくは走査型電子顕微鏡 | JIS T 7404：2013 | インプラント用チタン-ニッケル（Ti-Ni）合金
| 引張試験 | M25.A11.B13.1？ | 引張試験はJIS H 7103によって試験する。 | 引張試験機 | JIS T 7404：2013 | インプラント用チタン－ニッケル(Ti‐Ni）合金 |  |  | ◎MUST（必ず）
| 逆変態終了温度（Af温度） | M25.A11.B5? | 逆変態終了温度（Af温度）の測定は，JISH 7101による。 | 電気炉 900℃30分 無酸化性の雰囲気 DSC | JIS T 7404：2013 | インプラント用チタン－ニッケル(Ti‐Ni）合金 |  |  | △WANT（できれば）
×自社製品該当なし

## 【71】麻酔及び呼吸に使用する呼吸回路フィルター第1部
No. | 試験項目 | JAB試験所認定範囲分類 | 試験内容 | 使用する機器 | 国内適用規格 | 国内適用規格名称 | 海外適用規格 | 実施すべきか ◎MUST（必ず） △WANT（できれば） ×自社製品該当なし
| ろ過性能を試験するための食塩試験方法 | M25.A11.B3.6? | 試験方法はJIS T 7211：2005による。 | BSF試験装置 圧縮ガス エアゾール発生器 中和器混合槽 光度計 流量計 走査形モビリティ粒子径分析器 | JIS T 7211：2005 | 麻酔及び呼吸に使用する呼吸回路フィルター第1部：ろ過性能を試験するための食塩試験方法
◎MUST（必ず）
△WANT（できれば）
×自社製品該当なし

## 【72】気管チューブ及びコネクタ
No. | 試験項目 | JAB試験所認定範囲分類 | 試験内容 | 使用する機器 | 国内適用規格 | 国内適用規格名称 | 海外適用規格 | 実施すべきか ◎MUST（必ず） △WANT（できれば） ×自社製品該当なし
| 寸法 気管チューブ 気管チューブコネクタ |  | 試験方法はJIS T 7221：2011 4.2による。 | 画像測定機 | JIS T 7221：2011 | 気管チューブ及びコネクタ | ISO 5361-4：1987
| 材料 |  | 試験方法はJIS T 0993-1による。 | 別途 | JIS T 7221：2011 | 気管チューブ及びコネクタ | ISO 5361-4：1987
| べベル |  | 全てのチューブは，38°±10°のべベル角度とする。 | 画像測定機 | JIS T 7221：2011 | 気管チューブ及びコネクタ | ISO 5361-4：1987
| カフ |  | 試験方法はJIS T 7221：2011 4.5.1～4.5.2による。 | 画像測定機 | JIS T 7221：2011 | 気管チューブ及びコネクタ | ISO 5361-4：1987
| カフの静止直径の測定 | M25.A11.B3.3? | カフの静止直径をしわ（皺）がなく，カフ壁の張りが最小となる圧で膨らませた状態で測定する。カフ内圧が2.0±0.1kPaとなるように空気でカフを十分に膨らまし，23±2℃で5分間その圧を維持する。カフの径が最大となる平面をチューブの長軸に垂直となるように配置する。その平面で，45°ごとに4ヶ所の直径を測定する。 | 恒温槽室（23±2℃） カフを膨らませるための装置 カフ内圧が2.0±0.1kPaとなる タイマー 専用ジグ 画像測定機 圧力計 | JIS T 7221：2011 | 気管チューブ及びコネクタ | ISO 5361-4：1987
| チューブのつぶれ試験 | M25.A11.B13.13? | 透明なチューブの中でカフを膨らませた状態で，鋼球を気管チューブ内に通すことによって，カフ内圧に起因するチューブのつぶれへの耐性を試験する。 | 鋼球 水 40±1℃に温度調整できる水槽 透明チューブ 空気供給源 圧力計 専用コネクタ タイマー | JIS T 7221：2011 | 気管チューブ及びコネクタ | ISO 5361-4：1987
| カフのヘルニア化の試験 | M25.A11.B13.19? | べベルのカフに最も近い縁におけるチューブ長軸に垂直な面を超えるカフのヘルニア化の傾向を透明チューブ内で膨らましたカフに軸方向の力を加えることによって試験する。 | おもり100ｇ 水 40±1℃に温度調整できる水槽 透明チューブ 空気供給源 圧力計 専用コネクタ タイマー 専用ジグ | JIS T 7221：2011 | 気管チューブ及びコネクタ | ISO 5361-4：1987
| カフ用のインフレ-ティングチューブ |  | 試験方法はJIS T 7221：2011 4.6.1～4.6.7による。 | 専用ジグ 画像測定機 | JIS T 7221：2011 | 気管チューブ及びコネクタ | ISO 5361-4：1987
| チューブの湾曲 |  | 試験方法はJIS T 7221：2011 4.7.1～4.7.3による。 | 画像測定機 | JIS T 7221：2011 | 気管チューブ及びコネクタ | ISO 5361-4：1987
| マーフィー孔の大きさ |  | 試験方法はJIS T 7221：2011 5.1による。 | 画像測定機 | JIS T 7221：2011 | 気管チューブ及びコネクタ | ISO 5361-4：1987
| マーフィー孔の位置 |  | 試験方法はJIS T 7221：2011 5.2による。 | 画像測定機 | JIS T 7221：2011 | 気管チューブ及びコネクタ | ISO 5361-4：1987
| 表示 |  | 試験方法はJIS T 7221：2011 7による。 | 目視確認 | JIS T 7221：2011 | 気管チューブ及びコネクタ | ISO 5361-4：1987
◎MUST（必ず）
△WANT（できれば）
×自社製品該当なし

## 【73】気管チューブ‐第4部 コール形
No. | 試験項目 | JAB試験所認定範囲分類 | 試験内容 | 使用する機器 | 国内適用規格 | 国内適用規格名称 | 海外適用規格 | 実施すべきか ◎MUST（必ず） △WANT（できれば） ×自社製品該当なし
| 寸法 コール形気管チューブ |  | 試験方法はJIS T 7224：1993 7による。 | 画像測定機 | JIS T 7224：1993 | 気管チューブ－第4部 コール形 | ISO 5361-4：1987
| べベル（斜角部） コール形気管チューブ |  | 試験方法はJIS T 7224：1993 8による。 | 画像測定機 | JIS T 7224：1993 | 気管チューブ－第4部 コール形 | ISO 5361-4：1987
| 段差 コール形気管チューブ |  | 試験方法はJIS T 7224：1993 9による。 | 画像測定機 | JIS T 7224：1993 | 気管チューブ－第4部 コール形 | ISO 5361-4：1987
| チューブの曲率 コール形気管チューブ |  | 試験方法はJIS T 7224：1993 10による。 | 画像測定機 | JIS T 7224：1993 | 気管チューブ－第4部 コール形 | ISO 5361-4：1987
| 表示 コール形気管チューブ |  | 試験方法はJIS T 7224：1993 11による。 | 目視確認 | JIS T 7224：1993 | 気管チューブ－第4部 コール形 | ISO 5361-4：1987
◎MUST（必ず）
△WANT（できれば）
×自社製品該当なし

## 【74】気管切開チューブ及びコネクタ
No. | 試験項目 | JAB試験所認定範囲分類 | 試験内容 | 使用する機器 | 国内適用規格 | 国内適用規格名称 | 海外適用規格 | 実施すべきか ◎MUST（必ず） △WANT（できれば） ×自社製品該当なし
| 内径 公称内径6.5㎜～11.0㎜の場合 |  | 試験方法はJIS T 7227：2011 4.1.1による。 | デジタルノギス | JIS T 7227：2011 | 気管切開チューブ及びコネクタ
| 外径 公称内径6.5㎜～11.0㎜の場合 |  | 試験方法はJIS T 7227：2011 4.1.2による。 | デジタルノギス | JIS T 7227：2011 | 気管切開チューブ及びコネクタ
| 長さ 公称内径6.5㎜～11.0㎜の場合 |  | 試験方法はJIS T 7227：2011 4.1.3による。 | 画像測定機 | JIS T 7227：2011 | 気管切開チューブ及びコネクタ
| 角度 公称内径6.5㎜～11.0㎜の場合 |  | 試験方法はJIS T 7227：2011 4.1.4による。 | 画像測定機 | JIS T 7227：2011 | 気管切開チューブ及びコネクタ
| 内径 公称内径2.0㎜～6.0㎜の場合 |  | 試験方法はJIS T 7227：2011 4.2.1による。 | デジタルノギス | JIS T 7227：2011 | 気管切開チューブ及びコネクタ
| 外径 公称内径2.0㎜～6.0㎜の場合 |  | 試験方法はJIS T 7227：2011 4.2.2による。 | デジタルノギス | JIS T 7227：2011 | 気管切開チューブ及びコネクタ
| 長さ 公称内径2.0㎜～6.0㎜の場合 |  | 試験方法はJIS T 7227：2011 4.2.3による。 | 画像測定機 | JIS T 7227：2011 | 気管切開チューブ及びコネクタ
| 角度 公称内径2.0㎜～6.0㎜の場合 |  | 試験方法はJIS T 7227：2011 4.2.4による。 | 画像測定機 | JIS T 7227：2011 | 気管切開チューブ及びコネクタ
| 機器側端 公称内径6.5㎜～11.0㎜の場合 | M25.A11.B13.19? | 試験方法はJIS T 7227：2011 6.1.1による。 | 恒湿恒温槽 専用チャック 引張試験機 15±1.5N又は50±5N50±5㎜/min タイマー | JIS T 7227：2011 | 気管切開チューブ及びコネクタ
| けい（頸）部固定板 公称内径6.5㎜～11.0㎜の場合 |  | コネクタ及びけい（頸）部固定板の接続部の安全性は，コネクタ又はけい（頸）部固定板に，軸方向の分離力を加えることで試験する。 | 恒湿恒温槽 専用チャック 引張試験機 15±1.5N又は50±5N50±5㎜/min タイマー | JIS T 7227：2011 | 気管切開チューブ及びコネクタ
| 内筒 公称内径6.5㎜～11.0㎜の場合 |  | 試験方法はJIS T 7227：2011 6.1.3による。 | 画像測定機 | JIS T 7227：2011 | 気管切開チューブ及びコネクタ
| カフ 公称内径6.5㎜～11.0㎜の場合 |  | 試験方法はJIS T 7227：2011 6.1.4による。 | 画像測定機 | JIS T 7227：2011 | 気管切開チューブ及びコネクタ
| カフ用インフレ－ティングチューブ 公称内径6.5㎜～11.0㎜の場合 |  | 試験方法はJIS T 7227：2011 6.1.5.aによる。 | 画像測定機 | JIS T 7227：2011 | 気管切開チューブ及びコネクタ
| パイロットバルーン 公称内径6.5㎜～11.0㎜の場合 |  | 試験方法はJIS T 7227：2011 6.1.5.bによる。 | 目視確認 | JIS T 7227：2011 | 気管切開チューブ及びコネクタ
| インフレ－ティングチューブの自由端 公称内径6.5㎜～11.0㎜の場合 |  | 試験方法はJIS T 7227：2011 6.1.5.cによる。 | 画像測定機 専用冶具 | JIS T 7227：2011 | 気管切開チューブ及びコネクタ
| 患者側端 公称内径6.5㎜～11.0㎜の場合 |  | 試験方法はJIS T 7227：2011 6.1.6による。 | 画像測定機 | JIS T 7227：2011 | 気管切開チューブ及びコネクタ
| イントロデューサ（オブチュレータ） 公称内径6.5㎜～11.0㎜の場合 |  | 試験方法はJIS T 7227：2011 6.1.7による。 | 目視確認 | JIS T 7227：2011 | 気管切開チューブ及びコネクタ
| 機器側端 公称内径2.0㎜～6.0㎜の場合 |  | 試験方法はJIS T 7227：2011 6.2.1による。 | 恒湿恒温槽 専用チャック 引張試験機 15±1.5N又は50±5N50±5㎜/min タイマー | JIS T 7227：2011 | 気管切開チューブ及びコネクタ
| チューブ用コネクタ 公称内径2.0㎜～6.0㎜の場合 |  | 試験方法はJIS T 7227：2011 6.2.2による。 | 画像測定機 | JIS T 7227：2011 | 気管切開チューブ及びコネクタ
| 内筒 公称内径2.0㎜～6.0㎜の場合 |  | 試験方法はJIS T 7227：2011 6.2.3による。 | 画像測定機 | JIS T 7227：2011 | 気管切開チューブ及びコネクタ
| けい（頚）部固定板 公称内径2.0㎜～6.0㎜の場合 |  | 試験方法はJIS T 7227：2011 6.2.4による。 | 恒湿恒温槽 専用チャック 引張試験機 15±1.5N又は50±5N50±5㎜/min タイマー | JIS T 7227：2011 | 気管切開チューブ及びコネクタ
| カフ 公称内径2.0㎜～6.0㎜の場合 |  | 試験方法はJIS T 7227：2011 6.2.5による。 | 画像測定機 | JIS T 7227：2011 | 気管切開チューブ及びコネクタ
| カフ用インフレ－ティングチューブ 公称内径2.0㎜～6.0㎜の場合 |  | 試験方法はJIS T 7227：2011 6.2.6.aによる。 | 画像測定機 | JIS T 7227：2011 | 気管切開チューブ及びコネクタ
| パイロットバルーン 公称内径2.0㎜～6.0㎜の場合 |  | 試験方法はJIS T 7227：2011 6.2.6.bによる。 | 目視確認 | JIS T 7227：2011 | 気管切開チューブ及びコネクタ
| インフレ－ティングチューブの自由端 公称内径2.0㎜～6.0㎜の場合 |  | 試験方法はJIS T 7227：2011 6.2.6.cによる。 | 画像測定機 専用冶具 | JIS T 7227：2011 | 気管切開チューブ及びコネクタ
| 患者側端 公称内径2.0㎜～6.0㎜の場合 |  | 試験方法はJIS T 7227：2011 6.2.7による。 | 画像測定機 | JIS T 7227：2011 | 気管切開チューブ及びコネクタ
| イントロデューサ（オブチュレータ） 公称内径2.0㎜～6.0㎜の場合 |  | 試験方法はJIS T 7227：2011 6.2.8による。 | 目視確認 | JIS T 7227：2011 | 気管切開チューブ及びコネクタ
| 滅菌状態で供給されるチューブの包装 |  | 試験方法はJIS T 7227：2011 7.2による。 | 目視確認 | JIS T 7227：2011 | 気管切開チューブ及びコネクタ
| 表示 |  | 試験方法はJIS T 7227：2011 8による。 | 目視確認 | JIS T 7227：2011 | 気管切開チューブ及びコネクタ
◎MUST（必ず）
△WANT（できれば）
×自社製品該当なし

## 【75】ラテックス製コンドーム
No. | 試験項目 | JAB試験所認定範囲分類 | 試験内容 | 使用する機器 | 国内適用規格 | 国内適用規格名称 | 海外適用規格 | 実施すべきか ◎MUST（必ず） △WANT（できれば） ×自社製品該当なし
| デザイン |  | コンドームの開口部には，完全な口巻（縁巻き）をもたなければならない。 | 別途 | JIS T 9111-1：2000 | ラテックス製コンドーム－第1部：要求事項 | ISO 4074-1：1996
| 寸法 |  | JIS T 9111-2によって測定する。 | 別途 | JIS T 9111-1：2000 | ラテックス製コンドーム－第1部：要求事項 | ISO 4074-1：1996
| 破裂容量 | M25.A11.B13.19? | JIS T 9111-6によって測定する。 | 専用ジグ 圧縮空気 圧力計 | JIS T 9111-1：2000 | ラテックス製コンドーム－第1部：要求事項 | ISO 4074-1：1996
| 破裂圧力 | M25.A11.B13.19? | JIS T 9111-6によって測定する。 | 専用ジグ 圧縮空気 圧力計 | JIS T 9111-1：2000 | ラテックス製コンドーム－第1部：要求事項 | ISO 4074-1：1996 |  | ◎MUST（必ず）
| 穴の検出 |  | JIS T 9111-5又は附属書１によって測定する。 | 別途 | JIS T 9111-1：2000 | ラテックス製コンドーム－第1部：要求事項 | ISO 4074-1：1996 |  | ◎MUST（必ず）
| 包装及び表示 |  | JIS T 9111-10によって測定する。 | 目視確認 | JIS T 9111-1：2000 | ラテックス製コンドーム－第1部：要求事項 | ISO 4074-1：1996 |  | ◎MUST（必ず）
△WANT（できれば）
×自社製品該当なし

## 【76】使い捨て手術用ゴム手袋
No. | 試験項目 | JAB試験所認定範囲分類 | 試験内容 | 使用する機器 | 国内適用規格 | 国内適用規格名称 | 海外適用規格 | 実施すべきか ◎MUST（必ず） △WANT（できれば） ×自社製品該当なし
| 寸法 |  | 手袋の寸法は，表1に適合しなければならない。ただし，寸法は，7.1の方法によって測定する。 | 鋼尺など | JIS T 9107：2005 | 使い捨て手術用ゴム手袋 | ISO 10282：2002
| 引張試験 促進老化前の切断時引張力及び切断時伸び | M25.A11.B13.1？ | 試験片をJIS K 6251に規定するダンベル形状6号試験片を用い，手袋の手首，甲又はしょう部から打ち抜くものとする。その後JIS K 6251に規定する方法によって行う。 | ダンベル形状作成ジグ 引張試験機 100㎜/分～500㎜/分の試験速度 測定系は1級以上の精度 専用チャック 恒湿恒温槽 タイマー | JIS T 9107：2005 | 使い捨て手術用ゴム手袋 | ISO 10282：2002
| 引張試験 促進老化後の切断時引張力及び切断時伸び | M25.A11.B13.1？ | 70±2℃，168±2hの促進老化試験（JIS K 6257の7：促進老化試験A-2法）で行う。 | ダンベル形状作成ジグ 引張試験機 測定系は1級以上の精度 専用チャック 恒湿恒温槽 タイマー | JIS T 9107：2005 | 使い捨て手術用ゴム手袋 | ISO 10282：2002 |  | ◎MUST（必ず）
| 引張試験 300%伸び時引張力 | M25.A11.B13.1？ | JIS K 6251に規定する方法にて行う。 | ダンベル形状作成ジグ 引張試験機 100㎜/分～500㎜/分の試験速度 測定系は1級以上の精度 専用チャック 恒湿恒温槽 タイマー | JIS T 9107：2005 | 使い捨て手術用ゴム手袋 | ISO 10282：2002 |  | △WANT（できれば）
| 水密性試験（ピンホール試験） | M25.A11.B13.13? | 附属書A参照（内容は省略） | 専用筒締め具 つり下げ具 メスシンダ 水（36℃以下） タイマー | JIS T 9107：2005 | 使い捨て手術用ゴム手袋 | ISO 10282：2002 |  | ×自社製品該当なし
| 包装 |  | 試験は，JIS T 9197:2005の9による。 | 目視確認 | JIS T 9107：2005 | 使い捨て手術用ゴム手袋 | ISO 10282：2002
| 表示 |  | 試験は，JIS T 9107:2005の10による。 | 目視確認 | JIS T 9107：2005 | 使い捨て手術用ゴム手袋 | ISO 10282：2002

## 【77】単回使用ごうしん（毫鍼）
No. | 試験項目 | JAB試験所認定範囲分類 | 試験内容 | 使用する機器 | 国内適用規格 | 国内適用規格名称 | 海外適用規格 | 実施すべきか ◎MUST（必ず） △WANT（できれば） ×自社製品該当なし
| しん（鍼）体材料 |  | しん（鍼）体の材料は，次によるほか，これらと同等以上の材料の中から1種類を選択して使用する。 | 材料メーカのデータ | JIS T 9301：2005 | 単回使用ごうしん（毫鍼）
| 潤滑剤 |  | しん（鍼）体の潤滑剤としてシリコーン油を用いる場合，シリコーン油は，シリコーン油基準（Ⅰ）またはこれと同等以上の外国の基準に適合するものであること。 | 別途 | JIS T 9301：2005 | 単回使用ごうしん（毫鍼）
| 外観及び清浄度 |  | JIS T 9301:2005 4.2に従って試験を行う。 | 目視確認 | JIS T 9301：2005 | 単回使用ごうしん（毫鍼）
| 抽出物の酸・アルカリの限度 |  | JIS T 9301:2005 5.1に従って試験を行う。 | 別途 | JIS T 9301：2005 | 単回使用ごうしん（毫鍼）
| 溶出金属物の制限 |  | JIS T 9301:2005 5.2に従って試験を行う。 | 別途 | JIS T 9301：2005 | 単回使用ごうしん（毫鍼）
| 外観 |  | JIS T 9301:2005 8.1に従って試験を行う。 | 別途 | JIS T 9301：2005 | 単回使用ごうしん（毫鍼）
| 線径許容差 |  | JIS T 9301:2005 8.2に従って試験を行う。 | 別途 | JIS T 9301：2005 | 単回使用ごうしん（毫鍼）
| しん（鍼）長許容差 |  | JIS T 9301:2005 8.3に従って試験を行う。 | 別途 | JIS T 9301：2005 | 単回使用ごうしん（毫鍼）
| 構成 |  | JIS T 9301:2005 9に従って試験を行う。 | 目視確認 | JIS T 9301：2005 | 単回使用ごうしん（毫鍼）
| しんせん（鍼尖） |  | JIS T 9301:2005 10に従って試験を行う。 | 目視確認 | JIS T 9301：2005 | 単回使用ごうしん（毫鍼）
| 引抜強さ | M25.A11.B13.1？ | しん（鍼）体の公称線径に応じ，しん（鍼）体の中心軸方向に規定の力を加えたとき，しん（鍼）体はしんぺい（鍼柄）から引き抜けてはならない。 | 引張試験機（7～34N） 専用チャック 専用ジグ | JIS T 9301：2005 | 単回使用ごうしん（毫鍼）
| 材折り曲げ試験 | M25.A11.B13.19? | 附属書1の図1のように線材を保持し，矢印の方向へ曲げて，切断しないこと。 | 専用ジグ | JIS T 9301：2005 | 単回使用ごうしん（毫鍼） |  |  | ◎MUST（必ず）
| 包装 |  | JIS T 9301:2005 12に従って試験を行う。 | 目視確認 | JIS T 9301：2005 | 単回使用ごうしん（毫鍼）
| 表示 |  | JIS T 9301:2005 13に従って試験を行う。 | 目視確認 | JIS T 9301：2005 | 単回使用ごうしん（毫鍼）
△WANT（できれば）
×自社製品該当なし

## 【78】医療用吸引器
No. | 試験項目 | JAB試験所認定範囲分類 | 試験内容 | 使用する機器 | 国内適用規格 | 国内適用規格名称 | 海外適用規格 | 実施すべきか ◎MUST（必ず） △WANT（できれば） ×自社製品該当なし
| 標識，表示及び文書 |  | 試験は，JIS T 7208‐1:2012の6による。 | 別途 | JIS T 7208-1：2012 | 医療用吸引器-第1部：電動式吸引器 | ISO 10079-1：1999
| 電源入力 |  | 試験は，JIS T 7208‐1:2012の7による。 | 別途 | JIS T 7208-1：2012 | 医療用吸引器-第1部：電動式吸引器 | ISO 10079-1：1999
| 環境条件 |  | 試験は，JIS T 7208‐1:2012の8による。 | 別途 | JIS T 7208-1：2012 | 医療用吸引器-第1部：電動式吸引器 | ISO 10079-1：1999
| 電撃の危険に対する保護 |  | 試験は，JIS T 7208‐1:2012の9による。 | 別途 | JIS T 7208-1：2012 | 医療用吸引器-第1部：電動式吸引器 | ISO 10079-1：1999
| 機械的危険に対する保護 |  | 試験は，JIS T 7208‐1:2012の10による。 | 別途 | JIS T 7208-1：2012 | 医療用吸引器-第1部：電動式吸引器 | ISO 10079-1：1999
| 不要又は過度の放射による危険に対する保護 |  | 試験は，JIS T 7208‐1:2012の11による。 | 別途 | JIS T 7208-1：2012 | 医療用吸引器-第1部：電動式吸引器 | ISO 10079-1：1999
| 可燃性麻酔剤の点火の危険に対する保護 |  | 試験は，JIS T 7208‐1:2012の12による。 | 別途 | JIS T 7208-1：2012 | 医療用吸引器-第1部：電動式吸引器 | ISO 10079-1：1999
| 過度の温度及びその他の危害に関する保護 |  | 試験は，JIS T 7208‐1:2012の13による。 | 別途 | JIS T 7208-1：2012 | 医療用吸引器-第1部：電動式吸引器 | ISO 10079-1：1999
| 作動データの正確性及び危険な出力に対する保護 |  | 試験は，JIS T 7208‐1:2012の14による。 | 別途 | JIS T 7208-1：2012 | 医療用吸引器-第1部：電動式吸引器 | ISO 10079-1：1999
| 異常動作及び故障状態：環境試験 |  | 試験は，JIS T 7208‐1:2012の15による。 | 別途 | JIS T 7208-1：2012 | 医療用吸引器-第1部：電動式吸引器 | ISO 10079-1：1999
| 構造上の要求事項 |  | 試験は，JIS T 7208‐1:2012の16による。 | 別途 | JIS T 7208-1：2012 | 医療用吸引器-第1部：電動式吸引器 | ISO 10079-1：1999
| 吸引圧試験 | M25.A11.B3.6? | 附属書AのA.6に従って試験したとき，吸引器は10秒以内に少なくとも-40ｋPaの吸引圧に達しなけばならない。 | 圧力計 専用コネクタ 専用栓 タイマー | JIS T 7208-2：2005 | 医療用吸引器-第2部：手動式吸引器 | ISO 10079-2：1999
| 流量試験 | M25.A11.B3.6? | 附属書AのA.7に従って試験したとき，吸引器は疑似おう（嘔）吐物200mLを10秒間以下で吸引しなければならない。 | 蒸留水 1L食用キサンタンガム10ｇ 直径1㎜のガラス玉100g メスシリンダ 300ml（目盛は50ml以下） 専用栓 吸引チュービング タイマー | JIS T 7208-2：2005 | 医療用吸引器-第2部：手動式吸引器 | ISO 10079-2：1999 |  | ◎MUST（必ず）
| 自由空気流量試験 | M25.A11.B3.6? | 附属書AのA.8に従って試験したとき，最大自由空気流量は，少なくとも0.33L/s（20L/min）でなければならない。 | 流量計 100ms以下の応答時間，0.1～0.5L/sの範囲で少なくとも0.05L/sの精度及び2Pa/L/s以下の抵抗（例えばニューモタコグラフ） 容器100±10mL タイマー 吸引チュービング | JIS T 7208-2：2005 | 医療用吸引器-第2部：手動式吸引器 | ISO 10079-2：1999 |  | △WANT（できれば）
| オーバーフロー防止装置及び吸引容量に対する試験 | M25.A11.B3.6? | 液状物又は固形物が中間チュービングに入り込むのを防止する手段を備えた吸引器の吸引容器は，附属書AのA.4に従って試験したとき，表示された吸引容量の90%以上を吸引しなければならない。オーバーフロー防止装置を接続し，最大自由空気流量に設定する。室温で，オーバーフロー防止装置の停止が機構が作動するまで，吸引容器に水を吸引する。水位を記録する。水から吸引チュービングを取り出し自由空気量にする。さらに2分間機器を運転する。停止機構を通過した水の量を測定する。オーバーフロー防止装置が作動するまで吸引容器に吸引した容量を測定する。 | 水 メスシリンダ | JIS T 7208-2：2005 | 医療用吸引器-第2部：手動式吸引器 | ISO 10079-2：1999 |  | ×自社製品該当なし
| 吸引チュービングのつぶれ試験 | M25.A11.B13.13? | 一端に栓をし，他端を吸引源に接続し，最大値が製造業者によって指定されている場合は，最大吸引圧に調整する。5分間この吸引圧を保持する。吸引チュービングの外径をその長さに沿って測定する。 | 吸引圧発生装置 圧力計 専用コネクタ 専用栓 デジタルノギス タイマー | JIS T 7208-2：2005 | 医療用吸引器-第2部：手動式吸引器 | ISO 10079-2：1999
| 安定性試験 | M25.A11.B13.19? | 野外用，搬送時に使用する又は両用の足踏み式吸引器は，水平から20°（0.35rad）の斜面に置かれたとき，8.1～8.3の規定に適合しなければならない。その他の手動式吸引器は11.b）に規定するように，製造業者が除外した以外の任意の場所で，その正常な方向から10°（0.17rad）傾けたとき，8.1～8.3の規定に適合しなければならない。 | 15及び20°の傾斜面 デジタル水平器 | JIS T 7208-2：2005 | 医療用吸引器-第2部：手動式吸引器 | ISO 10079-2：1999
| 内破，ひび割れ又は永久的な変形に対する耐久試験 | M25.A11.B14.3? | 20～25℃の周囲温度で，吸引容器及びフィルタアセンブリ（存在する場合）又は吸引器全体（吸引容器と一体の場合）を保護囲い（例えば，箱又は袋）の中に置く。インラインフィルタが使用されるか推奨される場合は，そのフィルタを取り付ける。吸引容器の口を吸引源に接続する。製造業者が推奨する最大吸引圧の120%又は-95kPaを超えない吸引圧のいずれか低い方の吸引圧を吸引容器及び附属品（存在する場合）に掛ける。5分間吸引圧を保持し，その後解除する。この手順をもう一度繰り返す。吸引容器又はフィルタアセンブリの内破，ひび割れ又は永久的な変形は目視によって確認する。 | 試験室（20～25℃） 囲い 専用栓やクリップ 圧力計 タイマー | JIS T 7208-2：2005 | 医療用吸引器-第2部：手動式吸引器 | ISO 10079-2：1999
| 低温での作動試験 | M21.5.1? | 環境試験室に吸引器を入れ，-18±2℃の温度で4時間又は試験システムが安定するまで放置する。その後，吸引器を環境試験室から取り出し，18～22℃の温度及び40～70%の相対湿度に置く。5分間以内に吸引器を作動させ試験する。吸引圧，流量，自由空気流量の規定に適合しなければならない。 | タイマー 環境試験室（-18±2℃） 環境試験室（18～22℃，40～70%Rh） | JIS T 7208-2：2005 | 医療用吸引器-第2部：手動式吸引器 | ISO 10079-2：1999
| 低温での保管試験 | M21.5.1? | 環境試験室に吸引器を入れ，-40±5℃の温度で少なくとも4時間以上又は試験システムが安定するまで放置する。その後，吸引器を環境試験室から取り出し，18～22℃の温度に4時間置く。その後，吸引器を作動させ試験する。吸引圧，流量，自由空気流量の規定に適合しなければならない。 | タイマー 環境試験室（-40±5℃） 環境試験室（18～22℃） | JIS T 7208-2：2005 | 医療用吸引器-第2部：手動式吸引器 | ISO 10079-2：1999
| 高温での作動試験 | M21.5.2? | 環境試験室に吸引器を入れ，50±2℃の温度及び，少なくとも95%の相対湿度で，少なくとも7日間放置する。その後，吸引器を環境試験室から取り出し，18～22℃の温度及び40～70%の相対湿度に置く。5分間以内に吸引器を作動させ試験する。吸引圧，流量，自由空気流量の規定に適合しなければならない。 | タイマー 環境試験室（50±2℃，95%Rh以上） 環境試験室（18～22℃，40～70%Rh） | JIS T 7208-2：2005 | 医療用吸引器-第2部：手動式吸引器 | ISO 10079-2：1999
| 高温での保管試験 | M21.5.2? | 環境試験室に吸引器を入れ，60±5℃の温度及び40～70%の相対湿度で4時間以上又は試験システムが安定するまで放置する。その後，吸引器を環境試験室から取り出し，18～22℃の温度及び40～70%の相対湿度に4時間置く。その後，吸引器を作動させ試験する。吸引圧，流量，自由空気流量の規定に適合しなければならない。 | タイマー 環境試験室（60±5℃，40～70%Rh） 環境試験室（18～22℃，40～70%Rh） | JIS T 7208-2：2005 | 医療用吸引器-第2部：手動式吸引器 | ISO 10079-2：1999
| 水浸し試験 | M21.5.6? | 野外用吸引器は，使用可能な状態で1mの高さから水の入った1m3の立方体容器の中に落とし，10秒後に水から取り出し，7秒間水を抜いた後，吸引圧，流量，自由空気流量の規定に適合しなければならない。 | 水1m3の水を入れられる容器 鋼尺（1m高さが測定できること） タイマー | JIS T 7208-2：2005 | 医療用吸引器-第2部：手動式吸引器 | ISO 10079-2：1999
| 機械的衝撃試験 | M21.5.26? | コンクリ-トの床の上に1mの高さから最悪の条件下で吸引器を落とす。その後以下の試験を行う。8.1 吸引圧，8.2 流量，8.3 自由空気流量 | 堅い木の板 2mの呼吸管 鋼尺（1m高さが測定できること） | JIS T 7208-2：2005 | 医療用吸引器-第2部：手動式吸引器 | ISO 10079-2：1999

## 【79】歯科用注射針
No. | 試験項目 | JAB試験所認定範囲分類 | 試験内容 | 使用する機器 | 国内適用規格 | 国内適用規格名称 | 海外適用規格 | 実施すべきか ◎MUST（必ず） △WANT（できれば） ×自社製品該当なし
| 清浄度 |  | 針管と針基との組立品の外面は，拡大せずに，正常又は矯正した視力で観察したとき，清浄で，付着物があってはならない。外面の潤滑剤は，拡大せずに，正常又は矯正した視力で観察したとき，明らかな液体の小滴であってはならない。 | 目視確認 | JIS T 6130：2007 | 歯科用注射針 | ISO 7885：2000
| 抽出金属の限界 |  | 抽出金属の限界及び試験は，JIS T 3209の5.1（抽出物の酸・アルカリ）及び5.2（溶出金属物の制限）による。 | 別途 | JIS T 6130：2007 | 歯科用注射針 | ISO 7885：2000
| 針管の要求事項 材料 |  | 試験は，JIS T 6130:2007の7.1による。 | 別途 | JIS T 6130：2007 | 歯科用注射針 | ISO 7885：2000
| 針管の要求事項 外観 |  | 目視で検査したとき，針管は真っすぐであり，正常な切断面及び厚みでなければならない。 | 目視確認 | JIS T 6130：2007 | 歯科用注射針 | ISO 7885：2000
| 針管の要求事項 寸法 |  | 試験は，JIS T 6130:2007の7.3による。 | デジタルノギス | JIS T 6130：2007 | 歯科用注射針 | ISO 7885：2000
| 針管の要求事項 栓刺通針 |  | 試験は，JIS T 6130:2007の7.4による。 | 寸法測定器 | JIS T 6130：2007 | 歯科用注射針 | ISO 7885：2000
| 針管の要求事項 刃先 |  | 試験は，JIS T 6130:2007の7.5による。 | 拡大鏡 | JIS T 6130：2007 | 歯科用注射針 | ISO 7885：2000
| 針基の要求事項 カートリッジとの適合性 |  | 試験は，JIS T 6130:2007の8.1による。 | 目視確認 | JIS T 6130：2007 | 歯科用注射針 | ISO 7885：2000
| 針管の要求事項 受け口深さ |  | 針基の受け口深さは5㎜以上とする。 | デジタルノギス | JIS T 6130：2007 | 歯科用注射針 | ISO 7885：2000
| 針管の要求事項 カラーコード |  | 試験は，JIS T 6130:2007の8.3による。 | 目視確認 | JIS T 6130：2007 | 歯科用注射針 | ISO 7885：2000
| 針基と針管の接合 | M25.A11.B13.1？ | 針基と針管は，針管の軸に沿った両方向に22Nで1㎜/秒の力を加えたとき，破壊してはならない。 | 引張試験機20N 1㎜/秒（60㎜/分） タイマー 専用チャック 専用ジグ | JIS T 6130：2007 | 歯科用注射針 | ISO 7885：2000
| 包装 |  | 試験は，JIS T 6130:2007の13による。 | 目視確認 | JIS T 6130：2007 | 歯科用注射針 | ISO 7885：2000
| 表示 |  | 試験は，JIS T 6130:2007の14による。 | 目視確認 | JIS T 6130：2007 | 歯科用注射針 | ISO 7885：2000
◎MUST（必ず）
△WANT（できれば）
×自社製品該当なし

## 【80】レーザ製品の安全基準
No. | 試験項目 | JAB試験所認定範囲分類 | 試験内容 | 使用する機器 | 国内適用規格 | 国内適用規格名称 | 海外適用規格 | 実施すべきか ◎MUST（必ず） △WANT（できれば） ×自社製品該当なし
| 保護きょう体 一般事項 | その他 | 試験方法はJIS C 6802：2011 4.2.1による。 | 目視確認 | JIS C 6802：2011 | レーザ製品の安全基準 | IEC 60825-1：2007
| 保護きょう体 サービス | その他 | 試験方法はJIS C 6802：2011 4.2.2による。 | 目視確認 | JIS C 6802：2011 | レーザ製品の安全基準 | IEC 60825-1：2007 |  | ◎MUST（必ず）
| 保護きょう体 取り外すことのできるレーザシステム | その他 | 試験方法はJIS C 6802：2011 4.2.3による。 | 目視確認 | JIS C 6802：2011 | レーザ製品の安全基準 | IEC 60825-1：2007 |  | △WANT（できれば）
| アクセスパネル及びセーフティインタロック | その他 | 試験方法はJIS C 6802：2011 4.3.1～4.3.2による。 | 目視確認 | JIS C 6802：2011 | レーザ製品の安全基準 | IEC 60825-1：2007 |  | ×自社製品該当なし
| リモートインタロックコネクタ | その他 | 試験方法はJIS C 6802：2011 4.4による。 | 目視確認 | JIS C 6802：2011 | レーザ製品の安全基準 | IEC 60825-1：2007
| マニュアルリセット（手動再設定） | その他 | 試験方法はJIS C 6802：2011 4.5による。 | 目視確認 | JIS C 6802：2011 | レーザ製品の安全基準 | IEC 60825-1：2007
| 鍵による制御 | その他 | 試験方法はJIS C 6802：2011 4.6による。 | 目視確認 | JIS C 6802：2011 | レーザ製品の安全基準 | IEC 60825-1：2007
| レーザ放出の放出警告 | その他 | 試験方法はJIS C 6802：2011 4.7.1～4.7.4による。 | 目視確認 | JIS C 6802：2011 | レーザ製品の安全基準 | IEC 60825-1：2007
| ビーム終端器又は減衰器 | その他 | 試験方法はJIS C 6802：2011 4.8による。 | 目視確認 | JIS C 6802：2011 | レーザ製品の安全基準 | IEC 60825-1：2007
| 制御部 | その他 | 試験方法はJIS C 6802：2011 4.9による。 | 目視確認 | JIS C 6802：2011 | レーザ製品の安全基準 | IEC 60825-1：2007
| 観察用光学装置 | その他 | 試験方法はJIS C 6802：2011 4.10.a～bによる。 | 目視確認 | JIS C 6802：2011 | レーザ製品の安全基準 | IEC 60825-1：2007
| 走査に対する安全防御 | その他 | 試験方法はJIS C 6802：2011 4.11による。 | 目視確認 | JIS C 6802：2011 | レーザ製品の安全基準 | IEC 60825-1：2007
| ”歩行”立入り | その他 | 試験方法はJIS C 6802：2011 4.12.a～cによる。 | 目視確認 | JIS C 6802：2011 | レーザ製品の安全基準 | IEC 60825-1：2007
| 環境条件 | その他 | 試験方法はJIS C 6802：2011 4.13による。 | 目視確認 | JIS C 6802：2011 | レーザ製品の安全基準 | IEC 60825-1：2007
| 非光学的危険性 | その他 | 試験方法はJIS C 6802：2011 4.14.1による。 | 目視確認 | JIS C 6802：2011 | レーザ製品の安全基準 | IEC 60825-1：2007
| 副次放射 | その他 | 試験方法はJIS C 6802：2011 4.14.2による。 | 目視確認 | JIS C 6802：2011 | レーザ製品の安全基準 | IEC 60825-1：2007
| ラベル | その他 | 試験方法はJIS C 6802：2011 5.1～5.11による。 | 目視確認 | JIS C 6802：2011 | レーザ製品の安全基準 | IEC 60825-1：2007
| その他の必要な情報 | その他 | 試験方法はJIS C 6802：2011 6.1～6.2による。 | 目視確認 | JIS C 6802：2011 | レーザ製品の安全基準 | IEC 60825-1：2007
| 特定のレーザ製品に対する付加的な要件 | その他 | 試験方法はJIS C 6802：2011 7.1～7.5による。 | 目視確認 | JIS C 6802：2011 | レーザ製品の安全基準 | IEC 60825-1：2007
| クラス分け | その他 | 試験方法はJIS C 6802：2011 8.1～8.3による。 | 目視確認 | JIS C 6802：2011 | レーザ製品の安全基準 | IEC 60825-1：2007
| 被ばく放出レベルの決定 試験 | その他 | 試験方法はJIS C 6802：2011 9.1による。 | レーザ放出レベル測定装置 | JIS C 6802：2011 | レーザ製品の安全基準 | IEC 60825-1：2007
| 被ばく放出レベルの決定 レーザ放出の測定 | その他 | 試験方法はJIS C 6802：2011 9.2による。 | レーザ放出レベル測定装置 | JIS C 6802：2011 | レーザ製品の安全基準 | IEC 60825-1：2007
| 測定光学系 一般事項 | その他 | 試験方法はJIS C 6802：2011 9.3.1による。 | レーザ放出レベル測定装置 | JIS C 6802：2011 | レーザ製品の安全基準 | IEC 60825-1：2007
| 測定光学系 規定（簡略化した）評価方法 | その他 | 試験方法はJIS C 6802：2011 9.3.2による。 | レーザ放出レベル測定装置 | JIS C 6802：2011 | レーザ製品の安全基準 | IEC 60825-1：2007
| 測定光学系 分散光源に対する評価条件 | その他 | 試験方法はJIS C 6802：2011 9.3.3による。 | レーザ放出レベル測定装置 | JIS C 6802：2011 | レーザ製品の安全基準 | IEC 60825-1：2007

## 【81】医療用縫合針
No. | 試験項目 | JAB試験所認定範囲分類 | 試験内容 | 使用する機器 | 国内適用規格 | 国内適用規格名称 | 海外適用規格 | 実施すべきか ◎MUST（必ず） △WANT（できれば） ×自社製品該当なし
| 外観 |  | 目視によって検査し，表面に，きず，ひびがあってはならない。 | 目視確認 | JIS T 3102：2005 | 医療用縫合針 |  |  | ◎MUST（必ず）
| 曲げ強さ | M25.A11.B13.3？ | 下図のように針もと部分の1か所を45度以上の角度で折り曲げるとき破断してはならない，針長さ15㎜未満の針については，曲げ加工前の直針を使用できるものとする。 | 画像測定機 専用曲げ試験ジグ | JIS T 3102：2005 | 医療用縫合針 |  |  | ◎MUST（必ず）
| 糸入れ孔 |  | JIS T 3102:2005 6.3に従って試験を行う。 | 目視確認 | JIS T 3102：2005 | 医療用縫合針 |  |  | ◎MUST（必ず）
| 形状・寸法測定 | M25.A11.B3.3？ | 形状，主要寸法及び許容差は規定内でなければならない。 | デジタルノギス 形状測定器 | JIS T 3102：2005 JIS T 3209：2011 JIS T 3210：2011 JIS T 3220：2011 JIS T 3221：2011 JIS T 3222：2011 | 医療用縫合針 滅菌済み注射針 滅菌済み注射筒 滅菌済み採血用針 単回使用ポート用針 滅菌済み翼付針 | ISO 7864：1993 ISO 7886-1：1993
| 表示 |  | JIS T 3102:2005 9に従って試験を行う。 | 目視確認 | JIS T 3102：2005 | 医療用縫合針 |  |  | ◎MUST（必ず）
| 包装 |  | JIS T 3102:2005 10に従って試験を行う。 | 目視確認 | JIS T 3102：2005 | 医療用縫合針 |  |  | ◎MUST（必ず）
△WANT（できれば）
×自社製品該当なし

## 【82】滅菌済み注射針
No. | 試験項目 | JAB試験所認定範囲分類 | 試験内容 | 使用する機器 | 国内適用規格 | 国内適用規格名称 | 海外適用規格 | 実施すべきか ◎MUST（必ず） △WANT（できれば） ×自社製品該当なし
| 外観及び清浄度 |  | 外観及び清浄度は，次による。①目視で検査した時，針管および針基の外面は，凸凹及びきずがなく，仕上げ面が滑らかで，表面に微粒子又は異物の付着があってはならない。②目視で検査したとき，針基の内面には，有害な酸化物，切り粉などの微粒子又は異物の付着があってはならない。また針基の内面には微粒子又は異物の付着があってはならない。 | 目視 | JIS T 3209：2011 | 滅菌済み注射針
| ｐH |  | 試験液及び空試験液のｐHを日局の一般試験法で測定したとき，両液のｐHの差は，１以下でなければならない。 | ｐH計 | JIS T 3209：2011 | 滅菌済み注射針
| 溶出金属の制限 |  | 原子吸光光度法又はこれと同等以上の微量分析法によって試験液および空試験液を分析し，試験液の測定値を空試験液で補正したとき，試験液中の鉛，亜鉛及び鉄の合計は5㎎/L以下で，かつ，試験液のカドミウム測定値を空試験液のカドミウム測定値で補正したとき，試験液のカドミウム含量は0.1㎎/L以下でなければならない。 | 原子吸光光度計 | JIS T 3209：2011 | 滅菌済み注射針
| テーパの合致 | M25.A11.B3.6? | 針基を5Nの力で下図のおす・ルアーテーパ検査ゲージに入れた時、ゲージのテーパが合致すること，かつ針基の先端は，ゲージの限度内とする。 | ロードセル(5N) 歪アンプ 電圧計 専用ジグ 専用ゲージ | JIS T 3209：2011 JIS T 3220：2011 JIS T 3221：2011 JIS T 3222：2011 JIS T 3228：2011 JIS T 3229：2011 JIS T 3253：2012 JIS T 3304：2012 JIS T 3306：2012 JIS T 3307：2007 JIS T 3308：2012 JIS T 3321：2008 | 滅菌済み注射針 滅菌済み採血用針 単回使用ポート用針 滅菌済み翼付針 生体組織採取用検針 腹くう（腔）及び臓器用せん（穿）刺針 インスリン皮下投与用注射筒 硬膜外針 神経ブロック針 滅菌済み胆管造影用針 せき（脊）髄くも膜下麻酔針 誘導針 | ISO 7864：1993
| 引抜強さ | M25.A11.B13.1？ | 針管の公称外径に応じて、力を加え、引き抜けてはならない | 引張試験機（8～69N） 専用チャック 専用ジグ | JIS T 3209：2011 JIS T 3220：2011 JIS T 3221：2011 JIS T 3254：2007 JIS T 3257：2007 JIS T 3304：2012 JIS T 3262：2012 JIS T 3307：2007 JIS T 3308：2012 JIS T 3321：2008 | 滅菌済み注射針 滅菌済み採血用針 単回使用ポート用針 血液ガス検体採取用注射筒 単回使用自動ランセット 硬膜外針 イントロデューサ針 滅菌済み胆管造影用針 せき（脊）髄くも膜下麻酔針 誘導針 | ISO 7864：1993 ISO 11070：1998 |  | ◎MUST（必ず）
| 曲げ強さ | M25.A11.B13.3？ | 針管の公称外径が1.0㎜以下で，公称長さが12㎜以上のものは，下図のように針管を5㎜の曲率半径で90度曲げたとき，折れてはならない。 | 形状測定器 専用曲げ試験ジグ | JIS T 3209：2011 JIS T 3220：2011 JIS T 3221：2011 JIS T 3222：2011 JIS T 3228：2011 JIS T 3229：2011 JIS T 3253：2012 JIS T 3254：2007 JIS T 3304：2012 JIS T 3305：2007 JIS T 3306：2012 JIS T 3307：2007 JIS T 3308：2012 JIS T 3321：2008 JIS T 3256：2007 | 滅菌済み注射針 滅菌済み採血用針 単回使用ポート用針 滅菌済み翼付針 生体組織採取用検針 腹くう（腔）及び臓器用せん（穿）刺針 インスリン皮下投与用注射筒 血液ガス検体採取用注射筒 硬膜外針 造影剤注入用針 神経ブロック針 滅菌済み胆管造影用針 せき（脊）髄くも膜下麻酔針 誘導針 インスリンポンプ用輸液セット | ISO 7864：1993 ISO 8537：2007 |  | △WANT（できれば）
| 弾性試験 | M25.A11.B13.7？ | 針管の公称外径（下図のD）が1.0㎜以下のものは，下図のように針管の先端の一点Aから25D2離れた針管上の点Bを固定し，Aに荷重を加え，8度曲げて、1分間保った後放して目視したとき，針管は元の位置に戻らなければならない。 | 画像測定機 タイマー 専用試験ジグ | JIS T 3209：2011 JIS T 3220：2011 JIS T 3221：2011 JIS T 3222：2011 JIS T 3228：2011 JIS T 3229：2011 JIS T 3253：2012 JIS T 3254：2007 JIS T 3305：2007 JIS T 3306：2012 JIS T 3307：2007 JIS T 3308：2012 JIS T 3321：2008 JIS T 3321：2008 JIS T 3256：2007 | 滅菌済み注射針 滅菌済み採血用針 単回使用ポート用針 滅菌済み翼付針 生体組織採取用検針 腹くう（腔）及び臓器用せん（穿）刺針 インスリン皮下投与用注射筒 血液ガス検体採取用注射筒 硬膜外針 造影剤注入用針 神経ブロック針 滅菌済み胆管造影用針 せき（脊）髄くも膜下麻酔針 誘導針 インスリンポンプ用輸液セット | ISO 7864：1993 ISO 8537：2007 |  | ×自社製品該当なし
| 形状・寸法測定 | M25.A11.B3.3？ | 形状，主要寸法及び許容差は規定内でなければならない。 | デジタルノギス 形状測定器 | JIS T 3102：2005 JIS T 3209：2011 JIS T 3210：2011 JIS T 3220：2011 JIS T 3221：2011 JIS T 3222：2011 | 医療用縫合針 滅菌済み注射針 滅菌済み注射筒 滅菌済み採血用針 単回使用ポート用針 滅菌済み翼付針 | ISO 7864：1993 ISO 7886-1：1993
| 漏れ | M25.A11.B13.13? | 試験ジグに27.5Nの力ではめ合せ，水中にいれる。15秒間観察し，気泡の発生を認めてはならない。 | 専用ジグ（27.5N） タイマー | JIS T 3209：2011 | 滅菌済み注射針

## 【83】滅菌済み注射筒
No. | 試験項目 | JAB試験所認定範囲分類 | 試験内容 | 使用する機器 | 国内適用規格 | 国内適用規格名称 | 海外適用規格 | 実施すべきか ◎MUST（必ず） △WANT（できれば） ×自社製品該当なし
| 外観及び清浄度 |  | 目視で検査した時，注射筒の外筒の内面は，凸凹及びきずがなく，仕上げ面が滑らかでなければならない。 また通常の使用で，注射液などと接触する部分には，微粒子又は異物の付着があってはならない。 | 目視確認 | JIS T 3210：2011 | 滅菌済み注射筒
| ｐH |  | 試験方法はJIS T 3210：2011 6.2による。 | 別途 | JIS T 3210：2011 | 滅菌済み注射筒
| 溶出金属の制限 |  | 試験方法はJIS T 3210：2011 6.3による。 | 別途 | JIS T 3210：2011 | 滅菌済み注射筒
| 潤滑剤の材料 |  | 試験方法はJIS T 3210：2011 7.1による。 | 別途 | JIS T 3210：2011 | 滅菌済み注射筒
| 潤滑剤の量 |  | 試験方法はJIS T 3210：2011 7.2による。 | 別途 | JIS T 3210：2011 | 滅菌済み注射筒
| 公称容量の許容差 |  | 試験方法はJIS T 3210：2011 8による。 | 別途 | JIS T 3210：2011 | 滅菌済み注射筒
| 目盛線 |  | 試験方法はJIS T 3210：2011 9.1による。 | 別途 | JIS T 3210：2011 | 滅菌済み注射筒
| 目盛数字 |  | 試験方法はJIS T 3210：2011 9.2による。 | 別途 | JIS T 3210：2011 | 滅菌済み注射筒
| 目盛の最低長 |  | 試験方法はJIS T 3210：2011 9.3による。 | 別途 | JIS T 3210：2011 | 滅菌済み注射筒
| ゼロ目盛 |  | 試験方法はJIS T 3210：2011 9.4による。 | 別途 | JIS T 3210：2011 | 滅菌済み注射筒
| 寸法 |  | 試験方法はJIS T 3210：2011 10.1による。 | 別途 | JIS T 3210：2011 | 滅菌済み注射筒
| フランジ |  | 試験方法はJIS T 3210：2011 10.2による。 | 別途 | JIS T 3210：2011 | 滅菌済み注射筒
| 設計 |  | 試験方法はJIS T 3210：2011 11.1による。 | 別途 | JIS T 3210：2011 | 滅菌済み注射筒
| ファーストライン |  | 試験方法はJIS T 3210：2011 11.2による。 | 別途 | JIS T 3210：2011 | 滅菌済み注射筒
| テーパの合致 |  | 試験方法はJIS T 3210：2011 12.1による。 | 別途 | JIS T 3210：2011 | 滅菌済み注射筒
| 位置 |  | 試験方法はJIS T 3210：2011 12.2による。 | 別途 | JIS T 3210：2011 | 滅菌済み注射筒
| 内くう（腔） |  | 試験方法はJIS T 3210：2011 12.3による。 | 別途 | JIS T 3210：2011 | 滅菌済み注射筒
| デットスペース |  | 試験方法はJIS T 3210：2011 13.1による。 | 別途 | JIS T 3210：2011 | 滅菌済み注射筒
| 漏れ | M25.A11.B13.13? | 公称容量、公称容量の3/4、公称容量の1/2まで水を吸い入れ、表4に掲げる圧力を10秒間加えた時、はめ合せ部から水滴が落ちてはならない。 | 圧縮空気（196～490KPa） 専用ジグ 圧力ゲージ タイマー | JIS T 3210：2011 | 滅菌済み注射筒 | ISO 7886-1：1993
| 気密性 |  | 試験方法はJIS T 3210：2011 13.3による。 | 別途 | JIS T 3210：2011 | 滅菌済み注射筒
◎MUST（必ず）
△WANT（できれば）
×自社製品該当なし

## 【84】滅菌済み輸液セット
No. | 試験項目 | JAB試験所認定範囲分類 | 試験内容 | 使用する機器 | 国内適用規格 | 国内適用規格名称 | 海外適用規格 | 実施すべきか ◎MUST（必ず） △WANT（できれば） ×自社製品該当なし
| 清浄度 | その他 | 試験方法はJIS T 3211：2011 5.1による。 | 目視確認 | JIS T 3211：2011 | 滅菌済み輸液セット | ISO 8536-4：2004 ISO 8536-5：2004 ISO 8536-8：2004 ISO 8536-9：2004 ISO 8536-10：2004
| 気密性 | M25.A11.B13.13? | 試験方法はJIS T 3211：2011 5.2による。 | 空気供給装置 真空装置 専用接続ジグ 恒温槽室 | JIS T 3211：2011 | 滅菌済み輸液セット | ISO 8536-4：2004 ISO 8536-5：2004 ISO 8536-8：2004 ISO 8536-9：2004 ISO 8536-10：2004 |  | ◎MUST（必ず）
| おすめす（雄雌）かん（崁）合部，混注部，継ぎ管及び導管の接続部 | M25.A11.B13.1？ | 試験方法はJIS T 3211：2011 5.3による。 | 引張強度試験機 専用チャック | JIS T 3211：2011 | 滅菌済み輸液セット | ISO 8536-4：2004 ISO 8536-5：2004 ISO 8536-8：2004 ISO 8536-9：2004 ISO 8536-10：2004 |  | △WANT（できれば）
| びん針 | その他 | 試験方法はJIS T 3211：2011 5.4による。 | 目視確認 | JIS T 3211：2011 | 滅菌済み輸液セット | ISO 8536-4：2004 ISO 8536-5：2004 ISO 8536-8：2004 ISO 8536-9：2004 ISO 8536-10：2004 |  | ×自社製品該当なし
| 通気装置及び通気フィルタ | その他 | 試験方法はJIS T 3211：2011 5.5による。 | 目視確認 | JIS T 3211：2011 | 滅菌済み輸液セット | ISO 8536-4：2004 ISO 8536-5：2004 ISO 8536-8：2004 ISO 8536-9：2004 ISO 8536-10：2004
| 導管 | その他 | 試験方法はJIS T 3211：2011 5.6による。 | 目視確認 | JIS T 3211：2011 | 滅菌済み輸液セット | ISO 8536-4：2004 ISO 8536-5：2004 ISO 8536-8：2004 ISO 8536-9：2004 ISO 8536-10：2004
| フィルタ | M25.A11.B3.3? | 試験方法はJIS T 3211：2011 5.7による。 | マイクロスコープ | JIS T 3211：2011 | 滅菌済み輸液セット | ISO 8536-4：2004 ISO 8536-5：2004 ISO 8536-8：2004 ISO 8536-9：2004 ISO 8536-10：2004
| 点滴筒及び点滴口 |  | 試験方法はJIS T 3211：2011 5.８による。 | メスシンダー タイマー | JIS T 3211：2011 | 滅菌済み輸液セット | ISO 8536-4：2004 ISO 8536-5：2004 ISO 8536-8：2004 ISO 8536-9：2004 ISO 8536-10：2004
| 流量調節器 |  | 試験方法はJIS T 3211：2011 5.９による。 | 目視確認 | JIS T 3211：2011 | 滅菌済み輸液セット | ISO 8536-4：2004 ISO 8536-5：2004 ISO 8536-8：2004 ISO 8536-9：2004 ISO 8536-10：2004
| 混注部 |  | 試験方法はJIS T 3211：2011 5.１０による。 | 金属針 水圧50kPaもしくは 水圧150kPa発生装置 | JIS T 3211：2011 | 滅菌済み輸液セット | ISO 8536-4：2004 ISO 8536-5：2004 ISO 8536-8：2004 ISO 8536-9：2004 ISO 8536-10：2004
| おすめす（雄雌）かん（崁）合部 |  | 試験方法はJIS T 3211：2011 5.１１による。 | 専用冶具 | JIS T 3211：2011 | 滅菌済み輸液セット | ISO 8536-4：2004 ISO 8536-5：2004 ISO 8536-8：2004 ISO 8536-9：2004 ISO 8536-10：2004
| 保護キャップ |  | 試験方法はJIS T 3211：2011 5.１２による。 | 目視確認 | JIS T 3211：2011 | 滅菌済み輸液セット | ISO 8536-4：2004 ISO 8536-5：2004 ISO 8536-8：2004 ISO 8536-9：2004 ISO 8536-10：2004
| 静脈針 |  | 試験方法はJIS T 3211：2011 5.13による。 | 目視確認 デジタルノギスなど | JIS T 3211：2011 | 滅菌済み輸液セット | ISO 8536-4：2004 ISO 8536-5：2004 ISO 8536-8：2004 ISO 8536-9：2004 ISO 8536-10：2004
| 定量筒 |  | 試験方法はJIS T 3211：2011 5.14による。 | デジタルノギスなど | JIS T 3211：2011 | 滅菌済み輸液セット | ISO 8536-4：2004 ISO 8536-5：2004 ISO 8536-8：2004 ISO 8536-9：2004 ISO 8536-10：2004
| 活栓 |  | 試験方法はJIS T 3211：2011 5.15による。 | 引張強度試験機など | JIS T 3211：2011 | 滅菌済み輸液セット | ISO 8536-4：2004 ISO 8536-5：2004 ISO 8536-8：2004 ISO 8536-9：2004 ISO 8536-10：2004
| 逆止弁 |  | 試験方法はJIS T 3211：2011 5.16による。 | 圧縮空気供給装置など | JIS T 3211：2011 | 滅菌済み輸液セット | ISO 8536-4：2004 ISO 8536-5：2004 ISO 8536-8：2004 ISO 8536-9：2004 ISO 8536-10：2004
| 翼付針 |  | 試験方法はJIS T 3211：2011 5.17による。 | 寸法測定器など | JIS T 3211：2011 | 滅菌済み輸液セット | ISO 8536-4：2004 ISO 8536-5：2004 ISO 8536-8：2004 ISO 8536-9：2004 ISO 8536-10：2004
| 輸液用フィルタ |  | 試験方法はJIS T 3211：2011 5.18による。 | バクテリアチャレンジ試験 | JIS T 3211：2011 | 滅菌済み輸液セット | ISO 8536-4：2004 ISO 8536-5：2004 ISO 8536-8：2004 ISO 8536-9：2004 ISO 8536-10：2004
| 潤滑剤 |  | 試験方法はJIS T 3211：2011 5.19による。 | FTIRなど | JIS T 3211：2011 | 滅菌済み輸液セット | ISO 8536-4：2004 ISO 8536-5：2004 ISO 8536-8：2004 ISO 8536-9：2004 ISO 8536-10：2004
| 溶出物 |  | 試験方法はJIS T 3211：2011 6.1による。 | ｐH計等 | JIS T 3211：2011 | 滅菌済み輸液セット | ISO 8536-4：2004 ISO 8536-5：2004 ISO 8536-8：2004 ISO 8536-9：2004 ISO 8536-10：2004

## 【85】滅菌済み輸血セット
No. | 試験項目 | JAB試験所認定範囲分類 | 試験内容 | 使用する機器 | 国内適用規格 | 国内適用規格名称 | 海外適用規格 | 実施すべきか ◎MUST（必ず） △WANT（できれば） ×自社製品該当なし
| 清浄度 | その他 | 試験方法はJIS T 3212：2011 5.1による。 | 目視確認 | JIS T 3212：2011 | 滅菌済み輸血セット | ISO 1135-4：2004
| 気密性 | M25.A11.B13.13? | 試験方法はJIS T 3212：2011 5.2による。 | 空気供給装置 真空装置 専用接続ジグ 恒温槽室 | JIS T 3212：2011 | 滅菌済み輸血セット | ISO 1135-4：2004 |  | ◎MUST（必ず）
| おすめす（雄雌）かん（崁）合部，混注部，継ぎ管及び導管の接続部 | M25.A11.B13.1？ | 試験方法はJIS T 3212：2011 5.3による。 | 引張強度試験機 専用チャック | JIS T 3212：2011 | 滅菌済み輸血セット | ISO 1135-4：2004 |  | △WANT（できれば）
| びん針 | その他 | 試験方法はJIS T 3212：2011 5.4による。 | 目視確認 | JIS T 3212：2011 | 滅菌済み輸血セット | ISO 1135-4：2004 |  | ×自社製品該当なし
| 通気装置及び通気フィルタ | その他 | 試験方法はJIS T 3212：2011 5.5による。 | 目視確認 | JIS T 3212：2011 | 滅菌済み輸血セット | ISO 1135-4：2004
| 導管 | その他 | 試験方法はJIS T 3212：2011 5.6による。 | 目視確認 | JIS T 3212：2011 | 滅菌済み輸血セット | ISO 1135-4：2004
| フィルタ | M25.A11.B3.3? | 試験方法はJIS T 3212：2011 5.7による。 | マイクロスコープ | JIS T 3212：2011 | 滅菌済み輸血セット | ISO 1135-4：2004
| 点滴筒及び点滴口 |  | 試験方法はJIS T 3212：2011 5.８による。 | メスシンダー タイマー | JIS T 3212：2011 | 滅菌済み輸血セット | ISO 1135-4：2004
| 流量調節器 |  | 試験方法はJIS T 3212：2011 5.９による。 | 目視確認 | JIS T 3212：2011 | 滅菌済み輸血セット | ISO 1135-4：2004
| 混注部 |  | 試験方法はJIS T 3212：2011 5.１０による。 | 金属針 水圧50kPaもしくは 水圧150kPa発生装置 | JIS T 3212：2011 | 滅菌済み輸血セット | ISO 1135-4：2004
| おすめす（雄雌）かん（崁）合部 |  | 試験方法はJIS T 3212：2011 5.１１による。 | 専用冶具 | JIS T 3212：2011 | 滅菌済み輸血セット | ISO 1135-4：2004
| 保護キャップ |  | 試験方法はJIS T 3212：2011 5.１２による。 | 目視確認 | JIS T 3212：2011 | 滅菌済み輸血セット | ISO 1135-4：2004
| 静脈針 |  | 試験方法はJIS T 3212：2011 5.13による。 | 目視確認 デジタルノギスなど | JIS T 3212：2011 | 滅菌済み輸血セット | ISO 1135-4：2004
| 定量筒 |  | 試験方法はJIS T 3212：2011 5.14による。 | デジタルノギスなど | JIS T 3212：2011 | 滅菌済み輸血セット | ISO 1135-4：2004
| 活栓 |  | 試験方法はJIS T 3212：2011 5.15による。 | 引張強度試験機など | JIS T 3212：2011 | 滅菌済み輸血セット | ISO 1135-4：2004
| 逆止弁 |  | 試験方法はJIS T 3212：2011 5.16による。 | 圧縮空気供給装置など | JIS T 3212：2011 | 滅菌済み輸血セット | ISO 1135-4：2004
| 翼付針 |  | 試験方法はJIS T 3212：2011 5.17による。 | 寸法測定器など | JIS T 3212：2011 | 滅菌済み輸血セット | ISO 1135-4：2004
| 潤滑剤 |  | 試験方法はJIS T 3212：2011 5.18による。 | FTIRなど | JIS T 3212：2011 | 滅菌済み輸血セット | ISO 1135-4：2004
| 溶出物 |  | 試験方法はJIS T 3212：2011 6.1による。 | ｐH計等 | JIS T 3212：2011 | 滅菌済み輸血セット | ISO 1135-4：2004

## 【86】栄養用チューブ及びカテーテル
No. | 試験項目 | JAB試験所認定範囲分類 | 試験内容 | 使用する機器 | 国内適用規格 | 国内適用規格名称 | 海外適用規格 | 実施すべきか ◎MUST（必ず） △WANT（できれば） ×自社製品該当なし
| 引張強さ試験 | M25.A11.B13.1？ | 経腸栄養投与セットのチューブ部分を，附属書Aに従って15N の力で引張ったとき，破断及びき裂を生じてはならない。またすべての接合部または接続部も同様に15N の力で引張ったとき，破断，外れなどが生じてはならない。 | 引張試験機（15N） 試験速度（200～500㎜/分） 専用チャック 恒温浴槽（37±2℃） | JIS T 3213：2011 | 栄養用チューブ及びカテーテル
| コネクタ |  | 試験方法はJIS T 3213：2011 4.1.2による。 | 画像測定機 真円度測定機 | JIS T 3213：2011 | 栄養用チューブ及びカテーテル
| 気密性 ポンプ用経腸栄養投与セット | M25.A11.B13.13? | あらかじめセットの開口部を閉じてから，附属書Bに従って水を用いて次に示すいずれか一方の圧力をセットに加えたとき，セットのいずれの箇所からも2分間以内に漏れを生じてはならない。a）併用するポンプが特定されている場合には，そのポンプの最大操作圧力。b）ポンプ用経腸栄養投与セットの耐圧規格値。 | 測定ゲージ付き水圧装置 検体を閉塞する器具（クランプなど） 水圧装置及び検体が漏れないように連結できるコネクタ タイマー | JIS T 3213：2011 JIS T 3264：2007 | 栄養用チューブ及びカテーテル （ポンプ用経腸栄養投与セット） 経腸栄養延長チューブ （ポンプ用経腸栄養延長チューブ）
| 気密性 自然落下式経腸栄養投与セット | M25.A11.B13.13? | あらかじめセットの開口部を閉じてから，附属書Bに従って水を用いて20KPaまで加圧したときセットのいづれの箇所からも30秒以内に漏れを生じてはならない。 | 測定ゲージ付き水圧装置 検体を閉塞する器具（クランプなど） 水圧装置及び検体が漏れないように連結できるコネクタ タイマー | JIS T 3213：2011 JIS T 3264：2007 | 栄養用チューブ及びカテーテル （自然落下式経腸栄養投与セット） 経腸栄養延長チューブ （自然落下式経腸栄養延長チューブ）
| コネクタ 経腸栄養カテーテル |  | 試験方法はJIS T 3213：2011 4.2.1による。 | 画像測定機 真円度測定機 | JIS T 3213：2011 | 栄養用チューブ及びカテーテル
| 引張強さ試験 経鼻・経口胃腸用栄養カテーテル 経皮的栄養カテーテル | M25.A11.B13.1？ | 附属書Aに従って、カテーテルの試験箇所を選択し，チューブ部，ハブ又はコネクタとチューブ接合部，ハブ又はコネクタと接合したチューブどうしの試験を行う。経鼻・経口胃腸用栄養カテーテル 外径によって 5N，10N，15N 経皮的栄養カテーテル 外径によって 35N，75N | 引張試験機（5～75N） 試験速度（200～500㎜/分） 専用チャック 恒温浴槽（37±2℃） | JIS T 3213：2011 | 栄養用チューブ及びカテーテル
| 引張強さ試験 コネクタ | M25.A11.B13.1？ | あらかじめ以下の2つの前処理を行ってから附属書Cに従って，引張試験を行う。a）規定のコネクタを接続する。b）組み立てたコネクタ接続部を5日間，室温で保管する。その間，毎日2回，経腸栄養カテーテルを経腸栄養投与セットのコネクタから外し，2分以内に再び組み立てる。 | 引張試験機 試験速度（500㎜/分） 専用チャック | JIS T 3213：2011 | 栄養用チューブ及びカテーテル（コネクタ）
| 気密性 |  | 試験方法はJIS T 3213：2011 4.3.2による。 | 測定ゲージ付き水圧装置 試料を閉塞する器具 水圧装置及び試料が漏れないように連結できるコネクタ | JIS T 3213：2011 | 栄養用チューブ及びカテーテル （自然落下式経腸栄養延長チューブ）
| 腐食試験 |  | 附属書Ｄに従って試験をしたとき，金属部分に腐食を認めてはならない。 | 塩化ナトリウム溶液 水 ほうけい酸製ガラスビーカー | JIS T 3213：2011 | 栄養用チューブ及びカテーテル （自然落下式経腸栄養延長チューブ）
◎MUST（必ず）
△WANT（できれば）
×自社製品該当なし

## 【87】ぼうこう（膀胱）留置用カテーテル
No. | 試験項目 | JAB試験所認定範囲分類 | 試験内容 | 使用する機器 | 国内適用規格 | 国内適用規格名称 | 海外適用規格 | 実施すべきか ◎MUST（必ず） △WANT（できれば） ×自社製品該当なし
| カテーテル強度試験 | M25.A11.B13.19? | 附属書Aの規定に従って行う。バルーン付カテーテルを人工尿（37±2℃）に14日間浸せきする。引張荷重を負荷させ，荷重を除去した後の損傷の有無を調べる。 | 人工尿 恒温浴槽（37±2℃） カテーテルをつり下げる装置 排尿用ファネルにおもりを取り付けるための装置 おもり（0.75㎏か1㎏） 水槽 タイマー | JIS T 3214：2011 | ぼうこう（膀胱）留置用カテーテル
| 排尿用ファネルの安全性 | M25.A11.B13.19? | 附属書Bの規定に従って行う。カテーテルの排尿用ファネルに試験用コネクタを取り付け，軸方向に引っ張り，接続部の強度を確認する。 | 試験用コネクタ クランプ又はそれに代わる器具 試験用コネクタにおもりを取り付けるための装置 おもり（0.75㎏か1㎏） タイマー | JIS T 3214：2011 | ぼうこう（膀胱）留置用カテーテル |  |  | ◎MUST（必ず）
| バルーンの安全性 | M25.A11.B13.19? | 製造業者が推奨するバルーン容量又は注入量の蒸留水でバルーンを膨らませ，カテーテルを人工尿に14日間浸せきする。浸せき後，バルーンを固定し，バルーンによる側孔の閉そくの有無及びバルーンからの液漏れの有無を確認する。 | 蒸留水，人工尿 恒温浴槽（37±2℃） カテーテルをつり下げる装置 排尿用ファネルにおもりを取り付けるための装置 おもり（0.3㎏～1㎏） タイマー | JIS T 3214：2011 | ぼうこう（膀胱）留置用カテーテル |  |  | △WANT（できれば）
| バルーンの耐久試験 | M25.A11.B13.19? | 蒸留水でバルーンを膨らませ，カテーテルを人工尿に14日間浸せきする。その後，バルーン内の水を注射筒を使用して自然排出又は吸引排出させ，その排水状態を確認する。 | 蒸留水，人工尿 恒温浴槽（37±2℃） カテーテルをつり下げる装置 オス型6%（ルアーテーパ）注射筒 タイマー メスシリンダー | JIS T 3214：2011 | ぼうこう（膀胱）留置用カテーテル |  |  | ×自社製品該当なし
| 排尿用及び洗浄用ルーメンのつまり |  | カテーテルを人工尿に14日間浸せきした後，排尿用ルーメン及び洗浄用ルーメンに水を流したとき，詰まりが認められず，水は問題なく流れなければならない。 | 人工尿 恒温浴槽（37±2℃） | JIS T 3214：2011 | ぼうこう（膀胱）留置用カテーテル |  |  | ×自社製品該当なし
| 腐食試験 |  | 附属書Ｅに従って試験をしたとき，金属部分に腐食を認めてはならない。（構成品として，体液または薬液に接触する金属部品を含む場合にだけ適用） | 塩化ナトリウム溶液 水 ほうけい酸製ガラスビーカー | JIS T 3214：2011 | ぼうこう（膀胱）留置用カテーテル

## 【88】体内留置排液チューブ及びカテーテル
No. | 試験項目 | JAB試験所認定範囲分類 | 試験内容 | 使用する機器 | 国内適用規格 | 国内適用規格名称 | 海外適用規格 | 実施すべきか ◎MUST（必ず） △WANT（できれば） ×自社製品該当なし
| 破断時の力 | M25.A11.B13.1？ | 接続部は附属書Cに従って試験し，接続部に対する破断時の最低力を測定する。ドレーナージ・カテーテル及びシステムの他の全部品は附属書Dに従って試験し，接続部に対する破断時の最低力を測定する。 | 引張試験機（15N以上） 試験速度（200～500㎜/分） 専用チャック 恒温浴槽 | JIS T 3215：2011 JIS T 3249：2011 | 体内留置排液チューブ及びカテーテル 血液透析用留置針
| 陰圧による気密性試験 | M25.A11.B13.13? | 附属書Eに従って試験し，ドレナージ・システム及びその部品は，製造業者が指定した最高陰圧で気密性を損なってはならない。 | 漏れのないコネクタ 測定ゲージのついた差圧装置試験片を閉塞するための器具（クランプなど） 空気の出入りを検知する器具（試験片が不透明である場合） 測定ゲージのついている水圧装置 | JIS T 3215：2011 | 体内留置排液チューブ及びカテーテル |  |  | ◎MUST（必ず）
| 耐変形性に対する試験 | M25.A11.B13.19? | 陰圧をかけて吸引することが意図されたドレナージ・システム又はその部品は，附属書Aによって試験し，用具の機能を失うほどの変形をしてはならない。最高陰圧とは，当該製造業者が指定した吸引開始時の吸引圧を指すものとする。 | 圧力計 水 恒温浴槽（37±2℃） タイマー 測定ゲージのついた差圧装置 | JIS T 3215：2011 | 体内留置排液チューブ及びカテーテル |  |  | △WANT（できれば）
| 耐衝撃性試験 | M21.5.26? | 附属書Bに従って試験し，収集用具は漏出してはならない。また，吸入源は通常使用時の吸引圧で用具の機能を失うほどの損失を示してはならない。700㎜の高さから自由落下させる。 | 水圧発生装置 漏れのないコネクタ 落下試験用の場所 (平らで，その表面上の2点以上に2㎜より大きい高さの違いがないこと。硬く，表面のどこかの100㎜2表面積に静的に10㎏を負荷したとき，0.1㎜より大きく変形しない。被試験用具を完全にその表面に落下させるのに十分な大きさである。試験にかける最質量用具の10倍以上の質量がある) 圧力計 タイマー | JIS T 3215：2011 | 体内留置排液チューブ及びカテーテル |  |  | ×自社製品該当なし
| 腐食試験 |  | ドレナージ・カテーテルの体内に留置する部分に金属を使用する場合は，附属書Ｆによって試験をし，試料に腐食があってはならない。 | 塩化ナトリウム溶液 水 ほうけい酸製ガラスビーカー | JIS T 3215：2011 | 体内留置排液チューブ及びカテーテル

## 【89】腎ろう（廔）又はぼうこうろう（膀胱廔）カテーテル
No. | 試験項目 | JAB試験所認定範囲分類 | 試験内容 | 使用する機器 | 国内適用規格 | 国内適用規格名称 | 海外適用規格 | 実施すべきか ◎MUST（必ず） △WANT（できれば） ×自社製品該当なし
| 外観及び清浄度 |  | 試験方法はJIS T 3216：2012の5.1による。 | 目視確認 | JIS T 3216：2012 | 腎ろう（瘻）又はぼうこうろう（膀胱瘻）カテーテル
| 接続部の引張強さ |  | 試験方法はJIS T 3216：2012の5.2.aによる。 | 引張試験機 | JIS T 3216：2012 | 腎ろう（瘻）又はぼうこうろう（膀胱瘻）カテーテル |  |  | ◎MUST（必ず）
| カテーテル及び接続部の引張強さ |  | 試験方法はJIS T 3216：2012の5.2.bによる。 | 引張試験機 | JIS T 3216：2012 | 腎ろう（瘻）又はぼうこうろう（膀胱瘻）カテーテル |  |  | △WANT（できれば）
| 留置用バルーンの安全性 |  | 試験方法はJIS T 3216：2012の5.2.cによる。 | 蒸留水 人工尿 クランプまたはそれに代わる器具 おす（雄）６％ルアーテーパ注射筒 水槽（37±2℃） メスシリンダー | JIS T 3216：2012 | 腎ろう（瘻）又はぼうこうろう（膀胱瘻）カテーテル |  |  | ×自社製品該当なし
| 排尿用ルーメンのつまり |  | 試験方法はJIS T 3216：2012の5.2.dによる。 | 人工尿 | JIS T 3216：2012 | 腎ろう（瘻）又はぼうこうろう（膀胱瘻）カテーテル |  |  | ×自社製品該当なし
| 拡張用バルーンカテーテルの引張強さ |  | 試験方法はJIS T 3216：2012の5.3.aによる。 | 引張試験機 | JIS T 3216：2012 | 腎ろう（瘻）又はぼうこうろう（膀胱瘻）カテーテル
| 接合部の引張強さ |  | 試験方法はJIS T 3216：2012の5.3.bによる。 | 引張試験機 | JIS T 3216：2012 | 腎ろう（瘻）又はぼうこうろう（膀胱瘻）カテーテル |  |  | ×自社製品該当なし
| 耐圧性 |  | 試験方法はJIS T 3216：2012の5.3.cによる。 | 目視確認 | JIS T 3216：2012 | 腎ろう（瘻）又はぼうこうろう（膀胱瘻）カテーテル |  |  | ×自社製品該当なし
| 腐食抵抗性 |  | 試験方法はJIS T 3216：2012の5.4による。 | 塩化ナトリウム 水 ほうけい酸ガラス製ビーカー | JIS T 3216：2012 | 腎ろう（瘻）又はぼうこうろう（膀胱瘻）カテーテル |  |  | ×自社製品該当なし

## 【90】血液成分分離バッグ
No. | 試験項目 | JAB試験所認定範囲分類 | 試験内容 | 使用する機器 | 国内適用規格 | 国内適用規格名称 | 海外適用規格 | 実施すべきか ◎MUST（必ず） △WANT（できれば） ×自社製品該当なし
| 採血速度の試験 | B3.6? | 採血針をもち，抗凝固剤及び/又は保存液を充填する血液成分分離バッグはB.2a）又はB.2b）に基づいて試験したとき，8分以内でバッグの公称採血量を充填できる設計になっていなければならない。 | PVP・ソルビット溶液 鋼尺 電子天びん | JIS T 3217：2011 | 血液成分分離バッグ | ISO 3826-1：2003
| おすめす（雄雌）コネクタの適合性 | B3.6? | おすめす（雄雌）コネクタは，ISO 594-1又はISO 594-2に適合するものでなければならない。 | 専用ゲージ | JIS T 3217：2011 | 血液成分分離バッグ | ISO 3826-1：2003 |  | ◎MUST（必ず）
| 微粒子汚染の試験 | M26.A7.B7.8? | 血液成分分離バッグは，粒子による汚染を避けるように製造する。B.4に規定した方法で試験したとき，血液成分分離バッグ内の液の通路は，目に見える粒子がない状態でなければならない。a)抗凝固剤又は保存液を含む血液成分分離バッグは，c)に規定した方法で検査する。b)クリーンルームの条件下で，空の成分分離バッグに，孔径0.2μmの膜フィルタを通してあらかじめろ過された精製水を注入する。血液成分分離バッグの公称容量に対応する所定の体積の精製水を使用する。c)目視できる粒子を容易に検出可能な適切な方法によって，血液成分分離バッグ内の液を検査する。 | 精製水 粒径測定器 クリーンルーム 孔径0.2μmの膜フィルタ | JIS T 3217：2011 | 血液成分分離バッグ | ISO 3826-1：2003 |  | △WANT（できれば）
| 透明性試験 | M26.A7.B7.9? | 空の血液成分分離バックに，1㎝試験容器で測定した場合に640nmで0.37～0.43の吸収度まで希釈した（希釈係数約1：16）所定体積の一次乳光懸濁液[A.3.7.2c]を公称容積まで注入する。精製水を注入した同様の血液成分分離バッグと比較して，血液成分分離バッグをとおして見たときに，懸濁液の乳白色を確認できるものとする。 | 一次乳光懸濁液 ヒドラジン硫酸塩 メキサメチレンテトラミン 分光光度計 電子天びん | JIS T 3217：2011 | 血液成分分離バッグ | ISO 3826-1：2003 |  | ×自社製品該当なし
| 水蒸気透過試験 | M25.A11.B11.2? | 血液成分分離バッグは，外部包装のない状態で，公称容量まで精製水を注入し，密封し，いつでも使用できるように表示を貼る。血液成分分離バッグは，その後，温度4±2℃，相対湿度60%以下で42日間，溶液から質量分率で2%を超える水を失うことなく保存できなければならない。 | 精製水 恒温恒湿槽4±2℃ 恒温恒湿槽60%Rh タイマー 電子天びん | JIS T 3217：2011 | 血液成分分離バッグ | ISO 3826-1：2003
| おすめす（雄雌）コネクタの接続部 | M25.A11.B13.1？ | 接続部は，15N以上の力で15秒以上引っ張ったとき，緩んではならない。 | 引張試験機（20N） タイマー 専用チャック | JIS T 3217：2011 | 血液成分分離バッグ | ISO 3826-1：2003
| 加圧取り出し試験 | M25.A11.B13.13? | バッグに公称採血量と同量の温度23±5℃の水を入れ，JIS T 3212に規定する輸血セット（輸血針を除き，開閉器を閉じたもの）を取出口（5.8参照）に接続し，バッグを2枚のプレートで挟み，内圧が大気圧より50kPa高くなるように圧縮したとき，接続した輸血セットを通して水が漏れずに平均流速250ｍL/分以上で取り出せるものでなければならない。 | 23±5℃の水 圧力計 流量計 2枚のプレートで挟む | JIS T 3217：2011 | 血液成分分離バッグ | ISO 3826-1：2003
| 漏出抵抗性の試験 | M25.A11.B13.13? | 公称容量まで水を注入して密閉したとき，血液成分分離バッグは，37℃で10分間，5000ｇの遠心分離条件下で漏出を生じてはならない。血液成分分離バッグは，その後，23±5℃で10分間，内部圧力が大気圧を50kPaを超えるまで2枚のプレートで圧搾する。目視検査で漏出があってはならない。 | 水 環境試験室37℃ 遠心分離機 5000g タイマー 環境試験室23±5℃ 2枚のプレートで挟む 内部圧力が50kPaまで測れる装置 | JIS T 3217：2011 | 血液成分分離バッグ | ISO 3826-1：2003
| 表示の耐久試験 | M25.A11.B14.3? | B.3 によって試験したとき，表示は水から取り出した後バッグから剥がれない。表示上又は血液成分分離バッグ上の印刷が判読可能とする。B.3）容量まで注入して密封した血液成分分離バッグを，温度4±2℃で24時間保存する。この最初の保存時間の後，温度-30±5℃で24時間保存する。その後，温度37±2℃に1時間保たれた水中に血液成分分離バッグを沈める。 | 恒温恒湿槽4±2℃ 恒温恒湿槽-30±5℃ 水中温度37±2℃ タイマー | JIS T 3217：2011 | 血液成分分離バッグ | ISO 3826-1：2003
| 熱安定性試験 | M21.5? | 血液成分分離バッグは，公称採血量の半分まで水を充填して，-80℃で24時間保管し，更に37±2℃の水中に60分間浸し，室温に戻したとき，5.6ｃ），5.9，6.2.7及び6.2.8の要求事項に適合しなければならない。5.6c) 公称採血量まで水を充填し，密封した血液成分分離バッグ並びにそれに接続した採血管（導管）及び分岐管は，室温で接合部端面に20N の引張強さを15秒間加えたとき，接合部分から水漏れがあってはならない。5.9 懸垂用穴懸垂用穴は，23±5℃の温度で，取出口の軸方向に20Nの引張強さを60分間加えたとき，破損があってはならない。 | 特殊恒温槽 -80℃ 恒温浴槽 37±2℃ タイマー 引張試験機（20N） 専用チャック | JIS T 3217：2011 | 血液成分分離バッグ | ISO 3826-1：2003

## 【91】中心静脈用カテーテル
No. | 試験項目 | JAB試験所認定範囲分類 | 試験内容 | 使用する機器 | 国内適用規格 | 国内適用規格名称 | 海外適用規格 | 実施すべきか ◎MUST（必ず） △WANT（できれば） ×自社製品該当なし
| 表面 |  | 試験方法はJIS T 3218：2012の5.1による。 | 目視確認 | JIS T 3218：2012 | 中心静脈用カテーテル
| 気密性 |  | 試験方法はJIS T 3218：2012の5.3による。 | 内圧20kPaもしくは150ｋPaの圧縮空気 20～30℃の水槽 | JIS T 3218：2012 | 中心静脈用カテーテル |  |  | ◎MUST（必ず）
| ハブ |  | 試験方法はJIS T 3218：2012の5.4による。 | 専用冶具 | JIS T 3218：2012 | 中心静脈用カテーテル |  |  | △WANT（できれば）
| エックス線不透過性 |  | 試験方法はJIS T 3218：2012の5.5による。 | X線CT | JIS T 3218：2012 | 中心静脈用カテーテル |  |  | ×自社製品該当なし
| 遠位端形状 |  | 試験方法はJIS T 3218：2012の5.6による。 | 目視確認 | JIS T 3218：2012 | 中心静脈用カテーテル |  |  | ×自社製品該当なし
| 深度目盛表示 |  | 試験方法はJIS T 3218：2012の5.7による。 | デジタルノギス | JIS T 3218：2012 | 中心静脈用カテーテル
| くう（腔）表示 |  | 試験方法はJIS T 3218：2012の5.8による。 | 目視確認 | JIS T 3218：2012 | 中心静脈用カテーテル |  |  | ×自社製品該当なし
| 流量 |  | 試験方法はJIS T 3218：2012の5.9による。 | 定水位タンク 送液器 タイマー | JIS T 3218：2012 | 中心静脈用カテーテル |  |  | ×自社製品該当なし
| 破断強度 |  | 試験方法はJIS T 3218：2012の5.10による。 | 引張試験機 | JIS T 3218：2012 | 中心静脈用カテーテル |  |  | ×自社製品該当なし
| 腐食抵抗性 |  | 試験方法はJIS T 3218：2012の6による。 | 塩化ナトリウム 水 ほうけい酸ガラス製ビーカー | JIS T 3218：2012 | 中心静脈用カテーテル |  |  | ×自社製品該当なし

## 【92】滅菌済み輸液フィルタ
No. | 試験項目 | JAB試験所認定範囲分類 | 試験内容 | 使用する機器 | 国内適用規格 | 国内適用規格名称 | 海外適用規格 | 実施すべきか ◎MUST（必ず） △WANT（できれば） ×自社製品該当なし
| 透明性 |  | 試験方法はJIS T 3219：2011の5.1による。 | 目視確認 | JIS T 3219：2011 | 滅菌済み輸液フィルタ
| 清浄度 |  | 試験方法はJIS T 3219：2011の5.2による。 | 目視確認 | JIS T 3219：2011 | 滅菌済み輸液フィルタ |  |  | ◎MUST（必ず）
| 引張強さ |  | 試験方法はJIS T 3219：2011の5.3による。 | 引張試験機 | JIS T 3219：2011 | 滅菌済み輸液フィルタ |  |  | △WANT（できれば）
| 気密性 |  | 試験方法はJIS T 3219：2011の5.4による。 | 圧縮空気（50kPa） 水槽（20～30℃） | JIS T 3219：2011 | 滅菌済み輸液フィルタ |  |  | ×自社製品該当なし
| おすめす（雄雌）かん（崁）合部 |  | 試験方法はJIS T 3219：2011の5.5による。 | 専用冶具 | JIS T 3219：2011 | 滅菌済み輸液フィルタ |  |  | ×自社製品該当なし
| 保護キャップ |  | 試験方法はJIS T 3219：2011の5.6による。 | 目視確認 | JIS T 3219：2011 | 滅菌済み輸液フィルタ
| 輸液フィルタ |  | 試験方法はJIS T 3219：2011の5.7による。 | 別途 | JIS T 3219：2011 | 滅菌済み輸液フィルタ |  |  | ×自社製品該当なし
| ベント |  | 試験方法はJIS T 3219：2011の5.8による。 | 目視確認 | JIS T 3219：2011 | 滅菌済み輸液フィルタ |  |  | ×自社製品該当なし
| 腐食抵抗性 |  | 試験方法はJIS T 3219：2011の6による。 | ｐH計など | JIS T 3219：2011 | 滅菌済み輸液フィルタ |  |  | ×自社製品該当なし

## 【93】滅菌済み採血用針
No. | 試験項目 | JAB試験所認定範囲分類 | 試験内容 | 使用する機器 | 国内適用規格 | 国内適用規格名称 | 海外適用規格 | 実施すべきか ◎MUST（必ず） △WANT（できれば） ×自社製品該当なし
| テーパの合致 | M25.A11.B3.6？ | 筒先を5Nの力で下図のめす・ルアーテーパ検査ゲージに入れた時、ゲージのテーパが合致すること，かつ針基の先端は，ゲージの限度内とする。 | ロードセル（5N） 歪アンプ 電圧計 専用ジグ 専用ゲージ | JIS T 3210：2011 JIS T 3220：2011 JIS T 3254：2007 JIS T 3262：2012 | 滅菌済み注射筒 滅菌済み採血用針 血液ガス検体採取用注射筒 イントロデューサ針 | ISO 7886-1：1993
| 形状・寸法測定 | M25.A11.B3.3？ | 形状，主要寸法及び許容差は規定内でなければならない。 | デジタルノギス 形状測定器 | JIS T 3102：2005 JIS T 3209：2011 JIS T 3210：2011 JIS T 3220：2011 JIS T 3221：2011 JIS T 3222：2011 | 医療用縫合針 滅菌済み注射針 滅菌済み注射筒 滅菌済み採血用針 単回使用ポート用針 滅菌済み翼付針 | ISO 7864：1993 ISO 7886-1：1993
| 引張試験（接合部強度） | M25.A11.B13.1？ | 各接続部は15N以上の引張強度を15秒間かけ、緩みがあってはならない。 | 引張試験機（15N） タイマー 専用チャック 専用ジグ | JIS T 3220：2011 JIS T 3221：2011 JIS T 3222：2011 JIS T 3229：2011 JIS T 3305：2007 JIS T 3306：2012 JIS T 3308：2012 | 滅菌済み採血用針 単回使用ポート用針 滅菌済み翼付針 腹くう（腔）及び臓器用せん（穿）刺針 造影剤注入用針 神経ブロック針 せき（脊）髄くも膜下麻酔針
| 気密性 | M25.A11.B13.13? | 先端を閉じ，20～30℃の水中に入れ，内圧150kPaで15分間空気を送り込んだとき，空気漏れがあってはならない。 | 圧縮空気装置（150KPa）専用ジグ圧力ゲージタイマー恒温浴槽 | JIS T 3220：2011 JIS T 3221：2011 JIS T 3222：2011 | 滅菌済み採血用針 単回使用ポート用針 滅菌済み翼付針
| ゴムスリーブの耐圧性 | M25.A11.B13.13? | 採血用針に13ｋPaの圧力を1分間かけたとき，連続的な血液漏れがあってはならない。 | 圧縮空気（13ｋPa） 専用ジグ 圧力ゲージ タイマー | JIS T 3220：2011 | 滅菌済み採血用針
| 引抜強さ | M25.A11.B13.1？ | 針管の公称外径に応じて、力を加え、引き抜けてはならない | 引張試験機（8～69N） 専用チャック 専用ジグ | JIS T 3209：2011 JIS T 3220：2011 JIS T 3221：2011 JIS T 3254：2007 JIS T 3257：2007 JIS T 3304：2012 JIS T 3262：2012 JIS T 3307：2007 JIS T 3308：2012 JIS T 3321：2008 | 滅菌済み注射針 滅菌済み採血用針 単回使用ポート用針 血液ガス検体採取用注射筒 単回使用自動ランセット 硬膜外針 イントロデューサ針 滅菌済み胆管造影用針 せき（脊）髄くも膜下麻酔針 誘導針 | ISO 7864：1993 ISO 11070：1998
| 曲げ強さ | M25.A11.B13.3？ | 針管の公称外径が1.0㎜以下で，公称長さが12㎜以上のものは，下図のように針管を5㎜の曲率半径で90度曲げたとき，折れてはならない。 | 形状測定器 専用曲げ試験ジグ | JIS T 3209：2011 JIS T 3220：2011 JIS T 3221：2011 JIS T 3222：2011 JIS T 3228：2011 JIS T 3229：2011 JIS T 3253：2012 JIS T 3254：2007 JIS T 3304：2012 JIS T 3305：2007 JIS T 3306：2012 JIS T 3307：2007 JIS T 3308：2012 JIS T 3321：2008 JIS T 3256：2007 | 滅菌済み注射針 滅菌済み採血用針 単回使用ポート用針 滅菌済み翼付針 生体組織採取用検針 腹くう（腔）及び臓器用せん（穿）刺針 インスリン皮下投与用注射筒 血液ガス検体採取用注射筒 硬膜外針 造影剤注入用針 神経ブロック針 滅菌済み胆管造影用針 せき（脊）髄くも膜下麻酔針 誘導針 インスリンポンプ用輸液セット | ISO 7864：1993 ISO 8537：2007
| 弾性試験 | M25.A11.B13.7？ | 針管の公称外径（下図のD）が1.0㎜以下のものは，下図のように針管の先端の一点Aから25D2離れた針管上の点Bを固定し，Aに荷重を加え，8度曲げて、1分間保った後放して目視したとき，針管は元の位置に戻らなければならない。 | 画像測定機 タイマー 専用試験ジグ | JIS T 3209：2011 JIS T 3220：2011 JIS T 3221：2011 JIS T 3222：2011 JIS T 3228：2011 JIS T 3229：2011 JIS T 3253：2012 JIS T 3254：2007 JIS T 3305：2007 JIS T 3306：2012 JIS T 3307：2007 JIS T 3308：2012 JIS T 3321：2008 JIS T 3321：2008 JIS T 3256：2007 | 滅菌済み注射針 滅菌済み採血用針 単回使用ポート用針 滅菌済み翼付針 生体組織採取用検針 腹くう（腔）及び臓器用せん（穿）刺針 インスリン皮下投与用注射筒 血液ガス検体採取用注射筒 硬膜外針 造影剤注入用針 神経ブロック針 滅菌済み胆管造影用針 せき（脊）髄くも膜下麻酔針 誘導針 インスリンポンプ用輸液セット | ISO 7864：1993 ISO 8537：2007
◎MUST（必ず）
△WANT（できれば）
×自社製品該当なし

## 【94】単回使用ポート用針
No. | 試験項目 | JAB試験所認定範囲分類 | 試験内容 | 使用する機器 | 国内適用規格 | 国内適用規格名称 | 海外適用規格 | 実施すべきか ◎MUST（必ず） △WANT（できれば） ×自社製品該当なし
| 形状・寸法測定 | M25.A11.B3.3？ | 形状，主要寸法及び許容差は規定内でなければならない。 | デジタルノギス 形状測定器 | JIS T 3102：2005 JIS T 3209：2011 JIS T 3210：2011 JIS T 3220：2011 JIS T 3221：2011 JIS T 3222：2011 | 医療用縫合針 滅菌済み注射針 滅菌済み注射筒 滅菌済み採血用針 単回使用ポート用針 滅菌済み翼付針 | ISO 7864：1993 ISO 7886-1：1993
| 曲げ強さ | M25.A11.B13.3？ | 針管の折り曲げ加工部分が針管固定部や針基の外にあるものに関しては，折り曲げ加工部分をまっすぐに伸ばしたときに折れてはならない。 | 形状測定器 専用曲げ試験ジグ | JIS T 3221：2011 JIS T 3256：2007 | 単回使用ポート用針 インスリンポンプ用輸液セット
| 漏れ | M25.A11.B13.13? | 試験ジグに27.5Nの力ではめ合せ、水中にいれる。空気圧縮装置から，150KPaのゲージ圧で空気を送りこみ15分間観察したとき，気泡の発生があってはならない。 | 圧縮空気(150kPa） 専用ジグ（27N） 恒温浴槽 保温性容器 圧力ゲージ タイマー | JIS T 3221：2011 JIS T 3222：2011 | 単回使用ポート用針 滅菌済み翼付針
| テーパの合致 | M25.A11.B3.6? | 針基を5Nの力で下図のおす・ルアーテーパ検査ゲージに入れた時、ゲージのテーパが合致すること，かつ針基の先端は，ゲージの限度内とする。 | ロードセル(5N) 歪アンプ 電圧計 専用ジグ 専用ゲージ | JIS T 3209：2011 JIS T 3220：2011 JIS T 3221：2011 JIS T 3222：2011 JIS T 3228：2011 JIS T 3229：2011 JIS T 3253：2012 JIS T 3304：2012 JIS T 3306：2012 JIS T 3307：2007 JIS T 3308：2012 JIS T 3321：2008 | 滅菌済み注射針 滅菌済み採血用針 単回使用ポート用針 滅菌済み翼付針 生体組織採取用検針 腹くう（腔）及び臓器用せん（穿）刺針 インスリン皮下投与用注射筒 硬膜外針 神経ブロック針 滅菌済み胆管造影用針 せき（脊）髄くも膜下麻酔針 誘導針 | ISO 7864：1993
| 引抜強さ | M25.A11.B13.1？ | 針管の公称外径に応じて、力を加え、引き抜けてはならない | 引張試験機（8～69N） 専用チャック 専用ジグ | JIS T 3209：2011 JIS T 3220：2011 JIS T 3221：2011 JIS T 3254：2007 JIS T 3257：2007 JIS T 3304：2012 JIS T 3262：2012 JIS T 3307：2007 JIS T 3308：2012 JIS T 3321：2008 | 滅菌済み注射針 滅菌済み採血用針 単回使用ポート用針 血液ガス検体採取用注射筒 単回使用自動ランセット 硬膜外針 イントロデューサ針 滅菌済み胆管造影用針 せき（脊）髄くも膜下麻酔針 誘導針 | ISO 7864：1993 ISO 11070：1998
| 曲げ強さ | M25.A11.B13.3？ | 針管の公称外径が1.0㎜以下で，公称長さが12㎜以上のものは，下図のように針管を5㎜の曲率半径で90度曲げたとき，折れてはならない。 | 形状測定器 専用曲げ試験ジグ | JIS T 3209：2011 JIS T 3220：2011 JIS T 3221：2011 JIS T 3222：2011 JIS T 3228：2011 JIS T 3229：2011 JIS T 3253：2012 JIS T 3254：2007 JIS T 3304：2012 JIS T 3305：2007 JIS T 3306：2012 JIS T 3307：2007 JIS T 3308：2012 JIS T 3321：2008 JIS T 3256：2007 | 滅菌済み注射針 滅菌済み採血用針 単回使用ポート用針 滅菌済み翼付針 生体組織採取用検針 腹くう（腔）及び臓器用せん（穿）刺針 インスリン皮下投与用注射筒 血液ガス検体採取用注射筒 硬膜外針 造影剤注入用針 神経ブロック針 滅菌済み胆管造影用針 せき（脊）髄くも膜下麻酔針 誘導針 インスリンポンプ用輸液セット | ISO 7864：1993 ISO 8537：2007
| 弾性試験 | M25.A11.B13.7？ | 針管の公称外径（下図のD）が1.0㎜以下のものは，下図のように針管の先端の一点Aから25D2離れた針管上の点Bを固定し，Aに荷重を加え，8度曲げて、1分間保った後放して目視したとき，針管は元の位置に戻らなければならない。 | 画像測定機 タイマー 専用試験ジグ | JIS T 3209：2011 JIS T 3220：2011 JIS T 3221：2011 JIS T 3222：2011 JIS T 3228：2011 JIS T 3229：2011 JIS T 3253：2012 JIS T 3254：2007 JIS T 3305：2007 JIS T 3306：2012 JIS T 3307：2007 JIS T 3308：2012 JIS T 3321：2008 JIS T 3321：2008 JIS T 3256：2007 | 滅菌済み注射針 滅菌済み採血用針 単回使用ポート用針 滅菌済み翼付針 生体組織採取用検針 腹くう（腔）及び臓器用せん（穿）刺針 インスリン皮下投与用注射筒 血液ガス検体採取用注射筒 硬膜外針 造影剤注入用針 神経ブロック針 滅菌済み胆管造影用針 せき（脊）髄くも膜下麻酔針 誘導針 インスリンポンプ用輸液セット | ISO 7864：1993 ISO 8537：2007
| 引張試験（接合部強度） | M25.A11.B13.1？ | 各接続部は15N以上の引張強度を15秒間かけ、緩みがあってはならない。 | 引張試験機（15N） タイマー 専用チャック 専用ジグ | JIS T 3220：2011 JIS T 3221：2011 JIS T 3222：2011 JIS T 3229：2011 JIS T 3305：2007 JIS T 3306：2012 JIS T 3308：2012 | 滅菌済み採血用針 単回使用ポート用針 滅菌済み翼付針 腹くう（腔）及び臓器用せん（穿）刺針 造影剤注入用針 神経ブロック針 せき（脊）髄くも膜下麻酔針
| 気密性 | M25.A11.B13.13? | 先端を閉じ，20～30℃の水中に入れ，内圧150kPaで15分間空気を送り込んだとき，空気漏れがあってはならない。 | 圧縮空気装置（150KPa）専用ジグ圧力ゲージタイマー恒温浴槽 | JIS T 3220：2011 JIS T 3221：2011 JIS T 3222：2011 | 滅菌済み採血用針 単回使用ポート用針 滅菌済み翼付針
◎MUST（必ず）
△WANT（できれば）
×自社製品該当なし

## 【95】滅菌済み翼付針
No. | 試験項目 | JAB試験所認定範囲分類 | 試験内容 | 使用する機器 | 国内適用規格 | 国内適用規格名称 | 海外適用規格 | 実施すべきか ◎MUST（必ず） △WANT（できれば） ×自社製品該当なし
| テーパの合致 | M25.A11.B3.6? | 針基を5Nの力で下図のおす・ルアーテーパ検査ゲージに入れた時、ゲージのテーパが合致すること，かつ針基の先端は，ゲージの限度内とする。 | ロードセル(5N) 歪アンプ 電圧計 専用ジグ 専用ゲージ | JIS T 3209：2011 JIS T 3220：2011 JIS T 3221：2011 JIS T 3222：2011 JIS T 3228：2011 JIS T 3229：2011 JIS T 3253：2012 JIS T 3304：2012 JIS T 3306：2012 JIS T 3307：2007 JIS T 3308：2012 JIS T 3321：2008 | 滅菌済み注射針 滅菌済み採血用針 単回使用ポート用針 滅菌済み翼付針 生体組織採取用検針 腹くう（腔）及び臓器用せん（穿）刺針 インスリン皮下投与用注射筒 硬膜外針 神経ブロック針 滅菌済み胆管造影用針 せき（脊）髄くも膜下麻酔針 誘導針 | ISO 7864：1993
| 形状・寸法測定 | M25.A11.B3.3？ | 形状，主要寸法及び許容差は規定内でなければならない。 | デジタルノギス 形状測定器 | JIS T 3102：2005 JIS T 3209：2011 JIS T 3210：2011 JIS T 3220：2011 JIS T 3221：2011 JIS T 3222：2011 | 医療用縫合針 滅菌済み注射針 滅菌済み注射筒 滅菌済み採血用針 単回使用ポート用針 滅菌済み翼付針 | ISO 7864：1993 ISO 7886-1：1993
| 混注部 | M25.A11.B13.13? | 金属針を用いて混注し，再シール性をもつものは，外径0.6㎜の針で15秒間刺通後，針を抜いて水圧20KPaを１分間加えたとき，水漏れがあってはならない。 | 水 専用ジグ 圧力ゲージ 外径0.6㎜針 タイマー | JIS T 3222：2011 | 滅菌済み翼付針
| 曲げ強さ | M25.A11.B13.3？ | 針管の公称外径が1.0㎜以下で，公称長さが12㎜以上のものは，下図のように針管を5㎜の曲率半径で90度曲げたとき，折れてはならない。 | 形状測定器 専用曲げ試験ジグ | JIS T 3209：2011 JIS T 3220：2011 JIS T 3221：2011 JIS T 3222：2011 JIS T 3228：2011 JIS T 3229：2011 JIS T 3253：2012 JIS T 3254：2007 JIS T 3304：2012 JIS T 3305：2007 JIS T 3306：2012 JIS T 3307：2007 JIS T 3308：2012 JIS T 3321：2008 JIS T 3256：2007 | 滅菌済み注射針 滅菌済み採血用針 単回使用ポート用針 滅菌済み翼付針 生体組織採取用検針 腹くう（腔）及び臓器用せん（穿）刺針 インスリン皮下投与用注射筒 血液ガス検体採取用注射筒 硬膜外針 造影剤注入用針 神経ブロック針 滅菌済み胆管造影用針 せき（脊）髄くも膜下麻酔針 誘導針 インスリンポンプ用輸液セット | ISO 7864：1993 ISO 8537：2007
| 弾性試験 | M25.A11.B13.7？ | 針管の公称外径（下図のD）が1.0㎜以下のものは，下図のように針管の先端の一点Aから25D2離れた針管上の点Bを固定し，Aに荷重を加え，8度曲げて、1分間保った後放して目視したとき，針管は元の位置に戻らなければならない。 | 画像測定機 タイマー 専用試験ジグ | JIS T 3209：2011 JIS T 3220：2011 JIS T 3221：2011 JIS T 3222：2011 JIS T 3228：2011 JIS T 3229：2011 JIS T 3253：2012 JIS T 3254：2007 JIS T 3305：2007 JIS T 3306：2012 JIS T 3307：2007 JIS T 3308：2012 JIS T 3321：2008 JIS T 3321：2008 JIS T 3256：2007 | 滅菌済み注射針 滅菌済み採血用針 単回使用ポート用針 滅菌済み翼付針 生体組織採取用検針 腹くう（腔）及び臓器用せん（穿）刺針 インスリン皮下投与用注射筒 血液ガス検体採取用注射筒 硬膜外針 造影剤注入用針 神経ブロック針 滅菌済み胆管造影用針 せき（脊）髄くも膜下麻酔針 誘導針 インスリンポンプ用輸液セット | ISO 7864：1993 ISO 8537：2007
| 引張試験（接合部強度） | M25.A11.B13.1？ | 各接続部は15N以上の引張強度を15秒間かけ、緩みがあってはならない。 | 引張試験機（15N） タイマー 専用チャック 専用ジグ | JIS T 3220：2011 JIS T 3221：2011 JIS T 3222：2011 JIS T 3229：2011 JIS T 3305：2007 JIS T 3306：2012 JIS T 3308：2012 | 滅菌済み採血用針 単回使用ポート用針 滅菌済み翼付針 腹くう（腔）及び臓器用せん（穿）刺針 造影剤注入用針 神経ブロック針 せき（脊）髄くも膜下麻酔針
| 気密性 | M25.A11.B13.13? | 先端を閉じ，20～30℃の水中に入れ，内圧150kPaで15分間空気を送り込んだとき，空気漏れがあってはならない。 | 圧縮空気装置（150KPa）専用ジグ圧力ゲージタイマー恒温浴槽 | JIS T 3220：2011 JIS T 3221：2011 JIS T 3222：2011 | 滅菌済み採血用針 単回使用ポート用針 滅菌済み翼付針
| 漏れ | M25.A11.B13.13? | 試験ジグに27.5Nの力ではめ合せ、水中にいれる。空気圧縮装置から，150KPaのゲージ圧で空気を送りこみ15分間観察したとき，気泡の発生があってはならない。 | 圧縮空気(150kPa） 専用ジグ（27N） 恒温浴槽 保温性容器 圧力ゲージ タイマー | JIS T 3221：2011 JIS T 3222：2011 | 単回使用ポート用針 滅菌済み翼付針
◎MUST（必ず）
△WANT（できれば）
×自社製品該当なし

## 【96】末しょう（梢）血管用滅菌済み留置針
No. | 試験項目 | JAB試験所認定範囲分類 | 試験内容 | 使用する機器 | 国内適用規格 | 国内適用規格名称 | 海外適用規格 | 実施すべきか ◎MUST（必ず） △WANT（できれば） ×自社製品該当なし
| カテーテル流量の試験方法 | M25.A11.B3.6? | カテーテルに水を通し，その水量を容積及び質量から測定する。 | 専用定水位槽 (静水水頭高さ1000±5㎜) 恒温浴槽 タイマー 試験ジグ 測定シリンダー 電子天びん | JIS T 3223：2011 | 末しょう（梢）血管用滅菌済み留置針 | ISO 10555-5：1996
| 破断強度 | M25.A11.B13.1？ | 附属書Bに従って試験したとき，各検体の破断強度は下表のとおりでなければならない。 | 引張試験機（15N以上） 試験速度（200～500㎜/分） 恒温浴槽 | JIS T 3223：2011 JIS T 3262：2012 | 末しょう（梢）血管用滅菌済み留置針 イントロデューサ針 | ISO 10555-5：1996 ISO 11070：1998 |  | ◎MUST（必ず）
| 内針針基及び内針の接続強度 | M25.A11.B13.1？ | 内針針基及び内針に力を加え（連続的な引張力及び圧迫力），緩みがないかどうか点検する。 | 引張試験機（精度±1%で20Nまで） スピード100㎜/分 恒湿恒温槽 専用チャック | JIS T 3223：2011 | 末しょう（梢）血管用滅菌済み留置針 | ISO 10555-5：1996 |  | △WANT（できれば）
| 漏れ | M25.A11.B13.13? | せん刺針の針基を水圧試験装置に取り付けられたテーパゲージに，27.5Nの力ではめ合せる。次に針の先端にゴム栓を刺し，刃先から水が漏れないようにした後，0.2MPaのゲージ圧で水を送り込み，15秒間観察したとき針と針基とルアーテーパーゲージとのはめ合せ部から，水滴となって落ちるような水漏れがあってはならない。 | 専用ジグ 水圧試験装置（0.2MPa） タイマー | JIS T 3223：2011 JIS T 3304：2012 JIS T 3306：2012 JIS T 3307：2007 JIS T 3308：2012 JIS T 3321：2008 | 末しょう（梢）血管用滅菌済み留置針 硬膜外針 神経ブロック針 滅菌済み胆管造影用針 せき（脊）髄くも膜下麻酔針 誘導針 |  |  | ×自社製品該当なし
| 加圧条件下での漏れ試験 | M25.A11.B13.13? | 90°以上の回転をさせずに0.1N・m以下のトルク値でねじりを加え5秒間，27.5Nの力を加え，標準かん（崁）合ジグにハブを接続する。22±2℃の水で注射筒を満たし、空気を除去する。押し子と外筒のとの相互作用で150ｋPaの圧力が発生するように注射筒に軸方向の力を加える。15分間維持し、留置針本体からの漏れを検査する。吸水性カテーテルでは37±2℃の蒸留水に2時間入れてからも試験する。 | スチール製標準かん（崁）合ジグ 漏れ防止コネクタ 圧力ゲージ（350KPa） コネクタ 10ｍL注射筒 恒温浴槽（37±2℃） 恒温浴槽（22±2℃） クランプ 専用チャック 試験ジグ | JIS T 3223：2011 JIS T 3249：2011 | 末しょう（梢）血管用滅菌済み留置針 血液透析用留置針 | ISO 10555-5：1996 ISO 10555-5：1996
| ハブ組立品への吸引中の空気混入の試験方法 | M25.A11.B13.13? | 90°以上の回転をさせずに0.1N・m以下のトルク値でねじりを加え5秒間，27.5Nの力を加え，標準かん（崁）合ジグにハブを接続する。22±2℃の水で注射筒を満たし，空気を除去する。押し子と外筒のとの相互作用で20ｋPaの圧力が発生するように押し子を引く。15分間維持し，注射筒内の水の気泡発生の有無を検査する。 | スチール製標準かん（崁）合ジグ 漏れ防止コネクタ 圧力ゲージ（350KPa） コネクタ 10ｍL注射筒 恒温浴槽 クランプ 専用チャック 試験ジグ | JIS T 3223：2011 JIS T 3249：2011 | 末しょう（梢）血管用滅菌済み留置針 血液透析用留置針 | ISO 10555-5：1996I SO 10555-5：1996
| 通気栓 | M25.A11.B13.13? | 附属書1によって試験をしたとき，15秒以内に通気栓から液漏れがあってはならない。 | 専用定水位槽 (静水水頭高さ400±20㎜) 恒温浴槽 専用試験ジグ 試験ジグ タイマー | JIS T 3223：2011 | 末しょう（梢）血管用滅菌済み留置針 | ISO 10555-5：1996

## 【97】滅菌済みシリンジフィルタ
No. | 試験項目 | JAB試験所認定範囲分類 | 試験内容 | 使用する機器 | 国内適用規格 | 国内適用規格名称 | 海外適用規格 | 実施すべきか ◎MUST（必ず） △WANT（できれば） ×自社製品該当なし
| 透明性 |  | 試験方法はJIS T 3224：2011の5.1による。 | 目視確認 | JIS T 3224：2011 | 滅菌済みシリンジフィルタ
| 清浄度 |  | 試験方法はJIS T 3224：2011の5.2による。 | 目視確認 | JIS T 3224：2011 | 滅菌済みシリンジフィルタ |  |  | ◎MUST（必ず）
| 引張強さ |  | 試験方法はJIS T 3224：2011の5.3による。 | 引張試験機 | JIS T 3224：2011 | 滅菌済みシリンジフィルタ |  |  | △WANT（できれば）
| 気密性 |  | 試験方法はJIS T 3224：2011の5.4による。 | 圧縮空気供給装置（50kPa） 圧縮空気供給装置（100kPa） 恒温槽（23±1℃） 恒温槽（40±1℃） | JIS T 3224：2011 | 滅菌済みシリンジフィルタ |  |  | ×自社製品該当なし
| おすめす（雄雌）かん（崁）合部 |  | 試験方法はJIS T 3224：2011の5.5による。 | 専用冶具 | JIS T 3224：2011 | 滅菌済みシリンジフィルタ |  |  | ×自社製品該当なし
| おすめす（雄雌）かん（崁）合部及び導管の接続部 |  | 試験方法はJIS T 3224：2011の5.6による。 | 引張試験機 | JIS T 3224：2011 | 滅菌済みシリンジフィルタ |  |  | ×自社製品該当なし
| 導管 |  | 試験方法はJIS T 3224：2011の5.7による。 | 目視確認 | JIS T 3224：2011 | 滅菌済みシリンジフィルタ
| 保護キャップ |  | 試験方法はJIS T 3224：2011の5.8による。 | 目視確認 | JIS T 3224：2011 | 滅菌済みシリンジフィルタ
| シリンジフィルタ |  | 試験方法はJIS T 3224：2011の5.9による。 バクテリアチャレンジ試験 | 目視確認 | JIS T 3224：2011 | 滅菌済みシリンジフィルタ |  |  | ×自社製品該当なし
| 溶出物 |  | 試験方法はJIS T 3224：2011の6.1による。 | ｐH計など | JIS T 3224：2011 | 滅菌済みシリンジフィルタ |  |  | ×自社製品該当なし

## 【98】滅菌済み輸血フィルタ セット
No. | 試験項目 | JAB試験所認定範囲分類 | 試験内容 | 使用する機器 | 国内適用規格 | 国内適用規格名称 | 海外適用規格 | 実施すべきか ◎MUST（必ず） △WANT（できれば） ×自社製品該当なし
| 透明性 |  | 試験方法はJIS T 3225：2011の5.1による。 | 目視確認 | JIS T 3225：2011 | 滅菌済み輸血フィルタセット
| 清浄度 |  | 試験方法はJIS T 3225：2011の5.2による。 | 目視確認 | JIS T 3225：2011 | 滅菌済み輸血フィルタセット |  |  | ◎MUST（必ず）
| 引張強さ |  | 試験方法はJIS T 3225：2011の5.3による。 | 引張試験機 | JIS T 3225：2011 | 滅菌済み輸血フィルタセット |  |  | △WANT（できれば）
| 気密性 |  | 試験方法はJIS T 3225：2011の5.4による。 | 圧縮空気供給装置（50kPa） 恒温槽（20～30℃） もしくは 圧縮空気供給装置（150kPa） 恒温槽（23±1℃） 恒温槽（40±1℃） | JIS T 3225：2011 | 滅菌済み輸血フィルタセット |  |  | ×自社製品該当なし
| おすめす（雄雌）かん（崁）合部 |  | 試験方法はJIS T 3225：2011の5.5による。 | 専用冶具 圧縮空気供給装置（150kPa） 恒温槽（23±1℃） 恒温槽（40±1℃） | JIS T 3225：2011 | 滅菌済み輸血フィルタセット |  |  | ×自社製品該当なし
| おすめす（雄雌）かん（崁）合部及び導管の接続部 |  | 試験方法はJIS T 3225：2011の5.6による。 | 引張試験機 | JIS T 3225：2011 | 滅菌済み輸血フィルタセット |  |  | ×自社製品該当なし
| びん針 |  | 試験方法はJIS T 3225：2011の5.7による。 | 別途 | JIS T 3225：2011 | 滅菌済み輸血フィルタセット
| 通気装置及び通気フィルタ |  | 試験方法はJIS T 3225：2011の5.8による。 | 別途 | JIS T 3225：2011 | 滅菌済み輸血フィルタセット
| 導管 |  | 試験方法はJIS T 3225：2011の5.9による。 | 別途 | JIS T 3225：2011 | 滅菌済み輸血フィルタセット
| フィルタ |  | 試験方法はJIS T 3225：2011の5.10による。 | 別途 | JIS T 3225：2011 | 滅菌済み輸血フィルタセット
| 点滴筒及び点滴口 |  | 試験方法はJIS T 3225：2011の5.11による。 | 別途 | JIS T 3225：2011 | 滅菌済み輸血フィルタセット
| 流量調節器 |  | 試験方法はJIS T 3225：2011の5.12による。 | 別途 | JIS T 3225：2011 | 滅菌済み輸血フィルタセット
| 混注部 |  | 試験方法はJIS T 3225：2011の5.13による。 | 別途 | JIS T 3225：2011 | 滅菌済み輸血フィルタセット
| 保護キャップ |  | 試験方法はJIS T 3225：2011の5.14による。 | 別途 | JIS T 3225：2011 | 滅菌済み輸血フィルタセット
| 静脈針 |  | 試験方法はJIS T 3225：2011の5.15による。 | 別途 | JIS T 3225：2011 | 滅菌済み輸血フィルタセット
| 定量筒 |  | 試験方法はJIS T 3225：2011の5.16による。 | 別途 | JIS T 3225：2011 | 滅菌済み輸血フィルタセット
| 活栓 |  | 試験方法はJIS T 3225：2011の5.17による。 | 別途 | JIS T 3225：2011 | 滅菌済み輸血フィルタセット
| 逆止弁 |  | 試験方法はJIS T 3225：2011の5.18による。 | 別途 | JIS T 3225：2011 | 滅菌済み輸血フィルタセット
| 翼付針 |  | 試験方法はJIS T 3225：2011の5.19による。 | 別途 | JIS T 3225：2011 | 滅菌済み輸血フィルタセット
| 潤滑剤 |  | 試験方法はJIS T 3225：2011の5.20による。 | 別途 | JIS T 3225：2011 | 滅菌済み輸血フィルタセット
| 急速グリップ |  | 試験方法はJIS T 3225：2011の5.21による。 | 別途 | JIS T 3225：2011 | 滅菌済み輸血フィルタセット
| 輸血フィルタ |  | 試験方法はJIS T 3225：2011の5.22による。 | 別途 | JIS T 3225：2011 | 滅菌済み輸血フィルタセット
| ベント |  | 試験方法はJIS T 3225：2011の5.23による。 | 別途 | JIS T 3225：2011 | 滅菌済み輸血フィルタセット
| 分岐管 |  | 試験方法はJIS T 3225：2011の5.24による。 | 別途 | JIS T 3225：2011 | 滅菌済み輸血フィルタセット |  |  | ×自社製品該当なし
| 溶出物 |  | 試験方法はJIS T 3225：2011の6による。 | ｐH計など | JIS T 3225：2011 | 滅菌済み輸血フィルタセット |  |  | ×自社製品該当なし

## 【99】医療用ペン形注入器
No. | 試験項目 | JAB試験所認定範囲分類 | 試験内容 | 使用する機器 | 国内適用規格 | 国内適用規格名称 | 海外適用規格 | 実施すべきか ◎MUST（必ず） △WANT（できれば） ×自社製品該当なし
| 標準，低温及び高温環境に置いたときの置いたときの投薬量精度 | M25.A11.B3.6? | 標準環境 18～28℃ 相対湿度25%Rh～75%Rhに4h以上 低温環境 5±3℃に4h以上 高温環境 40±2℃に4h以上 相対湿度（50±10）%Rh | 恒湿恒温槽 電子天びん | JIS T 3226-1：2011 | 医療用ペン形注入器 | ISO 11608-1：2000
| 乾燥高温環境でのプレコンディショニング後の投薬量精度 | M25.A11.B3.6? | 70±2℃ 相対湿度（50±10）%Rh 96h以上 | 恒湿恒温槽 電子天びん | JIS T 3226-1：2011 | 医療用ペン形注入器 | ISO 11608-1：2000 |  | ◎MUST（必ず）
| 低温保存環境でのプレコンディショニング後の投薬量精度 | M25.A11.B3.6? | -40±3℃ 96h以上 | 恒湿恒温槽 電子天びん | JIS T 3226-1：2011 | 医療用ペン形注入器 | ISO 11608-1：2000 |  | △WANT（できれば）
| サイクル環境でのプレコンディショニング後の投薬量精度 | M25.A11.B3.6? | 25℃→55±2℃ 湿度95%Rh以上 6サイクル | 恒湿恒温槽 電子天びん | JIS T 3226-1：2011 | 医療用ペン形注入器 | ISO 11608-1：2000 |  | ×自社製品該当なし
| 振動試験でのプレコンディショニング後の投薬量精度 | M25.A11.B3.6? | 振動条件（JIS C 60068-2-6:1999，表Ⅳ） | 恒湿恒温槽 振動試験機 電子天びん 試験面（厚さ3㎜の表面が滑らかな鉄板を，10～19㎜の厚みの木で裏打ちしたもの） | JIS T 3226-1：2011 | 医療用ペン形注入器 | ISO 11608-1：2000
| 自由落下試験後プレコンディショニング後の投薬量精度 | M25.A11.B3.6? | 1000㎜の高さから水平1回，垂直2回 | 恒湿恒温槽 温度18～28℃ 湿度25～75%Rh 落下試験ジグ 電子天びん | JIS T 3226-1：2011 | 医療用ペン形注入器 | ISO 11608-1：2000
| 投薬量精度耐用期間試験 | M25.A11.B3.6? | 排出回数が使用期限内標準使用回数の1.5倍になるまで規定の操作を繰り返す。 | 電子天びん | JIS T 3226-1：2011 | 医療用ペン形注入器 | ISO 11608-1：2000
| A形注射針の患者側測定点のひずみ | M25.A11.B3.6? | 下図の試験装置に（0.07±0.01）N・mのトルクで締め付ける。コンパレータのX軸に対する内くう（腔）の中心の最大ひずみ（正又は負）を記録する。 | 専用試験装置 トルク計？ Vブロック 光学コンパレータ | JIS T 3226-1：2011 | 医療用ペン形注入器 | ISO 11608-1：2000
| 針基と針管の接合 | M25.A11.B13.1？ | 下記従って試験した時，針基と針管との接合が外れてはならない。注射針を規定された試験装置に（0.07±0.01)N・mのトルクで取り付ける。JIS T 3209：2011に従って，注射針の患者側に力を加えて，針管を引く。試験装置はペン形注入器の軸方向に5秒間引く。6.1，6.2及び6.3に従って注射針のプレコンディショニングを行った後，新しい注射針で試験を繰り返す。 | 専用トルク計 引張試験機（22～69N）の精度が出せるもの 専用チャック 専用試験機 タイマー 恒温恒湿槽 | JIS T 3226-2：2011 | 医療用ペン形注入器 | ISO 11608-2：2000
| 注射針を回して取り外すトルク | M25.A11.B13.18? | 注射針を規定された試験装置に（0.07±0.01)N・mのトルクで取り付ける。1分間放置し、注射針を回して取り外し，注射針の取り外しに必要とされた最大トルクを記録する。 | 専用トルク計 専用チャック 専用試験機 タイマー | JIS T 3226-2：2011 | 医療用ペン形注入器 | ISO 11608-2：2000

## 【100】生体組織採取用検針
No. | 試験項目 | JAB試験所認定範囲分類 | 試験内容 | 使用する機器 | 国内適用規格 | 国内適用規格名称 | 海外適用規格 | 実施すべきか ◎MUST（必ず） △WANT（できれば） ×自社製品該当なし
| 引抜き強さ（7.84N） | M25.A11.B13.1？ | 内視鏡用の針管の公称外径または断面図の最小寸法に応じて，針管の中心軸方向に7.84Nの力を加えたとき，針基から引き抜けてはならない。 | 引張試験機（7.84N） 専用チャック 専用ジグ | JIS T 3228：2011 | 生体組織採取用検針
| テーパの合致 | M25.A11.B3.6? | 針基を5Nの力で下図のおす・ルアーテーパ検査ゲージに入れた時、ゲージのテーパが合致すること，かつ針基の先端は，ゲージの限度内とする。 | ロードセル(5N) 歪アンプ 電圧計 専用ジグ 専用ゲージ | JIS T 3209：2011 JIS T 3220：2011 JIS T 3221：2011 JIS T 3222：2011 JIS T 3228：2011 JIS T 3229：2011 JIS T 3253：2012 JIS T 3304：2012 JIS T 3306：2012 JIS T 3307：2007 JIS T 3308：2012 JIS T 3321：2008 | 滅菌済み注射針 滅菌済み採血用針 単回使用ポート用針 滅菌済み翼付針 生体組織採取用検針 腹くう（腔）及び臓器用せん（穿）刺針 インスリン皮下投与用注射筒 硬膜外針 神経ブロック針 滅菌済み胆管造影用針 せき（脊）髄くも膜下麻酔針 誘導針 | ISO 7864：1993
| 曲げ強さ | M25.A11.B13.3？ | 針管の公称外径が1.0㎜以下で，公称長さが12㎜以上のものは，下図のように針管を5㎜の曲率半径で90度曲げたとき，折れてはならない。 | 形状測定器 専用曲げ試験ジグ | JIS T 3209：2011 JIS T 3220：2011 JIS T 3221：2011 JIS T 3222：2011 JIS T 3228：2011 JIS T 3229：2011 JIS T 3253：2012 JIS T 3254：2007 JIS T 3304：2012 JIS T 3305：2007 JIS T 3306：2012 JIS T 3307：2007 JIS T 3308：2012 JIS T 3321：2008 JIS T 3256：2007 | 滅菌済み注射針 滅菌済み採血用針 単回使用ポート用針 滅菌済み翼付針 生体組織採取用検針 腹くう（腔）及び臓器用せん（穿）刺針 インスリン皮下投与用注射筒 血液ガス検体採取用注射筒 硬膜外針 造影剤注入用針 神経ブロック針 滅菌済み胆管造影用針 せき（脊）髄くも膜下麻酔針 誘導針 インスリンポンプ用輸液セット | ISO 7864：1993 ISO 8537：2007
| 弾性試験 | M25.A11.B13.7？ | 針管の公称外径（下図のD）が1.0㎜以下のものは，下図のように針管の先端の一点Aから25D2離れた針管上の点Bを固定し，Aに荷重を加え，8度曲げて、1分間保った後放して目視したとき，針管は元の位置に戻らなければならない。 | 画像測定機 タイマー 専用試験ジグ | JIS T 3209：2011 JIS T 3220：2011 JIS T 3221：2011 JIS T 3222：2011 JIS T 3228：2011 JIS T 3229：2011 JIS T 3253：2012 JIS T 3254：2007 JIS T 3305：2007 JIS T 3306：2012 JIS T 3307：2007 JIS T 3308：2012 JIS T 3321：2008 JIS T 3321：2008 JIS T 3256：2007 | 滅菌済み注射針 滅菌済み採血用針 単回使用ポート用針 滅菌済み翼付針 生体組織採取用検針 腹くう（腔）及び臓器用せん（穿）刺針 インスリン皮下投与用注射筒 血液ガス検体採取用注射筒 硬膜外針 造影剤注入用針 神経ブロック針 滅菌済み胆管造影用針 せき（脊）髄くも膜下麻酔針 誘導針 インスリンポンプ用輸液セット | ISO 7864：1993 ISO 8537：2007
◎MUST（必ず）
△WANT（できれば）
×自社製品該当なし

## 【101】腹くう（腔）及び臓器用せん（穿）刺針
No. | 試験項目 | JAB試験所認定範囲分類 | 試験内容 | 使用する機器 | 国内適用規格 | 国内適用規格名称 | 海外適用規格 | 実施すべきか ◎MUST（必ず） △WANT（できれば） ×自社製品該当なし
| 破壊強度試験 セット化する三方活栓および延長チューブ | M25.A11.B13.1？ | 長手方向に15秒間，15Nの静的引張力を加える。活栓は，そのプラグの回転方向に更に同じ力を加える。 | 引張試験機（15N） 専用チャック トルク計 専用ジグ タイマー | JIS T 3229：2011 | 腹くう（腔）及び臓器用せん（穿）刺針
| 気密度試験（重力式）セット化する三方活栓及び延長チューブ | M25.A11.B13.13? | 1)開口部が閉じられた輸液セットを圧縮空気供給装置に接続し，23±1℃及び40±1℃にて20KPaの圧力で空気を15分間輸液セット内に送り，空気漏れがないかを調べる。2）水が充てんされ，開口部が閉じられた輸液セットを圧縮空気供給装置に接続し，10±1℃及び40±1℃にて20KPaの圧力を15分間加え，水漏れの有無を調べる。 | 圧縮空気装置 恒温恒湿槽 専用ジグ タイマー | JIS T 3229：2011 | 腹くう（腔）及び臓器用せん（穿）刺針
| 気密度試験（ポンプ用）セット化する三方活栓及び延長チューブ | M25.A11.B13.13? | 1)開口部が閉じられた輸液セットを圧縮空気供給装置に接続し，23±1℃及び40±1℃にて150KPaの圧力で空気を15分間輸液セット内に送り，ポンプ加圧部より下流の部分に空気漏れがないかを調べる。2)開口部が閉じられ，脱気した蒸留水を輸液セット内に満たしてから，輸液セット内の開口部を密閉した状態で真空装置に接続する。それを23±1℃及び40±1℃にて20KPa15分間減圧し，輸液セット内に空気の侵入があるか調べる。3)ポンプ加圧部より下流の輸液セットの水充填部分について，23±1℃及び40±1℃にて150KPaの圧力を15分間加え，水漏れの有無を調べる。 | 圧縮空気装置 恒温恒湿槽 専用ジグ タイマー | JIS T 3229：2011 | 腹くう（腔）及び臓器用せん（穿）刺針
| おす（雄）かん（崁）合部に関する気密度試験（ポンプ用） | M25.A11.B13.13? | おす（雄）かん（崁）合部はISO594-2に規定されたリファレンスコネクターで密封しなければならない。かん（崁）合部は蒸留水を満たし，23±1℃及び40±1℃にて150KPaの圧力を15分間加え，接続部に水漏れがないか調べる。 | 内圧疲労試験機？ 専用リファレンスコネクター 専用ジグ タイマー 蒸留水 | JIS T 3229：2011 | 腹くう（腔）及び臓器用せん（穿）刺針
| 注入部位試験 | M25.A11.B13.13? | ISO 8536-4に従い試験をするが，圧力は150KPaとする。ユニット当たり2滴が失われるだけで注入ができなければならない | ISO 8536-4による | JIS T 3229：2011 | 腹くう（腔）及び臓器用せん（穿）刺針 | ISO 8536-4：2007
| テーパの合致 | M25.A11.B3.6? | 針基を5Nの力で下図のおす・ルアーテーパ検査ゲージに入れた時、ゲージのテーパが合致すること，かつ針基の先端は，ゲージの限度内とする。 | ロードセル(5N) 歪アンプ 電圧計 専用ジグ 専用ゲージ | JIS T 3209：2011 JIS T 3220：2011 JIS T 3221：2011 JIS T 3222：2011 JIS T 3228：2011 JIS T 3229：2011 JIS T 3253：2012 JIS T 3304：2012 JIS T 3306：2012 JIS T 3307：2007 JIS T 3308：2012 JIS T 3321：2008 | 滅菌済み注射針 滅菌済み採血用針 単回使用ポート用針 滅菌済み翼付針 生体組織採取用検針 腹くう（腔）及び臓器用せん（穿）刺針 インスリン皮下投与用注射筒 硬膜外針 神経ブロック針 滅菌済み胆管造影用針 せき（脊）髄くも膜下麻酔針 誘導針 | ISO 7864：1993
| 曲げ強さ | M25.A11.B13.3？ | 針管の公称外径が1.0㎜以下で，公称長さが12㎜以上のものは，下図のように針管を5㎜の曲率半径で90度曲げたとき，折れてはならない。 | 形状測定器 専用曲げ試験ジグ | JIS T 3209：2011 JIS T 3220：2011 JIS T 3221：2011 JIS T 3222：2011 JIS T 3228：2011 JIS T 3229：2011 JIS T 3253：2012 JIS T 3254：2007 JIS T 3304：2012 JIS T 3305：2007 JIS T 3306：2012 JIS T 3307：2007 JIS T 3308：2012 JIS T 3321：2008 JIS T 3256：2007 | 滅菌済み注射針 滅菌済み採血用針 単回使用ポート用針 滅菌済み翼付針 生体組織採取用検針 腹くう（腔）及び臓器用せん（穿）刺針 インスリン皮下投与用注射筒 血液ガス検体採取用注射筒 硬膜外針 造影剤注入用針 神経ブロック針 滅菌済み胆管造影用針 せき（脊）髄くも膜下麻酔針 誘導針 インスリンポンプ用輸液セット | ISO 7864：1993 ISO 8537：2007
| 弾性試験 | M25.A11.B13.7？ | 針管の公称外径（下図のD）が1.0㎜以下のものは，下図のように針管の先端の一点Aから25D2離れた針管上の点Bを固定し，Aに荷重を加え，8度曲げて、1分間保った後放して目視したとき，針管は元の位置に戻らなければならない。 | 画像測定機 タイマー 専用試験ジグ | JIS T 3209：2011 JIS T 3220：2011 JIS T 3221：2011 JIS T 3222：2011 JIS T 3228：2011 JIS T 3229：2011 JIS T 3253：2012 JIS T 3254：2007 JIS T 3305：2007 JIS T 3306：2012 JIS T 3307：2007 JIS T 3308：2012 JIS T 3321：2008 JIS T 3321：2008 JIS T 3256：2007 | 滅菌済み注射針 滅菌済み採血用針 単回使用ポート用針 滅菌済み翼付針 生体組織採取用検針 腹くう（腔）及び臓器用せん（穿）刺針 インスリン皮下投与用注射筒 血液ガス検体採取用注射筒 硬膜外針 造影剤注入用針 神経ブロック針 滅菌済み胆管造影用針 せき（脊）髄くも膜下麻酔針 誘導針 インスリンポンプ用輸液セット | ISO 7864：1993 ISO 8537：2007
| 引張試験（接合部強度） | M25.A11.B13.1？ | 各接続部は15N以上の引張強度を15秒間かけ、緩みがあってはならない。 | 引張試験機（15N） タイマー 専用チャック 専用ジグ | JIS T 3220：2011 JIS T 3221：2011 JIS T 3222：2011 JIS T 3229：2011 JIS T 3305：2007 JIS T 3306：2012 JIS T 3308：2012 | 滅菌済み採血用針 単回使用ポート用針 滅菌済み翼付針 腹くう（腔）及び臓器用せん（穿）刺針 造影剤注入用針 神経ブロック針 せき（脊）髄くも膜下麻酔針
◎MUST（必ず）
△WANT（できれば）
×自社製品該当なし

## 【102】人工肺
No. | 試験項目 | JAB試験所認定範囲分類 | 試験内容 | 使用する機器 | 国内適用規格 | 国内適用規格名称 | 海外適用規格 | 実施すべきか ◎MUST（必ず） △WANT（できれば） ×自社製品該当なし
| 血液経路の耐圧性試験 | M25.A11.B13.13? | 熱交換器を適切な試験回路に組み込み，機器の血液経路に臨床使用を目的として製造業者が指定した最大の圧力又は流量の1.5倍を，最大圧又は流量が指定されていない場合には40kPaの圧をかける。この圧を，6時間保持し，水漏れを目視によって検査する。 | 水 専用試験回路 専用コネクタ 圧力計 流量計 タイマー | JIS T 1704：2008 JIS T 3230：2008 | 人工心肺用熱交換器 人工肺 | ISO 7199：1996 ISO 7199：1996
| 熱交換器の水路の耐圧性試験 | M25.A11.B13.13? | 熱交換器を適切な試験回路に組み込み，機器の血液経路に臨床使用を目的として製造業者が指定した最大の圧力又は流量の1.5倍を，最大圧又は流量が指定されていない場合には350kPaの圧をかける。この圧を，6時間保持し，水漏れを目視によって検査する。 | 水 専用試験回路 専用コネクタ 圧力計 流量計 タイマー | JIS T 1704：2008 JIS T 3230：2008 | 人工心肺用熱交換器 人工肺 | ISO 7199：1996 ISO 7199：1996
| 血液容量試験 | M25.A11.B3.6? | 試験液として，ウシ若しくはブタから採取してヘパリン処理した血液を使用する。血液容量は，臨床使用を目的として製造業者が指定した操作可変範囲で測定する。 | ヘパリン処理した血液 専用試験回路 専用コネクタ 圧力計 流量計 タイマー メスシリンダ | JIS T 1704：2008 JIS T 3230：2008 JIS T 3231：2011 JIS T 3232：2011 | 人工心肺用熱交換器 人工肺 人工心肺回路用貯血槽 人工心肺回路用血液フィルタ | ISO 7199：1996 ISO 7199：1996 ISO 15674：2001 ISO 15675：2001
| コネクタの引張試験 | M25.A11.B13.1？ | 血液経路に接続するコネクタは，製造業者の指示に従って接続を行う。接続部は15Nの引張り強度を与えたとき，15秒間外れてはならない。 | 専用チャック 引張試験機 タイマー | JIS T 1704：2008 JIS T 3230：2008 JIS T 3231：2011 JIS T 3232：2011 | 人工心肺用熱交換器 人工肺 人工心肺回路用貯血槽 人工心肺回路用血液フィルタ | ISO 7199：1996 ISO 7199：1996 ISO 15674：2001 ISO 15675：2001
| ガス交換能 |  | 人工肺を適切な試験回路に組み込み，血液流入口において次の条件で試験を行い，ガス交換能を測定する。 | 専用試験回路 専用コネクタ ヘパリン処理した血液 | JIS T 1704：2008 JIS T 3230：2008 | 人工心肺用熱交換器 人工肺 | ISO 7199：1996 ISO 7199：1996
| 熱交換性能係数 | M25.A11.B3.6? | 6.4.2によって測定したとき，熱交換性能係数は製造業者が指定する許容範囲でなければならない。 | 専用試験回路 専用コネクタ 圧力計流量計 タイマー 温度センサー ヘパリン処理した血液，又は水を使用する | JIS T 1704：2008 JIS T 3230：2008 | 人工心肺用熱交換器 人工肺 | ISO 7199：1996 ISO 7199：1996
| 血球損傷 |  | ポンプ，接続チューブ，貯血槽及び熱交換器を含めた適切かつ同一の回路を2セット組み立て，いずれか１セットに人工肺を組み込む。試験開始時，血液経路に両セット間の血液容量がの差が1％以内となるようにし，表1の条件下でインビトロ試験を行う。 | 専用試験回路 専用コネクタ ヘパリン処理した血液 血液流量測定装置 ガス流量測定装置 血液成分＆血液ガス測定装置 | JIS T 1704：2008 JIS T 3230：2008 | 人工心肺用熱交換器 人工肺 | ISO 7199：1996 ISO 7199：1996
◎MUST（必ず）
△WANT（できれば）
×自社製品該当なし

## 【103】人工心肺回路用貯血槽
No. | 試験項目 | JAB試験所認定範囲分類 | 試験内容 | 使用する機器 | 国内適用規格 | 国内適用規格名称 | 海外適用規格 | 実施すべきか ◎MUST（必ず） △WANT（できれば） ×自社製品該当なし
| 気泡除去性能 | B3.6? | 気泡除去性能を示すための試験は，様々な流量によって実施し，結果は8.3ｐ）によって提供する。試験は，製造販売業者が指定した手順に従って実施する。b）気泡除去性能は，空気の大きな塊及び小さな気泡の両方について，時間中ずっと測定する。この性能は，少なくとも6時間以上，又は人工心肺回路用貯血槽の最大使用時間として規定した時間，測定する。気泡除去性能の測定は静的及び動的の両方行う。 | 試験方法は製造販売業者が指定した手順に従って実施する。 | JIS T 3231：2011 | 人工心肺回路用貯血槽 | ISO 15674：2001
| フィルタの充填量（プライミングボリューム） | B3.6? | フィルタの充てん量（プライミングボリューム）を測定し，結果は8.3 o)によって提示する。試験は，製造販売業者が指定した手順に従って実施する。フィルタの充てん量（プライミングボリューム）は，フィルタを満たすのに必要な液体の量とする。 | 試験方法は製造販売業者が指定した手順に従って実施する。 | JIS T 3231：2011 | 人工心肺回路用貯血槽 | ISO 15674：2001 |  | ◎MUST（必ず）
| 消泡特性 | M25.A11.B3.6? | 消泡特性を測定し，8.3 p)によって提供する。試験は，製造販売業者が指定した手順に従って実施する。人工心肺回路用貯血槽の消泡特性を測定する。消泡は，気泡除去性能の一部として試験することができる。 | 試験方法は製造販売業者が指定した手順に従って実施する。 | JIS T 3231：2011 | 人工心肺回路用貯血槽 | ISO 15674：2001 |  | △WANT（できれば）
| ボリューム表示 | M25.A11.B3.6? | ボリューム表示の精度を測定し，8.3 n)で求められるように許容範囲を提示する。ボリューム表示の精度を測定し，全ての範囲において計測された誤差及び結果を添付文書に記載する。 | ヘパリン処理した血液 37±1℃ | JIS T 3231：2011 | 人工心肺回路用貯血槽 | ISO 15674：2001 |  | ×自社製品該当なし
| 初回充てん許容量 | M25.A11.B3.6? | 初回充てん許容量を測定し，8.3 p)によって提供する。試験は，製造販売業者が指定した手順に従って実施する。乾燥した状態（製造販売業者から提供されたときの状態）を最初に充てん及び洗浄するとき，機器から最初に排出されるまでに加えた液体の量。 | 試験方法は製造販売業者が指定した手順に従って実施する。 | JIS T 3231：2011 | 人工心肺回路用貯血槽 | ISO 15674：2001
| ろ過効率 | M25.A11.B3.6? | ろ過効率を，製造販売業者が指定した手順に従って測定する。ろ過効率は8.3 p)によって提供する。試験はフィルタの予測される流量範囲で実施する。 (例 40μm 78%) | 試験方法は製造販売業者が指定した手順に従って実施する。 | JIS T 3231：2011 | 人工心肺回路用貯血槽 | ISO 15674：2001
| 動的充てん量（ﾀﾞｲﾅﾐｯｸﾌﾟﾗｲﾐﾝｸﾞﾎﾞﾘｭｰﾑ） | M25.A11.B3.6? | 動的充てん量（ダイナミックプライミングボリューム）を測定し，8.3.k)によって提示する。結果は，製造販売業者が指定したものを超える流量範囲で動的充てん量（ダイナミックプライミングボリューム）を表示する。試験は，製造販売業者が指定した手順に従って実施する。 | 試験方法は製造販売業者が指定した手順に従って実施する。 | JIS T 3231：2011 | 人工心肺回路用貯血槽 | ISO 15674：2001
| ソフトバッグ静脈血リザーバの血液経路の耐圧性 | M25.A11.B13.13? | 水を満たした血液経路に，製造販売業者が指定した定格圧の1.5倍の陰圧もしくは陽圧をかけ，又は特に規定していない場合には，152kPa(22psi)をかけ，6時間又は臨床使用を想定して製造販売業者が指定した時間，この圧力を維持する。目視によって水漏れがないことを確認する。 | 空気又は水 専用試験回路 専用コネクタ 圧力計 タイマー | JIS T 3231：2011 | 人工心肺回路用貯血槽 | ISO 15674：2001
| シールドハードシェルリザーバの血液経路の耐圧性 | M25.A11.B13.13? | シールドハードシェルリザーバの血液経路の耐圧性は，次による。a)空気又は水を用い，適正な圧力で試験を行う。b)血液経路に，製造販売業者が指定した定格圧の1.5倍の陰圧又は陽圧をかけ，6時間又は臨床使用を想定し製造販売業者が指定した時間，この圧力を維持する。圧力ゲージ又は目視によって漏れがないかを確認する。 | 空気又は水 専用試験回路 専用コネクタ 圧力計 タイマー | JIS T 3231：2011 | 人工心肺回路用貯血槽 | ISO 15674：2001

## 【104】人工心肺回路用血液フィルタ
No. | 試験項目 | JAB試験所認定範囲分類 | 試験内容 | 使用する機器 | 国内適用規格 | 国内適用規格名称 | 海外適用規格 | 実施すべきか ◎MUST（必ず） △WANT（できれば） ×自社製品該当なし
| おすめす（雄雌）コネクタの適合性 | M25.A11.B3.6? | なお，チューブ内径4.8㎜，6.3㎜，9.5㎜若しくは12.7㎜のチューブにそれぞれ接続できるコネクタ，又はISO7199に規定するコネクタは，上記要求事項に適合するものを使用する。附属ポートへの接続は，ISO594-2の要求事項に適合するものを使用する。 | 画像測定器 専用ジグ | JIS T 3232：2011 | 人工心肺回路用血液フィルタ | ISO 15675：2001
| ろ過効率 | M25.A11.B3.6? | 試験液は，40～100μmの粒子の範囲で，1mL当たり350～5000粒子の模擬懸濁液を混ぜた33%グリセリン液とする。試験液500mLを室温(20～22℃）で血液フィルタに100mL/min以上の流量，及び152kPa(22psi）以下の圧力で流す。ろ過前及びろ過後の粒子数平均値を測定する。各試験サンプルの40～100μmの粒子の範囲を測定し，ろ過前の平均値からろ過後の平均値を引いた値を，ろ過前の平均値で除し，100を乗じてろ過率(%)を算出する。 | 33%グリセリン液 恒温槽室（20～22℃） 専用試験回路 専用コネクタ 流量計 圧力計 粒度分布測定器 タイマー | JIS T 3232：2011 | 人工心肺回路用血液フィルタ | ISO 15675：2001 |  | ◎MUST（必ず）
| フィルタの流量 | M25.A11.B3.6? | 試験液は，血液模擬液（粘度を調整した試験液）とする。適切な試験回路に試験品を接続する。流量は最大血液流量に設定し，フィルタの入口圧力及び出口圧力を6時間モニターする。次に校正した流量計で流量を測定し，試験時間中の圧力変化を記録する。 | 血液模擬液 専用試験回路 専用コネクタ 流量計 圧力計 タイマー | JIS T 3232：2011 | 人工心肺回路用血液フィルタ | ISO 15675：2001 |  | △WANT（できれば）
| 気泡除去性能 | M25.A11.B3.6? | 試験液は，ヘモグロビン含有量が12±1g/dLの抗凝固処理済みのヒト血液，ウシ血液又はブタ血液とする。1mのベント配管(内径3.2㎜）をフィルタのベントポートに取り付け，ベント配管のもう一方の端は周辺環境に開いておく。最大試験流量での背圧は，26.6kPa(200mmHg)±5%とする。二次側の流出口をバルブトラップを取り付け，5分間累積された空気量を測定する。最大血液流量の33%，67%及び100%で，部屋の空気30mL（小児用フィルタの場合は10ｍL）を注入する。結果は除去された空気総量の効率（%）で表す。 | 専用試験回路 1mのベント配管 シリンジ？規定なし 抗凝固処理済みのヒト血液，ウシ血液又はブタ血液 | JIS T 3232：2011 | 人工心肺回路用血液フィルタ | ISO 15675：2001 |  | ×自社製品該当なし
| 血液経路の耐圧性 | M25.A11.B13.13? | 機器の血液経路に水を入れ，製造販売業者が指定する最大圧力の1.5倍の陽圧をかける。製造販売業者の指示がない場合は，152kPa（22psi）ゲージの圧力で6時間，又は製造販売業者が指定する使用時間の間保持し，目視で検査したとき，水漏れがあってはならない。 | 水 専用試験回路 専用コネクタ 圧力計 流量計 タイマー | JIS T 3232：2011 | 人工心肺回路用血液フィルタ | ISO 15675：2001
| 使用期限 | M25.A11.B14.3? | 6.4.4によって試験を行ったとき，試験結果は，製造販売業者が表示する使用期限を実証するものとする。文書化された方法を用い，公称使用期限を決めるために，最終包装完成品を用いて加速試験を行う。統計的に有効な平均使用期限とするために，1試験単位として完成品5本を用いて加速試験を行う。 | 試験方法不明確 | JIS T 3232：2011 | 人工心肺回路用血液フィルタ | ISO 15675：2001

## 【105】真空採血管
No. | 試験項目 | JAB試験所認定範囲分類 | 試験内容 | 使用する機器 | 国内適用規格 | 国内適用規格名称 | 海外適用規格 | 実施すべきか ◎MUST（必ず） △WANT（できれば） ×自社製品該当なし
| 吸引量試験 | M25.A11.B3.6? | 附属書A（規定）減圧された容器の吸引量（内容は省略） | 気圧101KPa（公差なし） 温度20℃（公差なし） ビューレット シリコーンチューブ 採血針 ホルダ タイマー | JIS T 3233：2011 | 真空採血管 | ISO 6710：1995
| 最小フリースペース試験 | M25.A11.B3.6? | 附属書A（規定）減圧された容器のフリースペース試験（内容は省略） | 気圧101KPa（公差なし） 温度20℃（公差なし） ビューレット ホルダ タイマー | JIS T 3233：2011 | 真空採血管 | ISO 6710：1995 |  | ◎MUST（必ず）
| 容器の漏れ試験 | M25.A11.B13.13? | 附属書B（規定）容器の漏れ試験（内容は省略）容器は，採血管を沈めた水は蛍光を発してはならない。 | デキストリン 塩化ナトリウム フルオロレセインナトリウム イオン交換水 長波長側のUVライト ローラー形ミキサ ベッセル容器 タイマー | JIS T 3233：2011 | 真空採血管 | ISO 6710：1995 |  | △WANT（できれば）
| 容器の強度試験 | M25.A11.B13.19? | 附属書Cに規定する方法によって試験した時，液体が入った採血管は長手方向の3000gの加速力に耐えなければならない。 ｇ=9.80665m/s2 | 試験薬 (正常な人血と同じ比重をもつもの) 血液試料容器 ラック 遠心分離器 | JIS T 3233：2011 | 真空採血管 | ISO 6710：1995 |  | ×自社製品該当なし

## 【106】内視鏡用固定バルーン
No. | 試験項目 | JAB試験所認定範囲分類 | 試験内容 | 使用する機器 | 国内適用規格 | 国内適用規格名称 | 海外適用規格 | 実施すべきか ◎MUST（必ず） △WANT（できれば） ×自社製品該当なし
| バルーンの気密性 | M25.A11.B3.6? | 附属書A（規定）によって試験したとき，バルーンからの空気漏れがあってはならない。 | 水槽 注射筒 | JIS T 3234：2011 | 内視鏡固定用バルーン
| 外観及び清浄度 | M25.A11.B3.6? | 目視で検査したとき，きず，ばり又は異物の付着があってはならない。 | 目視確認 | JIS T 3234：2011 | 内視鏡固定用バルーン
◎MUST（必ず）
△WANT（できれば）
×自社製品該当なし

## 【107】内視鏡用せん（穿）刺針
No. | 試験項目 | JAB試験所認定範囲分類 | 試験内容 | 使用する機器 | 国内適用規格 | 国内適用規格名称 | 海外適用規格 | 実施すべきか ◎MUST（必ず） △WANT（できれば） ×自社製品該当なし
| 引張強さ | M25.A11.B13.1？ | 注射針と内筒との接続部強度は，4.9Nの張力に耐えなければならない。 | 引張試験機(4.9N） 専用チャック 専用ジグ | JIS T 3235：2011 | 内視鏡用せん（穿）刺針
◎MUST（必ず）
△WANT（できれば）
×自社製品該当なし

## 【108】胃・食道静脈りゅう（瘤）圧迫止血用チューブ
No. | 試験項目 | JAB試験所認定範囲分類 | 試験内容 | 使用する機器 | 国内適用規格 | 国内適用規格名称 | 海外適用規格 | 実施すべきか ◎MUST（必ず） △WANT（できれば） ×自社製品該当なし
| シャフトの外径 |  | シャフトの外径は，7.2d）の表示値の±10％以内とする。 | ダイアルゲージ | JIS T 3236：2011 | 胃・食道静脈りゅう（瘤）圧迫止血用チューブ
| シャフトの目盛 |  | シャフトには，挿入の目安となるマーク，目印などが付いていなければならない。 | 目視確認 | JIS T 3236：2011 | 胃・食道静脈りゅう（瘤）圧迫止血用チューブ
| 引張強さ |  | 附属書Aによって試験したとき，シャフトは破断してはならない。 | 引張試験機 | JIS T 3236：2011 | 胃・食道静脈りゅう（瘤）圧迫止血用チューブ
| バルーンの機能性試験 |  | 附属書Bによって試験したとき，バルーンの破裂及びバルーンからの空気漏れがあってはならない。 | 水槽 注射筒 | JIS T 3236：2011 | 胃・食道静脈りゅう（瘤）圧迫止血用チューブ
| 外観及び清浄度 |  | 目視で検査したとき，きず，ばり又は異物の付着があってはならない。 | 目視確認 | JIS T 3236：2011 | 胃・食道静脈りゅう（瘤）圧迫止血用チューブ
◎MUST（必ず）
△WANT（できれば）
×自社製品該当なし

## 【109】胃・食道静脈りゅう（瘤）結さつ（紮）用治療器具
No. | 試験項目 | JAB試験所認定範囲分類 | 試験内容 | 使用する機器 | 国内適用規格 | 国内適用規格名称 | 海外適用規格 | 実施すべきか ◎MUST（必ず） △WANT（できれば） ×自社製品該当なし
| 引張強さ |  | Oリングに９．８Nの引張力を加えたとき，Oリングが破断してはならない。 | 引張試験機 | JIS T 3237：2011 | 胃・食道静脈りゅう（瘤）結さつ（紮）用治療器具
| 作動装置 |  | Oリングの脱着に支障があってはならない。 | 目視確認 | JIS T 3237：2011 | 胃・食道静脈りゅう（瘤）結さつ（紮）用治療器具
| 外観及び清浄度 |  | 目視で検査したとき，きず，ばり又は異物の付着があってはならない。 | 目視確認 | JIS T 3237：2011 | 胃・食道静脈りゅう（瘤）結さつ（紮）用治療器具
◎MUST（必ず）
△WANT（できれば）
×自社製品該当なし

## 【110】吸引し（嘴）管
No. | 試験項目 | JAB試験所認定範囲分類 | 試験内容 | 使用する機器 | 国内適用規格 | 国内適用規格名称 | 海外適用規格 | 実施すべきか ◎MUST（必ず） △WANT（できれば） ×自社製品該当なし
| 外観及び清浄度 |  | 目視で検査したとき，きず，ばり又は異物の付着があってはならない。 | 目視確認 | JIS T 3238：2011 | 吸引し（嘴）管
| 外径 |  | 先端部外径は，7.1a)又は7.2d）の表示値の±10%以内とする。 | デジタルノギス | JIS T 3238：2011 | 吸引し（嘴）管
| 吸引性 |  | 先端部を閉そく（塞）した状態で23±2℃で15秒間，大気圧より40kPa（300ｍHg）低い吸引器に，先端部又は末端部につなげたコネクティング・チューブを接続した場合に，し（嘴）管の機能を損なう変形をしてはならない。 | 吸引器 | JIS T 3238：2011 | 吸引し（嘴）管
| コネクティングチューブの機能性 |  | コネクティングチューブは，し（嘴）管と接続した場合に，排液するのに十分な機能をもつものとする。 | 目視確認 | JIS T 3238：2011 | 吸引し（嘴）管
◎MUST（必ず）
△WANT（できれば）
×自社製品該当なし

## 【111】胃食道ドレナージ用カテーテル
No. | 試験項目 | JAB試験所認定範囲分類 | 試験内容 | 使用する機器 | 国内適用規格 | 国内適用規格名称 | 海外適用規格 | 実施すべきか ◎MUST（必ず） △WANT（できれば） ×自社製品該当なし
| 引張強さ |  | カテーテルを附属書Aに従って次に示す条件で引っ張ったとき，シャフト及びシャフトに恒久的に取りつけられた各部品は破裂，亀裂及び離脱を生じてはならない。 | 引張試験機 | JIS T 3239：2011 | 胃・食道ドレナージ用カテーテル
| 気密性 |  | 全ての開口部を閉じてから，接合部を附属書Bに従って水を用いて50kPaで加圧したとき，漏れを生じてはならない。 | 測定ゲージ付き水圧装置 試料を閉塞する器具 水圧装置及び試料が漏れないように連結できるコネクタ | JIS T 3239：2011 | 胃・食道ドレナージ用カテーテル
| 耐圧性 |  | 附属書Aによって試験したとき，シャフトは破断してはならない。 | 吸引源 | JIS T 3239：2011 | 胃・食道ドレナージ用カテーテル
| 外観及び清浄度 |  | 目視で検査したとき，きず，ばり又は異物の付着があってはならない。 | 目視確認 | JIS T 3239：2011 | 胃・食道ドレナージ用カテーテル
◎MUST（必ず）
△WANT（できれば）
×自社製品該当なし

## 【112】下部消化管用カテーテル及びチューブ
No. | 試験項目 | JAB試験所認定範囲分類 | 試験内容 | 使用する機器 | 国内適用規格 | 国内適用規格名称 | 海外適用規格 | 実施すべきか ◎MUST（必ず） △WANT（できれば） ×自社製品該当なし
| 引張り強度 | M25.A11.B13.1？ | 附属書1に従って試験したとき，シャフト強度並びに接合部は次に示した力で引っ張ったとき，破断，き（亀）裂，外れなどが生じてはならない。a)外径が4㎜以下のカテーテルでは，10N b)外径が4㎜を超えるカテーテルでは，15N ただし，狭さく（窄）部拡張用バルーンカテーテルにあっては，先端部と手元部を4.9Nの力で引っ張るとき，破断及びき裂を生じてはならない。またカテーテルに図1に示す先端部をもつものにあっては，その接合部の強度は8Nとする。 | 引張試験機 引張力（15N以上） 試験速度（200～500㎜/分） 専用チャック 恒温浴槽 | JIS T 3240：2011 | 下部消化管用カテーテル及びチューブ
| 拡張用バルーンの耐圧試験 | M25.A11.B13.13? | 加圧器又はシリンジをハブに接続し，バルーンを規定圧若しくは規定量の空気又は水を注入して拡張したとき，バルーンの破裂，漏れなどの異常があってはならない。 | 規定の加圧器 圧力計 流量計 メスシリンダー | JIS T 3243：2011 JIS T 3247：2011 JIS T 3240：2011 | 胆道用チューブ及びカテーテル 尿管用カテーテル及びイントロデューサキット並びに尿道拡張用バルーンカテーテル 下部消化管用カテーテル及びチューブ
| 外観及び清浄度 |  | 目視で検査したとき，きず，ばり又は異物の付着があってはならない。 | 目視確認 | JIS T 3240：2011 | 下部消化管用カテーテル及びチューブ
◎MUST（必ず）
△WANT（できれば）
×自社製品該当なし

## 【113】内視鏡用オーバチューブ
No. | 試験項目 | JAB試験所認定範囲分類 | 試験内容 | 使用する機器 | 国内適用規格 | 国内適用規格名称 | 海外適用規格 | 実施すべきか ◎MUST（必ず） △WANT（できれば） ×自社製品該当なし
| 外観及び清浄度 |  | 目視で検査したとき，きず，ばり又は異物の付着があってはならない。 | 目視確認 | JIS T 3241：2011 | 内視鏡用オーバチューブ
| 外径 |  | オーバーチューブの外径は，7.1d）の表示値の±10%以内とする。 | デジタルノギス | JIS T 3241：2011 | 内視鏡用オーバチューブ
| 引張強さ | M25.A11.B13.1？ | オーバチューブに9.8Nの張力を加えたとき，破断してはならない。 | 引張試験機 引張力（9.8N） 専用チャック | JIS T 3241：2011 | 内視鏡用オーバチューブ
◎MUST（必ず）
△WANT（できれば）
×自社製品該当なし

## 【114】非血管用ガイドワイヤ
No. | 試験項目 | JAB試験所認定範囲分類 | 試験内容 | 使用する機器 | 国内適用規格 | 国内適用規格名称 | 海外適用規格 | 実施すべきか ◎MUST（必ず） △WANT（できれば） ×自社製品該当なし
| 強度 | M25.A11.B13.1？ | ガイドワイヤは2点を把持し，次に示す負荷を加えて引っ張ったとき，破断が生じてはならない。ただし，2点のうち1点は先端部であることとする。a)外径0.55㎜未満のものは試験しくてよい。b)外径0.55㎜以上0.75㎜未満のものは5N。c)外径0.75㎜以上のものは10N。 | 引張試験機 引張力（15N以上） 専用チャック | JIS T 3242：2011 | 非血管用ガイドワイヤ
| 外観及び清浄度 |  | 目視で検査したとき，きず，ばり又は異物の付着があってはならない。 | 目視確認 | JIS T 3242：2011 | 非血管用ガイドワイヤ
◎MUST（必ず）
△WANT（できれば）
×自社製品該当なし

## 【115】胆道用チューブ及びカテーテル
No. | 試験項目 | JAB試験所認定範囲分類 | 試験内容 | 使用する機器 | 国内適用規格 | 国内適用規格名称 | 海外適用規格 | 実施すべきか ◎MUST（必ず） △WANT（できれば） ×自社製品該当なし
| バスケットの開閉動作 |  | 手元端を操作し，バスケット部の開閉（展開・収納）を行ったとき，異常があってはならない。 | 目視確認 | JIS T 3243：2011 | 胆道用チューブ及びカテーテル
| 採石用バスケット接合部 引張強度 | M25.A11.B13.1？ | バスケット部の遠位先端部と手元操作部を10Nの力で引っ張ったとき，破断及びき裂を生じてはならない。 | 引張試験機 引張力（15N以上） 専用チャック | JIS T 3243：2011 | 胆道用チューブ及びカテーテル
| 砕石用バスケット接合部 引張強度 | M25.A11.B13.1？ | バスケット部の遠位先端部と手元操作部を15Nの力で引っ張ったとき，破断及びき裂を生じてはならない。 | 引張試験機 引張力（15N以上） 専用チャック | JIS T 3243：2011 | 胆道用チューブ及びカテーテル |  |  | ◎MUST（必ず）
| バルーンカテーテル引張強度 | M25.A11.B13.1？ | バルーンカテーテルの先端部と近位部を4.9Nの力で引っ張ったとき，破断及びき裂を生じてはならない。 | 引張試験機 引張力（15N以上） 専用チャック | JIS T 3243：2011 | 胆道用チューブ及びカテーテル |  |  | △WANT（できれば）
| ドレナージチューブの引張強度 | M25.A11.B13.1？ | ドレナージチューブの遠位先端部及び近位部を4.9Nの力で引っ張ったとき，破断及びき裂を生じてはならない。 | 引張試験機 引張力（15N以上） 専用チャック | JIS T 3243：2011 | 胆道用チューブ及びカテーテル |  |  | ×自社製品該当なし
| 回収用バルーンの漏れ試験 | M25.A11.B13.13? | シリンジをハブに接続し，バルーンを規定圧若しくは規定量の空気又は水を注入して拡張したとき，バルーンの破裂，漏れなどの異常があってはならない。 | 規定の加圧器 圧力計 流量計 メスシリンダー | JIS T 3243：2011 JIS T 3246：2011 JIS T 3247：2011 | 胆道用チューブ及びカテーテル 造影用カテーテル（非血管用） 尿管用カテーテル及びイントロデューサキット並びに尿道拡張用バルーンカテーテル
| 拡張用バルーンの耐圧試験 | M25.A11.B13.13? | 加圧器又はシリンジをハブに接続し，バルーンを規定圧若しくは規定量の空気又は水を注入して拡張したとき，バルーンの破裂，漏れなどの異常があってはならない。 | 規定の加圧器 圧力計 流量計 メスシリンダー | JIS T 3243：2011 JIS T 3247：2011 JIS T 3240：2011 | 胆道用チューブ及びカテーテル 尿管用カテーテル及びイントロデューサキット並びに尿道拡張用バルーンカテーテル 下部消化管用カテーテル及びチューブ
| 外観及び清浄度 |  | 目視で検査したとき，きず，ばり又は異物の付着があってはならない。 | 目視確認 | JIS T 3243：2011 | 胆道用チューブ及びカテーテル

## 【116】尿路結石・異物除去用カテーテル
No. | 試験項目 | JAB試験所認定範囲分類 | 試験内容 | 使用する機器 | 国内適用規格 | 国内適用規格名称 | 海外適用規格 | 実施すべきか ◎MUST（必ず） △WANT（できれば） ×自社製品該当なし
| 外観及び清浄度 |  | 目視で検査したとき，きず，ばり又は異物の付着があってはならない。 | 目視確認 | JIS T 3244：2011 | 尿路結石・異物除去用カテーテル
| バスケットの開閉動作 |  | 手元端を操作し，バスケット部の開閉（展開・収納）を行ったとき，異常があってはならない。 | 目視確認 | JIS T 3244：2011 | 尿路結石・異物除去用カテーテル
| バスケット及びフック接合部引張強度 | M25.A11.B13.1？ | バスケット，フック部分の遠位先端部と手元操作部を10Nの力で引っ張ったとき，破断及びき裂を生じてはならない。 | 引張試験機 引張力（15N以上）専用チャック | JIS T 3244：2011 | 尿路結石・異物除去用カテーテル
◎MUST（必ず）
△WANT（できれば）
×自社製品該当なし

## 【117】配偶子・はい（胚）移植用チューブ及びカテーテル
No. | 試験項目 | JAB試験所認定範囲分類 | 試験内容 | 使用する機器 | 国内適用規格 | 国内適用規格名称 | 海外適用規格 | 実施すべきか ◎MUST（必ず） △WANT（できれば） ×自社製品該当なし
| 寸法 |  | シャフトの外径及び長さの許容差は，8.1d）の表示値の±10%以内とする。 | デジタルノギス 鋼尺など | JIS T 3245：2011 | 配偶子・はい（胚）移植用チューブ及びカテーテル
| 外観及び清浄度 |  | 目視で検査したとき，きず，ばり又は異物の付着があってはならない。 | 目視確認 | JIS T 3245：2011 | 配偶子・はい（胚）移植用チューブ及びカテーテル
| シャフトの引張強さ | M25.A11.B13.1？ | 附属書に従ってシャフトを4.9Nで引っ張ったとき，シャフトは破断及びき裂を生じてはならない。 | 引張試験機 引張力（15N以上） 専用チャック | JIS T 3245：2011 | 配偶子・はい（胚）移植用チューブ及びカテーテル
| シャフトの引張強さ | M25.A11.B13.1？ | 附属書に従ってシャフトを4.9Nで引っ張ったとき，シャフトは破断及びき裂を生じてはならない。 | 引張試験機 引張力（15N以上） 専用チャック | JIS T 3245：2011 | 配偶子・はい（胚）移植用チューブ及びカテーテル
| シャフト近位部 |  | シャフト近位部の先端は滑らかに加工されたものであって，先端開口部又は一つ以上の側孔をもっていなければならない。 | 目視確認 | JIS T 3245：2011 | 配偶子・はい（胚）移植用チューブ及びカテーテル
| シャフト遠位部 |  | シャフト遠位部は，JIS T 3209に規定する6％テーパを持つめすコネクタを具備しているか，又は6％テーパの筒先をもつ注射筒に接続可能なものでなければならない。 | 目視確認 | JIS T 3245：2011 | 配偶子・はい（胚）移植用チューブ及びカテーテル
◎MUST（必ず）
△WANT（できれば）
×自社製品該当なし

## 【118】造影用カテーテル（非血管用）
No. | 試験項目 | JAB試験所認定範囲分類 | 試験内容 | 使用する機器 | 国内適用規格 | 国内適用規格名称 | 海外適用規格 | 実施すべきか ◎MUST（必ず） △WANT（できれば） ×自社製品該当なし
| 外観及び清浄度 |  | 目視で検査したとき，きず，ばり又は異物の付着があってはならない。 | 目視確認 | JIS T 3246：2011 | 造影用カテーテル（非血管用）
| カテーテル・チューブの引張強度 | M25.A11.B13.1？ | カテーテル・チューブの2か所を把持し，4.9Nの力で引っ張ったとき，破断及びき裂を生じてはならない。 | 引張試験機 引張力（15N以上） 専用チャック | JIS T 3246：2011 | 造影用カテーテル（非血管用）
| カテーテル・チューブ及びハブの接合部強度 | M25.A11.B13.1？ | カテーテル・チューブ及びハブを把持し，4.9Nの力で引っ張ったとき，破断及びき裂を生じてはならない。 | 引張試験機 引張力（15N以上） 専用チャック | JIS T 3246：2011 JIS T 3247：2011 | 造影用カテーテル（非血管用） 尿管用カテーテル及びイントロデューサキット並びに尿道拡張用バルーンカテーテル |  |  | ◎MUST（必ず）
| カテーテル・チューブ及び針の接合部強度 | M25.A11.B13.1？ | 針をもつものは，カテーテル・チューブ及び針を把持し4.9Nの力で引っ張ったとき，破断及びき裂を生じてはならない。 | 引張試験機 引張力（15N以上） 専用チャック | JIS T 3246：2011 | 造影用カテーテル（非血管用） |  |  | △WANT（できれば）
| カテーテル・チューブのつまり及び接合部の漏れ | M25.A11.B13.13? | カテーテル・チューブのルーメンにつまりなどがなく，液を流したときに異常なく流れ，接合部からの漏れがあってはならない。 | 専用定水位槽 流量規定なし 水温規定なし 試験ジグ | JIS T 3246：2011 JIS T 3247：2011 | 造影用カテーテル（非血管用） 尿管用カテーテル及びイントロデューサキット並びに尿道拡張用バルーンカテーテル |  |  | ×自社製品該当なし
| バルーンの気密性 | M25.A11.B13.13? | バルーンをもつものは，加圧器又は注射筒をハブに接続し，規定圧若しくは規定量の空気又は水を注入して拡張したとき，バルーンの破裂，漏れなどの異常があってはならない。 | 規定の加圧器 圧力計 | JIS T 3243：2011 JIS T 3246：2011 JIS T 3247：2011 | 胆道用チューブ及びカテーテル 造影用カテーテル（非血管用） 尿管用カテーテル及びイントロデューサキット並びに尿道拡張用バルーンカテーテル

## 【119】尿管用カテーテル及びイントロデューサキット
No. | 試験項目 | JAB試験所認定範囲分類 | 試験内容 | 使用する機器 | 国内適用規格 | 国内適用規格名称 | 海外適用規格 | 実施すべきか ◎MUST（必ず） △WANT（できれば） ×自社製品該当なし
| 外観及び清浄度 |  | 目視で検査したとき，きず，ばり又は異物の付着があってはならない。 | 目視確認 | JIS T 3247：2011 | 尿管用カテーテル及びイントロデューサキット並びに尿道拡張用バルーンカテーテル
| カテーテル・チューブのつまり及び接合部の漏れ | M25.A11.B13.13? | カテーテル・チューブのルーメンにつまりなどがなく，液を流したときに異常なく流れ，接合部からの漏れがあってはならない。 | 専用定水位槽 流量規定なし 水温規定なし 試験ジグ | JIS T 3246：2011 JIS T 3247：2011 | 造影用カテーテル（非血管用） 尿管用カテーテル及びイントロデューサキット並びに尿道拡張用バルーンカテーテル
| カテーテルの引張強さ | M25.A11.B13.1？ | カテーテルの任意の2か所を3.9Nの力で引っ張ったとき，破断及びき裂を生じてはならない。 | 引張試験機 引張力（15N以上） 専用チャック | JIS T 3247：2011 | 尿管用カテーテル及びイントロデューサキット並びに尿道拡張用バルーンカテーテル
| カテーテル及びハブの接合部の引張強さ | M25.A11.B13.1？ | カテーテル及びハブを把持し，4.9Nの力で引っ張ったとき，破断及びき裂を生じてはならない。 | 引張試験機 引張力（15N以上） 専用チャック | JIS T 3246：2011 JIS T 3247：2011 | 造影用カテーテル（非血管用） 尿管用カテーテル及びイントロデューサキット並びに尿道拡張用バルーンカテーテル
| 拡張用バルーンの耐圧試験 | M25.A11.B13.13? | 加圧器又はシリンジをハブに接続し，バルーンを規定圧若しくは規定量の空気又は水を注入して拡張したとき，バルーンの破裂，漏れなどの異常があってはならない。 | 規定の加圧器 圧力計 流量計 メスシリンダー | JIS T 3243：2011 JIS T 3247：2011 JIS T 3240：2011 | 胆道用チューブ及びカテーテル 尿管用カテーテル及びイントロデューサキット並びに尿道拡張用バルーンカテーテル 下部消化管用カテーテル及びチューブ
| その他のバルーンの気密性 | M25.A11.B13.13? | シリンジをハブに接続し，バルーンを規定圧若しくは規定量の空気又は水を注入して拡張したとき，バルーンの破裂，漏れなどの異常があってはならない。 | 規定の加圧器 圧力計 流量計 メスシリンダー | JIS T 3243：2011 JIS T 3246：2011 JIS T 3247：2011 | 胆道用チューブ及びカテーテル 造影用カテーテル（非血管用） 尿管用カテーテル及びイントロデューサキット並びに尿道拡張用バルーンカテーテル
◎MUST（必ず）
△WANT（できれば）
×自社製品該当なし

## 【120】透析用血液回路
No. | 試験項目 | JAB試験所認定範囲分類 | 試験内容 | 使用する機器 | 国内適用規格 | 国内適用規格名称 | 海外適用規格 | 実施すべきか ◎MUST（必ず） △WANT（できれば） ×自社製品該当なし
| 血液透析器，血液透析ろ過器又は血液ろ過器との接続部 | M25.A11.B3.3? | 剛性材料でできた接続部の寸法は，図1による。寸法は5.5.2によって確認する。半剛性材料でできた接続部は，図１の寸法を参考に確認し，ISO-594-2に規定する要求性能に適合すること。 | 画像測定器 専用ゲージ | JIS T 3248：2012 | 透析用血液回路 | ISO 8638：2010
| 構造的強度試験 | M25.A11.B13.13? | 回路は5.5.1によって試験を行ったとき，漏れがあってはならない。a)規定の最大圧力の1.5倍b)製造販売業者が規定する最大陰圧の1.5倍（ただし，-700㎜Hgより低くてはならない。），又は実施可能な最大陰圧 | 水 専用回路 圧力計 タイマー | JIS T 3248：2012 | 透析用血液回路 | ISO 8638：2010 |  | ◎MUST（必ず）
| ニードルアクセスポート | M25.A11.B13.13? | アクセスポートを含んだ回路の37±1℃の水を充填し，製造販売業者が定めた圧力の1.5倍の陽圧をかける。皮下注射針をアクセスポートに挿入・引抜きを5回行い，その後6時間圧を維持して，その部分からの水漏れを目視で確認する。製造業者が定めた圧力の1.5倍の陰圧又は大気圧下-700㎜Hg（-93.3ｋPa）の陰圧をかける。製造販売業者の指示方法によって，1回10分以上，計10回ポート部にせん（穿）刺し，その後6時間圧を維持して，その部分からの空気の漏れがないことを目視で確認する。 | 水（37±1℃） 恒温槽室 専用試験回路 圧力計 タイマー | JIS T 3248：2012 | 透析用血液回路 | ISO 8638：2010 |  | △WANT（できれば）
| ニードルレスアクセスポート | M25.A11.B13.13? | アクセスポートを含んだ回路の37±1℃の水を充填し，製造販売業者が定めた圧力の1.5倍の陽圧をかける。製造販売業者の指示方法によって，1回10分以上，計10回ポート部に接続し，その後6時間圧を維持して，その部分からの水漏れを目視で確認する。製造業者が定めた圧力の1.5倍の陰圧又は大気圧下-700㎜Hg（-93.3ｋPa）の陰圧をかける。製造販売業者の指示方法によって，1回10分以上，計10回ポート部にせん（穿）刺し，その後6時間圧を維持して，その部分からの空気の漏れがないことを目視で確認する。 | 水（37±1℃） 恒温槽室 専用試験回路 圧力計 タイマー | JIS T 3248：2012 | 透析用血液回路 | ISO 8638：2010 |  | ×自社製品該当なし
| 使用期限 | その他 | 使用期限に相当する期間，加速又は実際に保管した後，機器の生物学的安全性，無菌性及び物理的特性を検査して確認する。 | 保存後すべての試験を再度実施する | JIS T 3248：2012 | 透析用血液回路 | ISO 8638：2010
| 血液透析器，血液透析ろ過器又は血液ろ過器との接続 | M25.A11.B3.3 | 試験方法はJIS T 3248：2012 5.5.2による。 | 測定顕微鏡 | JIS T 3248：2012 | 透析用血液回路 | ISO 8638：2010 ISO 594-2
| 血管アクセス機器との接続部 | M25.A11.B3.3 | 試験方法はJIS T 3248：2012 5.5.3による。 | 専用ジグ | JIS T 3248：2012 | 透析用血液回路 | ISO 8638：2010 ISO 594-2
| 附属品の接続部 | M25.A11.B3.3 | 試験方法はJIS T 3248：2012 5.5.4による。 | 専用ジグ | JIS T 3248：2012 | 透析用血液回路 | ISO 8638：2010 ISO 594-2
| 色による識別 | その他 | 試験方法はJIS T 3248：2012 5.5.5による。 | 目視確認 | JIS T 3248：2012 | 透析用血液回路 | ISO 8638：2010
| 血管流路部容量 | M25.A11.B3.6? | 試験方法はJIS T 3248：2012 5.5.7による。 | メスシリンダ | JIS T 3248：2012 | 透析用血液回路 | ISO 8638：2010
| トランスデューサ保護フィルタ | その他 | 試験方法はJIS T 3248：2012 5.5.8による。 | 目視確認 | JIS T 3248：2012 | 透析用血液回路 | ISO 8638：2010
| ポンプセグメント性能 | その他 | 試験方法はJIS T 3248：2012 5.5.10による。 | 目視確認 | JIS T 3248：2012 | 透析用血液回路 | ISO 8638：2010
| チューブ適合性 | その他 | 試験方法はJIS T 3248：2012 5.7による。 | 目視確認 | JIS T 3248：2012 | 透析用血液回路 | ISO 8638：2010

## 【121】血液透析用留置針
No. | 試験項目 | JAB試験所認定範囲分類 | 試験内容 | 使用する機器 | 国内適用規格 | 国内適用規格名称 | 海外適用規格 | 実施すべきか ◎MUST（必ず） △WANT（できれば） ×自社製品該当なし
| pH | M26.A7.B4.1? | 試験方法はJIS T 3249：2011 5.2.3による。 | ｐH計 | JIS T 3249：2011 | 血液透析用留置針 | ISO 10555-5：1996
| 溶出金属の制限 | M26.A7.B3.7? | 試験方法はJIS T 3249：2011 5.2.4による。 | ICP-MS | JIS T 3249：2011 | 血液透析用留置針 | ISO 10555-5：1996 |  | ◎MUST（必ず）
| 表面 | M25.A11.B20.8? | 試験方法はJIS T 3249：2011 5.5による。 | 拡大鏡 | JIS T 3249：2011 | 血液透析用留置針 | ISO 10555-5：1996 |  | △WANT（できれば）
| 腐食抵抗性 | その他 | 試験方法はJIS T 3249：2011 5.6による。 | 恒温槽 塩化ナトリウム溶液 ほうけい酸ガラスビーカー ブンゼンバーナー | JIS T 3249：2011 | 血液透析用留置針 | ISO 10555-5：1996 |  | ×自社製品該当なし
| 流量 | M25.A11.B3.6? | 試験方法はJIS T 3249：2011 5.10による。 | 定位水槽 タイマー メスシンダ | JIS T 3249：2011 | 血液透析用留置針 | ISO 10555-5：1996
| エックス線探知性 | M25.A11.B20.1? | 試験方法はJIS T 3249：2011 5.11による。 | X線CT | JIS T 3249：2011 | 血液透析用留置針 | ISO 10555-5：1996
| カラーコード | その他 | 試験方法はJIS T 3249：2011 5.13.1による。 | 目視確認 | JIS T 3249：2011 ISO 6009 | 血液透析用留置針 | ISO 10555-5：1996
| 留置針本体 | M25.A11.B3.3? | 試験方法はJIS T 3249：2011 5.13.2による。 | 測定顕微鏡 | JIS T 3249：2011 | 血液透析用留置針 | ISO 10555-5：1996
| 内針及び針管 材料 | その他 | 試験方法はJIS T 3249：2011 5.13.3 a)による。 | 目視確認 | JIS T 3249：2011 ISO 9626 JIS G 4305 | 血液透析用留置針 | ISO 10555-5：1996
| 内針及び針管の刃先 | M25.A11.B20.8? | 試験方法はJIS T 3249：2011 5.13.3 b)による。 | 拡大鏡（2.5倍） | JIS T 3249：2011 | 血液透析用留置針 | ISO 10555-5：1996
| 内針針基及び針基 | その他 | 試験方法はJIS T 3249：2011 5.13.3 ｃ）による。 | 目視確認 | JIS T 3249：2011 | 血液透析用留置針 | ISO 10555-5：1996
| 内針針基及び内針，針基及び針管の接続強度 | M25.A11.B13.1？ | 試験方法はJIS T 3249：2011 5.13.3 ｄ）による。 | 引張強度試験機 精度±1%で20Nまでの力を加えることができる装置 | JIS T 3249：2011 | 血液透析用留置針 | ISO 10555-5：1996
| 止血栓 | M25.A11.B13.13? | 針を静水圧下の疑似血液の水槽と接続する。針に液体が流れるようにして止血栓から液漏れが起きるまでの時間を測定する。 | 定位水槽 タイマー | JIS T 3249：2011 | 血液透析用留置針 | ISO 10555-5：1996
| 破断時の力 | M25.A11.B13.1？ | 接続部は附属書Cに従って試験し，接続部に対する破断時の最低力を測定する。ドレーナージ・カテーテル及びシステムの他の全部品は附属書Dに従って試験し，接続部に対する破断時の最低力を測定する。 | 引張試験機（15N以上） 試験速度（200～500㎜/分） 専用チャック 恒温浴槽 | JIS T 3215：2011 JIS T 3249：2011 | 体内留置排液チューブ及びカテーテル 血液透析用留置針
| 加圧条件下での漏れ試験 | M25.A11.B13.13? | 90°以上の回転をさせずに0.1N・m以下のトルク値でねじりを加え5秒間，27.5Nの力を加え，標準かん（崁）合ジグにハブを接続する。22±2℃の水で注射筒を満たし、空気を除去する。押し子と外筒のとの相互作用で150ｋPaの圧力が発生するように注射筒に軸方向の力を加える。15分間維持し、留置針本体からの漏れを検査する。吸水性カテーテルでは37±2℃の蒸留水に2時間入れてからも試験する。 | スチール製標準かん（崁）合ジグ 漏れ防止コネクタ 圧力ゲージ（350KPa） コネクタ 10ｍL注射筒 恒温浴槽（37±2℃） 恒温浴槽（22±2℃） クランプ 専用チャック 試験ジグ | JIS T 3223：2011 JIS T 3249：2011 | 末しょう（梢）血管用滅菌済み留置針 血液透析用留置針 | ISO 10555-5：1996 ISO 10555-5：1996
| ハブ組立品への吸引中の空気混入の試験方法 | M25.A11.B13.13? | 90°以上の回転をさせずに0.1N・m以下のトルク値でねじりを加え5秒間，27.5Nの力を加え，標準かん（崁）合ジグにハブを接続する。22±2℃の水で注射筒を満たし，空気を除去する。押し子と外筒のとの相互作用で20ｋPaの圧力が発生するように押し子を引く。15分間維持し，注射筒内の水の気泡発生の有無を検査する。 | スチール製標準かん（崁）合ジグ 漏れ防止コネクタ 圧力ゲージ（350KPa） コネクタ 10ｍL注射筒 恒温浴槽 クランプ 専用チャック 試験ジグ | JIS T 3223：2011 JIS T 3249：2011 | 末しょう（梢）血管用滅菌済み留置針 血液透析用留置針 | ISO 10555-5：1996I SO 10555-5：1996

## 【122】血液透析器，血液透析ろ(濾）過器，血液ろ(濾）過器
No. | 試験項目 | JAB試験所認定範囲分類 | 試験内容 | 使用する機器 | 国内適用規格 | 国内適用規格名称 | 海外適用規格 | 実施すべきか ◎MUST（必ず） △WANT（できれば） ×自社製品該当なし
| 限外ろ過率 | M25.A11.B3.6? | 限外ろ過率は5.6.3に従って確認する。試験は，製造販売業者が指定したTMP及び血液流量の範囲内で行う。 | 専用試験液 専用試験回路 圧力計 流量計 温度計 タイマー | JIS T 3250：2013 | 血液透析器，血液透析ろ(濾）過器，血液ろ(濾）過器及び血液濃縮器 | ISO 8637：2010
| 血液側容量（充填量） | M25.A11.B3.6? | 血液側の充填量は，製造販売業者が指定するTMPの範囲で5.6.4の試験方法に従って決定するとよい。 | 専用試験液 専用試験回路 圧力計 流量計 タイマー メスシリンダー | JIS T 3250：2013 | 血液透析器，血液透析ろ(濾）過器，血液ろ(濾）過器及び血液濃縮器 | ISO 8637：2010 |  | ◎MUST（必ず）
| 血液側の圧力損失 | M25.A11.B3.6? | 血液側の圧力損失は5.6.5に従って決定する。 | 専用試験液 専用試験回路 圧力計 流量計 温度計 タイマー | JIS T 3250：2013 | 血液透析器，血液透析ろ(濾）過器，血液ろ(濾）過器及び血液濃縮器 | ISO 8637：2010 |  | △WANT（できれば）
×自社製品該当なし

## 【123】気道用吸引カテーテル
No. | 試験項目 | JAB試験所認定範囲分類 | 試験内容 | 使用する機器 | 国内適用規格 | 国内適用規格名称 | 海外適用規格 | 実施すべきか ◎MUST（必ず） △WANT（できれば） ×自社製品該当なし
| 残圧の測定 | M25.A11.B3.6? | 吸引調整口を解放位置にし，カテーテルの機械端に吸引圧を加えた状態で，カテーテル先端チップ部の残圧を測定する。残圧が0.33KPa（2.5㎜Hg）を超えてはならない。 | 可変真空ポンプ 流量計30L/minの流量が測れるもの 圧力計精度±0.01KPa（0.1ｃｍH2O）の圧力計 | JIS T 3251：2011 | 気道用吸引カテーテル | ISO 8836：2007
| 構造取付強度 | M25.A11.B13.1？ | 附属書Aに従って試験したとき，シャフトに恒久的に取り付けられた各部品を引き離すために必要な力は外径によって5N～20N以上でなければならない。 | 引張試験機 200±20㎜/分 専用チャック 試験環境（23±2）℃ 試験湿度（50±20）% タイマー | JIS T 3251：2011 | 気道用吸引カテーテル | ISO 8836：2007 |  | ◎MUST（必ず）
| シャフト及び採取容器 | M25.A11.B13.13? | 吸引カテーテルの患者側端を閉そく（塞）した状態で，また，吸引調整口がある場合はこれも閉そくした状態で，(23±2)℃で15秒間，大気圧より40KPa（300㎜Hg）低い吸引源に機械端側を接続したときに，シャフト及び採取容器はつぶれ，又は破損を生じてはならない。 | 圧力計 水 恒温浴槽（23±2℃） タイマー 測定ゲージのついた差圧装置 | JIS T 3251：2011 | 気道用吸引カテーテル | ISO 8836：2007 |  | △WANT（できれば）
| 採取容器の強度 | M25.A11.B13.19? | 遠心分離機で遠心分離することを想定している採取容器にあっては，3000ｇの遠心加速度を10分間加えたとき，破損してはならない。 | 遠心分離器 | JIS T 3251：2011 | 気道用吸引カテーテル | ISO 8836：2007 |  | ×自社製品該当なし

## 【124】血管造影用活栓，チューブ及び附属品
No. | 試験項目 | JAB試験所認定範囲分類 | 試験内容 | 使用する機器 | 国内適用規格 | 国内適用規格名称 | 海外適用規格 | 実施すべきか ◎MUST（必ず） △WANT（できれば） ×自社製品該当なし
| 清浄度 |  | 目視で検査したとき，内面に微粒子又は異物の付着があってはならない。 | 目視確認 | JIS T 3252：2007 | 血管造影用活栓，チューブ及び附属品
| 気密性 |  | 血管造影用セットの一端を除くすべての開口部を閉じた後，20～30℃の水中に入れ，閉じていない開口部から20kPaで10秒間空気を送り込んだとき，空気の漏れがあってはならない。 | 規定の加圧器 | JIS T 3252：2007 | 血管造影用活栓，チューブ及び附属品 |  |  | ◎MUST（必ず）
| 耐圧性 |  | 耐圧性能を保証するセットに関しては，セットの一端を除くすべての開口部を閉じた後，23±1℃の水を充填し，閉じてない開口部から保証値として表示する圧力を10秒間加えたとき，水漏れがあってはならない。 | 規定の加圧器 | JIS T 3252：2007 | 血管造影用活栓，チューブ及び附属品 |  |  | △WANT（できれば）
| 血管造影用活栓 |  | 血管造影用活栓と，附属品，および部品間の接続部の長手方向に15秒間，15Nの静的張力を加え，また，血管造影用活栓のプラグとハウジングとの間の接続部は，いずれの位置でもこれと同等以上の強度を持たなければならない。 | 引張試験機 | JIS T 3252：2007 | 血管造影用活栓，チューブ及び附属品 |  |  | ×自社製品該当なし
| おす（雄）めす（雌）かん（崁）合部，混注部，継ぎ管及び導管の接続部 |  | 各接続部は，15N以上の力で15秒以上引張ったとき，緩んではならない。また，おす（雄）めす（雌）かん（崁）合部はISO５９４－１又はISO５９４－２に適合したものでなければならない。 | 引張試験機 専用冶具 | JIS T 3252：2007 | 血管造影用活栓，チューブ及び附属品 |  |  | ×自社製品該当なし
| 針なし造影剤用輸液セット |  | JIS T 3211の5.4（びん針），5.5（通気装置及び通気フィルタ），5.6（導管），5.8（点滴筒及び点滴口）の5.8.1，5.12（保護キャップ），及び6（化学的要求事項）に適合したものでなければならない。 | 別途 | JIS T 3252：2007 | 血管造影用活栓，チューブ及び附属品 |  |  | ×自社製品該当なし

## 【125】インスリン皮下投与用注射筒
No. | 試験項目 | JAB試験所認定範囲分類 | 試験内容 | 使用する機器 | 国内適用規格 | 国内適用規格名称 | 海外適用規格 | 実施すべきか ◎MUST（必ず） △WANT（できれば） ×自社製品該当なし
| デッドスペースの測定方法 | M25.A11.B3.6? | 附属書Cに規定されたデッドスペースの測定方法（内容は省略）下表の限界を超えてはならない。 | 専用ジグ 精製水 恒温浴槽 電子天びん クランプ | JIS T 3253：2012 | インスリン皮下投与用注射筒 | ISO 8537：2007
| 針の漏れ | M25.A11.B13.13? | 附属書Dよって試験したとき，D.2.9に規定した接合部から30秒以内にしずくが落下するような水の漏れがあってはならない。 | 煮沸し冷却した水 タイマー 専用ジグ 圧縮試験機 | JIS T 3253：2012 | インスリン皮下投与用注射筒 | ISO 8537：2007
| 針の漏れ | M25.A11.B13.13? | 附属書Eによって試験したとき，E.2.6に規定した接合部から連続した気泡の形成があってはならない。 | 煮沸し冷却した水 タイマー 専用ジグ | JIS T 3253：2012 | インスリン皮下投与用注射筒 | ISO 8537：2007
| ガスケットを通した液及び空気の漏れ | M25.A11.B13.13? | 附属書Dよって試験したとき，ガスケットのシール部分を通して水の漏れがあってはならない。 | 煮沸し冷却した水 タイマー 専用ジグ 圧縮試験機 | JIS T 3253：2012 | インスリン皮下投与用注射筒 | ISO 8537：2007
| ガスケットを通した液及び空気の漏れ | M25.A11.B13.13? | 附属書Dよって試験したとき，ガスケットのシール部分を通して連続した気泡の形成があってはならない。 | 煮沸し冷却した水 タイマー 専用ジグ | JIS T 3253：2012 | インスリン皮下投与用注射筒 | ISO 8537：2007
| 押子を操作したときに要求する力の試験 | M25.A11.B13.19? | 附属書Bによって測定したとき15Nを超えてはならない。 | 水 圧縮試験機 専用ジグ | JIS T 3253：2012 | インスリン皮下投与用注射筒 | ISO 8537：2007
| テーパの合致 | M25.A11.B3.6? | 針基を5Nの力で下図のおす・ルアーテーパ検査ゲージに入れた時、ゲージのテーパが合致すること，かつ針基の先端は，ゲージの限度内とする。 | ロードセル(5N) 歪アンプ 電圧計 専用ジグ 専用ゲージ | JIS T 3209：2011 JIS T 3220：2011 JIS T 3221：2011 JIS T 3222：2011 JIS T 3228：2011 JIS T 3229：2011 JIS T 3253：2012 JIS T 3304：2012 JIS T 3306：2012 JIS T 3307：2007 JIS T 3308：2012 JIS T 3321：2008 | 滅菌済み注射針 滅菌済み採血用針 単回使用ポート用針 滅菌済み翼付針 生体組織採取用検針 腹くう（腔）及び臓器用せん（穿）刺針 インスリン皮下投与用注射筒 硬膜外針 神経ブロック針 滅菌済み胆管造影用針 せき（脊）髄くも膜下麻酔針 誘導針 | ISO 7864：1993
| 曲げ強さ | M25.A11.B13.3？ | 針管の公称外径が1.0㎜以下で，公称長さが12㎜以上のものは，下図のように針管を5㎜の曲率半径で90度曲げたとき，折れてはならない。 | 形状測定器 専用曲げ試験ジグ | JIS T 3209：2011 JIS T 3220：2011 JIS T 3221：2011 JIS T 3222：2011 JIS T 3228：2011 JIS T 3229：2011 JIS T 3253：2012 JIS T 3254：2007 JIS T 3304：2012 JIS T 3305：2007 JIS T 3306：2012 JIS T 3307：2007 JIS T 3308：2012 JIS T 3321：2008 JIS T 3256：2007 | 滅菌済み注射針 滅菌済み採血用針 単回使用ポート用針 滅菌済み翼付針 生体組織採取用検針 腹くう（腔）及び臓器用せん（穿）刺針 インスリン皮下投与用注射筒 血液ガス検体採取用注射筒 硬膜外針 造影剤注入用針 神経ブロック針 滅菌済み胆管造影用針 せき（脊）髄くも膜下麻酔針 誘導針 インスリンポンプ用輸液セット | ISO 7864：1993 ISO 8537：2007
| 弾性試験 | M25.A11.B13.7？ | 針管の公称外径（下図のD）が1.0㎜以下のものは，下図のように針管の先端の一点Aから25D2離れた針管上の点Bを固定し，Aに荷重を加え，8度曲げて、1分間保った後放して目視したとき，針管は元の位置に戻らなければならない。 | 画像測定機 タイマー 専用試験ジグ | JIS T 3209：2011 JIS T 3220：2011 JIS T 3221：2011 JIS T 3222：2011 JIS T 3228：2011 JIS T 3229：2011 JIS T 3253：2012 JIS T 3254：2007 JIS T 3305：2007 JIS T 3306：2012 JIS T 3307：2007 JIS T 3308：2012 JIS T 3321：2008 JIS T 3321：2008 JIS T 3256：2007 | 滅菌済み注射針 滅菌済み採血用針 単回使用ポート用針 滅菌済み翼付針 生体組織採取用検針 腹くう（腔）及び臓器用せん（穿）刺針 インスリン皮下投与用注射筒 血液ガス検体採取用注射筒 硬膜外針 造影剤注入用針 神経ブロック針 滅菌済み胆管造影用針 せき（脊）髄くも膜下麻酔針 誘導針 インスリンポンプ用輸液セット | ISO 7864：1993 ISO 8537：2007
◎MUST（必ず）
△WANT（できれば）
×自社製品該当なし

## 【126】血液ガス検体採取用注射筒
No. | 試験項目 | JAB試験所認定範囲分類 | 試験内容 | 使用する機器 | 国内適用規格 | 国内適用規格名称 | 海外適用規格 | 実施すべきか ◎MUST（必ず） △WANT（できれば） ×自社製品該当なし
| テーパの合致 | M25.A11.B3.6？ | 筒先を5Nの力で下図のめす・ルアーテーパ検査ゲージに入れた時、ゲージのテーパが合致すること，かつ針基の先端は，ゲージの限度内とする。 | ロードセル（5N） 歪アンプ 電圧計 専用ジグ 専用ゲージ | JIS T 3210：2011 JIS T 3220：2011 JIS T 3254：2007 JIS T 3262：2012 | 滅菌済み注射筒 滅菌済み採血用針 血液ガス検体採取用注射筒 イントロデューサ針 | ISO 7886-1：1993
| 気密性 | M25.A11.B13.13? | 公称採血量まで水を満たし，フィルタのあるものは，フィルタへの水の浸透が終了するまで放置する。筒先を閉じ、40KPaの圧力を押子へ10秒間かけたとき，ガスケット，外筒及びフィルタからの漏れがあってはならない。 | 圧縮空気(40kPa) 専用ジグ 圧力ゲージ タイマー | JIS T 3254:2007 | 血液ガス検体採取用注射筒
| 通気性 | M25.A11.B13.19? | 空気を抜くためのフィルタがガスケットに組み込まているものは，採血用容器を公称採血量採血する状態にして、筒先から水を5.3KPa（40ｍHg）の圧力で押し込んだとき，フィルタまで水が入るものとする。 | 内圧疲労試験機？ 専用ジグ 圧力ゲージ | JIS T 3254:2007 | 血液ガス検体採取用注射筒
| 引抜強さ | M25.A11.B13.1？ | 針管の公称外径に応じて、力を加え、引き抜けてはならない | 引張試験機（8～69N） 専用チャック 専用ジグ | JIS T 3209：2011 JIS T 3220：2011 JIS T 3221：2011 JIS T 3254：2007 JIS T 3257：2007 JIS T 3304：2012 JIS T 3262：2012 JIS T 3307：2007 JIS T 3308：2012 JIS T 3321：2008 | 滅菌済み注射針 滅菌済み採血用針 単回使用ポート用針 血液ガス検体採取用注射筒 単回使用自動ランセット 硬膜外針 イントロデューサ針 滅菌済み胆管造影用針 せき（脊）髄くも膜下麻酔針 誘導針 | ISO 7864：1993 ISO 11070：1998
| 曲げ強さ | M25.A11.B13.3？ | 針管の公称外径が1.0㎜以下で，公称長さが12㎜以上のものは，下図のように針管を5㎜の曲率半径で90度曲げたとき，折れてはならない。 | 形状測定器 専用曲げ試験ジグ | JIS T 3209：2011 JIS T 3220：2011 JIS T 3221：2011 JIS T 3222：2011 JIS T 3228：2011 JIS T 3229：2011 JIS T 3253：2012 JIS T 3254：2007 JIS T 3304：2012 JIS T 3305：2007 JIS T 3306：2012 JIS T 3307：2007 JIS T 3308：2012 JIS T 3321：2008 JIS T 3256：2007 | 滅菌済み注射針 滅菌済み採血用針 単回使用ポート用針 滅菌済み翼付針 生体組織採取用検針 腹くう（腔）及び臓器用せん（穿）刺針 インスリン皮下投与用注射筒 血液ガス検体採取用注射筒 硬膜外針 造影剤注入用針 神経ブロック針 滅菌済み胆管造影用針 せき（脊）髄くも膜下麻酔針 誘導針 インスリンポンプ用輸液セット | ISO 7864：1993 ISO 8537：2007
| 弾性試験 | M25.A11.B13.7？ | 針管の公称外径（下図のD）が1.0㎜以下のものは，下図のように針管の先端の一点Aから25D2離れた針管上の点Bを固定し，Aに荷重を加え，8度曲げて、1分間保った後放して目視したとき，針管は元の位置に戻らなければならない。 | 画像測定機 タイマー 専用試験ジグ | JIS T 3209：2011 JIS T 3220：2011 JIS T 3221：2011 JIS T 3222：2011 JIS T 3228：2011 JIS T 3229：2011 JIS T 3253：2012 JIS T 3254：2007 JIS T 3305：2007 JIS T 3306：2012 JIS T 3307：2007 JIS T 3308：2012 JIS T 3321：2008 JIS T 3321：2008 JIS T 3256：2007 | 滅菌済み注射針 滅菌済み採血用針 単回使用ポート用針 滅菌済み翼付針 生体組織採取用検針 腹くう（腔）及び臓器用せん（穿）刺針 インスリン皮下投与用注射筒 血液ガス検体採取用注射筒 硬膜外針 造影剤注入用針 神経ブロック針 滅菌済み胆管造影用針 せき（脊）髄くも膜下麻酔針 誘導針 インスリンポンプ用輸液セット | ISO 7864：1993 ISO 8537：2007
◎MUST（必ず）
△WANT（できれば）
×自社製品該当なし

## 【127】インスリンポンプ用輸液セット
No. | 試験項目 | JAB試験所認定範囲分類 | 試験内容 | 使用する機器 | 国内適用規格 | 国内適用規格名称 | 海外適用規格 | 実施すべきか ◎MUST（必ず） △WANT（できれば） ×自社製品該当なし
| 曲げ強さ | M25.A11.B13.3？ | 針管の公称外径が1.0㎜以下で，公称長さが12㎜以上のものは，下図のように針管を5㎜の曲率半径で90度曲げたとき，折れてはならない。 | 形状測定器 専用曲げ試験ジグ | JIS T 3209：2011 JIS T 3220：2011 JIS T 3221：2011 JIS T 3222：2011 JIS T 3228：2011 JIS T 3229：2011 JIS T 3253：2012 JIS T 3254：2007 JIS T 3304：2012 JIS T 3305：2007 JIS T 3306：2012 JIS T 3307：2007 JIS T 3308：2012 JIS T 3321：2008 JIS T 3256：2007 | 滅菌済み注射針 滅菌済み採血用針 単回使用ポート用針 滅菌済み翼付針 生体組織採取用検針 腹くう（腔）及び臓器用せん（穿）刺針 インスリン皮下投与用注射筒 血液ガス検体採取用注射筒 硬膜外針 造影剤注入用針 神経ブロック針 滅菌済み胆管造影用針 せき（脊）髄くも膜下麻酔針 誘導針 インスリンポンプ用輸液セット | ISO 7864：1993 ISO 8537：2007
| 曲げ強さ | M25.A11.B13.3？ | 針管の折り曲げ加工部分が針管固定部や針基の外にあるものに関しては，折り曲げ加工部分をまっすぐに伸ばしたときに折れてはならない。 | 形状測定器 専用曲げ試験ジグ | JIS T 3221：2011 JIS T 3256：2007 | 単回使用ポート用針 インスリンポンプ用輸液セット
| 弾性試験 | M25.A11.B13.7？ | 針管の公称外径（下図のD）が1.0㎜以下のものは，下図のように針管の先端の一点Aから25D2離れた針管上の点Bを固定し，Aに荷重を加え，8度曲げて、1分間保った後放して目視したとき，針管は元の位置に戻らなければならない。 | 画像測定機 タイマー 専用試験ジグ | JIS T 3209：2011 JIS T 3220：2011 JIS T 3221：2011 JIS T 3222：2011 JIS T 3228：2011 JIS T 3229：2011 JIS T 3253：2012 JIS T 3254：2007 JIS T 3304：2007 JIS T 3305：2012 JIS T 3306：2007 JIS T 3307：2012 JIS T 3308：2008 JIS T 3321：2008 JIS T 3256：2007 | 滅菌済み注射針 滅菌済み採血用針 単回使用ポート用針 滅菌済み翼付針 生体組織採取用検針 腹くう（腔）及び臓器用せん（穿）刺針 インスリン皮下投与用注射筒 血液ガス検体採取用注射筒 硬膜外針 造影剤注入用針 神経ブロック針 滅菌済み胆管造影用針 せき（脊）髄くも膜下麻酔針 誘導針 インスリンポンプ用輸液セット | ISO 7864：1993 ISO 8537：2007
◎MUST（必ず）
△WANT（できれば）
×自社製品該当なし

## 【128単回使用自動ランセット
No. | 試験項目 | JAB試験所認定範囲分類 | 試験内容 | 使用する機器 | 国内適用規格 | 国内適用規格名称 | 海外適用規格 | 実施すべきか ◎MUST（必ず） △WANT（できれば） ×自社製品該当なし
| 引抜強さ | M25.A11.B13.1？ | 針管の公称外径に応じて、力を加え、引き抜けてはならない | 引張試験機（8～69N） 専用チャック 専用ジグ | JIS T 3209：2011 JIS T 3220：2011 JIS T 3221：2011 JIS T 3254：2007 JIS T 3257：2007 JIS T 3304：2012 JIS T 3262：2012 JIS T 3307：2007 JIS T 3308：2012 JIS T 3321：2008 | 滅菌済み注射針 滅菌済み採血用針 単回使用ポート用針 血液ガス検体採取用注射筒 単回使用自動ランセット 硬膜外針 イントロデューサ針 滅菌済み胆管造影用針 せき（脊）髄くも膜下麻酔針 誘導針 | ISO 7864：1993 ISO 11070：1998
◎MUST（必ず）
△WANT（できれば）
×自社製品該当なし

## 【129】硬膜外麻酔用カテーテル
No. | 試験項目 | JAB試験所認定範囲分類 | 試験内容 | 使用する機器 | 国内適用規格 | 国内適用規格名称 | 海外適用規格 | 実施すべきか ◎MUST（必ず） △WANT（できれば） ×自社製品該当なし
| 破断強度 | M25.A11.B13.1？ | 附属書Aに従って試験したとき，カテーテルの最小破断強度は最小外径によって3N～5N以上でなければならない。 | 引張試験機 引張力（15N以上） 試験速度（200～500㎜/分） 専用チャック 恒温浴槽 タイマー | JIS T 3258：2012 | 硬膜外麻酔用カテーテル
| 耐圧性 | M25.A11.B13.13? | カテーテルとコネクタとの接合部は，液を通したとき漏れがあってはならない。 | 専用定水位槽 流量規定なし 水温規定なし 試験ジグ | JIS T 3258：2012 | 硬膜外麻酔用カテーテル |  |  | ◎MUST（必ず）
△WANT（できれば）
×自社製品該当なし

## 【130】オブチュレータ
No. | 試験項目 | JAB試験所認定範囲分類 | 試験内容 | 使用する機器 | 国内適用規格 | 国内適用規格名称 | 海外適用規格 | 実施すべきか ◎MUST（必ず） △WANT（できれば） ×自社製品該当なし
| かん合 | M25.A11.B3.6? | オブチュレータとチューブなどをかん合させたとき，血液などが漏出しないようにオブチュレータは，次のいずれかでなければならない。a)ルアーかん合するものはISO 594-1又はISO 594-2に適合しなければならない。b)ルアーかん合でないものは，オブチュレータとチューブなどとが自然に外れたり，脱落しない機構をもたなければならない。 | 専用ゲージ | JIS T 3259：2012 | オブチュレータ | ISO 14972：1998
| 破断強度 | M25.A11.B13.1？ | 附属書Aに従い，オブチュレータの破断強度は，表1に示すとおりでなければならない。シャフトの最小外径に従って最小破断強度は3～12N以上でなければならない。 | 引張試験機 引張力（15N以上） 試験速度（200～500㎜/分） 専用チャック 恒温浴槽 タイマー | JIS T 3259：2012 | オブチュレータ | ISO 14972：1998 |  | ◎MUST（必ず）
| 耐圧性 | M25.A11.B13.13? | オブチュレータ，チューブなどがルアーかん合でないものは，オブチュレータをかん合させてからJIS T 3261に従って試験したとき，かん合部などからの液漏れがあってはならない。 | 蒸留水または脱イオン水 専用リーク防止コネクタ クランプなど 10mL注射筒 圧力計 タイマー | JIS T 3259：2012 | オブチュレータ | ISO 14972：1998 |  | △WANT（できれば）
×自社製品該当なし

## 【131】カテーテル拡張器
No. | 試験項目 | JAB試験所認定範囲分類 | 試験内容 | 使用する機器 | 国内適用規格 | 国内適用規格名称 | 海外適用規格 | 実施すべきか ◎MUST（必ず） △WANT（できれば） ×自社製品該当なし
| 破断強度 | M25.A11.B13.1？ | 附属書Cに従い，カテーテル拡張器の破断強度は，最小外径に従って最小破断強度は3～15N以上でなければならない。また，本体とハブとの接続強度も同様である。 | 引張試験機 引張力（15N以上） 試験速度（200～500㎜/分） 専用チャック 恒温浴槽 タイマー | JIS T 3260：2012 | カテーテル拡張器 | ISO 11070：1998
| かん（崁）合 | M25.A11.B3.6? | ハブがめす6％ルアーテーパかん（崁）合である場合には，かん（崁）合はISO594-1に適合しなければならない。 | 専用ゲージ | JIS T 3260：2012 JIS T 3261：2012 | カテーテル拡張器 滅菌済みカテーテルイントロデューサ | ISO 11070：1998 ISO 11070：1998 |  | ◎MUST（必ず）
△WANT（できれば）
×自社製品該当なし

## 【132】滅菌済みカテーテルイントロデューサ
No. | 試験項目 | JAB試験所認定範囲分類 | 試験内容 | 使用する機器 | 国内適用規格 | 国内適用規格名称 | 海外適用規格 | 実施すべきか ◎MUST（必ず） △WANT（できれば） ×自社製品該当なし
| 破断強度 | M25.A11.B13.1？ | 附属書Cに従い，シース及びシース本体と接続部の破断強度は，最小外径に従って最小破断強度は3～15N以上でなければならない。また，ダイレータ及びダイレータとハブとの接続部の破断強度も同様である。 | 引張試験機 引張力（15N以上） 試験速度（200～500㎜/分） 専用チャック 恒温浴槽 タイマー | JIS T 3261：2012 | 滅菌済みカテーテルイントロデューサ | ISO 11070：1998
| シースイントロデューサ部の耐圧性 | M25.A11.B13.13? | 血管造影に使用することを意図するシースイントロデューサ部は附属書Dに従って300KPaで試験したとき，水滴の落下などの漏れがあってはならない。 | 蒸留水または脱イオン水 専用リーク防止コネクタ クランプなど 10mL注射筒 圧力計 | JIS T 3261：2012 | 滅菌済みカテーテルイントロデューサ | ISO 11070：1998 |  | ◎MUST（必ず）
| 止血弁の耐圧性 | M25.A11.B13.13? | 止血弁付きシースイントロデューサは，附属書Eに従って試験したとき，止血弁からの漏れがあってはならない。試験圧力は38～42KPaとする。 | 蒸留水または脱イオン水 専用リーク防止コネクタ クランプなど 10mL注射筒 圧力計 タイマー | JIS T 3261：2012 | 滅菌済みカテーテルイントロデューサ | ISO 11070：1998 |  | △WANT（できれば）
| X線不透過性 | M25.A11.B20.1 | X線不透過でなければならない。 | X線CT | JIS T 3261：2012 JIS T 3218：2012 | 滅菌済みカテーテルイントロデューサ 中心静脈用カテーテル | ISO 11070：1998 ISO 10555-3：1996 |  | ×自社製品該当なし
| 腐食抵抗性 |  | 附属書Ｂに従って試験をしたとき，金属部分に腐食を認めてはならない。 | 塩化ナトリウム溶液 水 ほうけい酸製ガラスビーカー | JIS T 3261：2012 | 滅菌済みカテーテルイントロデューサ
| かん（崁）合 | M25.A11.B3.6? | ハブがめす6％ルアーテーパかん（崁）合である場合には，かん（崁）合はISO594-1に適合しなければならない。 | 専用ゲージ | JIS T 3260：2012 JIS T 3261：2012 | カテーテル拡張器 滅菌済みカテーテルイントロデューサ | ISO 11070：1998 ISO 11070：1998 |  | ◎MUST（必ず）

## 【133】イントロデューサ針
No. | 試験項目 | JAB試験所認定範囲分類 | 試験内容 | 使用する機器 | 国内適用規格 | 国内適用規格名称 | 海外適用規格 | 実施すべきか ◎MUST（必ず） △WANT（できれば） ×自社製品該当なし
| 破断強度 | M25.A11.B13.1？ | 附属書Bに従って試験したとき，各検体の破断強度は下表のとおりでなければならない。 | 引張試験機（15N以上） 試験速度（200～500㎜/分） 恒温浴槽 | JIS T 3223：2011 JIS T 3262：2012 | 末しょう（梢）血管用滅菌済み留置針 イントロデューサ針 | ISO 10555-5：1996 ISO 11070：1998
| テーパの合致 | M25.A11.B3.6？ | 筒先を5Nの力で下図のめす・ルアーテーパ検査ゲージに入れた時、ゲージのテーパが合致すること，かつ針基の先端は，ゲージの限度内とする。 | ロードセル（5N） 歪アンプ 電圧計 専用ジグ 専用ゲージ | JIS T 3210：2011 JIS T 3220：2011 JIS T 3254：2007 JIS T 3262：2012 | 滅菌済み注射筒 滅菌済み採血用針 血液ガス検体採取用注射筒 イントロデューサ針 | ISO 7886-1：1993
| 引抜強さ | M25.A11.B13.1？ | 針管の公称外径に応じて、力を加え、引き抜けてはならない | 引張試験機（8～69N） 専用チャック 専用ジグ | JIS T 3209：2011 JIS T 3220：2011 JIS T 3221：2011 JIS T 3254：2007 JIS T 3257：2007 JIS T 3304：2012 JIS T 3262：2012 JIS T 3307：2007 JIS T 3308：2012 JIS T 3321：2008 | 滅菌済み注射針 滅菌済み採血用針 単回使用ポート用針 血液ガス検体採取用注射筒 単回使用自動ランセット 硬膜外針 イントロデューサ針 滅菌済み胆管造影用針 せき（脊）髄くも膜下麻酔針 誘導針 | ISO 7864：1993 ISO 11070：1998
◎MUST（必ず）
△WANT（できれば）
×自社製品該当なし

## 【134】血管カテーテル用Y－コネクタ
No. | 試験項目 | JAB試験所認定範囲分類 | 試験内容 | 使用する機器 | 国内適用規格 | 国内適用規格名称 | 海外適用規格 | 実施すべきか ◎MUST（必ず） △WANT（できれば） ×自社製品該当なし
| おすめす（雄雌）かん（崁）合部の合致 | M25.A11.B3.6? | おすめす（雄雌）かん（崁）合部は，ISO594-1又はISO594-2に適合したものでなければならない。 | 専用ゲージ | JIS T 3263：2012 | 血管カテーテル用Y－コネクタ
| 接続部の引張強度 | M25.A11.B13.1？ | 各接続部は15N以上で15秒以上引っ張ったとき，緩んだり外れてはならない。おすめす（雄雌）かん（崁）合部の接続部，接続チューブ，ローテータとY-コネクタ本体との接続部。 | 引張試験機 引張力（15N以上） 試験速度（規定なし） 専用チャック タイマー | JIS T 3263：2012 | 血管カテーテル用Y－コネクタ |  |  | ◎MUST（必ず）
| 漏れ試験 | M25.A11.B13.13? | 図3のように，Y-コネクタを接続し，止血部及びかん（崁）合部から液漏れの有無を検査する。 | 蒸留水または脱イオン水 専用リーク防止コネクタ クランプなど 10mL注射筒 圧力計 タイマー | JIS T 3263：2012 | 血管カテーテル用Y－コネクタ |  |  | △WANT（できれば）
×自社製品該当なし

## 【135】経腸栄養延長チューブ
No. | 試験項目 | JAB試験所認定範囲分類 | 試験内容 | 使用する機器 | 国内適用規格 | 国内適用規格名称 | 海外適用規格 | 実施すべきか ◎MUST（必ず） △WANT（できれば） ×自社製品該当なし
| めす（雌）コネクタ | M25.A11.B3.6? | JIS T 3209に規定するおす（雄）ルアーテーパ検査ゲージと接続できること。 | 専用ゲージ | JIS T 3264：2007 | 経腸栄養延長チューブ
| 接続部の引張強度 | M25.A11.B13.1？ | すべての接続部は15N以上で15秒以上引っ張ったとき，破断，外れなどが生じてはならない。 | 引張試験機 引張力（15N以上） 試験速度（規定なし） 専用チャック タイマー | JIS T 3264：2007 | 経腸栄養延長チューブ
| 経腸栄養用三方活栓 | M25.A11.B13.1？ | プラグの回転方向に15Nの静的引張力を15秒間加えたとき，試験の力に耐えなければならない。 | 引張試験機 引張力（15N以上） 試験速度（規定なし） 専用チャック 専用ジグ タイマー | JIS T 3264：2007 | 経腸栄養延長チューブ
| 漏れ試験 | M25.A11.B13.13? | あらかじめセットの開口部を閉じてから，附属書Bに従って水を用いて次に示すいずれか一方の圧力をセットに加えたとき，セットのいずれの箇所からも2分間以内に漏れを生じてはならない。a）併用するポンプが特定されている場合には，そのポンプの最大操作圧力。b）ポンプ用経腸栄養投与セットの耐圧規格値。 | 測定ゲージ付き水圧装置 検体を閉塞する器具（クランプなど） 水圧装置及び検体が漏れないように連結できるコネクタ タイマー | JIS T 3213：2011 JIS T 3264：2007 | 栄養用チューブ及びカテーテル （ポンプ用経腸栄養投与セット） 経腸栄養延長チューブ （ポンプ用経腸栄養延長チューブ）
| 漏れ試験 | M25.A11.B13.13? | あらかじめセットの開口部を閉じてから，附属書Bに従って水を用いて20KPaまで加圧したときセットのいづれの箇所からも30秒以内に漏れを生じてはならない。 | 測定ゲージ付き水圧装置 検体を閉塞する器具（クランプなど） 水圧装置及び検体が漏れないように連結できるコネクタ タイマー | JIS T 3213：2011 JIS T 3264：2007 | 栄養用チューブ及びカテーテル （自然落下式経腸栄養投与セット） 経腸栄養延長チューブ （自然落下式経腸栄養延長チューブ）
◎MUST（必ず）
△WANT（できれば）
×自社製品該当なし

## 【136】滅菌済み延長チューブ
No. | 試験項目 | JAB試験所認定範囲分類 | 試験内容 | 使用する機器 | 国内適用規格 | 国内適用規格名称 | 海外適用規格 | 実施すべきか ◎MUST（必ず） △WANT（できれば） ×自社製品該当なし
| おすめす（雄雌）かん（崁）合部適合試験 | M25.A11.B3.6? | おすめす（雄雌）かん（崁）合部は，ISO 594-1もしくはISO 594-2に適合したものか，又は製造業者が指定した形状のおすめす（雄雌）かん（崁）合部へ接続するように設計したもので製造業者が指定する形状のかん（崁）合部へ製造販売業者が指定する方法で接続したとき5.2及び5.3に適合し，かつJIS T 3213で規定するおす（雄）及びめす（雌）コネクタと接続できないかものか，のいづれかでなければならない。 | 専用ゲージ | JIS T 3265：2012 | 滅菌済み延長チューブ
| パーティクルチャレンジ試験 | M26.A7.B7.8? | 輸血フィルタは，適切なパーティクルチャレンジ試験を行い，輸血フィルタのろ過性能を確認する。パーティクルチャレンジには公称径45μmのラテックス球状粒子懸濁液を用い，ラテックス粒子数の除去率は80%以上とする。 | 粒径測定装置 45μmラテックス球状粒子懸濁液 | JIS T 3265：2012 | 滅菌済み延長チューブ |  |  | ◎MUST（必ず）
| 透明性試験（輸液フィルタ） | M26.A7.B7.9? | 通常の条件下で輸液フィルタに蒸留水を充填する。このとき，液相と気相との境界が目視で判別できるかどうか調べる。 | 蒸留水 | JIS T 3265：2012 | 滅菌済み延長チューブ |  |  | △WANT（できれば）
| 接続部の引張強度 おすめす（雄雌）かん（崁）合部，混注部継ぎ管，導管及び附属品の接続部 | M25.A11.B13.1？ | 各接続部は，15N以上の力で15秒間以上引っ張ったとき，緩んではならない。 | 引張試験機 引張力（15N以上） 試験速度（規定なし） 専用チャック タイマー | JIS T 3265：2012 | 滅菌済み延長チューブ |  |  | ×自社製品該当なし
| 破壊強度試験（活栓） | M25.A11.B13.1？ | 長手方向に15秒間，15Nの静的引張力を加える。活栓は，そのプラグの回転軸方向に更に同じ力を加える。接続部及び構成部品が適用された試験の力に耐えるかを調べる。 | 引張試験機 引張力（15N以上） 試験速度（規定なし） 専用チャック 専用ジグ タイマー | JIS T 3265：2012 | 滅菌済み延長チューブ
| 気密性 活栓 | M25.A11.B13.13? | 自然落下式 延長チューブ：23±1℃及び40±1℃で50KPaで15分間，空気を送り込む。→空気漏れ確認。その後，水を充てん（填）し，23±1℃及び40±1℃で50KPaで15分間，空気を送り込む。→水漏れ確認。 ポンプ用延長チューブ 23±1℃及び40±1℃で空気を150KPaで15分間送り→空気漏れの確認。水を満たし真空装置に接続する。それを23±1℃及び40±1℃で20KPaの圧力で15分間減圧し，延長チューブに空気の侵入があるかを調べる。 | 空気圧縮装置 専用コネクタ 圧力計 恒温槽 水 加圧ポンプ | JIS T 3265：2012 | 滅菌済み延長チューブ
| 漏れ試験 | M25.A11.B13.13? | ポンプ用延長チューブは，附属書Aによって試験したとき，接続部から水の漏れがあってはならない。 | 水 リファレンスコネクタ 加圧装置 150kPaの圧力まで加圧 及び測定できるゲージを 取り付けた加圧装置 恒温槽又は 恒温室23±1℃ 40±1℃ | JIS T 3265：2012 | 滅菌済み延長チューブ
| 漏れ 混注部 | M25.A11.B13.13? | a)金属針を用いて混注し，再シール性をもつものの混注部は，外径0.6㎜の針で15秒間刺通後，針を抜いて水圧20KPaを10分間加えたとき，漏れがあってはならない。また，ポンプ用延長チューブは，附属書AのA.4によって試験したとき，1滴を超える漏れがあってはならない。 | 水圧発生装置 専用ジグ おす（雄）側器具 圧力ゲージ 外径0.6㎜針 タイマー | JIS T 3265：2012 | 滅菌済み延長チューブ

## 【137】血管用ガイドワイヤ
No. | 試験項目 | JAB試験所認定範囲分類 | 試験内容 | 使用する機器 | 国内適用規格 | 国内適用規格名称 | 海外適用規格 | 実施すべきか ◎MUST（必ず） △WANT（できれば） ×自社製品該当なし
| ガイドワイヤのコアワイヤとコイルとの接合部及びセーフティーワイヤーとコイルとの接合部の破断強度試験 | M25.A11.B13.1？ | ガイドワイヤのコイルとコアワイヤとの接合部，又はコイルとセーフティーワイヤとコイルとの接合部の破断強度に関する試験方法について規定する。 | 引張試験機 引張力（4.5～10N） 試験速度10㎜/分 専用チャック ゴムグリップ | JIS T 3267：2013 | 血管用ガイドワイヤ | ISO 11070：1998
| ガイドワイヤの破損試験 | M25.A11.B13.19? | ガイドワイヤを円筒状具に巻き付け，戻したときの破損を検査する。 | 専用ジグ | JIS T 3267：2013 | 血管用ガイドワイヤ | ISO 11070：1998
| ガイドワイヤの屈曲耐久性試験 | M25.A11.B13.19? | ガイドワイヤを繰り返し曲げたり戻したりしたときの異常又は破損を検査する。 | 専用ジグ | JIS T 3267：2013 | 血管用ガイドワイヤ | ISO 11070：1998
| 腐食抵抗性 |  | 附属書Ｂに従って試験をしたとき，金属部分に腐食を認めてはならない。 | 生理食塩水 蒸留水 ほうけい酸製ガラスビーカー | JIS T 3267：2013 | 血管用ガイドワイヤ | ISO 11070：1998
◎MUST（必ず）
△WANT（できれば）
×自社製品該当なし

## 【138】単回使用滅菌済み血管内カテーテル
No. | 試験項目 | JAB試験所認定範囲分類 | 試験内容 | 使用する機器 | 国内適用規格 | 国内適用規格名称 | 海外適用規格 | 実施すべきか ◎MUST（必ず） △WANT（できれば） ×自社製品該当なし
| エックス線不透過性 |  | カテーテルを透視下で使用する場合は，エックス線不透過性でなければならない。 | Ｘ線ＣＴ | JIS T 3268：2012 | 単回使用滅菌済み血管内カテーテル
| ハブ |  | ハブはＩＳＯ５９４－１又はＩＳＯ５９４－２に適合しなければならない。 | 専用ジグ | JIS T 3268：2012 | 単回使用滅菌済み血管内カテーテル
| 破断強度 |  | 附属書Ａに従って試験を行うとき，カテーテルの破断強度は表1に適合しなければならない。またハブの接合部/接続部についてもその強度は表1に適合しなければならない。 | 引張試験機 専用チャック 恒温浴槽（37±2℃） | JIS T 3268：2012 | 単回使用滅菌済み血管内カテーテル
| 腐食抵抗性 |  | カテーテル及び構成品に金属材料を使用し，かつ，それが直接的又は間接的に薬液又は体液との接触がある場合，附属書Ｂに従って試験を行うとき，直接性能に影響を及ぼすような腐食の兆候を示してはならない。 | 生理食塩水 蒸留水 ほうけい酸ガラス製ビーカー | JIS T 3268：2012 | 単回使用滅菌済み血管内カテーテル
| 気密性 |  | 附属書Ｃに従って試験を行うとき，カテーテルのシャフト及びハブ，接続部又は接合部に漏れが生じてはならない。 | 水 鋼製リファレンスコネクタ 液漏れ防止コネクタ コネクタ 10ｍｌ注射筒 試料を閉塞するためのもの | JIS T 3268：2012 | 単回使用滅菌済み血管内カテーテル
| 耐圧性 |  | 耐圧性があるものは，附属書Ｄに従って試験を行うとき，カテーテルに漏れが生じてはならない。 | 圧発生装置 漏れ防止コネクタ 固定具 試料を閉塞するためのもの 試料の径に合わせたリングゲージ | JIS T 3268：2012 | 単回使用滅菌済み血管内カテーテル
| くう（腔）の認識 |  | 複数のハブをもつ多くう（腔）式のカテーテルは，使用者がそれぞれのくう（腔）を認識できなければならない。 | 目視 | JIS T 3268：2012 | 単回使用滅菌済み血管内カテーテル
| 流量 |  | 附属書Ｅに従って流量を測定するとき，次に適合しなければならない。多くう（腔）式カテーテルの場合は，それぞれのくう（腔）で試験を行う。 | 蒸留水 定水位タンク 測定器具（カテーテルから流出した水を収集し，体積または重量を±１％の精度で測定できるもの） タイマ | JIS T 3268：2012 | 単回使用滅菌済み血管内カテーテル
| 拡張用バルーンの耐圧性 |  | 拡張用バルーンを備えるカテーテルは，附属書Ｆに従って試験を行うとき，漏れ及び破裂などの不具合があってはならない。 | 水 恒温浴槽（37±2℃） バルーン拡張用注射筒又は同等の器具（インフレ―タ） | JIS T 3268：2012 | 単回使用滅菌済み血管内カテーテル
| その他のバルーンの漏れ |  | 製造販売業者の指定する規定圧又は規定量を注入してバルーンを膨張されるとき，漏れを認めてはならない。 | 目視 | JIS T 3268：2012 | 単回使用滅菌済み血管内カテーテル
◎MUST（必ず）
△WANT（できれば）
×自社製品該当なし

## 【139】胆すい（膵）管用ステント及びドレナージカテーテル
No. | 試験項目 | JAB試験所認定範囲分類 | 試験内容 | 使用する機器 | 国内適用規格 | 国内適用規格名称 | 海外適用規格 | 実施すべきか ◎MUST（必ず） △WANT（できれば） ×自社製品該当なし
| 引張強度 | M25.A11.B13.1？ | チューブステントのフラップ部の内側2か所を4.9Nの力で引っ張ったとき，破断及びき裂を生じてはならない。ドレナージカテーテルの遠位部と近位部を4.9Nの力で引っ張ったとき，破断及びき裂を生じてはならない。デリバリーシステムのシャフト及び手元操作部の接合部を4.9Nの力で引っ張ったとき，破断及びき裂を生じてはならない。バルーンカテーテルのシャフト及びハブとの接合部を4.9Nの力で引っ張ったとき，破断及びき裂を生じてはならない。ガイドカテーテルはガイドカテーテルの遠位部と近位部を4.9Nの力で引っ張ったとき，破断及びき裂を生じてはならない。 | 引張試験機 引張力（15N以上） 試験速度（規定なし） 専用チャック タイマー | JIS T 3269：2013 | 胆すい（膵）管用ステント及びドレナージカテーテル
| 耐圧性 | M25.A11.B13.13? | 加圧器又はシリンジをハブに接続し，バルーンを最大拡張圧まで拡張したとき，バルーンに破裂，漏れなどの異常が99.9%ないことを信頼度95%にて統計学的に確認する。注記：推奨拡張圧及び最大拡張圧は，添付文書またはラベル等で示す。 | 規定の加圧器 圧力計 | JIS T 3269：2013 | 胆すい（膵）管用ステント及びドレナージカテーテル |  |  | ◎MUST（必ず）
| 力学特性 | M25.A11.B13.19? | 金属ステントは，使用環境で考えられる応力に対して内くう（腔）の確保ができるものとする。注記：附属書Aを参考に，試験方法及び想定される応力の範囲を設定して試験を実施し，内くう（腔）の確保ができることを確認する。試験法1)検体の軸に対して垂直方向に荷重をかけ，金属ステントの変位量とそのときの力，又は金属ステントが反発力を失って変形したときの力を測定する。試験法2）検体の軸に対して外周より荷重をかけ，検体の変位量（収縮径）とそのときの力，又は検体が変形した時の力を測定する。 | 引張・圧縮試験機 専用チャック 専用ジグ | JIS T 3269：2013 | 胆すい（膵）管用ステント及びドレナージカテーテル |  |  | △WANT（できれば）
×自社製品該当なし

## 【140】長期使用尿管用チューブステント
No. | 試験項目 | JAB試験所認定範囲分類 | 試験内容 | 使用する機器 | 国内適用規格 | 国内適用規格名称 | 海外適用規格 | 実施すべきか ◎MUST（必ず） △WANT（できれば） ×自社製品該当なし
| 尿管用ステントの引張強度 | M25.A11.B13.1？ | 尿管用ステントのシャフトの任意の2か所を3.9Nで引っ張ったとき，破断及びき裂を生じてはならない。 | 引張試験機 引張力（15N以上） 試験速度（規定なし） 専用チャック タイマー | JIS T 3270：2013 | 長期使用尿管用チューブステント
◎MUST（必ず）
△WANT（できれば）
×自社製品該当なし

## 【141】硬膜外針
No. | 試験項目 | JAB試験所認定範囲分類 | 試験内容 | 使用する機器 | 国内適用規格 | 国内適用規格名称 | 海外適用規格 | 実施すべきか ◎MUST（必ず） △WANT（できれば） ×自社製品該当なし
| テーパの合致 | M25.A11.B3.6? | 針基を5Nの力で下図のおす・ルアーテーパ検査ゲージに入れた時、ゲージのテーパが合致すること，かつ針基の先端は，ゲージの限度内とする。 | ロードセル(5N) 歪アンプ 電圧計 専用ジグ 専用ゲージ | JIS T 3209：2011 JIS T 3220：2011 JIS T 3221：2011 JIS T 3222：2011 JIS T 3228：2011 JIS T 3229：2011 JIS T 3253：2012 JIS T 3304：2012 JIS T 3306：2012 JIS T 3307：2007 JIS T 3308：2012 JIS T 3321：2008 | 滅菌済み注射針 滅菌済み採血用針 単回使用ポート用針 滅菌済み翼付針 生体組織採取用検針 腹くう（腔）及び臓器用せん（穿）刺針 インスリン皮下投与用注射筒 硬膜外針 神経ブロック針 滅菌済み胆管造影用針 せき（脊）髄くも膜下麻酔針 誘導針 | ISO 7864：1993
| 引抜強さ | M25.A11.B13.1？ | 針管の公称外径に応じて、力を加え、引き抜けてはならない | 引張試験機（8～69N） 専用チャック 専用ジグ | JIS T 3209：2011 JIS T 3220：2011 JIS T 3221：2011 JIS T 3254：2007 JIS T 3257：2007 JIS T 3304：2012 JIS T 3262：2012 JIS T 3307：2007 JIS T 3308：2012 JIS T 3321：2008 | 滅菌済み注射針 滅菌済み採血用針 単回使用ポート用針 血液ガス検体採取用注射筒 単回使用自動ランセット 硬膜外針 イントロデューサ針 滅菌済み胆管造影用針 せき（脊）髄くも膜下麻酔針 誘導針 | ISO 7864：1993 ISO 11070：1998
| 曲げ強さ | M25.A11.B13.3？ | 針管の公称外径が1.0㎜以下で，公称長さが12㎜以上のものは，下図のように針管を5㎜の曲率半径で90度曲げたとき，折れてはならない。 | 形状測定器 専用曲げ試験ジグ | JIS T 3209：2011 JIS T 3220：2011 JIS T 3221：2011 JIS T 3222：2011 JIS T 3228：2011 JIS T 3229：2011 JIS T 3253：2012 JIS T 3254：2007 JIS T 3304：2012 JIS T 3305：2007 JIS T 3306：2012 JIS T 3307：2007 JIS T 3308：2012 JIS T 3321：2008 JIS T 3256：2007 | 滅菌済み注射針 滅菌済み採血用針 単回使用ポート用針 滅菌済み翼付針 生体組織採取用検針 腹くう（腔）及び臓器用せん（穿）刺針 インスリン皮下投与用注射筒 血液ガス検体採取用注射筒 硬膜外針 造影剤注入用針 神経ブロック針 滅菌済み胆管造影用針 せき（脊）髄くも膜下麻酔針 誘導針 インスリンポンプ用輸液セット | ISO 7864：1993 ISO 8537：2007
| 弾性試験 | M25.A11.B13.7？ | 針管の公称外径（下図のD）が1.0㎜以下のものは，下図のように針管の先端の一点Aから25D2離れた針管上の点Bを固定し，Aに荷重を加え，8度曲げて、1分間保った後放して目視したとき，針管は元の位置に戻らなければならない。 | 画像測定機 タイマー 専用試験ジグ | JIS T 3209：2011 JIS T 3220：2011 JIS T 3221：2011 JIS T 3222：2011 JIS T 3228：2011 JIS T 3229：2011 JIS T 3253：2012 JIS T 3254：2007 JIS T 3304：2007 JIS T 3305：2012 JIS T 3306：2007 JIS T 3307：2012 JIS T 3308：2008 JIS T 3321：2008 JIS T 3256：2007 | 滅菌済み注射針 滅菌済み採血用針 単回使用ポート用針 滅菌済み翼付針 生体組織採取用検針 腹くう（腔）及び臓器用せん（穿）刺針 インスリン皮下投与用注射筒 血液ガス検体採取用注射筒 硬膜外針 造影剤注入用針 神経ブロック針 滅菌済み胆管造影用針 せき（脊）髄くも膜下麻酔針 誘導針 インスリンポンプ用輸液セット | ISO 7864：1993 ISO 8537：2007
| 漏れ | M25.A11.B13.13? | せん刺針の針基を水圧試験装置に取り付けられたテーパゲージに，27.5Nの力ではめ合せる。次に針の先端にゴム栓を刺し，刃先から水が漏れないようにした後，0.2MPaのゲージ圧で水を送り込み，15秒間観察したとき針と針基とルアーテーパーゲージとのはめ合せ部から，水滴となって落ちるような水漏れがあってはならない。 | 専用ジグ 水圧試験装置（0.2MPa） タイマー | JIS T 3223：2011 JIS T 3304：2012 JIS T 3306：2012 JIS T 3307：2007 JIS T 3308：2012 JIS T 3321：2008 | 末しょう（梢）血管用滅菌済み留置針 硬膜外針 神経ブロック針 滅菌済み胆管造影用針 せき（脊）髄くも膜下麻酔針 誘導針 |  |  | ×自社製品該当なし
◎MUST（必ず）
△WANT（できれば）
×自社製品該当なし

## 【142】造影剤注入用針
No. | 試験項目 | JAB試験所認定範囲分類 | 試験内容 | 使用する機器 | 国内適用規格 | 国内適用規格名称 | 海外適用規格 | 実施すべきか ◎MUST（必ず） △WANT（できれば） ×自社製品該当なし
| 気密性（内圧1.5MPa，60秒間） | M25.A11.B13.13? | 針管の先端を閉じた後，コネクタの先端から，内圧1.5MPaの水圧を60秒間加えたとき，コネクタ接合部及び導管接合部から水漏れがあってはならない。 | 専用ジグ水圧試験装置（1.5MPa） タイマー | JIS T 3305：2007 | 造影剤注入用針 （造営剤注入装置を使用する場合）
| 気密性（160kPa，15分間） | M25.A11.B13.13? | 試験ジグにはめ合せ、水中にいれる。空気圧縮装置から，160KPaのゲージ圧で空気を送りこみ15分間観察したとき，気泡の発生があってはならない。 | 圧縮空気（160kPa） 専用ジグ 恒温浴槽 保温性容器 圧力ゲージ タイマー | JIS T 3305：2007 | 造影剤注入用針 （手動またはシリンジポンプを使用する場合）
| 曲げ強さ | M25.A11.B13.3？ | 針管の公称外径が1.0㎜以下で，公称長さが12㎜以上のものは，下図のように針管を5㎜の曲率半径で90度曲げたとき，折れてはならない。 | 形状測定器 専用曲げ試験ジグ | JIS T 3209：2011 JIS T 3220：2011 JIS T 3221：2011 JIS T 3222：2011 JIS T 3228：2011 JIS T 3229：2011 JIS T 3253：2012 JIS T 3254：2007 JIS T 3304：2012 JIS T 3305：2007 JIS T 3306：2012 JIS T 3307：2007 JIS T 3308：2012 JIS T 3321：2008 JIS T 3256：2007 | 滅菌済み注射針 滅菌済み採血用針 単回使用ポート用針 滅菌済み翼付針 生体組織採取用検針 腹くう（腔）及び臓器用せん（穿）刺針 インスリン皮下投与用注射筒 血液ガス検体採取用注射筒 硬膜外針 造影剤注入用針 神経ブロック針 滅菌済み胆管造影用針 せき（脊）髄くも膜下麻酔針 誘導針 インスリンポンプ用輸液セット | ISO 7864：1993 ISO 8537：2007
| 弾性試験 | M25.A11.B13.7？ | 針管の公称外径（下図のD）が1.0㎜以下のものは，下図のように針管の先端の一点Aから25D2離れた針管上の点Bを固定し，Aに荷重を加え，8度曲げて、1分間保った後放して目視したとき，針管は元の位置に戻らなければならない。 | 画像測定機 タイマー 専用試験ジグ | JIS T 3209：2011 JIS T 3220：2011 JIS T 3221：2011 JIS T 3222：2011 JIS T 3228：2011 JIS T 3229：2011 JIS T 3253：2012 JIS T 3254：2007 JIS T 3304：2007 JIS T 3305：2012 JIS T 3306：2007 JIS T 3307：2012 JIS T 3308：2008 JIS T 3321：2008 JIS T 3256：2007 | 滅菌済み注射針 滅菌済み採血用針 単回使用ポート用針 滅菌済み翼付針 生体組織採取用検針 腹くう（腔）及び臓器用せん（穿）刺針 インスリン皮下投与用注射筒 血液ガス検体採取用注射筒 硬膜外針 造影剤注入用針 神経ブロック針 滅菌済み胆管造影用針 せき（脊）髄くも膜下麻酔針 誘導針 インスリンポンプ用輸液セット | ISO 7864：1993 ISO 8537：2007
| 引張試験（接合部強度） | M25.A11.B13.1？ | 各接続部は15N以上の引張強度を15秒間かけ、緩みがあってはならない。 | 引張試験機（15N） タイマー 専用チャック 専用ジグ | JIS T 3220：2011 JIS T 3221：2011 JIS T 3222：2011 JIS T 3229：2011 JIS T 3305：2007 JIS T 3306：2012 JIS T 3308：2012 | 滅菌済み採血用針 単回使用ポート用針 滅菌済み翼付針 腹くう（腔）及び臓器用せん（穿）刺針 造影剤注入用針 神経ブロック針 せき（脊）髄くも膜下麻酔針
◎MUST（必ず）
△WANT（できれば）
×自社製品該当なし

## 【143】神経ブロック針
No. | 試験項目 | JAB試験所認定範囲分類 | 試験内容 | 使用する機器 | 国内適用規格 | 国内適用規格名称 | 海外適用規格 | 実施すべきか ◎MUST（必ず） △WANT（できれば） ×自社製品該当なし
| テーパの合致 | M25.A11.B3.6? | 針基を5Nの力で下図のおす・ルアーテーパ検査ゲージに入れた時、ゲージのテーパが合致すること，かつ針基の先端は，ゲージの限度内とする。 | ロードセル(5N) 歪アンプ 電圧計 専用ジグ 専用ゲージ | JIS T 3209：2011 JIS T 3220：2011 JIS T 3221：2011 JIS T 3222：2011 JIS T 3228：2011 JIS T 3229：2011 JIS T 3253：2012 JIS T 3304：2012 JIS T 3306：2012 JIS T 3307：2007 JIS T 3308：2012 JIS T 3321：2008 | 滅菌済み注射針 滅菌済み採血用針 単回使用ポート用針 滅菌済み翼付針 生体組織採取用検針 腹くう（腔）及び臓器用せん（穿）刺針 インスリン皮下投与用注射筒 硬膜外針 神経ブロック針 滅菌済み胆管造影用針 せき（脊）髄くも膜下麻酔針 誘導針 | ISO 7864：1993
| 曲げ強さ | M25.A11.B13.3？ | 針管の公称外径が1.0㎜以下で，公称長さが12㎜以上のものは，下図のように針管を5㎜の曲率半径で90度曲げたとき，折れてはならない。 | 形状測定器 専用曲げ試験ジグ | JIS T 3209：2011 JIS T 3220：2011 JIS T 3221：2011 JIS T 3222：2011 JIS T 3228：2011 JIS T 3229：2011 JIS T 3253：2012 JIS T 3254：2007 JIS T 3304：2012 JIS T 3305：2007 JIS T 3306：2012 JIS T 3307：2007 JIS T 3308：2012 JIS T 3321：2008 JIS T 3256：2007 | 滅菌済み注射針 滅菌済み採血用針 単回使用ポート用針 滅菌済み翼付針 生体組織採取用検針 腹くう（腔）及び臓器用せん（穿）刺針 インスリン皮下投与用注射筒 血液ガス検体採取用注射筒 硬膜外針 造影剤注入用針 神経ブロック針 滅菌済み胆管造影用針 せき（脊）髄くも膜下麻酔針 誘導針 インスリンポンプ用輸液セット | ISO 7864：1993 ISO 8537：2007
| 弾性試験 | M25.A11.B13.7？ | 針管の公称外径（下図のD）が1.0㎜以下のものは，下図のように針管の先端の一点Aから25D2離れた針管上の点Bを固定し，Aに荷重を加え，8度曲げて、1分間保った後放して目視したとき，針管は元の位置に戻らなければならない。 | 画像測定機 タイマー 専用試験ジグ | JIS T 3209：2011 JIS T 3220：2011 JIS T 3221：2011 JIS T 3222：2011 JIS T 3228：2011 JIS T 3229：2011 JIS T 3253：2012 JIS T 3254：2007 JIS T 3304：2007 JIS T 3305：2012 JIS T 3306：2007 JIS T 3307：2012 JIS T 3308：2008 JIS T 3321：2008 JIS T 3256：2007 | 滅菌済み注射針 滅菌済み採血用針 単回使用ポート用針 滅菌済み翼付針 生体組織採取用検針 腹くう（腔）及び臓器用せん（穿）刺針 インスリン皮下投与用注射筒 血液ガス検体採取用注射筒 硬膜外針 造影剤注入用針 神経ブロック針 滅菌済み胆管造影用針 せき（脊）髄くも膜下麻酔針 誘導針 インスリンポンプ用輸液セット | ISO 7864：1993 ISO 8537：2007
| 引張試験（接合部強度） | M25.A11.B13.1？ | 各接続部は15N以上の引張強度を15秒間かけ、緩みがあってはならない。 | 引張試験機（15N） タイマー 専用チャック 専用ジグ | JIS T 3220：2011 JIS T 3221：2011 JIS T 3222：2011 JIS T 3229：2011 JIS T 3305：2007 JIS T 3306：2012 JIS T 3308：2012 | 滅菌済み採血用針 単回使用ポート用針 滅菌済み翼付針 腹くう（腔）及び臓器用せん（穿）刺針 造影剤注入用針 神経ブロック針 せき（脊）髄くも膜下麻酔針
| 漏れ | M25.A11.B13.13? | せん刺針の針基を水圧試験装置に取り付けられたテーパゲージに，27.5Nの力ではめ合せる。次に針の先端にゴム栓を刺し，刃先から水が漏れないようにした後，0.2MPaのゲージ圧で水を送り込み，15秒間観察したとき針と針基とルアーテーパーゲージとのはめ合せ部から，水滴となって落ちるような水漏れがあってはならない。 | 専用ジグ 水圧試験装置（0.2MPa） タイマー | JIS T 3223：2011 JIS T 3304：2012 JIS T 3306：2012 JIS T 3307：2007 JIS T 3308：2012 JIS T 3321：2008 | 末しょう（梢）血管用滅菌済み留置針 硬膜外針 神経ブロック針 滅菌済み胆管造影用針 せき（脊）髄くも膜下麻酔針 誘導針
◎MUST（必ず）
△WANT（できれば）
×自社製品該当なし

## 【144】滅菌済み胆管造影用針
No. | 試験項目 | JAB試験所認定範囲分類 | 試験内容 | 使用する機器 | 国内適用規格 | 国内適用規格名称 | 海外適用規格 | 実施すべきか ◎MUST（必ず） △WANT（できれば） ×自社製品該当なし
| テーパの合致 | M25.A11.B3.6? | 針基を5Nの力で下図のおす・ルアーテーパ検査ゲージに入れた時、ゲージのテーパが合致すること，かつ針基の先端は，ゲージの限度内とする。 | ロードセル(5N) 歪アンプ 電圧計 専用ジグ 専用ゲージ | JIS T 3209：2011 JIS T 3220：2011 JIS T 3221：2011 JIS T 3222：2011 JIS T 3228：2011 JIS T 3229：2011 JIS T 3253：2012 JIS T 3304：2012 JIS T 3306：2012 JIS T 3307：2007 JIS T 3308：2012 JIS T 3321：2008 | 滅菌済み注射針 滅菌済み採血用針 単回使用ポート用針 滅菌済み翼付針 生体組織採取用検針 腹くう（腔）及び臓器用せん（穿）刺針 インスリン皮下投与用注射筒 硬膜外針 神経ブロック針 滅菌済み胆管造影用針 せき（脊）髄くも膜下麻酔針 誘導針 | ISO 7864：1993
| 引抜強さ | M25.A11.B13.1？ | 針管の公称外径に応じて、力を加え、引き抜けてはならない | 引張試験機（8～69N） 専用チャック 専用ジグ | JIS T 3209：2011 JIS T 3220：2011 JIS T 3221：2011 JIS T 3254：2007 JIS T 3257：2007 JIS T 3304：2012 JIS T 3262：2012 JIS T 3307：2007 JIS T 3308：2012 JIS T 3321：2008 | 滅菌済み注射針 滅菌済み採血用針 単回使用ポート用針 血液ガス検体採取用注射筒 単回使用自動ランセット 硬膜外針 イントロデューサ針 滅菌済み胆管造影用針 せき（脊）髄くも膜下麻酔針 誘導針 | ISO 7864：1993 ISO 11070：1998
| 曲げ強さ | M25.A11.B13.3？ | 針管の公称外径が1.0㎜以下で，公称長さが12㎜以上のものは，下図のように針管を5㎜の曲率半径で90度曲げたとき，折れてはならない。 | 形状測定器 専用曲げ試験ジグ | JIS T 3209：2011 JIS T 3220：2011 JIS T 3221：2011 JIS T 3222：2011 JIS T 3228：2011 JIS T 3229：2011 JIS T 3253：2012 JIS T 3254：2007 JIS T 3304：2012 JIS T 3305：2007 JIS T 3306：2012 JIS T 3307：2007 JIS T 3308：2012 JIS T 3321：2008 JIS T 3256：2007 | 滅菌済み注射針 滅菌済み採血用針 単回使用ポート用針 滅菌済み翼付針 生体組織採取用検針 腹くう（腔）及び臓器用せん（穿）刺針 インスリン皮下投与用注射筒 血液ガス検体採取用注射筒 硬膜外針 造影剤注入用針 神経ブロック針 滅菌済み胆管造影用針 せき（脊）髄くも膜下麻酔針 誘導針 インスリンポンプ用輸液セット | ISO 7864：1993 ISO 8537：2007
| 弾性試験 | M25.A11.B13.7？ | 針管の公称外径（下図のD）が1.0㎜以下のものは，下図のように針管の先端の一点Aから25D2離れた針管上の点Bを固定し，Aに荷重を加え，8度曲げて、1分間保った後放して目視したとき，針管は元の位置に戻らなければならない。 | 画像測定機 タイマー 専用試験ジグ | JIS T 3209：2011 JIS T 3220：2011 JIS T 3221：2011 JIS T 3222：2011 JIS T 3228：2011 JIS T 3229：2011 JIS T 3253：2012 JIS T 3254：2007 JIS T 3304：2007 JIS T 3305：2012 JIS T 3306：2007 JIS T 3307：2012 JIS T 3308：2008 JIS T 3321：2008 JIS T 3256：2007 | 滅菌済み注射針 滅菌済み採血用針 単回使用ポート用針 滅菌済み翼付針 生体組織採取用検針 腹くう（腔）及び臓器用せん（穿）刺針 インスリン皮下投与用注射筒 血液ガス検体採取用注射筒 硬膜外針 造影剤注入用針 神経ブロック針 滅菌済み胆管造影用針 せき（脊）髄くも膜下麻酔針 誘導針 インスリンポンプ用輸液セット | ISO 7864：1993 ISO 8537：2007
| 漏れ | M25.A11.B13.13? | せん刺針の針基を水圧試験装置に取り付けられたテーパゲージに，27.5Nの力ではめ合せる。次に針の先端にゴム栓を刺し，刃先から水が漏れないようにした後，0.2MPaのゲージ圧で水を送り込み，15秒間観察したとき針と針基とルアーテーパーゲージとのはめ合せ部から，水滴となって落ちるような水漏れがあってはならない。 | 専用ジグ 水圧試験装置（0.2MPa） タイマー | JIS T 3223：2011 JIS T 3304：2012 JIS T 3306：2012 JIS T 3307：2007 JIS T 3308：2012 JIS T 3321：2008 | 末しょう（梢）血管用滅菌済み留置針 硬膜外針 神経ブロック針 滅菌済み胆管造影用針 せき（脊）髄くも膜下麻酔針 誘導針
◎MUST（必ず）
△WANT（できれば）
×自社製品該当なし

## 【145】せき（脊）髄くも膜下麻酔針
No. | 試験項目 | JAB試験所認定範囲分類 | 試験内容 | 使用する機器 | 国内適用規格 | 国内適用規格名称 | 海外適用規格 | 実施すべきか ◎MUST（必ず） △WANT（できれば） ×自社製品該当なし
| テーパの合致 | M25.A11.B3.6? | 針基を5Nの力で下図のおす・ルアーテーパ検査ゲージに入れた時、ゲージのテーパが合致すること，かつ針基の先端は，ゲージの限度内とする。 | ロードセル(5N) 歪アンプ 電圧計 専用ジグ 専用ゲージ | JIS T 3209：2011 JIS T 3220：2011 JIS T 3221：2011 JIS T 3222：2011 JIS T 3228：2011 JIS T 3229：2011 JIS T 3253：2012 JIS T 3304：2012 JIS T 3306：2012 JIS T 3307：2007 JIS T 3308：2012 JIS T 3321：2008 | 滅菌済み注射針 滅菌済み採血用針 単回使用ポート用針 滅菌済み翼付針 生体組織採取用検針 腹くう（腔）及び臓器用せん（穿）刺針 インスリン皮下投与用注射筒 硬膜外針 神経ブロック針 滅菌済み胆管造影用針 せき（脊）髄くも膜下麻酔針 誘導針 | ISO 7864：1993
| 引抜強さ | M25.A11.B13.1？ | 針管の公称外径に応じて、力を加え、引き抜けてはならない | 引張試験機（8～69N） 専用チャック 専用ジグ | JIS T 3209：2011 JIS T 3220：2011 JIS T 3221：2011 JIS T 3254：2007 JIS T 3257：2007 JIS T 3304：2012 JIS T 3262：2012 JIS T 3307：2007 JIS T 3308：2012 JIS T 3321：2008 | 滅菌済み注射針 滅菌済み採血用針 単回使用ポート用針 血液ガス検体採取用注射筒 単回使用自動ランセット 硬膜外針 イントロデューサ針 滅菌済み胆管造影用針 せき（脊）髄くも膜下麻酔針 誘導針 | ISO 7864：1993 ISO 11070：1998
| 曲げ強さ | M25.A11.B13.3？ | 針管の公称外径が1.0㎜以下で，公称長さが12㎜以上のものは，下図のように針管を5㎜の曲率半径で90度曲げたとき，折れてはならない。 | 形状測定器 専用曲げ試験ジグ | JIS T 3209：2011 JIS T 3220：2011 JIS T 3221：2011 JIS T 3222：2011 JIS T 3228：2011 JIS T 3229：2011 JIS T 3253：2012 JIS T 3254：2007 JIS T 3304：2012 JIS T 3305：2007 JIS T 3306：2012 JIS T 3307：2007 JIS T 3308：2012 JIS T 3321：2008 JIS T 3256：2007 | 滅菌済み注射針 滅菌済み採血用針 単回使用ポート用針 滅菌済み翼付針 生体組織採取用検針 腹くう（腔）及び臓器用せん（穿）刺針 インスリン皮下投与用注射筒 血液ガス検体採取用注射筒 硬膜外針 造影剤注入用針 神経ブロック針 滅菌済み胆管造影用針 せき（脊）髄くも膜下麻酔針 誘導針 インスリンポンプ用輸液セット | ISO 7864：1993 ISO 8537：2007
| 弾性試験 | M25.A11.B13.7？ | 針管の公称外径（下図のD）が1.0㎜以下のものは，下図のように針管の先端の一点Aから25D2離れた針管上の点Bを固定し，Aに荷重を加え，8度曲げて、1分間保った後放して目視したとき，針管は元の位置に戻らなければならない。 | 画像測定機 タイマー 専用試験ジグ | JIS T 3209：2011 JIS T 3220：2011 JIS T 3221：2011 JIS T 3222：2011 JIS T 3228：2011 JIS T 3229：2011 JIS T 3253：2012 JIS T 3254：2007 JIS T 3304：2007 JIS T 3305：2012 JIS T 3306：2007 JIS T 3307：2012 JIS T 3308：2008 JIS T 3321：2008 JIS T 3256：2007 | 滅菌済み注射針 滅菌済み採血用針 単回使用ポート用針 滅菌済み翼付針 生体組織採取用検針 腹くう（腔）及び臓器用せん（穿）刺針 インスリン皮下投与用注射筒 血液ガス検体採取用注射筒 硬膜外針 造影剤注入用針 神経ブロック針 滅菌済み胆管造影用針 せき（脊）髄くも膜下麻酔針 誘導針 インスリンポンプ用輸液セット | ISO 7864：1993 ISO 8537：2007
| 引張試験（接合部強度） | M25.A11.B13.1？ | 各接続部は15N以上の引張強度を15秒間かけ、緩みがあってはならない。 | 引張試験機（15N） タイマー 専用チャック 専用ジグ | JIS T 3220：2011 JIS T 3221：2011 JIS T 3222：2011 JIS T 3229：2011 JIS T 3305：2007 JIS T 3306：2012 JIS T 3308：2012 | 滅菌済み採血用針 単回使用ポート用針 滅菌済み翼付針 腹くう（腔）及び臓器用せん（穿）刺針 造影剤注入用針 神経ブロック針 せき（脊）髄くも膜下麻酔針
| 漏れ | M25.A11.B13.13? | せん刺針の針基を水圧試験装置に取り付けられたテーパゲージに，27.5Nの力ではめ合せる。次に針の先端にゴム栓を刺し，刃先から水が漏れないようにした後，0.2MPaのゲージ圧で水を送り込み，15秒間観察したとき針と針基とルアーテーパーゲージとのはめ合せ部から，水滴となって落ちるような水漏れがあってはならない。 | 専用ジグ 水圧試験装置（0.2MPa） タイマー | JIS T 3223：2011 JIS T 3304：2012 JIS T 3306：2012 JIS T 3307：2007 JIS T 3308：2012 JIS T 3321：2008 | 末しょう（梢）血管用滅菌済み留置針 硬膜外針 神経ブロック針 滅菌済み胆管造影用針 せき（脊）髄くも膜下麻酔針 誘導針
◎MUST（必ず）
△WANT（できれば）
×自社製品該当なし

## 【146】滅菌済み活栓
No. | 試験項目 | JAB試験所認定範囲分類 | 試験内容 | 使用する機器 | 国内適用規格 | 国内適用規格名称 | 海外適用規格 | 実施すべきか ◎MUST（必ず） △WANT（できれば） ×自社製品該当なし
| 清浄度 |  | 試験方法はJIS T 3320：2011 5.1による。 | 別途 | JIS T 3320：2011 | 滅菌済み活栓
| 気密性 |  | 試験方法はJIS T 3320：2011 5.2による。 | 別途 | JIS T 3320：2011 | 滅菌済み活栓 |  |  | ◎MUST（必ず）
| 引張強さ |  | 試験方法はJIS T 3320：2011 5.3による。 | 別途 | JIS T 3320：2011 | 滅菌済み活栓 |  |  | △WANT（できれば）
| 操作性 |  | 試験方法はJIS T 3320：2011 5.4による。 | 別途 | JIS T 3320：2011 | 滅菌済み活栓 |  |  | ×自社製品該当なし
| 混注部 |  | 試験方法はJIS T 3320：2011 5.5による。 | 別途 | JIS T 3320：2011 | 滅菌済み活栓 |  |  | ×自社製品該当なし
| おすめす（雄雌）かん（崁）合部 |  | 試験方法はJIS T 3320：2011 5.6による。 | 別途 | JIS T 3320：2011 | 滅菌済み活栓 |  |  | ×自社製品該当なし
| 保護キャップ |  | 試験方法はJIS T 3320：2011 5.7による。 | 別途 | JIS T 3320：2011 | 滅菌済み活栓 |  |  | ×自社製品該当なし
| 逆止弁 |  | 試験方法はJIS T 3320：2011 5.8による。 | 別途 | JIS T 3320：2011 | 滅菌済み活栓 |  |  | ×自社製品該当なし
| 潤滑剤 |  | 試験方法はJIS T 3320：2011 5.9による。 | 別途 | JIS T 3320：2011 | 滅菌済み活栓 |  |  | ×自社製品該当なし
| 化学的要求特性 |  | 試験方法はJIS T 3320：2011 6による。 | 別途 | JIS T 3320：2011 | 滅菌済み活栓 |  |  | ×自社製品該当なし

## 【147】誘導針
No. | 試験項目 | JAB試験所認定範囲分類 | 試験内容 | 使用する機器 | 国内適用規格 | 国内適用規格名称 | 海外適用規格 | 実施すべきか ◎MUST（必ず） △WANT（できれば） ×自社製品該当なし
| テーパの合致 | M25.A11.B3.6? | 針基を5Nの力で下図のおす・ルアーテーパ検査ゲージに入れた時、ゲージのテーパが合致すること，かつ針基の先端は，ゲージの限度内とする。 | ロードセル(5N) 歪アンプ 電圧計 専用ジグ 専用ゲージ | JIS T 3209：2011 JIS T 3220：2011 JIS T 3221：2011 JIS T 3222：2011 JIS T 3228：2011 JIS T 3229：2011 JIS T 3253：2012 JIS T 3304：2012 JIS T 3306：2012 JIS T 3307：2007 JIS T 3308：2012 JIS T 3321：2008 | 滅菌済み注射針 滅菌済み採血用針 単回使用ポート用針 滅菌済み翼付針 生体組織採取用検針 腹くう（腔）及び臓器用せん（穿）刺針 インスリン皮下投与用注射筒 硬膜外針 神経ブロック針 滅菌済み胆管造影用針 せき（脊）髄くも膜下麻酔針 誘導針 | ISO 7864：1993
| 引抜強さ | M25.A11.B13.1？ | 針管の公称外径に応じて、力を加え、引き抜けてはならない | 引張試験機（8～69N） 専用チャック 専用ジグ | JIS T 3209：2011 JIS T 3220：2011 JIS T 3221：2011 JIS T 3254：2007 JIS T 3257：2007 JIS T 3304：2012 JIS T 3262：2012 JIS T 3307：2007 JIS T 3308：2012 JIS T 3321：2008 | 滅菌済み注射針 滅菌済み採血用針 単回使用ポート用針 血液ガス検体採取用注射筒 単回使用自動ランセット 硬膜外針 イントロデューサ針 滅菌済み胆管造影用針 せき（脊）髄くも膜下麻酔針 誘導針 | ISO 7864：1993 ISO 11070：1998
| 曲げ強さ | M25.A11.B13.3？ | 針管の公称外径が1.0㎜以下で，公称長さが12㎜以上のものは，下図のように針管を5㎜の曲率半径で90度曲げたとき，折れてはならない。 | 形状測定器 専用曲げ試験ジグ | JIS T 3209：2011 JIS T 3220：2011 JIS T 3221：2011 JIS T 3222：2011 JIS T 3228：2011 JIS T 3229：2011 JIS T 3253：2012 JIS T 3254：2007 JIS T 3304：2012 JIS T 3305：2007 JIS T 3306：2012 JIS T 3307：2007 JIS T 3308：2012 JIS T 3321：2008 JIS T 3256：2007 | 滅菌済み注射針 滅菌済み採血用針 単回使用ポート用針 滅菌済み翼付針 生体組織採取用検針 腹くう（腔）及び臓器用せん（穿）刺針 インスリン皮下投与用注射筒 血液ガス検体採取用注射筒 硬膜外針 造影剤注入用針 神経ブロック針 滅菌済み胆管造影用針 せき（脊）髄くも膜下麻酔針 誘導針 インスリンポンプ用輸液セット | ISO 7864：1993 ISO 8537：2007
| 弾性試験 | M25.A11.B13.7？ | 針管の公称外径（下図のD）が1.0㎜以下のものは，下図のように針管の先端の一点Aから25D2離れた針管上の点Bを固定し，Aに荷重を加え，8度曲げて、1分間保った後放して目視したとき，針管は元の位置に戻らなければならない。 | 画像測定機 タイマー 専用試験ジグ | JIS T 3209：2011 JIS T 3220：2011 JIS T 3221：2011 JIS T 3222：2011 JIS T 3228：2011 JIS T 3229：2011 JIS T 3253：2012 JIS T 3254：2007 JIS T 3304：2007 JIS T 3305：2012 JIS T 3306：2007 JIS T 3307：2012 JIS T 3308：2008 JIS T 3321：2008 JIS T 3256：2007 | 滅菌済み注射針 滅菌済み採血用針 単回使用ポート用針 滅菌済み翼付針 生体組織採取用検針 腹くう（腔）及び臓器用せん（穿）刺針 インスリン皮下投与用注射筒 血液ガス検体採取用注射筒 硬膜外針 造影剤注入用針 神経ブロック針 滅菌済み胆管造影用針 せき（脊）髄くも膜下麻酔針 誘導針 インスリンポンプ用輸液セット | ISO 7864：1993 ISO 8537：2007
| 漏れ | M25.A11.B13.13? | せん刺針の針基を水圧試験装置に取り付けられたテーパゲージに，27.5Nの力ではめ合せる。次に針の先端にゴム栓を刺し，刃先から水が漏れないようにした後，0.2MPaのゲージ圧で水を送り込み，15秒間観察したとき針と針基とルアーテーパーゲージとのはめ合せ部から，水滴となって落ちるような水漏れがあってはならない。 | 専用ジグ 水圧試験装置（0.2MPa） タイマー | JIS T 3223：2011 JIS T 3304：2012 JIS T 3306：2012 JIS T 3307：2007 JIS T 3308：2012 JIS T 3321：2008 | 末しょう（梢）血管用滅菌済み留置針 硬膜外針 神経ブロック針 滅菌済み胆管造影用針 せき（脊）髄くも膜下麻酔針 誘導針
◎MUST（必ず）
△WANT（できれば）
×自社製品該当なし

## 【148】滅菌済み硬膜外麻酔用フィルタ
No. | 試験項目 | JAB試験所認定範囲分類 | 試験内容 | 使用する機器 | 国内適用規格 | 国内適用規格名称 | 海外適用規格 | 実施すべきか ◎MUST（必ず） △WANT（できれば） ×自社製品該当なし
| 透明性 |  | 試験方法はJIS T 3322：2011 5.1による。 | 別途 | JIS T 3322：2011 | 滅菌済み硬膜外麻酔用フィルタ
| 清浄度 |  | 試験方法はJIS T 3322：2011 5.2による。 | 別途 | JIS T 3322：2011 | 滅菌済み硬膜外麻酔用フィルタ |  |  | ◎MUST（必ず）
| 破壊強度 |  | 試験方法はJIS T 3322：2011 5.3による。 | 別途 | JIS T 3322：2011 | 滅菌済み硬膜外麻酔用フィルタ |  |  | △WANT（できれば）
| 漏れ試験 |  | 試験方法はJIS T 3322：2011 5.4による。 | 別途 | JIS T 3322：2011 | 滅菌済み硬膜外麻酔用フィルタ |  |  | ×自社製品該当なし
| おすめす（雄雌）かん（崁）合部 |  | 試験方法はJIS T 3322：2011 5.5による。 | 別途 | JIS T 3322：2011 | 滅菌済み硬膜外麻酔用フィルタ |  |  | ×自社製品該当なし
| 保護キャップ |  | 試験方法はJIS T 3322：2011 5.6による。 | 別途 | JIS T 3322：2011 | 滅菌済み硬膜外麻酔用フィルタ |  |  | ×自社製品該当なし
| 硬膜外麻酔用フィルタ |  | 試験方法はJIS T 3322：2011 5.7による。 | 別途 | JIS T 3322：2011 | 滅菌済み硬膜外麻酔用フィルタ |  |  | ×自社製品該当なし
| ベント |  | 試験方法はJIS T 3322：2011 5.8による。 | 別途 | JIS T 3322：2011 | 滅菌済み硬膜外麻酔用フィルタ |  |  | ×自社製品該当なし
| 化学的要求事項 |  | 試験方法はJIS T 3322：2011 6による。 | 別途 | JIS T 3322：2011 | 滅菌済み硬膜外麻酔用フィルタ |  |  | ×自社製品該当なし

## 【149】圧トランスデューサ
No. | 試験項目 | JAB試験所認定範囲分類 | 試験内容 | 使用する機器 | 国内適用規格 | 国内適用規格名称 | 海外適用規格 | 実施すべきか ◎MUST（必ず） △WANT（できれば） ×自社製品該当なし
| 接続部の要求事項 |  | 試験方法はJIS T 3323：2008 3.201.1による。 | 別途 | JIS T 3323：2008 | 圧トランスデューサ
| トランスデューサの励起 |  | 試験方法はJIS T 3323：2008 3.201.2による。 | 別途 | JIS T 3323：2008 | 圧トランスデューサ |  |  | ◎MUST（必ず）
| 位相シフト |  | 試験方法はJIS T 3323：2008 3.201.3による。 | 別途 | JIS T 3323：2008 | 圧トランスデューサ |  |  | △WANT（できれば）
| トランスデューサの励起インピーダンス |  | 試験方法はJIS T 3323：2008 3.201.4による。 | 別途 | JIS T 3323：2008 | 圧トランスデューサ |  |  | ×自社製品該当なし
| トランスデューサの信号インピーダンス |  | 試験方法はJIS T 3323：2008 3.201.5による。 | 別途 | JIS T 3323：2008 | 圧トランスデューサ |  |  | ×自社製品該当なし
| トランスデューサの対称性 |  | 試験方法はJIS T 3323：2008 3.201.6による。 | 別途 | JIS T 3323：2008 | 圧トランスデューサ |  |  | ×自社製品該当なし
| 感度 |  | 試験方法はJIS T 3323：2008 3.201.7による。 | 別途 | JIS T 3323：2008 | 圧トランスデューサ |  |  | ×自社製品該当なし
| 不平衡 |  | 試験方法はJIS T 3323：2008 3.201.8による。 | 別途 | JIS T 3323：2008 | 圧トランスデューサ |  |  | ×自社製品該当なし
| 再使用可能なトランスデューサ |  | 試験方法はJIS T 3323：2008 3.201.9による。 | 別途 | JIS T 3323：2008 | 圧トランスデューサ |  |  | ×自社製品該当なし
| 分離 |  | 試験方法はJIS T 3323：2008 17による。 | 別途 | JIS T 3323：2008 | 圧トランスデューサ |  |  | ×自社製品該当なし
| 許容値 |  | 試験方法はJIS T 3323：2008 19.3による。 | 別途 | JIS T 3323：2008 | 圧トランスデューサ |  |  | ×自社製品該当なし
| 患者漏れ電流の測定 |  | 試験方法はJIS T 3323：2008 19.4による。 | 別途 | JIS T 3323：2008 | 圧トランスデューサ |  |  | ×自社製品該当なし
| 圧力測定の正確度 |  | 試験方法はJIS T 3323：2008 51.102による。 | 別途 | JIS T 3323：2008 | 圧トランスデューサ |  |  | ×自社製品該当なし

## 【150】圧力モニタリング用チューブセット
No. | 試験項目 | JAB試験所認定範囲分類 | 試験内容 | 使用する機器 | 国内適用規格 | 国内適用規格名称 | 海外適用規格 | 実施すべきか ◎MUST（必ず） △WANT（できれば） ×自社製品該当なし
| 清浄度 |  | 試験方法はJIS T 3351：2007 5.1.1による。 | 別途 | JIS T 3351：2007 | 圧力モニタリング用チューブセット
| 気密性 |  | 試験方法はJIS T 3351：2007 5.1.2による。 | 別途 | JIS T 3351：2007 | 圧力モニタリング用チューブセット |  |  | ◎MUST（必ず）
| おすめす（雄雌）かん（崁）合部，混注部，継ぎ管及び導管の接続部 |  | 試験方法はJIS T 3351：2007 5.1.3による。 | 別途 | JIS T 3351：2007 | 圧力モニタリング用チューブセット |  |  | △WANT（できれば）
| 混注部及び採血ポート |  | 試験方法はJIS T 3351：2007 5.1.4による。 | 別途 | JIS T 3351：2007 | 圧力モニタリング用チューブセット |  |  | ×自社製品該当なし
| おすめす（雄雌）かん（崁）合部 |  | 試験方法はJIS T 3351：2007 5.1.5による。 | 別途 | JIS T 3351：2007 | 圧力モニタリング用チューブセット |  |  | ×自社製品該当なし
| 三方活栓及び多連活栓 |  | 試験方法はJIS T 3351：2007 5.1.6による。 | 別途 | JIS T 3351：2007 | 圧力モニタリング用チューブセット |  |  | ×自社製品該当なし
| 脳せき（脊）髄液圧測定用モニタリング用チューブセットの物理的要求事項 |  | 試験方法はJIS T 3351：2007 5.2による。 | 別途 | JIS T 3351：2007 | 圧力モニタリング用チューブセット |  |  | ×自社製品該当なし

## 【151】単回使用静脈ライン用マノメータセット
No. | 試験項目 | JAB試験所認定範囲分類 | 試験内容 | 使用する機器 | 国内適用規格 | 国内適用規格名称 | 海外適用規格 | 実施すべきか ◎MUST（必ず） △WANT（できれば） ×自社製品該当なし
| マノメータ本体 |  | 試験方法はJIS T 3324：2011 5.1.1による。 | 別途 | JIS T 3324：2011 | 単回使用静脈ライン用マノメータセット
| マノメータ本体又は附属スケールの目盛線及び目盛数字 |  | 試験方法はJIS T 3324：2011 5.1.2による。 | 別途 | JIS T 3324：2011 | 単回使用静脈ライン用マノメータセット |  |  | ◎MUST（必ず）
| 三方活栓 |  | 試験方法はJIS T 3324：2011 5.2による。 | 別途 | JIS T 3324：2011 | 単回使用静脈ライン用マノメータセット |  |  | △WANT（できれば）
| 延長チューブ |  | 試験方法はJIS T 3324：2011 5.3による。 | 別途 | JIS T 3324：2011 | 単回使用静脈ライン用マノメータセット |  |  | ×自社製品該当なし
| おすめす（雄雌）かん（崁）合部 |  | 試験方法はJIS T 3324：2011 5.4による。 | 別途 | JIS T 3324：2011 | 単回使用静脈ライン用マノメータセット |  |  | ×自社製品該当なし
| 気密性 |  | 試験方法はJIS T 3324：2011 5.5による。 | 別途 | JIS T 3324：2011 | 単回使用静脈ライン用マノメータセット |  |  | ×自社製品該当なし
| マノメータ，三方活栓，延長チューブ及びおすめす（雄雌）かん（崁）合部の接続部 |  | 試験方法はJIS T 3324：2011 5.6による。 | 別途 | JIS T 3324：2011 | 単回使用静脈ライン用マノメータセット |  |  | ×自社製品該当なし
| 保護キャップ |  | 試験方法はJIS T 3324：2011 5.7による。 | 別途 | JIS T 3324：2011 | 単回使用静脈ライン用マノメータセット |  |  | ×自社製品該当なし
| 通気フィルタ付き通気装置 |  | 試験方法はJIS T 3324：2011 5.8による。 | 別途 | JIS T 3324：2011 | 単回使用静脈ライン用マノメータセット |  |  | ×自社製品該当なし
| 混注部 |  | 試験方法はJIS T 3324：2011 5.9による。 | 別途 | JIS T 3324：2011 | 単回使用静脈ライン用マノメータセット |  |  | ×自社製品該当なし
| 化学的要求事項 |  | 試験方法はJIS T 3324：2011 6による。 | 別途 | JIS T 3324：2011 | 単回使用静脈ライン用マノメータセット |  |  | ×自社製品該当なし

## 【152】医療用絹製縫合糸
No. | 試験項目 | JAB試験所認定範囲分類 | 試験内容 | 使用する機器 | 国内適用規格 | 国内適用規格名称 | 海外適用規格 | 実施すべきか ◎MUST（必ず） △WANT（できれば） ×自社製品該当なし
| 長さ |  | 縫合糸を引っ張らない状態で長さを計測擦るとき，表示長さの95％以上とする。 | 鋼尺など | JIS T 4101：2005 | 医療用絹製縫合糸
| 直径 |  | JIS T 4101：2005 6.3.2.2に従って試験を行う。 | ダイアルゲージ | JIS T 4101：2005 | 医療用絹製縫合糸
| 引張試験 | M25.A11.B13.1？ | 標準試験室にて，縫合糸が切断するまで荷重を加えて，引張強さを5本計測する。 | 環境温度20±2℃ 環境相対湿度（65±4%） 引張試験機(試験力0.01Nが測定可) 専用チャック | JIS T 4101：2005 | 医療用絹製縫合糸
◎MUST（必ず）
△WANT（できれば）
×自社製品該当なし

## 【153】振動試験
No. | 試験項目 | JAB試験所認定範囲分類 | 試験内容 | 使用する機器 | 国内適用規格 | 国内適用規格名称 | 海外適用規格 | 実施すべきか ◎MUST（必ず） △WANT（できれば） ×自社製品該当なし
| 振動試験(一般） | M25.A11.B15.2? | 試験方法はJIS C 60068-2-6：2010による。 | 振動試験システム | JIS C 60068-2-6：2010 | 環境試験方法－電気・電子－第２－６部：正弦波振動試験方法（試験記号：Ｆｃ） | IEC 60068-2-6 Ed. 7.0:2007 (b)
| 振動試験(一般） | M25.A11.B15.2? | 試験方法はJIS C 60068-2-64：2011による。 | 振動試験システム | JIS C 60068-2-64：2011 | 環境試験方法－電気・電子－第２－６４部：広帯域ランダム振動試験方法及び指針（試験記号：Ｆｈ） | IEC 60068-2-64 Ed. 2.0:2008 (b) |  | ◎MUST（必ず）
| 振動試験(一般） | M25.A11.B15.2? | 試験方法はJIS C 60068-2-80：2009による。 | 振動試験システム | JIS C 60068-2-80：2009 | 環境試験方法－電気・電子－第２－８０部：混合モード振動試験方法（試験記号：Ｆｉ） | IEC 60068-2-80 Ed. 1.0:2005 (b) |  | △WANT（できれば）
×自社製品該当なし

## 【154】環境試験
No. | 試験項目 | JAB試験所認定範囲分類 | 試験内容 | 使用する機器 | 国内適用規格 | 国内適用規格名称 | 海外適用規格 | 実施すべきか ◎MUST（必ず） △WANT（できれば） ×自社製品該当なし
| 環境試験(一般） | M21.5.1? | 試験方法はJIS C 60068-2-1：2010による。 | 恒湿恒温槽 | JIS C 60068-2-1：2010 | 環境試験方法－電気・電子－第２－１部：低温（耐寒性）試験方法（試験記号：Ａ） | IEC 60068-2-1:2007(IDT)
| 環境試験(一般） | M21.5.2? | 試験方法はJIS C 60068-2-2：2010による。 | 恒湿恒温槽 | JIS C 60068-2-2：2010 | 環境試験方法－電気・電子－第２－２部：高温（耐熱性）試験方法（試験記号：Ｂ） | IEC 60068-2-2:2007(IDT) |  | ◎MUST（必ず）
| 環境試験(一般） | M21.5.3? | 試験方法はJIS C 60068-2-14：2011による。 | 恒湿恒温槽 | JIS C 60068-2-14：2011 | 環境試験方法－電気・電子－第２－１４部：温度変化試験方法（試験記号：Ｎ） | IEC 60068-2-14:2009(IDT) |  | △WANT（できれば）
| 環境試験(一般） | M21.5.7? | 試験方法はJIS C 60068-2-38：2013による。 | 恒湿恒温槽 | JIS C 60068-2-38：2013 | 環境試験方法－電気・電子－第２－３８部：温湿度組合せ（サイクル）試験方法（試験記号：Ｚ／ＡＤ） |  |  | ×自社製品該当なし
| 環境試験(一般） | M21.5.5? | 試験方法はJIS C 60068-2-78：2004による。 | 恒湿恒温槽 | JIS C 60068-2-78：2004 | 環境試験方法－電気・電子－第２－７８部：高温高湿（定常）試験方法

## 【155】塩水噴霧試験
No. | 試験項目 | JAB試験所認定範囲分類 | 試験内容 | 使用する機器 | 国内適用規格 | 国内適用規格名称 | 海外適用規格 | 実施すべきか ◎MUST（必ず） △WANT（できれば） ×自社製品該当なし
| 塩水噴霧試験（一般） | M21.5.12? | 試験方法はJIS C 60068-2-11：1989による。 | 塩水噴霧試験機 | JIS C 60068-2-11：1989 | 環境試験方法（電気・電子）塩水噴霧試験方法
◎MUST（必ず）
△WANT（できれば）
×自社製品該当なし

## 【156】梱包貨物試験
No. | 試験項目 | JAB試験所認定範囲分類 | 試験内容 | 使用する機器 | 国内適用規格 | 国内適用規格名称 | 海外適用規格 | 実施すべきか ◎MUST（必ず） △WANT（できれば） ×自社製品該当なし
| 梱包貨物-振動試験 | M25.A11.B15.2? | 試験方法はJIS Z 0232：2004による。 | 振動試験システム | JIS Z 0232：2004 | 包装貨物－振動試験方法 | ISO 8318：2000 ISO 13355：2001
| 梱包貨物-落下試験 | M25.5.26? | 試験方法はJIS Z 0202：1994による。 | 自由落下試験システム | JIS Z 0202：1994 | 包装貨物―落下試験方法 |  |  | ◎MUST（必ず）
△WANT（できれば）
×自社製品該当なし

## 【157】騒音試験
No. | 試験項目 | JAB試験所認定範囲分類 | 試験内容 | 使用する機器 | 国内適用規格 | 国内適用規格名称 | 海外適用規格 | 実施すべきか ◎MUST（必ず） △WANT（できれば） ×自社製品該当なし
| 騒音試験(一般） | M25.A11.B15.1? | 試験方法はJIS Z 8732：2000による。 | 半無響室 騒音計 | JIS Z 8732：2000 | 音響－音圧法による騒音源の音響パワーレベルの測定方法－無響室及び半無響室における精密測定方法 | ISO/DIS 3745:2000（IDT）
◎MUST（必ず）
△WANT（できれば）
×自社製品該当なし

## 【158】防水・防塵試験
No. | 試験項目 | JAB試験所認定範囲分類 | 試験内容 | 使用する機器 | 国内適用規格 | 国内適用規格名称 | 海外適用規格 | 実施すべきか ◎MUST（必ず） △WANT（できれば） ×自社製品該当なし
| 防水・防塵試験（一般） | M21.5.16? | 試験方法はJIS C 0920：2003による。 | IP試験機 防塵試験機 | JIS C 0920：2003 | 電気機械器具の外郭による保護等級（IP コード） | IEC 60529:2001(IDT)
◎MUST（必ず）
△WANT（できれば）
×自社製品該当なし

## 【159】プラスチック－暴露試験
No. | 試験項目 | JAB試験所認定範囲分類 | 試験内容 | 使用する機器 | 国内適用規格 | 国内適用規格名称 | 海外適用規格 | 実施すべきか ◎MUST（必ず） △WANT（できれば） ×自社製品該当なし
| プラスチック－暴露試験 | M21.5.17? | 試験方法はJIS K 7350-1：1995およびJIS K 7350-2：2008による。 | 耐侯試験機 | JIS K 7350-1：1995 JIS K 7350-2：2008 | プラスチック－実験室光源による暴露試験方法 第1部：通則 プラスチック－実験室光源による暴露試験方法－第２部：キセノンアークランプ | ISO 4892-1:1994 ISO 4892-2
◎MUST（必ず）
△WANT（できれば）
×自社製品該当なし

## 【160】ISO 材料に対する試験
No. | 試験項目 | JAB試験所認定範囲分類 | 試験内容 | 使用する機器 | 適用規格 | 規格名称 | 参照規格 | 実施すべきか ◎MUST（必ず） △WANT（できれば） ×自社製品該当なし
| EOガス滅菌処理 残留物試験 | M26.A3.B5.1 | 下記分析に使用する装置、試薬、標準液の調製方法 ・疑似使用条件抽出法を用いる分析 ・加熱抽出による徹底抽出手準を用いる 総量分析法 ・エタノールによる徹底抽出及びエタノール 抽出液のヘットスペースガス分析 ・溶媒を用いる徹底抽出による総量分析 ・エタノールによる徹底抽出及びブロモヒド リン誘導体の調整ならびにECDを装備した ガスクロマトグラフを用いたクロマトグラフ 分析法 ・水を使ったエチレンクロロヒドリン(ECH)の 徹底抽出による総量分析 ※ISO10993-7 附属書A： ガスクロマトグラフの評価（使用前の分析 者による評価）／附属書B：EO及びECHの ガスクロ測定校正法／附属書Ｋ：抽出・ 測定法 ●機器毎に許容限度値が定められている(ISO10993-7附属書Ｃ参照） | ガスクロマトグラフ (水素炎イオン化検出器又 は電子捕獲検出器、及び チャートレコーダを装備） ヒュームフード （試料調製中に換気 可能なもの） 化学天秤 実験室用オーブン （100±2℃、37±1℃に 加温） 水浴（70±2℃） 冷蔵庫 | ISO10993-7 | EOガス滅菌処理残留物試験 | ①(JIS993-7 IDT) ②AAMI ST29 1998医療機器の残留エチレン測定／AAMI ST30 1989 エチレンクロロヒドリン、エチレングリコールの測定→ISOの温度・抽出時間の根拠
| 生分解試験 （一般的枠組み） |  | a)機器が生分解するように設計されている b)30日以上埋植される機器 ｃ）材料システムの情報から身体との接触 で有毒物質分泌の可能性のあるもの | ＨＰＬＣ、ガスクロ等 | ＩＳＯ10993-9 | 潜在的な分解生成物の同定及び枠組み
| 加速劣化試験 温度：３７℃以上、かつ高分子の溶融範囲又は軟化範囲より低い温度を選ぶこと。必要に応じて、(７０±２)℃ 期間：３０日以上の使用が意図されていれば、２日及び６０日の試験期間 ３０日未満の場合、２日及び７日の試験期間 | M26.A8.B4.1 | 試験試料を恒温まで乾燥させる。試験試料の質量を測定する。試料・デブリ・及び溶液の分離をする。フィルタ及びその内容物、又は遠心管及びその内容物を、真空下の室温で、恒温まで乾燥させる。フィルタ及びその内容物、又は遠心管及びその内容物の質量を測定する。試料の質量損失を決定する。分子質量及び分子質量分布を適切な方法で測定する。 | 秤・乾燥装置・真空源・分離装置・pH測定器・分子質量分析/分子質量分布測定器(GPC?) | ISO10993-13 | 高分子医療機器からの劣化生成物の同定及び定量化
| 実時間劣化試験（模擬環境） 温度：(３７±１）℃ 期間：３０日以上の使用が意図されている場合、１か月、３か月、６か月及び１２か月の試験期間を用いる ３０日未満の場合、３０日を含む、４つの試験期間を選択する | M26.A8.B4.1 | 試験試料を恒温まで乾燥させる。試験試料の質量を測定する。試料・デブリ・及び溶液の分離をする。フィルタ及びその内容物、又は遠心管及びその内容物を、真空下の室温で、恒温まで乾燥させる。フィルタ及びその内容物、又は遠心管及びその内容物の質量を測定する。試料の質量損失を決定する。分子質量及び分子質量分布を適切な方法で測定する。 |  | ISO10993-13 | 高分子医療機器からの劣化生成物の同定及び定量化
| 高分子 初期キャラクタリゼーション 溶液粘度測定 | M26.A8.B7.4 | 試料の粘度を粘度計によって測定する。 分子質量平均、分岐 | 毛細管粘度計・粘度計 保持器・恒温槽・検温器・ 時間計測器 | ISO10993-13 | 高分子医療機器からの劣化生成物の同定及び定量化 | ISO1628-1・adm1プラスチック―毛細粘度計を使った希釈液中ポリマーの粘度測定
| 高分子 初期キャラクタリゼーション 膨潤度（架橋結合密度） | M26.A8. | 加硫ゴム及び熱可塑性ゴム ー耐液性の求め方 浸漬試験：各種液体に対して試験片の 全面を浸漬し、浸漬前と浸漬後の寸法、 質量、体積、表面積、引張強さなどの 機械的性質の変化を測定する試験。 片面浸漬試験：各種液体に対して、試験 片の片面を浸漬し、単位表面積あたりの 質量変化及び厚さ変化を測定する試験。 プラスチック 液体薬品への浸漬効果を 求める試験法 この試験法は、試験片を規定温度で規定 の時間、試験液中に完全に浸漬する。浸 漬前、浸漬駅から取り出し後に、また、必 要に応じて乾燥後に性質を測定する。乾 燥後の測定は、同じ試験片で、できるだけ 速やかに行う。 | 浸漬試験：浸漬用試験容器、はかり、測厚器、寸法測定装置及び機械的性質測定用各種試験装置 片面浸漬試験：浸漬用試験装置、はかり プラ浸漬試験：ビーカー、恒温槽、温度計、換気装置つきオーブン、質量変化の測定に用いる装置、測り瓶、はかり、寸法及び体積変化の測定に用いる装置、マイクロメーター、キャリパ、メスシリンダー、試験片浸漬装置 | ISO10993-13 附属書A | 高分子医療機器からの劣化生成物の同定及び定量化 | JIS K 6258 （ISO1817 MOD） JIS K 7114 （ISO175 IDT）
| 高分子 初期キャラクタリゼーション レオロジー（溶融範囲・溶融粘度・熱安定・分子質量分布） | M26.A8.B7.5 | 融解範囲: 試料の熱挙動を熱量変化として検出する 方法。例えば、ガラス転移、溶融範囲又は 軟化点、配合物についてはDSC。 融解粘度: 表現するときは、温度、せん断速度がいく つのとき、粘度が●●というように表す、 ものの粘度の指標となります。ポリエチレ ンのMFR（溶融粘度の指標）は、シリン ダーの中で１９０℃に加熱した樹脂に、 ２．１６ｋｇの荷重をかけて、細孔から１０ 分間に流れ出る樹脂の量を測る。 熱安定性：ポリマーの分解重量変化を伴う ため、ポリマーの耐熱性や熱安定性などの 評価には、一般的にTG測定が多く用いら れる | 高速液体クロマトグラフ（分子量分布）・キャピラリーレオメーター（溶融粘度）・TG（熱重量分析：熱安定性）・DSC（溶融範囲） | ISO10993-13 附属書A | 高分子医療機器からの劣化生成物の同定及び定量化 | JIS K 7210（ISO1133 IDT）・JIS K 7120 （ISO7111）
| 高分子の環境応力亀裂（ESC） | M26.A8 | 試験片には、降伏点以下の応力に相当する定引張負荷をかけ、試験に選んだ温度で特定の環境に浸す。試験片が破断する時間及び/又は応力を記録する。 A法‐100時間で破談に達する引張応力の測定。この応力は、適用する引張応力に対する破断到達時間のグラフから内挿して求める。 B法‐特定の引張応力下で破断到達時間を求める。この方法は、破断到達時間が100時間を超える場合に用いる。 C法‐当事者間で協定した時間に達するまで、破断到達時間に対する引張応力の曲線を求める。 | 試験装置（引張応力及び薬品環境を与えるもの）・（必要であれば）不活性材料・（必要であれば）おもり・恒温槽/高温室・自動タイマー・試験片作製装置・薬品環境・ | ISO10993-13 附属書B | 高分子医療機器からの劣化生成物の同定及び定量化
| 高分子 初期キャラクタリゼーション クロマトグラフ法 | M26.A8.B5.1 | クロマトグラフは、気体、液体、超臨界流体を移動相とし、カラムと呼ばれる管の中に保持された固定相と物質の相互作用によって混合物を分離、検出する分析法である。対象となる物質中に含まれる各成分を分離し、含有量又は含有比率を知る方法。 | （残留モノマー、添加物、浸出物測定用）ガスクロマトグラフィー・高速液体クロマトグラフィー etc | ISO10993-13 附属書A | 高分子医療機器からの劣化生成物の同定及び定量化 | JIS K 0114・0124 JP
| 高分子 初期キャラクタリゼーション クロマトグラフ法 | M26.A8.B5.1 | クロマトグラフは、気体、液体、超臨界流体を移動相とし、カラムと呼ばれる管の中に保持された固定相と物質の相互作用によって混合物を分離、検出する分析法である。対象となる物質中に含まれる各成分を分離し、含有量又は含有比率を知る方法。 | （物質質量平均・分子質量分布の変化）サイズ排除/ゲル浸透クロマトグラフィー etc | ISO10993-13 附属書A | 高分子医療機器からの劣化生成物の同定及び定量化
| 高分子 初期キャラクタリゼーション クロマトグラフ法 | M26.A8 |  | （同定） 質量分析 | ISO10993-13 附属書A | 高分子医療機器からの劣化生成物の同定及び定量化
| 高分子 初期キャラクタリゼーション 分光分析法 | M26.A8.B2.1 | 紫外可視吸光度測定法は通例、波長200nm~800nmまでの範囲の光が、物質により吸収される度合いを測定し、物質の確認、純度の試験及び定量などを行う方法である。 | 紫外線分光分析法 | ISO10993-13 附属書A | 高分子医療機器からの劣化生成物の同定及び定量化
| 高分子 初期キャラクタリゼーション 分光分析法 | M26.A8.B2.1 | 赤外線が試料を通過するときに吸収される度合いを、各波数について測定する方法である。 | 赤外線分光分析法 | ISO10993-13 附属書A | 高分子医療機器からの劣化生成物の同定及び定量化
| 高分子 初期キャラクタリゼーション 分光分析法 | M26.A8.B3.4 | 静磁場におかれた物質の構成原子核がその核に特有の周波数のラジオ波に共鳴して低エネルギーの核スピン状態から高エネルギーの核スピン状態に遷移することに伴ってラジオ波を吸収する現象を利用したスペクトル測定法である。 | 磁気共鳴 | ISO10993-13 附属書A | 高分子医療機器からの劣化生成物の同定及び定量化
| 高分子 初期キャラクタリゼーション 分光分析法 |  |  | 質量分析 | ISO10993-13 附属書A | 高分子医療機器からの劣化生成物の同定及び定量化
| 高分子 初期キャラクタリゼーション 熱分析 | M26.A8 | 熱分析法は、物質の温度を一定の温度プログラムに従って変化させながら、その物理的性質を温度又は時間の関数として測定する分析法である。 |  | ISO10993-13 附属書A | 高分子医療機器からの劣化生成物の同定及び定量化 | JP2.52
| 高分子 初期キャラクタリゼーション 熱分析 | M26.A8.B6.1 | 試料の熱挙動を温度変化として検出する方法。 | 示差熱分析法（DTA) | ISO10993-13 附属書A | 高分子医療機器からの劣化生成物の同定及び定量化
| 高分子 初期キャラクタリゼーション 熱分析 | M26.A8.B6.1 | 試料の熱挙動を熱量変化として検出する方法。例えば、ガラス転移、溶融範囲又は軟化点、配合物についてはDSC。 | 示差走査熱量測定法（DSC） | ISO10993-13 附属書A | 高分子医療機器からの劣化生成物の同定及び定量化
| 高分子 初期キャラクタリゼーション 熱分析 | M26.A8.B6.2 | 試料の安堵変化に伴う、脱水、吸着又は脱離、酸化等による質量変化を観測する方法。 | 熱質量測定法（TG) | ISO10993-13 附属書A | 高分子医療機器からの劣化生成物の同定及び定量化
| ポリ樹脂 実時間劣化試験 |  |  | 恒温槽 | ISO13781 | 外科用インプラント―ポリ(Lラクチド)樹脂及び戓形品－インビトロ劣化試験
| ポリ樹脂 加速劣化試験 |  | 加速劣化試験は加工済み材料の品質保証のためのスクリーニングテストである。インビトロ内の挙動には相互関係はない。この試験は短時間で一つの材料の劣化情報を得る場合にのみ使用できる。 | 恒温槽/オーブン | ISO13781 | 外科用インプラント―ポリ(Lラクチド)樹脂及び戓形品－インビトロ劣化試験
| ポリ樹脂 物理化学試験 |  | 適切であれば以下の方法での分析を 推奨する。 ・示査走査熱量計（ＤＳＣ）：ＩＳＯ3146 ・原子吸光分光（ＡＡＳ）：触媒含有量用 ・サイズ排除クロマトグラフィ（ＳＥＣ）・（ＧＰＣ）：分子量分布変化測定用 ・ガスクロマトグラフィ（ＧＣ）：モノマー含有量 ・Ｘ線回析：結晶化度・構造測定用 ・走査型電子顕微鏡（ＳＥＭ）：形態構造分析・融食作用の伝播・破損メカニズムのバリデーション（特に強化材料） | 秤・デシケーター・真空ポンプ・フィルター | ISO13781 | 外科用インプラント―ポリ(Lラクチド)樹脂及び戓形品－インビトロ劣化試験
| ポリ樹脂 機械的（力学的）試験 |  | 前の試験に関わらず行う。溶液は試験中 攪拌しない。試験中は保存液から取り出 した試料は濡れたままにする。機械的試 験方法は各ISO・ASTM参照 |  | ISO13781 | 外科用インプラント―ポリ(Lラクチド)樹脂及び戓形品－インビトロ劣化試験
| 高度溶液試験 要参照ISO5017・6474 | M26.A5 | この試験は低ｐHクエン酸バッファ溶液に 基づく試験である。 | 攪拌機・ろ過媒体 | ISO10993－14 | セラミックスからの分解生成物の同定及び定量化
| シミュレーション溶液試験 要参照ISO5017・6474 | M26.A5 | ｐH7.4±0.1のバッファ溶液に基づき行う。 体の正常ｐHレベルをシュミレートする。 | 管理温度チャンバー・攪拌機 | ISO10993－14 | セラミックスからの分解生成物の同定及び定量化
| ろ液の分析 | M26.A5 B | 各実験後に、溶液の定量的・定性的分析 を３度実行しなければならない。 | ICP＞AAS | ISO10993－14 | セラミックスからの分解生成物の同定及び定量化
| セラミックスからの分解生成物の同定及び定量化 密度の特徴づけ 要参照ISO5018 | M26.A5 B7.1 | 計量により以下のものが決定する。 乾燥した試料； ・真空下で含浸させられた溶液に浸漬させたときの見かけの質量 ・溶液に浸漬されている間の質量（空気中）上記値と真密度はISO5018に記載されている方法で決定する。かさ密度・見かけ気孔・真気孔は計算で決定する。 | 乾燥オーブン（150±10℃）・秤（精度±0.01ｇ）・ビーカー・排気装置（絶対圧2500Pa以下）・温度計（精度±1℃）・デシケーター・吊るし糸・ブリッジ・滴下漏斗・圧力計測器（e.g.マノメーター）・ポンプ隔離弁・排気口 | ISO10993－14 | セラミックスからの分解生成物の同定及び定量化 | ISO5017 緻密質耐火れんが－かさ密度，見掛気孔率，真気孔率の測定
| セラミックスからの分解生成物の同定及び定量化 X線特徴づけ | M26.A5 B3.2 | X線回析は、X線回析計を使って実施する。解像度及び再現性は0.02°よりよくなければならない。 | X線回析 | ISO10993－14 | セラミックスからの分解生成物の同定及び定量化
| セラミックスからの分解生成物の同定及び定量化 ミクロ構造 | M26.A5 | アルミナ粒度を求める。 | 顕微鏡（写真が撮れるもの） | ISO10993－14 | セラミックスからの分解生成物の同定及び定量化 | ISO6474-1・2 外科用インプラント―セラミック材料 第1部 高純度アルミナセラミック材料 第2部 ジルコニア強化高純度アルミナ複合材料 EN623-3 （第1・2部に適用可） ASTM E112 （第2部で扱われる材料には適用されない）
| セラミックスからの分解生成物の同定及び定量化 表面範囲の特徴づけ | M26.A5 | 触媒/触媒担体サンプルはその表面から吸収された蒸気を取り除くための真空中加熱で脱気される。さまざまな低圧力レベルで吸収されたクリプトン量は、液体窒素温度下サンプルを一定量のクリプトンの導入後圧力差を測ることで決定する。比表面積はBET方程式を使いサンプル重と吸収データから計算される。 | 真空システム・散岐管・定量計器・バルブ×２・デュワー瓶（複数）・温度計・加熱マントル/小さい炉（複数）・計量計・窒素蒸気圧温度計 | ISO10993－14 | セラミックスからの分解生成物の同定及び定量化 | ASTM D4780
| ジルコニア補強された高純度アルミナマトリックスをベースとする複合材料 | M26.A5.B2.4.B2.7.B3.7 | 化学成分の判定 微細構造 アルミナ及びジルコニアの粒度 | 化学成分：ISO12677に従い、蛍光X線/ICP-OES/ICP-MSから選択 微細構造：SEM | ISO6474-1・2 | 外科用インプラント―セラミック材料第2部 ジルコニア強化高純度アルミナ複合材料
| 電気化学試験 動電位試験＋静電位試験 | M26.A1 | 動電位試験は考慮される材料の一般的な電気化学的挙動を決定し、かつ特定の点を電位/電流密度曲線上で決定するために行われる。静電位試験では電解質内に溶けている分解生成物の定性的及び定量的な決定ができる。 | 試験セル（ISO規定ホウケイ酸ガラス製で槽内温度±１℃に制御できるもの）・走査式ポテンシオスタット（電位範囲が±2V・電流出力範囲10⁻9～10⁻1A）・電位測定器・機電流測定器・作業電極・対向電極・基準電極・pH計・窒素/アルゴンガス・ガス/機械的攪拌機＞磁気攪拌機 | ISO10993－15 | 金属及び合金からの分解生成物の同定及び定量化
| 腐食挙動評価のための解放電位差測定 |  | この電気化学試験では、試験試料はNaCｌの等張液（ISO16428に記載されている体の生理環境）に浸漬される。試験法はASTM G5と類似。 |  | ISO16429 | 金属インプラント材料及び医療用具の長期間にわたる腐食挙動を評価するための解放電位差の測定
| 浸漬試験（ｐH測定） |  | 試験サンプルの入った電解質のｐHの測定を試験の初めに実施。その後、試験セルを機密になるように閉じて蒸発を防ぎ、37±1℃の温度に7±1日間保つ。その後サンプルを取り出し、残余の電解質のｐHを測定。 | pH測定器
| 浸漬試験（顕微鏡観察） |  | 低出力の顕微鏡（＞50×）の下で、試験サンプルの状態を観察し記録する。 | 顕微鏡（写真が撮れるもの）
| 浸漬試験（定性・定量分析） |  | 1.0×106以上の感度。 対向電極上の付着物も分析する。 | 原子吸光光度法 ICP 質量分光法
| 高分子 | M26 A8 | 化学構造 | 定性＆定量：MS/NMR/FTIR | ISO10993-18 | 材料の化学キャラクタリゼーション
| 高分子 | M26 A8 | 化学チェーン構造 ペンダントグループ分析 | 定量：滴定 定性＆定量：分光分析（NMR) | ISO10993-18 | 材料の化学キャラクタリゼーション
| 高分子 | M26 A8 | 化学チェーン構造 二重結合の存在 | 定性＆定量：分光分析（IR/UV) 定量：要素数 | ISO10993-18 | 材料の化学キャラクタリゼーション
| 高分子 | M26 A8 | 化学チェーン構造 共重合体キャラクタリゼーション | 定性＆定量：分光分析（IR/NMR） | ISO10993-18 | 材料の化学キャラクタリゼーション
| 高分子 | M26 A8 | 物理的なチェーン構造 立体規則性 | 定性＆定量：分光分析 定性：DSC | ISO10993-18 | 材料の化学キャラクタリゼーション
| 高分子 | M26 A8 | 物理的なチェーン構造 クロスリンクの存在 | 定性：ゾル・ゲル抽出 定量：DMTA | ISO10993-18 | 材料の化学キャラクタリゼーション
| 高分子 | M26 A8 | 物理的なチェーン構造 分岐 | 定性＆定量：分光分析（NMR) | ISO10993-18 | 材料の化学キャラクタリゼーション
| 高分子 | M26 A8 | 表面構造 | 定性＆定量：FTIR/XPS | ISO10993-18 | 材料の化学キャラクタリゼーション
| 高分子 | M26 A8 | 残留単量体 | 定性＆定量：GC/HPLC | ISO10993-18 | 材料の化学キャラクタリゼーション
| 高分子 | M26 A8 | 残留触媒/重合開始剤 | 定性＆定量：ICP/HPLC | ISO10993-18 | 材料の化学キャラクタリゼーション
| 高分子 添加物・プロセスの残留物・微量物質または不純物 |  | 分子量および/又は分子量分布 | 定量：GPC/末端基分析/浸透圧法/静的高散乱/溶液粘度法/沈殿法 | ISO10993-18 | 材料の化学キャラクタリゼーション
| 高分子 添加物・プロセスの残留物・微量物質または不純物 |  | 金属不活性剤、光/熱の安定剤、可塑剤、潤滑剤、増粘剤、衝撃調整剤、帯電防止剤、抗菌剤、架橋剤、剥離剤 | 定性＆定量：HPLC/GC | ISO10993-18 | 材料の化学キャラクタリゼーション
| 高分子 添加物・プロセスの残留物・微量物質または不純物 |  | 酸化防止剤、発泡剤 | 定量：GC 定性＆定量：HPLC | ISO10993-18 | 材料の化学キャラクタリゼーション
| 高分子 添加物・プロセスの残留物・微量物質または不純物 |  | 難燃剤、ホワイトニングエージェント | 定性＆定量：HPLC 定性：X線回析 | ISO10993-18 | 材料の化学キャラクタリゼーション
| 金属及び合金 | M26 A1 | 充填剤 | 定性：添加残留物 定性＆定量：XRF溶解 | ISO10993-18 | 材料の化学キャラクタリゼーション
| 金属及び合金 | M26 A1 | 化学成分 | 定性＆定量：蛍光Ｘ線/真空発光/燃焼分析（C,S)/原子吸光/ガス溶融（N,O,H)/ICP/滴定/重量測定/電気誘導/比色分析 | ISO10993-18 | 材料の化学キャラクタリゼーション
| 金属及び合金 | M26 A1 | 結晶層 | 定性：Ｘ線回析/領域選定電子回析 | ISO10993-18 | 材料の化学キャラクタリゼーション
| 金属及び合金 | M26 A1 | 相間の元素分析 | 定性：EDXISEM/XPS 定性＆定量：電子顕微鏡検査 | ISO10993-18 | 材料の化学キャラクタリゼーション
| 金属及び合金 | M26 A1 | 相に特有の、又は表面の成分 | 定性＆定量：EDXISEM/XPS | ISO10993-18 | 材料の化学キャラクタリゼーション
| セラミック | M26 A5 | マイクロ/マクロ構造 | 定性＆定量：メタログラフィ | ISO10993-18 | 材料の化学キャラクタリゼーション
| セラミック | M26 A5 | 化学成分、微量物質 | 定性＆定量：蛍光Ｘ線/ICP | ISO10993-18 | 材料の化学キャラクタリゼーション
| セラミック | M26 A5 | 陰イオン | 定性＆定量：イオンクロマトグラフィ | ISO10993-18 | 材料の化学キャラクタリゼーション
| セラミック | M26 A5 | 原子価 | 定性：比色分析 | ISO10993-18 | 材料の化学キャラクタリゼーション
| セラミック | M26 A5 | 相 | 定性：Ｘ線回析 | ISO10993-18 | 材料の化学キャラクタリゼーション
| セラミック | M26 A5 | ミクロ組成 | 定量：顕微鏡法 | ISO10993-18 | 材料の化学キャラクタリゼーション
| 自然の高分子 医療用具に使用される自然高分子は、タンパク質・糖タンパク質・多糖類・及びセラミックを含むが限定はしない。E.g. ゼラチン・コラーゲン・エラスチン・線維素・アルブミン・アルギン酸塩・セルロース・ヘパリン・チトサン・加工ボーン・サンゴ及び天然ゴム | M26 A8 | 浸出物の抽出可能特徴描写 | 定性＆定量：ICP | ISO10993-18 | 材料の化学キャラクタリゼーション
| 自然の高分子 | M26 A8 | アイデンティティ | 定性：比色分析/GPC 定性＆定量：２D PAGE | ISO10993-18 | 材料の化学キャラクタリゼーション
| 自然の高分子 | M26 A8 | 化学構造 | 定性＆定量：アミノ酸分析及び配列分析 定性：FTIR/13C1H及び１３C NMR | ISO10993-18 | 材料の化学キャラクタリゼーション
| 自然の高分子 | M26 A8 | 化学チェーン構成 ペンダントグループ分析 | 定量：滴定 定性＆定量：分光分析 | ISO10993-18 | 材料の化学キャラクタリゼーション
| 自然の高分子 | M26 A8 | 物理的なチェーン構造 立体規則性 | 定性＆定量：分光分析（13C NMR) 定性：DSC | ISO10993-18 | 材料の化学キャラクタリゼーション
| 自然の高分子 | M26 A8 | 物理的なチェーン構造 クロスリンクの存在 | 定性：ゾル・ゲル抽出 定性＆定量：二硫化物リンク分析 | ISO10993-18 | 材料の化学キャラクタリゼーション
| 自然の高分子 | M26 A8 | 物理的なチェーン構造 分岐 | 定量：DMTA 定性＆定量：分光分析 | ISO10993-18 | 材料の化学キャラクタリゼーション
| 自然の高分子 | M26 A8 | 分子量及び/又は分子量分布 | 定量：GPC/末端基分析/浸透圧法/静的高散乱/溶液粘度法/沈殿法 | ISO10993-18 | 材料の化学キャラクタリゼーション
| 自然の高分子 | M26 A8 | 不純物 | 定性＆定量：HPLC/GC/2D PAGE/透析 | ISO10993-18 | 材料の化学キャラクタリゼーション
| 外孔・気孔率 古典的 | B2.6 |  | 定性的：光学顕微鏡/ヘリウムポロシメトリー 定量的：ガス吸収（BET)/水銀ポロシメトリー | ISO10993-19 | 物質の物理化学的・形態学的及び形状学的キャラクタリゼーション | ASTM-F1854 ISO18754･18757
| 外孔・気孔率 接続・結合 | B2.7 |  | 定性的：原子間力顕微鏡(AFM) 定量的：SEM | ISO10993-19 | 物質の物理化学的・形態学的及び形状学的キャラクタリゼーション
| 外孔・気孔率 足場 | B2.7 |  | 定性的：AFM 定量的：SEM | ISO10993-19 | 物質の物理化学的・形態学的及び形状学的キャラクタリゼーション
| 形態学 結晶 | B2.6.B2.7.B3.2.B6.1 |  | 定性的&定量的：X線回析/示差走査熱量測定 定性的：光学顕微鏡/SEM/透過型電子顕微鏡(TEM)/AFM | ISO10993-19 | 物質の物理化学的・形態学的及び形状学的キャラクタリゼーション | ASTM-F665・F754・F2081・F2183
| 形態学 非結晶 |  |  | 定性的&定量的：動的粘弾性測定 定性的：AFM | ISO10993-19 | 物質の物理化学的・形態学的及び形状学的キャラクタリゼーション
| 形態学 多相 | B2.6.B2.7 |  | 定性的&定量的：光学顕微鏡 定性的：AFM/TEM | ISO10993-19 | 物質の物理化学的・形態学的及び形状学的キャラクタリゼーション
| 形態学 硬/軟表面 | B2.6.B2.7 |  | 定性的&定量的：光学顕微鏡/AFM/SPM 定性的:TEM/エコー | ISO10993-19 | 物質の物理化学的・形態学的及び形状学的キャラクタリゼーション
| 表面エネルギー/電荷 疎水性 |  |  | 定性的&定量的：親水性（耐水接触角） | ISO10993-19 | 物質の物理化学的・形態学的及び形状学的キャラクタリゼーション | EN828
| 表面エネルギー/電荷 親水性 |  |  | 定性的&定量的：親水性（耐水接触角） | ISO10993-19 | 物質の物理化学的・形態学的及び形状学的キャラクタリゼーション
| 表面エネルギー/電荷 タンパク質吸収 | B2.6.B7.11 |  | 定性的&定量的：水晶膜厚計（QCM)/表面プラズモン鏡面（SPR)/共焦点レーザー走査顕微鏡（CLSM)/生化学分析/放射免疫測定 | ISO10993-19 | 物質の物理化学的・形態学的及び形状学的キャラクタリゼーション
| 表面エネルギー/電荷 タンパク質相反 | B2.6.B7.11 |  | 定性的&定量的：水晶膜厚計（QCM)/表面プラズモン鏡面（SPR)/共焦点レーザー走査顕微鏡（CLSM)/生化学分析/放射免疫測定 | ISO10993-19 | 物質の物理化学的・形態学的及び形状学的キャラクタリゼーション
| 表面エネルギー/電荷 細胞付着性 ヒト全般 ヒト赤血球 ヒト特定細胞 バクテリア全般 バクテリア特定種 | B2.6.B7.11 |  | 定性的&定量的：光学顕微鏡/QCM/CLSM | ISO10993-19 | 物質の物理化学的・形態学的及び形状学的キャラクタリゼーション
| 表面エネルギー/電荷 細胞相反 ヒト全般 ヒト赤血球 ヒト特定細胞 バクテリア全般 バクテリア特定種 | B2.6.B7.11 |  | 定性的&定量的：光学顕微鏡/QCM/CLSM | ISO10993-19 | 物質の物理化学的・形態学的及び形状学的キャラクタリゼーション
| 摩擦抵抗 加工表面 表面摩擦 | B2.1 |  | 定性的：赤外分光光度計 定性的&定量的:質量減少・ひずみゲージ/摩擦係数/AFM/SPM | ISO10993-19 | 物質の物理化学的・形態学的及び形状学的キャラクタリゼーション | ASTM-D968・1044・1894・4060・F732・F735・F1978
| 形状学 表面化学マッピング | B2.6.B2.7.B3.1 |  | 定性的&定量的：X線光電子分光法/化学分析用電子分光/電子線マイクロアナライザー 定性的：飛行時間型二次イオン質量分析法/FTIR-ATR/FTIR-顕微/FTIR-画像分析/EDX-SEM/ラマン | ISO10993-19 | 物質の物理化学的・形態学的及び形状学的キャラクタリゼーション | ISO32774･4287・4288・5436-1・2・11562・12179・13565-1・2・3・18754・18757 EN623-4
| 形状学 粗さ 平坦さ 凹点 溝 不規則な形状（丘・谷） | B2.7 |  | 定性的&定量的：AFM/SPM 定性的：SEM/トライボロジー/形状測定 | ISO10993-19 | 物質の物理化学的・形態学的及び形状学的キャラクタリゼーション
| 粒子 サイズ サイズ分布 ３D外観 | B2.6.B2.7 |  | 定性的&定量的:光学顕微鏡/レーザー回析/画像分析定性的：フィルター（ふるい）/SEM | ISO10993-19 | 物質の物理化学的・形態学的及び形状学的キャラクタリゼーション | ASTM-F1877 ISO13319・13320-1 ISO/TS 13762 ISO17853 EN725-5
| 形と外観 | B2.6.B2.7 |  | 定性的&定量的：SEM/AFM/光学顕微鏡 | ISO10993-19 | 物質の物理化学的・形態学的及び形状学的キャラクタリゼーション
| 膨張 吸収性 溶媒吸収性 形状変化 表面ヒビ 重量増加 | B2.6.B2.7.B6.3 |  | 定性的&定量的：平衡含水率/平衡溶媒含有率/画像分析/光学顕微鏡/SEM/熱機械分析/ミクロ天秤 | ISO10993-19 | 物質の物理化学的・形態学的及び形状学的キャラクタリゼーション | ISO17190-5
◎MUST（必ず）
△WANT（できれば）
×自社製品該当なし

## 【161】JIS 材料に対する試験
No. | 試験項目 | JAB試験所認定範囲分類 | 試験内容 | 使用する機器 | 適用規格 | 規格名称 | 参照規格 | 実施すべきか ◎MUST（必ず） △WANT（できれば） ×自社製品該当なし
| 第Ⅰ法 ｐH測定法 |  | プラスチックの材料10ｇをとり、またゴム製の材料を１.0ｇをとり、細片とし、精製水約100mlで30分煮沸後、精製水を加えて正確に100mlとしてものを試験液にする。（空試験液は精製水100ｍｌで同様の操作をしたもの）→試験液は以下同 試験液及び空試験液各20mLに塩化カリウム1.0gを精製水に溶かして1000ｍLとした液1.0ｍLずつを加え、局法一般試験法のｐH測定法により試験を実施。両液のｐHの差が2.0以下。 | デシケーター・秤・ｐH計 | 日本薬局方一般試験法ｐH測定法 JP 1.07 JIST3211（滅菌済輸血セット）、JIST3210(滅菌済注射筒）ほか
| 第Ⅰ法 重金属測定法 |  | 医薬品中に混在する重金属の限度試験である。 重金属＝酸性で硫化ナトリウム液で呈色する金属性混在物を鉛(Pb)の量(ppm＝0.0001%)で示す。 試験液10ｍL,.比較液に鉛標準液2.0ｍLを加え、日局重金属試験法第一法（規定量の試料をネスラー管にとり、40ｍLとしたものに希硫酸2mLを加え、さらに水を加え最終液量を50ｍLとしたものを検液とする。比較液は規定量の鉛標準液に希硫酸2mLを加え、水を加えて最終液量を50ｍLとしたものとする。検液と比較液に硫化ナトリウム試液1滴を加え、混和後5分放置。両管を白色の背景を用い上方又は側方から観察し、液の色を比較し、検液の色が比較液より薄いことを確認）において、重金属が2.0ppm以下。 | 第1法：ネスラー管・希酢酸・水 第2法：るつぼ（石英/磁）・硝酸・硫酸・塩酸・水・フェノールフタレイン試液・アンモニア試液・希酢酸・ネスラー管・砂・（必要であれば）鉛標準液 第3法：るつぼ（石英/磁）・王水・水・塩酸・フェノールフタレイン試液・アンモニア試液・希酢酸・（必要であれば）鉛標準液 第4法：るつぼ（磁/白金）・硝酸マグネシウム六水和物のエタノール溶液・硫酸・塩酸・水・フェノールフタレイン試液・アンモニア試液・希酢酸・ネスラー管・（必要であれば）鉛標準液 | 日本薬局方重金属試験法 JP2.54 JIST3211（滅菌済輸血セット）、JIST3210(滅菌済注射筒）ほか |  |  |  | ◎MUST（必ず）
| 溶出物試験 過マンガン酸カリ還元性物質試験 |  | 医療機器（e.g.カテーテル）から溶出する水に可溶な有機物の限度を規制するために、酸化剤である過マンガン酸カリウムを用いて、還元される全有機物質量を測定するものである。試験液10ｍＬを共栓三角フラスコにとり、0.002mol/L過マンガン酸カリ20ｍLと日局で規定する希硫酸1mLを加え3分煮沸冷却後、ヨウ化カリウム0.10ｇを加え密栓し、10分放置後、0.01mol/Lﾁｵ硫酸ナトリウム液で滴定。過マンガン酸カリの消費量の差が2.0ｍL以下。 | 滴定器 | 日局一般試験法7.02 プラスチック製医療容器試験法 1.02溶出物試験 （ⅲ）過マンガン酸カリウム還元性物質 2.50滴定終点検出法 2.24紫外可視吸光度測定法 JIST3211（滅菌済輸血セット）、JIST3210ほか |  |  |  | △WANT（できれば）
| 溶出物試験・第Ⅰ法 蒸発残留物 |  | 試験液を水浴上で蒸発乾固し、残留物を105℃で1時間乾燥させ、質量が1.0m以下。 | 乾燥機・秤 | JIST3211（滅菌済輸血セット）、JIST3210ほか日局一般試験法7.02 プラスチック製医療容器試験法 1.02溶出物試験 （ⅴ）蒸発残留物 |  |  |  | ×自社製品該当なし
| 溶出物試験・第Ⅱ法 酸性又はアルカリ性 |  | 抽出液S1：滅菌済輸液セット3本及び300mLのほうけい酸ガラスフラスコでクローズドシステムを作る。フラスコの中の温度を37±1℃に維持するサーモスタットをフラスコに取り付け、できるだけ短い適切なシリコンチューブにペリスタリックポンプを用いるなどの方法でISO3696グレード1か2の水250ｍLを流量1L/ｈで2時間循環させ、冷ましたもの。 空試験液S0：輸液セットをつけずに同様の操作をしたもの。 滴定フラスコに入れた試験液S1 20mLにタシロ指示薬(ISO9626メチルレッドとメチレンブルーの指示薬）0.1ｍLを加える。色が、紫の場合はNaOH(0.01mol/L)を、緑の場合はHCl(0.01mol/L)を灰色になるまで加える。 →標準液が1mL未満で色が灰色になる。 | 滴定器 | JIST3211:2011 （滅菌済輸血セット）
| 溶出物試験・第Ⅱ法 金属イオン |  | 抽出液はバリウム、クロム、銅、鉛およびすずの合計が1μg/ｍL 以下で。カドミウムは0.1μg/ｍL以下とする（原子吸光光度法又は同等の分析方法で） 10ｍLのS1を用いて局法により金属イオンの試験を行い呈色度を調べる。 →試験溶液の色が標準液[濃度p（Pb2+）=1μg/ｍL]の色より濃くなってはならない。 | 原子吸光光度計 | JIST3211:2011 （滅菌済輸血セット）
| 溶出物試験・第Ⅱ法 還元性物質 |  | 10mLのS1に0.002mol/Lの過マンガン酸カリウム溶液10ｍL及び１mol/Lの硫酸溶液１ｍLを加え撹拌し。室温で15分間反応させる。ヨウ化カリウム0.1gを加え0.005mol/Lのﾁｵ硫酸ナトリウム溶液で液がうす茶色になるまで滴定後、5滴のﾃﾞﾝﾌﾟﾝ溶液を加え青色が消えるまで滴定する。空試験液も同様。 →試験液と空試験液で0.002mol/L過マンガン酸カリウム溶液の消費量の差が2.0mLを超えてはならない。 | 滴定器 | JIST3211:2011 （滅菌済輸血セット）
| 溶出物試験・第Ⅱ法 蒸発残留物 |  | 50ｍLのS1（抽出液）を質量を量った蒸発皿に入れ、沸点近くの温度で蒸発乾固する。105℃で質量が一定となるまで乾燥させる。50ｍLのS0（空試験液）についても同様に操作を行い、S1とS0の蒸発残留物の差をｍｇで表す。 →残留物は5㎎以下でなければならない。 | 秤 | JIST3211:2011 （滅菌済輸血セット）
| 溶出物試験・第Ⅱ法 紫外線吸収度 |  | S1を0.45μmのﾒﾝﾌﾞﾗﾝﾌｨﾙﾀでろ過。5時間以内にS0を入れたセルをリファレンスとして１㎝の石英セルに入れた液を走査紫外分光光度計にかけ、250～320nmのスペクトルを記録。吸光度と波長の関係をグラフ化。 →抽出液S1の吸光度は0.1以下でなければならない。 | 吸光光度計 | JIST3211:2011 （滅菌済輸血セット）
| 溶出物試験・第Ⅱ法-2 蒸発残留物 |  | 50ｍLの試験液を、質量を測った蒸発皿に入れ、沸点近くの温度で蒸発乾固する。105℃で質量が一定となるまで乾燥させる。50ｍLの空試験液についても同様な操作を行い、試験液と空試験液の蒸発残留物の差をｍｇで表す。 →残留物は5㎎以下でなければならない。 | 秤 | JIST3220・3221・3222等
| プラスチック製医薬品容器試験法 灰化試験 強熱残分試験法 |  | この試験法は、硫酸存在下で試料を強熱するとき、揮発せずに残留する物質（不純物として含まれる無機物）の量を測定する方法である。 | 秤・るつぼ（e.g.シリカ/白金/石英/磁）・デシケーター | JP 2.44
| プラスチック製医薬品容器試験法 灰化試験 重金属試験法 |  | 試験品中に存在する重金属（酸性で硫化ナトリウム試液により呈色する金属性混在物）を鉛の量として、表す。容器の切片の適当量を石英または磁性るつぼにとり、重金属試験法第二法により操作、試験を実施。対照液は鉛標準液2.0ｍL を加える。 第二法により作製した検液および比較液に硫化ナトリウム試液1滴ずつを加えて、混和し5分放置後、両管を白色の背景を用い、上方または側方から観察して液の色を比較。検液の色＜比較液の色。 | るつぼ(石英/磁性） ネスラー管 | JP16 プラスチック製医薬品容器試験法 重金属試験法第2法<1.07>
| プラスチック製医薬品容器試験法 灰化試験 鉛 |  | 試料溶液及び標準溶液中につき次の条件で原子吸光光度法により試験を行い、試料溶液中の鉛濃度を定量する。 使用ガス：可燃性ガス アセチレン又は水素 支燃性ガス 空気 ランプ： 鉛中空陰極ランプ 波長：283.3nm | 第1法：るつぼ（白金/石英）・硫酸・水・塩酸・クエン酸一水和物溶液/塩酸混液・酢酸アンモニウム溶液・ガラスろ過器・クエン酸水素二アンモニウム溶液・ブロモチモールブルー試液・アンモニア試液・硫酸アンモニウム溶液・N,N－ジエチルジチオカルバミン酸ナトリウム三水和物溶液・4－メチル－2－ペンタノン 第2法：2－ブタノン・硝酸・メタノール・ビーカー・水・減圧器・酢酸エチル・塩酸・クエン酸一水和物溶液/塩酸混液・酢酸アンモニウム溶液・ガラスろ過器・クエン酸水素二アンモニウム・ブロモチモールブルー試液・アンモニア試液・硫酸アンモニウム溶液・N,N－ジエチルジチオカルバミン酸ナトリウム三水和物溶液・4－メチル－2－ペンタノン | JP16 プラスチック製医薬品容器試験法 7.02-1.1.3
| プラスチック製水性注射剤容器の規格 ポリ塩化ビニル製 |  | 容器は、接着剤を使用していないもので、ポリ塩化ビニルの単一重合体よりなり、可塑剤としてフタル酸ジ２－エチルヘキシルのみを使用しているもの。項目：①厚さ②透明性③外観④漏れ⑤柔軟性⑥水蒸気透過性⑦重金属⑧鉛⑨カドミウム⑩スズ⑪塩化ビニル⑫微粒子⑬強熱残物⑭溶出物⑮細胞毒性 |  | JP16 プラスチック製医薬品容器試験法 7.02-2.2
| プラスチック製医薬品容器試験法 灰化試験 カドミウム |  | カドミウム標準液2.0ｍL+D265:M265にクエン酸水素二アンモニウム溶液(1→4）10ｍL及びブロムチモルブルー試液２ｍLを加え、プラスチック製医薬品容器試験鉛試験第一法または第二法と同様に操作し、標準溶液とする。試験液と標準溶液について、以下の条件で原子吸光光度法を適用し、試験液中のカドミウム濃度を定量。 使用ガス：可燃性ガス アセチレン又は水素 支燃性ガス 空気 ランプ：カドミウム中空陰性ランプ 波長：228.8nm | 原子吸光光度計（カドミウム中空陰性ランプ） | JP 7.02-1.1.4
| プラスチック製医薬品容器試験法 灰化試験 スズ |  | 局法に従い、試験液を作製する。別にスズ標準液1.0ｍLを正確に量り、水5ｍLを加え、液の色がわずかに微紅色を呈するまで過マンガン酸カリ試液を滴加し、以下試験液と同様に操作して得た液を標準液とし、水を対照として紫外可視光度測定法（JP2.24）により波長510nmの吸光度を測定。 | ｹﾙﾀﾞｰﾙﾌﾗｽｺ、ﾏｯﾌﾙ炉、分光光度計 | JP16 プラスチック製医薬品容器試験法
| プラスチック製医薬品容器試験法 溶出物試験 泡立ち |  | 局法に定める方法で試験品を細断片にしたものを水で洗い、室温乾燥させる。内容300mLの硬質ガラス容器に入れ、水200ｍLを正確に加え、密栓し、高圧蒸気滅菌器を用いて121℃1時間加熱し、室温放置したものを試験液とする。121℃に耐えない素材については、局法の指示に従い耐えられる最高温度で抽出。水を用い同様操作をし、空試験液とする。 試験液5ｍLを内径15ミリ、長さ200mmの共栓試験管に入れ、3分間激しく振り混ぜ、泡が消失するまでの時間を計測する。 | オートクレーブ 硬質ガラス容器、メスフラスコ、共栓試験管（内径15ミリ、長さ200ミリ）、ストップウオッチ | JP16 プラスチック製医薬品容器試験法
| プラスチック製医薬品容器試験法 溶出物試験 ｐH |  | 試験管及び空試験液各20ｍLをとり、これに塩化カリウム1.0ｇを水に溶かして1000ｍLとした液1.0ｍLを加えル両液のｐHを測定し、差を算出。 | ｐHメーター | JP16 プラスチック製医薬品容器試験法
| プラスチック製医薬品容器試験法 微粒子試験 |  | ①透明性試験（第一法・第二法） ②水蒸気透過性試験（第一法・第二法） ③漏れ試験 ④細胞毒性試験
| 輸血用ゴム栓試験 材料試験 鉛 |  | 試験溶液の調整：表面積150平方センチ/300ｍLの水 ゴム製品中の顆粒除去剤として使われる亜鉛の検出。 | 原子吸光光度法 | JP16第2追補 7.03輸血用ゴム栓試験
| 輸血用ゴム栓試験 材料試験 カドミウム |  |  | 原子吸光光度法 | JP16第2追補 7.04輸血用ゴム栓試験
| 輸血用ゴム栓試験 溶出物試験 |  | ①性状 （②泡立ち） ③ｐH ④亜鉛 ⑤過マンガン酸カリ還元性物質 ⑥蒸発残留物 |  | JP16第2追補 7.05輸血用ゴム栓試験
| 腐食抵抗試験 |  | 試料を生理食塩水に、次いで沸騰蒸留水又は脱イオン水中に浸漬する。その後、目視で腐食の有無を検査する。 | 目視
| 溶出物試験 紫外吸収スペクトル |  | 紫外可視吸光度測定法は通例、波長200nm~800nmまでの範囲の光が、物質により吸収される度合いを測定し、物質の確認、純度の試験及び定量などを行う方法である。 | 分光光度計（走査紫外分光光度計）又は光電光度計 | JP 7.02-1.4. (ⅳ) JP 2.24
| 金属系生体材料の溶出試験 |  | 原子吸光光度法又はこれと同等以上の微量分析法によって試験液及び空試験液を分析し、試験液の測定値を空試験液測定値で補正したとき、試験液中の鉛・亜鉛及び鉄の合計は5mg/L以下で、かつ、試験液のカドミウム測定値を空試験液のカドミウム測定値で補正したとき、試験液のカドミウム含量は0.1mg/L以下でなければならない。 | 原子吸光光度計 | JIST0304（JIS T 3209 ISO7864・JIST3210 ISO78861-1・JIS T 3258・JIS T 3217 ISO3626-1等）
| 金属系生体材料の溶出試験 |  | 前処理方法 ＜前処理＞ 棒状または板状で表面積が6c㎡以上のものをエタノールに浸漬し、超音波洗浄5分。 容器のエタノールを捨て、超純水を入れ、高圧蒸気滅菌（121℃15分）。オートクレーブ不可の場合、ガス滅菌。 ＜溶出＞ 試験液：①擬似体液（生食、緩衝生食、培養液、人工唾液等）②加速試験用溶液（乳酸[1+99]、塩酸[0.5+999.5]等） 液 量：分析法の定量下限を考慮した量（例 6c㎡/50ｍL) 溶出法：静置を基本とし、①37±1℃ 7日間以上、②121±2℃ 1±0.2時間（ISO10993-12） ＜濃度測定＞ ・溶出終了後のｐHを測定 原子吸光光度計 融合結合プラズマ発光分析装置(ICP) 融合結合プラズマ質量分析装置(ICP-MS) ※基準値は特にない。リスクを勘案し、各自が設定 | オートクレーブ、EOガス滅菌器、超音波発生装置（材料洗浄用） クリーンベンチ 発光分光分析装置（JISK0116） 原子吸光光度計（JISK0121) 融合結合プラズ質量分析装置(ICP-MS)→附属書の規定参照 ｐH測定装置（JISZ8802） | JIST0304 | 金属系生体材料の溶出試験
| 摩耗試験 | M25.A11.B14.1? | 試験方法はJIS T 0303:2000による。 | 摩耗試験機 電子てんびん 超音波洗浄機 潤滑液（生理食塩水など） 試験温度 37±2℃ | JIS T 0303：2000 | 人工関節用材料のピンオンディスク法による摩耗試験方法
| 人工股関節用セラミック骨頭の衝撃試験方法 | M25.A11.B13.19? | 試験方法はJIS T 0308：2008による。 | 落すい（錘） トラニオン 保持ブロック 銅リング 台座 基盤 ロードセル | JIS T 0308：2008 | 人工股関節用セラミック骨頭の衝撃試験方法
| 金属系生体材料の疲労試験方法 | M25.A11.B13.15.4? | 試験方法はJIS T 0309：2009による。 | 疲労試験機？ 100KNでOKか？ 試験ジグ 疑似体液用セル 疑似体液保温装置 疑似体液 | JIS T 0309：2009 | 金属系生体材料の疲労試験方法
| 金属系生体材料の切欠き効果及び疲労き裂進展特性の試験方法 | M25.A11.B13.15.6? | 試験方法はJIS T 0310：2009による。 | 疲労試験機？ 100KNでOKか？ 試験ジグ 疑似体液用セル 疑似体液保温装置 疑似体液 | JIS T 0310：2009 | 金属系生体材料の切欠き効果及び疲労き裂進展特性の試験方法
| 金属製骨ねじの機械的試験方法 引抜き試験 | M25.A11.B13.1？ | 試験方法はJIS T 0311：2009による。 | 引抜き試験機 試験ジグ 模擬骨 | JIS T 0311：2009 | 金属製骨ねじの機械的試験方法
| 金属製骨ねじの機械的試験方法 ねじり破壊試験 | M25.A11.B13.18.2? | 試験方法はJIS T 0311：2009による。 | ねじり破壊試験機 試験ジグ 模擬骨 | JIS T 0311：2009 | 金属製骨ねじの機械的試験方法 |  |  | ◎MUST（必ず）
| 金属製骨接合用品の曲げ試験 曲げ強度及び曲げ剛性 | M25.A11.B13.3.1? | 試験方法はJIS T 0312：2009による。 | 曲げ試験機 4点曲げ試験ジグ | JIS T 0312：2009 | 金属製骨接合用品の曲げ試験方法
| 金属製骨接合用品の曲げ試験 耐久性試験 | M25.A11.B13.15.5? | 試験方法はJIS T 0312：2009による。 | 疲労試験機？ 4点曲げ試験ジグ | JIS T 0312：2009 | 金属製骨接合用品の曲げ試験方法 |  |  | ◎MUST（必ず）
| 金属製骨接合用品の圧縮曲げ試験 圧縮曲げ強度及び圧縮曲げ曲げ剛性 | M25.A11.B13.2? | 試験方法はJIS T 0313：2009による。 | 曲げ試験機 試験ジグ | JIS T 0313：2009 | 金属製骨接合用品の圧縮曲げ試験方法
| 金属製骨接合用品の圧縮曲げ試験 耐久性試験 | M25.A11.B13.15.5? | 試験方法はJIS T 0313：2009による。 | 疲労試験機？ 試験ジグ | JIS T 0313：2009 | 金属製骨接合用品の圧縮曲げ試験方法 |  |  | ◎MUST（必ず）

## 【162】追加アンケート
●追加アンケート 以下の質問にお答えください。
質問 | このアンケートに記載の無い試験や項目で、福島県医療機器開発・安全性評価センター（仮称）に是非とも行ってもらいたい評価・試験の規格（名）および試験項目（名）をお聞かせください。
回答
質問 | その他、ご意見、ご要望等をお聞かせください。
回答